Załącznik nr 2 do SWZ

OIPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczne zestawu Angio-Oct z lampą szczelinową

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT OCT – OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Technologia pracy: spektralne OCT | TAK |  |
|  | Szybkość skanowania: minimum 130 000 [Askan/sek.] | TAK |  |
|  | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] | TAK |  |
|  | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] | TAK |  |
|  | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm] | TAK |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm]. | TAK |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3 [mm]. | TAK |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25D do +25D. | TAK |  |
|  | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. | TAK |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki: mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego. | TAK |  |
|  | Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS); analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych. | TAK |  |
|  | Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). | TAK |  |
|  | Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. | TAK |  |
|  | W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem ( bez drukarki) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm]. | TAK |  |
|  | Lampa szczelinowa w układzie Zeiss na stoliku elektrycznym z nogą asymetryczną Źródło światła dioda LED powiększenia 10x 16x 25x w zestawie podbródek z fiksatorem i zasilacz | TAK |  |

- Parametry techniczne aparatu do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych – 2 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
|  | Masa aparatu do 160 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Indywidualne, fabrycznie wbudowane automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych Transformator separacyjny . | TAK |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria. Jedna szuflada zamykana na kluczyk. | TAK |  |
|  | Koła jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej min 5 m z wtykiem typu AGA | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | TAK |  |
| II | Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | Podgrzewane, autoklawowalne czujniki przepływu na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | Zastawka APL z możliwością zwolnienia ciśnienia w układzie | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności w zakresie minimum 25 l/min.- 75/l/min. | TAK |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. do 1,5 l. | TAK |  |
|  | Wielorazowe,trwałe autoklawowalne czujniki przepływu | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną - podłączenie do instalacji gazów odciągu gazów medycznych | TAK |  |
| III Respirator anestetyczny |
| Tryby wentylacji |
| 1. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
| 2. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC | TAK |  |
| 3. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny VC | TAK |  |
| 4. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
| 5. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości, min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK |  |
| 6. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | TAK |  |
| 7. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  |
| 8. | Tryb wentylacji CPAP + PSV | TAK |  |
| 9. | Zautomatyzowany wielostopniowy manewr automatycznej cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna sterowana z ekranu respiratora | TAK |  |
| 10. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
| IV Regulacje |
| 1. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 | TAK |  |
| 2. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
| 3. | Zakres objętości oddechowej w zakresie od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK/Podać |  |
| 4. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
| 5. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
| 6. | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,2 do 10 l/min | TAK |  |
| V Alarmy |
| 1. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
| 2. | Możliwość czasowego zawieszenia alarmu MV lub TV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
| 3. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 4. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 5. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 6. | Alarm Apnea | TAK |  |
| VI Pomiar i obrazowanie |
| 1. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 3. | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
| 4. | Pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |
| 5. | ciśnienia szczytowego, średniego | TAK |  |
| 6. | ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 7. | Prezentacja pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlana na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  |
| 8. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
| 9. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 10. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 11. | Kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem Kompatybilność modułów z modułami Carescape | Parametr oceniany: TAK-20 NIE-0 |  |
| 12. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość przepływ – objętość Możliwość zapisania minimum 3 pętli referencyjnych | TAK |  |
| 13. | Prezentacja pętli: ciśnienie-przepływ | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
| 14. | Ciągły pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 15. | Prezentacja zużycia gazów i środków anestetycznych po zakończonym zabiegu | TAK |  |
| 16. | Kalkulacja kosztu środka anestetycznego podczas zabiegu z podaniem kosztu w godzinie znieczulenia w jednostce walutowej | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
| VII Prezentacja graficzna |
| 1. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Regulacja położenia monitora w dwóch płaszczyznach (nie dopuszcza się monitorów kopiujących) | TAK |  |
| 2. | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
| 3. | Możliwość indywidualnego konfigurowania i zapisania na stałe minimum czterech stron ekranu respiratora | TAK |  |
| 4. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 7. | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
| VIII Parownik |
| 1. | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie nie wystających poza rzut podstawy aparatu | TAK |  |
| 2. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu | TAK |  |
| 3. | Test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
| IX Ssak |
| 1 | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników o pojemności minimum 1,0 z wymiennymi wkładami | TAK |  |
| X Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
|  | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, pasywne bez użycia wentylatora |  |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 6 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | pomiar EKG. | TAK |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji minimum 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | TAK |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. Analiza realizowana w min. 2 odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
|  | pomiar saturacji i tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min.SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji algorytmem zapewniającym pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie odpowiedzi pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Pomiar bodźców nocyceptywnych przy pomocy czujnika saturacji | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | TAK |  |
|  | pomiar temperatur | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK |  |
|  | Pomiar kardiomonitora parametrów PPV i/lub SPV | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 300 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia metodą BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego lub urzadzenia wolnostojącego sterowanego z monitora funkcji życiowych, z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D | TAK |  |
|  | Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | TAK |  |
|  | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | Parametr oceniany: TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | ze względów ekonomicznych, serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania