Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Skaner histopatologiczny do Zakładu Patologii Nowotworów

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaner histopatologiczny |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2019 roku, nie powystawowy | TAK |  | Bez punktacji |
| II URZĄDZENIE DO SKANOWANIA PREPARATÓW HSTOPATOLOGICZNYCH |

|  | Urządzenie posiadające certyfikat CE IVD (in vitro diagnostic) zgodnie z dyrektywą 98/79/EC. | TAK, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy mechaniczne urządzenia muszą być zamknięte w jednej zwartej obudowie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb skanowania – pole jasne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługiwana grubość szkiełek minimum 0,9 mm Obsługiwany wymiar szkiełek minimum 75 mm x 25 mm | TAK, proszę podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość poruszania się po widoku preparatu pod powiększeniem obiektywu przed rozpoczęciem skanowania w celu wyboru interesujących obszarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Skanowanie preparatów w powiększeniu odpowiadającym obiektywowi 20X i 40X | TAK, proszę podać |  | Bez punktacji |
|  | Obiektyw klasy Plan Apochromat o parametrach nie gorszych niż 20X (NA) 0,80 | TAK, proszę podać |  | Bez punktacji |
|  | Obiektyw klasy Plan Apochromat o parametrach nie gorszych niż 40X (NA) 0,95 | TAK, proszę podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość piksela przy skanowaniu z obiektywem 20x nie może być gorsza niż 0,28 μm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość piksela przy skanowaniu z obiektywem 40x nie może być gorsza niż 0,15 μm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne powiększenie optyczne nie gorsze niż 70x | TAK, proszę podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie dokonujące skanowania obrazu w oparciu o metodę Area Scan, polegającą na akwizycji obrazu poszczególnych pól widzenia pod powiększeniem obiektywu, a następnie ich złożeniu w jeden ostry obraz wybranego obszaru preparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania skanów warstwowych (funkcja z-stack) z całego obszaru próbki | TAK |  | < 30 warstw- 0 pkt. ≥ 30 warstw - 30 pkt. |
|  | Zainstalowana kamera z matrycą CMOS, minimum 4,8 mpix | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwa późniejsza rozbudowa urządzenia o moduł fluorescencji | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Dwa tryby skanowania preparatów – manualny i automatyczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania innego profilu skanowania dla każdego pojedynczego preparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia profili skanowania z różnymi ustawieniami ścieżki zapisu oraz parametrów skanowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autopodajnik z możliwością jednoczesnego załadunku minimum 140 preparatów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dokładania magazynków z nowymi preparatami bez konieczności zatrzymywania procesu skanowania | TAK/ NIE |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia profili skanowania z różnymi ustawieniami ścieżki zapisu oraz parametrów skanowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania zainstalowanego na dedykowanej przez producenta stacji roboczej dostarczonej w zestawie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość skanowania preparatów bezpośrednio do systemu do telekonsultacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor medyczny o parametrach nie gorszych niż: przekątna minimum 30”, rozdzielczość minimum 8 megapikseli, matryca typu IPS | TAK |  | Bez punktacji |
| III. PRZEGLĄDARKA WIRTUALNYCH PREPARATÓW |
|  | Przeglądarka wirtualnych preparatów pochodząca od tego samego producenta co urządzenie do skanowania preparatów histopatologicznych w celu zapewnienia pełnej kompatybilności zestawu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE IVD (in vitro diagnostic) zgodnie z dyrektywą 98/79/EC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania preparatów zapisanych na dysku twardym jak i bezpośrednio w systemie telekonsultacyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zeskanowanych preparatów w sposób umożliwiający płynne przeglądanie wzdłuż i wszerz całego ich obszaru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość oglądania minimum 6 preparatów jednocześnie w trybie synchronicznego widoku | TAK |  | 6 - 0 pkt. 7-8 preparatów – 15 pkt ≥ 9- 30 pkt. |
|  | Nanoszenie na wirtualne preparaty adnotacji oraz pomiarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. ndpi, svs, mrxs bez konieczności wcześniejszej konwersji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wirtualnych preparatów bezpośrednio w formacie DICOM bez konieczności wcześniejszej konwersji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe powiększenie (lupa) dla oglądanego pod danym powiększeniem preparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi warstwami z-stack bezpośrednio z poziomu widoku preparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis oglądanych fragmentów preparatów w formacie plików jpg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odczyt kodów kreskowych i kodów 2D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowa licencja | TAK |  | Bez punktacji |
| IV SYSTEM DO TELEKONSULTACJI |
|  | Oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta co przeglądarka wirtualnych preparatów oraz urządzenie do skanowania preparatów histopatologicznych w celu zapewnienia pełnej kompatybilności zestawu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie wykonane w technologii www, służące do przechowywania oraz zdalnego udostępniania wirtualnych preparatów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające dostęp bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową lub przeglądarkę wirtualnych preparatów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej telekonsultacji preparatu przez kilku użytkowników, gdzie każdy z uczestników może poprosić w dowolnym momencie administratora sesji o przejęcie kontroli nad preparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie musi dawać możliwość oglądania wirtualnych preparatów przy pomocy wbudowanej przeglądarki z poziomu urządzeń mobilnych typu tablet oraz telefon komórkowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać nadawanie różnego stopnia praw dostępu poszczególnym użytkownikom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać załadowanie zdjęć makroskopowych preparatów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie musi być wyposażone w algorytm umożliwiający automatyczne dopasowanie pozycji obrazów tkanek o takim samym kształcie na różnych preparatach (skrawanych z tego samego bloczka parafinowego) w celu ich dokładniejszego porównania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputerowa stacja robocza z układem graficznym zapewniającym płynne przeglądanie wirtualnych preparatów na dedykowanej przeglądarce producenta skanera o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Core i7, 16 GB RAM, 2 TB HDD, 256 GB SDD, Windows 10 professional. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor o parametrach nie gorszych niż: przekątna min. 27”, rozdzielczość min. 3,5 megapiksela, matryca typu IPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Windows Server 2019 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie licencje bezterminowe | TAK |  | Bez punktacji |
| V INSTALACJA I WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |
|  | Czas realizacji zamówienia do 5.12.2019 roku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  | 24 – 35 m-cy – 0 pkt. ≥ 36 m-cy – 20 pkt. |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotów oferty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zawarcia kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Wirówka Do Zakładu Patologii Nowotworów

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Dostawca sprzętu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji - 2019 | TAK |  | Bez punktacji |

| I WIRÓWKA CYTOLOGICZNA |
| --- |
|  | Wirówka cytologiczna z zakresem obrotów przy zamontowanym wirniku na stałe do min. 6000 obrotów/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotów przy zastosowanym systemie szybkiej wymiany wirników (Quickchange) do min 2000 obrotów/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz LCD aktualnych parametrów pracy (prędkość, czas). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed niewyważeniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny na 12 zawieszek (w zestawie 12 szt. zawieszek oraz 12 szt. lejków cytologicznych wielorazowego użytku) wyposażony w system szybkiej wymiany wirnika (Quickchange) umożliwiający szybką wymianę wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wirnik horyzontalny na 6 probówek o pojemności 50ml z redukcjami na probówki 15ml wyposażony w system szybkiej wymiany wirnika(Quickchange) umożliwiający szybką wymianę wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy wirówki o wirnik horyzontalny cytologiczny zamykany w dodatkowej obudowie w celu zabezpieczenia badanych próbek podczas transportu. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt. |
|  | Wyposażenie - zestaw umożliwiający wykonanie 200 preparatów (filtry bibułowe, szkiełka mikroskopowe) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego rozpoznawania wirnika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk impulsu do szybkiego i krótkiego wirowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk RCF umożliwiający wyświetlenie aktualnej wartości RCF podczas pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał wykonania – obudowa metalowa z metalową pokrywą wyposażoną w okienko wizyjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie statyw do stabilnego ustawienia wirnika poza wirówką w celu wygodnego załadowania badanego materiału | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt. |
| II INSTALACJA I WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |
|  | Czas realizacji zamówienia do 5.12.2019 roku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  | 24 - 35 m-cy – 0 pkt. ≥ 36 m-cy – 20 pkt. |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotów oferty | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Mikroskopy ergonomiczne do badań histopatologicznych – 3 szt.

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Dostawca sprzętu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 | TAK |  | Bez punktacji |
| Mikroskopy ergonomiczne do badań histopatologicznych |
|  | Mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności, do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ergonomiczny statyw z ogniskowaniem ostrości preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany kodowany uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów z miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Współosiowa śruba do ustawiania ostrości makro / mikro z regulacją siły nacisku dla śruby makro | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany układ blokady wysokości obiektywów na wybranej wysokości (płaszczyźnie ostrości), umożliwiający powrót do poprzedniej pozycji po wymianie preparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany oświetlacz diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania intensywności oświetlenia dla każdego obiektywu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany przełącznik stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kondensor Abbego o aperturze o numerycznej co najmniej N.A. 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 15cm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem obsługiwanym jedną ręką na jeden preparat, z regulacją siły nacisku dla obu osi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ergonomiczna nasadka binokularowa z mechanizmem regulacji wysokości w zakresie min. 45mm, przesuwu przód/tył w zakresie min. 50mm oraz pochylenia w zakresie min. 0-25 stopni | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min.22 z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podziałka mikrometryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD): Plan fluoryt 4x/ 0,13 WD=15mm Plan fluoryt 10x/ 0,3. WD=10 mm Plan fluoryt 20x/ 0,5 WD=2 mm Plan fluoryt 40x/ 0,75. WD=0,5mm Plan achromat 60x/0,8 / WD 0,2mm | TAK, Wymagane plany fluoryt Plan fluoryt 4x/ 0,13 WD=15mm Plan fluoryt 10x/ 0,3. WD=10 mm Plan fluoryt 20x/ 0,5 WD=2 mm Plan fluoryt 40x/ 0,75. WD=0,5mm Plan achromat 60x/0,8 / WD 0,2mm podać |  | Tak – Posiada plan fluoryt 60 – 20 pkt. Nie – brak planu fluoryt 60 – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny | TAK |  | Bez punktacji |
| II INSTALACJA I WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |
|  | Czas realizacji zamówienia do 5.12.2019 roku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  | 24 m-cy -35 m-cy – 0 pkt. ≥36 m-cy – 20 pkt. |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotów oferty | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................