Przedmiot zamówienia:   URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA  - kpl. 1

Nazwa-model/typ…………………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy 2022/2023r.)

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY WPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |  |  |
| 1 | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych wykonanych z elastycznych, polimerów węglowych. | TAK |  |
| 2 | System wraz z odpowiednim elementem grzewczym przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |
| 3 | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 4 | System złożony ze sterownika oraz elementów grzewczych. | TAK |  |
| 5 | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 6 | System przetestowany zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej IEC / EN 60601-1-2 | TAK |  |
| Sterownik/kontroler |  |  |
| 7 | Zasilanie sterownika 230V/50HZ | TAK |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci | TAK |  |
| 9 | Sterownik z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym lub dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK |  |
| 10 | Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych. | TAK |  |
| 11 | Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury. | TAK |  |
| 12 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną (zaprogramowaną) i rzeczywistą (zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz informujący o alarmach. Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | TAK |  |
| 15 | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC (podać zakres) | TAK |  |
| 16 | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów (podać krok regulacji). | TAK |  |
| 17 | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 18 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): temperatura materaca za wysoka < 41˚C temperatura materaca za niska przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej uszkodzenie/awaria czujnika Uszkodzenia / awaria materaca | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii i alarmu o średnim priorytecie. | TAK |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |
| 21 | Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | TAK |  |
| 22 | Złącze do wyrównywania potencjałów | TAK |  |
| 23 | Czyszczenie i dezynfekcja sterownika i elementów grzewczych ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi (lista środków dezynfekcyjnych zawarta w instrukcji obsługi) | TAK |  |
| 24 | Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 310 x 160 x 140 mm | TAK |  |
| 25 | Masa jednostki sterującej (sterownika) ≤ 2,7 [kg] (podać wagę) | TAK |  |
| 26 | Maksymalny pobór mocy: 180W (podać) | TAK |  |
| 27 | Wyświetlacz typu TFT o przekątnej min. 3,5” ; wymiary min. (szer. 75 x wys. 65 mm) | TAK |  |
| Elementy grzewcze |  |  |
| 28 | Dostępność wielorazowych elementów grzewczych w postaci: kocy przykrywających pacjenta, kocy podkładowych pod pacjenta, mat, materacy. | TAK |  |
| 29 | Dostępne elementy grzewcze w postaci mat i materacy grzewczych dedykowanych do profilaktyki przeciwodleżynowej na stole operacyjnym | TAK |  |
| 30 | Dostępne uniwersalne elementy grzewcze używane jako koce przykrywające pacjenta od góry lub jako koce podkładowe pod pacjenta | TAK |  |
| 31 | Dostępny koc grzewczy na lub pod pacjenta ogrzewający niezależnie od strony jego ułożenia. Brak wydzielonej tylko jednej strony grzewczej (aktywnej). | TAK |  |
| 32 | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V (podać napięcie zasilania) | TAK |  |
| 33 | Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2 | TAK |  |
| 34 | Czas nagrzania od temp. 23,0°C do 37,0°C max. 10 min. | TAK |  |
| 35 | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK |  |
| 36 | Długość dodatkowego przewodu przedłużającego łączącego sterownik z elementem grzewczym – min. 2 m | TAK |  |
| 37 | Elementy grzewcze jak i pokrowce / osłony elementu grzewczego niezawierające lateksu. | TAK |  |
| 38 | Dostępne pokrowce / osłony na elementy grzewcze z mocowaniem do stołu operacyjnego. | TAK |  |
| 39 | Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95˚ C i dezynfekcji. | TAK |  |
| 40 | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | TAK |  |
| 41 | Element grzewczy posiadający pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | TAK |  |
| 42 | Elementy grzewcze dostarczane w komplecie z przedłużaczem przyłączeniowym o długości 2 m. | TAK |  |
| 43 | W zestawie z kontrolerem Zamawiający wymaga: Uniwersalny element grzewczy w postaci elastycznego koca grzewczego na lub pod pacjenta w rozmiarze: 1500 x 500 x 30 mm, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2 m, pokrowiec do koca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego - 1 kpl. | TAK, Opisać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 44 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 46 | Szkolenie personelu po dostarczeniu sprzętu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego  z w/w wymagań spowoduje     odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany

jako brak parametru  konfiguracji wyposażenia.  Oświadczamy, że  oferowane  powyżej  wyspecyfikowane wyposażenie jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data……………………….

Podpis……………………..