## formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 6: Dostawa pasków testowych do analizy moczu, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz dzierżawą zestawu do kompleksowej analizy moczu (analizator, wirówka, mikroskop) na okres 36 m-cy
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH
Lp | Nazwa | Ilość testów / 36 m-cy ** | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym | Ilość opakowań* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku | Wartość brutto w zł | Kraj producenta i jego nazwa | Świadectwo dopuszczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Paski 10-parametrowe: pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, krew, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, azotyny, ciężar właściwy | 45000
2 | Materiały kalibracyjne | wypełnia oferent
3 | Materiały kontrolne (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) | wypełnia oferent
Suma
* Oferowane odczynniki i materiały zaokrąglamy do pełnych opakowań w górę
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, kalibracji i kontroli (Kontrole wykonywane codziennie na 2 poziomach)
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ZESTAWU DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY MOCZU
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny/identyfikacyjny | Wartość urządzenia w PLN | Rok produkcji | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto na 36 m-cy | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy brutto na 36 m-cy | Świadectwo dopuszczenia, atest itp..
1
2
3
Razem
Razem wartość części nr 5 (I+II) netto:
Razem wartość części nr 5 (I+II) brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr2 - opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 6: Dostawa pasków testowych do analizy moczu, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz dzierżawą zestawu do kompleksowej analizy moczu (analizator, wirówka, mikroskop) na okres 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ZESTAWU DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY MOCZU I PASKÓW TESTOWYCH
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A. WYMAGANIA TECHNICZNE
1 | Skład zestawu aparaturowego: analizator - czytnik pasków testowych, wirówka do wirowania próbek moczu, mikroskop do oceny osadu moczu, czytnik barkodów, | TAK
2 | Analizator: fabrycznie nowy,rok prod nie wcześniej niż 2020 | TAK
| Wydajność min. 300 ozn./godz. | TAK
| Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu (barwa, ph, ciężar właściwy,leukocyty, azotyny, białko, ciała ketonowe, glukoza, erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, ) | TAK
| Automatyczne określanie barwy moczu oraz możliwość jej manualnego wprowadzenia do wyniku w aparacie | TAK
| Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK
| Pamięć co najmniej 500 wyników | TAK
| Flagowanie wyników patologicznych | TAK
| Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK
| Możliwość tworzenia list roboczych, raportów dziennych wyników | TAK
| Kalibracja przy użyciu pasków kalibracyjnych lub kalibracja automatyczna z podglądem i wydrukiem danych kalibracji | TAK
| Możliwość zdefiniowania barwy moczu i klarowności moczu | TAK
| Gotowość do pracy w każdej chwili - po pracy analizator przechodzi w stan czuwania | TAK
| Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK
| Kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu | TAK
| Identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej i czytnika kodów paskowych | TAK
3 | Wirówka: fabrycznie nowa lub używana (rok prod. nie wczesniej niż 2018z udokumentowanym przeglądem technicznym) wirówka laboratoryjna stołowa do wirowania próbek moczu wraz z wyposażeniem, z indukcyjnym silnikiem bezobsługowym, z rotorem kątowym, o zakresie obrotów do 4000/min z regulacją obrotów; z możliwością jednoczesnego wirowania co najmniej 24 probówek o poj 10ml i wymiarach 16x100mm | TAK
4 | Mikroskop: fabrycznie nowy lub używany (rok prod. nie wcześniej niż 2018 z udokumentowanym przeglądem technicznym), obiektywy typu plan-achromat o powiększeniach 10x,40x,100x/immersja, obraz oglądanego pola płaski bez zniekształceń na krawędziach pola, wbudowany oświetlacz z płynną regulacją światła - żrodło światła: lampa halogenowa 30W lub LED, nasadka binokularowa z ergonomicznym kątem widzenia 30° z mo żliwością dopasowania tubusów do rozstawu oczu oraz regulacją wysokości patrzenia | TAK
5 | Materiał kontrolny do kontroli oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych moczu musi byćw postaci płynnej, zmianowany dla wszystkich mierzonych parametrów na dwóch poziomach wartości. | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać numer infolinii) | TAK
2 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godz. robocze | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 48 godz robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy o identycznych parametrach | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
5 | Autoryzowany serwis w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatora co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
7 | Pozostałe wizyty serwisu związane z użytkowaniem analizatora, np.. zmiana lokalizacji analizatora itp.., Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektroniczej) | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim umieszczone w każdym opakowaniu, a zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji papierowej i/lub elektronicznej dołączyć do oferty | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (dołączyć do oferty) | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK
6 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (dołączyć do oferty) | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości RIQAS- częstotliwość minimum raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Zapewnienie pakietu startowego na koszt Wykonawcy (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatora oraz jego walidacji) | TAK
5 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
6 | Wykonawca zapewni niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nrLOT) przez okres co najmniej 12 m-cy | TAK
7 | Podłączenie analizatora do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
1 | Oznaczanie badanych parametrów na paskach 10 parametrowych , w których pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową lub posiadają inne zabezpieczenie pól testowych, aby pola te nie odklejały się podczas pracy. Podać w ofercie rodzaj zabezpieczenia. | tak-10 pkt, nie-0pkt
2 | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki (podać w ofercie nazwę zastosowanej substancji) | tak-10 pkt, nie-0pkt
3 | Paski testowe z minimalną czułością pomiaru dla białka 18 mg/dl, dla glukozy 40mg/dl | tak-10 pkt, nie-0pkt
4 | Możliwość wpisania wyniku osadu do wyniku w aparacie (podać zastosowane rozwiązanie) | tak-10 pkt, nie-0pkt
maksymalnie 40 pkt