Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-52/2022

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Respirator wysokiej klasy przeznaczony do wentylacji dzieci oraz dorosłych - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do wentylacji dzieci oraz dorosłych - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, blokada co najmniej dwóch kół |
| 2 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu |
| 3 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu |
| 4 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |
| 5 | Awaryjne zasilanie z akumulatora zapewniające pracę przez min. 30 minut |
| 6 | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym |
|  | Tryby wentylacji |
| 7 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV |
| 8 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV |
| 9 | Wentylacja spontaniczna |
| 10 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |
| 11 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |
| 12 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) |
| 13 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV |
| 14 | Wdech manualny |
| 15 | Oddech kontrolowany objętością VCV |
| 16 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |
| 17 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |
| 18 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |
| 19 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC |
| 20 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS+VPS lub PAV Plus lub Intellivent ASV |
| 21 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV |
|  | Parametry wentylacji |
| 22 | Częstość oddechów w zakresie od nie więcej niż 10 do nie mniej niż 90 na minutę |
| 23 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 50 - 2000 ml |
| 24 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie min. 5 l/min |
| 25 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie min. 1: 9 - 4:1 |
| 26 | Czas wdechu Ti od 0.2 - 5.0s |
| 27 | Czas plateau w zakresie min. 0,0 - 2,0 s. |
| 28 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie od nie więcej niż 5 do nie mniej niż 75 cmH2O |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie min. 0 - 50 cmH2O |
| 30 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie min. 0 - 30 cmH2O |
| 31 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB |
| 32 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie min.5 - 50% |
| 33 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min. 0,5 - 15 l/min |
| 34 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min.0,5 - 15 cmH2O |
| 35 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 20 do 100% co 1%. |
|  | Pomiary |
| 36 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
| 37 | Pomiar całkowitej częstości oddychania |
| 38 | Kapnografia i pomiar etCO2 |
| 39 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu |
| 40 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej |
| 41 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej |
| 42 | Pomiar ciśnienia szczytowego |
| 43 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |
| 44 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E |
| 45 | Pomiar ciśnienia plateau |
| 46 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP |
| 47 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP |
| 48 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta |
| 49 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta |
| 50 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |
| 51 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. |
| 52 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |
| 53 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |
| 54 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |
| 55 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
|  | Alarmy |
| 56 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |
| 57 | Alarm zaniku zasilania sieciowego |
| 58 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |
| 59 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu |
| 60 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza |
| 61 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |
| 62 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej |
| 63 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej |
| 64 | Alarm wysokiego ciśnienia |
| 65 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego |
| 66 | Alarm wysokiej częstości oddechów |
| 67 | Alarm wysokiej objętości oddechowej |
| 68 | Alarm niskiej objętości oddechowej |
| 69 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu |
| 70 | Alarm rozłączenia układu pacjenta |
| 71 | Pamięć alarmów |
|  | Ekran respiratora |
| 72 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej min. 14” |
| 73 | Dodatkowy wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora oraz alarmy |
| 74 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |
| 75 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu; co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |
| 76 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. |
| 77 | Możliwość prezentacji danych co najmniej z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej |
|  | Funkcjonalność |
| 78 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |
| 79 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |
| 80 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji |
| 81 | Automatyczna regulacja triggera wdechowego i wydechowego typu IntelliSync+, IESync w celu optymalizacji synchronizacji w czasie rzeczywistym respiratora z oddechem pacjenta |
| 82 | Funkcja Stand-by |
| 83 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |
| 84 | Obsługa respiratora przy użyciu ekranu dotykowego oraz pokrętła funkcjonalnego |
| 85 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu |
| 86 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta |
| 87 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |
| 88 | Oprogramowanie w języku polskim |
|  | Wyposażenie respiratora |
| 89 | Wydechowy filtr jednopacjentowy przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny - 10 szt. |
| 90 | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny 25 szt. |
| 91 | Nebulizator wielorazowy niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<4.0 µm |
| 92 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. |
| 93 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Aparat USG - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat USG - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora |
| 2 | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |
| 3 | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie ni mniejszym niż 0-300 mm |
| 4 | Waga aparatu do 50 kg |
| 5 | Dynamika systemu co najmniej 180dB |
| 6 | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin |
| 7 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1650x1050 |
| 8 | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 10 sekund; Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund |
| 9 | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat oraz konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic |
| 10 | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo |
|  | Tryby pracy aparatu |
| 11 | B-mode |
| 12 | Obrazowanie harmoniczne |
| 13 | Obrazowania w trybie M - Mode |
| 14 | Obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD) |
| 15 | Kierunkowy Power Doppler |
| 16 | Obrazowania w trybie Doppler PW (Pulsed Wave) |
| 17 | Obrazowania w trybie Doppler CW (Continuous Wave) |
| 18 | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D |
| 19 | Zakres głębokości penetracji ≥ (1-30) cm |
| 20 | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm |
| 21 | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 -100)% |
| 22 | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 7 |
| 23 | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 6 |
| 24 | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek |
| 25 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku |
| 26 | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu |
| 27 | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B |
| 28 | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW |
| 29 | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW |
| 30 | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View |
| 31 | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 |
| 32 | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory) |
| 33 | Powiększenie obrazu |
| 34 | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku |
| 35 | Tryb Duplex |
| 36 | Tryb Triplex |
| 37 | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów |
| 38 | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty |
|  | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie |
| 39 | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej |
| 40 | Możliwość rozbudowy o system nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. |
| 41 | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii |
|  | Głowice |
| 42 | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych |
| 43 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz |
| 44 | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 190 |
| 45 | Możliwość pracy z przystawką do biopsji |
| 46 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm |
| 47 | Szerokość pola FOV 38 mm |
| 48 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych |
| 49 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz |
| 50 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160 |
| 51 | Kąt pola skanowania minimum 50° |
| 52 | Szerokość minimum 50 mm |
| 53 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |
| 54 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu |
|  | Głowica kardiologiczna |
| 55 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz |
| 56 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 |
| 57 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |
|  | System archiwizacji |
| 58 | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB |
| 59 | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB |
| 60 | Złącze Ethernet - minimum 1 port |
| 61 | Złącze HDMI |
| 62 | DICOM |
| 63 | Możliwość archiwizacji w „chmurze” |
|  | Pomiary |
| 64 | Odległość |
| 65 | Objętość |
| 66 | Powierzchnia |
| 67 | Kąt |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Myjnia do bronchofiberoskopów wraz z montażem - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Myjnia do bronchofiberoskopów wraz z montażem - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych |
| 2. | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów, system załadowczy z bezpośrednim podłączenie kanałów endoskopu do myjni |
| 3. | Złącza do podłączenia kanału water-jet umieszczonego w konektorze endoskopu. |
| 4. | Proces dezynfekcji w temperaturze 35(C (+/-15%) |
| 5. | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) |
| 6. | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |
| 7. | Praca w szczelnym systemie zamkniętym |
| 8. | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną |
| 9. | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania |
| 10. | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu |
| 11. | Wysuwane, niezależne kosze do umieszczania endoskopów |
| 12. | Uchylne poziomo, całkowicie przeszklone drzwi komory |
| 13. | Sterowanie mikroprocesorowe |
| 14. | Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem |
| 15. | Automatyczny program termicznej samodezynfekcji urządzenia |
| 16. | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia bezpośrednio przez dotyk dowolnego pola, z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu szczelności. |
| 17. | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim |
| 18. | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu |
| 19. | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji |
| 20. | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji |
| 21. | Zasilanie elektryczne 400V / 50Hz |
| 22. | Wbudowana drukarka rzeczywistych parametrów procesu |
| 23. | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego |
| 24. | Wyposażona w automatyczny system rozpoznawania endoskopów - skaner |
| 25. | Wyposażenie urządzenia w zestaw do testowania skuteczności mycia |
| 26. | Proces dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekcyjnego opartego na kwasie nadoctowym |
| 27. | Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody zasilającej oraz system zmiękczania wody i system demineralizacji metodą odwróconej osmozy o wydajności dostosowanej do zasilenia oferowanej myjni |
| 28. | Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego |
| 29. | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar |
| 30. | Wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 80 cm szerokość, 95 cm wysokość i 80 cm głębokość |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Aparat do znieczulenia - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia - 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny |
| 3 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe |
| 4 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, powietrza |
| 5 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |
| 6 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut |
| 7 | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu |
| 8 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym |
| 9 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora |
| 10 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |
| 11 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |
| 12 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo |
| 13 | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu |
| 14 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |
| 15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |
| 16 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min |
| 17 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika |
| 18 | W dostawie minimum zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1000 ml |
| 19 | Respirator, tryby wentylacji |
| 20 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu |
| 21 | Wentylacja kontrolowana objętościowo |
| 22 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |
| 23 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) |
| 24 | CPAP/PSV |
| 25 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min |
| 26 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |
| 27 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |
| 28 | Regulacje |
| 29 | Zakres regulacji częstości oddechowej od nie mniej niż 5 do 90 odd/min |
| 30 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% |
| 31 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 |
| 32 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml |
| 33 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min |
| 34 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie nie mniejszym niż 10 do 75 hPa (cmH2O) |
| 35 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od nie więcej niż 5 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O |
| 36 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres |
| 37 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) |
| 38 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |
| 39 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |
| 40 | Prezentacje |
| 41 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) |
| 42 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |
| 43 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) |
| 44 | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora |
| 45 | Funkcjonalność |
| 46 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu |
| 47 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |
| 48 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu |
| 49 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji |
| 50 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) |
| 51 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii |
| 52 | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta |
| 53 | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego |
| 54 | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu |
| 55 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta |
| 56 | Alarmy |
| 57 | Funkcja Autoustawienia alarmów |
| 58 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |
| 59 | Alarm objętości minutowej |
| 60 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 |
| 61 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego |
| 62 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O |
| 63 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku |
| 64 | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania |
| 65 | Inne |
| 66 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml. |
| 67 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA |
| 68 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami |
| 69 | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury |
| 70 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności |
| 71 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów |
| 72 | Wymagane akcesoria dodatkowe |
| 73 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C |
| 74 | Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) |
| 75 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. |
| 76 | Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. |
| 77 | Linie próbkujące 10 szt. |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |
| 1 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |
| 2 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego |
| 3 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 8 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 4 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu |
| 4 | Chłodzenie bez wentylatora |
| 5 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |
| 6 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 5 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund |
| 8 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 60 godzin |
| 9 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych |
| 10 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali |
| 11 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |
| 12 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. |
| 13 | Możliwości monitorowania parametrów |
| 14 | Pomiar EKG |
| 15 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |
| 16 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |
| 17 | Pomiar odchylenia ST |
| 18 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 15 różnych arytmii |
| 20 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |
| 21 | Pomiar SpO2 wraz z odpowiednim czujnikiem wielorazowym na palec |
| 22 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |
| 23 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin |
| 24 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |
| 25 | Inwazyjny pomiar ciśnienia |
| 26 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień |
| 27 | Pomiar temperatury |
| 28 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |
| 29 | Pomiary gazowe |
| 30 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar stężenia gazów anestetycznych za pomocą modułu SCIO, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora |
| 31 | Pomiar zwiotczenia |
| 32 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą osobnego monitora poprzez stymulację nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |
| 33 | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika. |
| 34 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych. |
| 35 | Wymagane akcesoria pomiarowe |
| 36 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |
| 37 | Czujnik SpO2 dla dorosłych z przewodem przedłużającym, jeśli wymagany do poprawnej pracy |
| 38 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych |
| 39 | Czujnik temperatury skóry |
| 40 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze |
| 41 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 – Zestaw do infuzji zawierający 6 stacji dokujących (na 8 pomp każda) oraz 6 pomp infuzyjnych

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pompa Infuzyjna strzykawkowa 6 szt. - urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |
| 2 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu Stacji Dokującej |
| 3 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |
| 4 | Strzykawka mocowana od przodu |
| 5 | Automatyczny napęd strzykawki |
| 6 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |
| 8 | Masa pompy maksymalna 1,5 kg |
| 9 | Wymiary maks. 260 x 80 x 170 mm (szer. x wys. x gł.) bez ramienia pocującego tlok strzykawki. |
| 10 | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy |
| 11 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |
| 12 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na co najmniej 8 poziomach |
| 13 | Regulacja głośności w zakresie do nie mniej niż 70dBA na co najmniej 8 poziomach |
| 14 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na co najmniej 8 poziomach |
| 15 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 18h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h |
| 16 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |
| 17 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |
| 18 | Zakres prędkości infuzji podstawowej nie mniejszym niż 0,1 do 900 ml/h Prędkość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 - 90ml/h programowana co 0,01ml/godz. |
| 19 | Prędkości bolusa w zakresie nie mniejszym niż 1-1800 ml/h dla strzykawki 50/60ml. |
| 20 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |
| 21 | Możliwość skonfigurowania nie mniej niż 30 oddziałów w jednej pompie. |
| 22 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 1000 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. |
| 23 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |
| 24 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji |
| 25 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. |
| 26 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |
| 27 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. |
| 28 | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. |
| 29 | Możliwość współpracy z autmatycznym systemem/modułem do kontroli glikemii i kontrolowanej insulinoterapi |
| 30 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) |
| 31 | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu |
| 32 | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. |
| 33 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |
| 34 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA |
| 35 | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na co najmniej 8 poziomach. |
| 36 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg |
| 37 | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów |
| 38 | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg |
| 39 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |
| 40 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie nie mniejszym niż 0,1- 9000 ml |
| 41 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |
| 42 | Funkcja stand-by programowana |
| 43 | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . |
| 44 | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. |
| 45 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. |
| 46 | Menu w języku polskim |
|  | Stacja dokująca do wyżej wymienionych pomp - 6 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Stacja dokująca która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. |
| 2 | Stacja z możliwościa zainstalowania 8 pomp infuzyjnych |
| 2 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu |
| 4 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja |
| 5 | Stacja wyposażona w panel kontrolny, umożliwiający odczytanie statusu akumulatorów oraz sterowanie natężeniem dźwięku. |
| 6 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta |
| 7 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania |
| 8 | Uchwyt do przenoszenia modułu |
| 9 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). |
| 10 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |
| 11 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko. |
| 12 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych . |
| 13 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum maximum 24 pomp na stanowisko. |
| 14 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii |
| 15 | Maksymalny wymiar stacji 200mm x 300mm x 700mm (głebokość x szerokość x wysokość) |
| 16 | Maksymalna masa stacji 10 kg |

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet  6 – Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej – 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
|  | Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 1600 x 700 mm (+/- 20 mm) |
|  | Wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 900 x 700 mm (+/- 20 mm) |
|  | Regulacja pleców do nie mniej niż 70o |
|  | Regulacja podnóżka do nie mniej niż -90o |
|  | Synchroniczne regulacja segmentu pleców i nożnego – podczas podnoszenia segmentu pleców, segment nożny podnosi się i odwrotnie. Regulacja segmentów możliwa po zwolnieniu blokady umieszczonej przy uchwycie do prowadzenia wózka przy segmencie pleców. |
|  | Regulacja podłokietników z możliwością blokowania w przynajmniej 4 podstawowych pozycjach (pod katem ułatwiające wstawanie, horyzontalne podczas pozycji siedzenia, opuszczone pod kątem zabezpieczające w pozycji siedzącej, opuszczone całkowicie nie przeszkadzające podczas transportu z i na fotel) |
|  | System kół wyposażony w system blokady centralnej. Pojedyncza dźwignia łącząca tylne koła. Duże koła o średnicy nie mniejszej niż 300mm z przodu fotela zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny. Tylne koła o średnicy nie mniejszej niż 125mm |
|  | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela, zabezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela. Podpórka wysuwana, od spodu wyłożona gumowym obiciem. |
|  | Możliwość wypoziomowania segmentów, ułożenie pacjenta w pozycji leżącej |
|  | Podgłówek z regulacją wysokości. |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka w segmencie pleców |
|  | Regulacja wysokości w zakresie od nie więcej niż 450mm do nie mniej niż 700mm. Regulacja za pomocą dźwigni nożnej |
|  | System ułatwiający mobilizacją pacjenta: fotel wyposażony w nożną dźwignię po naciśnięciu której podnosi się tylna część fotela pod kątem 25o, a fotel przechyla się do przodu wysuwając pacjenta z fotela, po czym siedzisko unosi się. |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 150kg |
|  | Wyposażenie: - stolik dla pacjenta, np. do spożywania posiłków, posiadający reling ochronny zabezpieczający rzeczy przedmioty przed zsunięciem się. Stolik wsuwany w podłokietniki, które posiadają zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem się stolika. Obciążenie minimum 30kg - segment pleców wyposażony w uchwyt do zawieszania powyższego stolika |

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Pakiet  7 – Cystofiberoskop giętki, optyczny wraz z akcesoriami 10 zestawów

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Cystofiberoskop giętki, optyczny wraz z akcesoriami - urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022. 10 zestawów – KAŻDY ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ: |
| 1 | Cystofiberoskop giętki – 1 szt. |
| 1.1 | Rozmiar płaszcza nie większy niż 15,5 Fr. |
| 1.2 | Rozmiar kanału roboczego: min. 7 Fr. |
| 1.3 | Kąt pola widzenia: 110° - 120° |
| 1.4 | Długość robocza: 37 cm - 40 cm |
| 1.5 | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° - do góry, 140° - do dołu |
| 1.6 | Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami |
| 1.7 | Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu |
| 1.8 | Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów |
| 1.8 | Cystofiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO), STERIS V-Pro i STERRAD 100NX |
| 2 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 -750 mm, wielorazowe – 10 szt. w jednym zestawie |
| 3 | Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowe – 10 szt. |
| 4 | Adapter LUER-Lock do kanału roboczego (1 szt.) z wymienną uszczelką dwustopniową (10 szt.) - 1 zestaw |
| 5 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego cystofiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem cystofiberoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) - 1 szt. |
| 6 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt. |
| 7 | - tester szczelności - 1 szt. - walizka do przechowywania i transportu cystofiberoskopu – 1 szt. |