Znak sprawy: ZZ – ZP-2375-22/19	Załącznik nr 2.4b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
dla Laboratorium Analitycznego dla JELENIEJ GÓRY
Formularz ofertowy na 12.000 bad. Na 24 m-ce 2019r.-2021 r.

Producent/Firma.........................................	Kraj......................................................

Urządzenie/typ...........................................	Rok produkcji......................................

	Wymagania konieczne do spełnienia przez oferowany analizator 5 DIFF	Spełnia
L.P.	PARAMETRY	TAK	NIE
1.	Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2016r, wymagane jest załączenie świadectwa CE dla oferowanego analizatora
2.	Parametry raportowane na wyniku: WBC, 5-parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i %(neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty,limfocyty), ponadto: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, / Raportowana na wyniku frakcja mielocyty, promielocyty , metamielocyty w postaci parametru IG #%
3	Analizator posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych / dołaczyć do dostawy /
4.	Wydajność około 60 oznaczeń na godzinę
5.	Aparat dostosowany do pracy z probówkami różnych systemów zamkniętych bez potrzeby ich otwierania
6.	Różnicowanie WBC na 5 populacji dokonywane w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego
7.	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF)
8.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii
9.	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta
10.	Analizator wyposażony w system zabezpieczeń przed mikroskrzepami
11.	Zewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek krwi i krwi kontrolnej
12.	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie
.13	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach /H, N ,L /,zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie oznaczeń kontrolnych na analizatorze.
14.	Krew kontrolna dostępna na trzech poziomach dla wszystkich oferowanych parametrów.
15.	Objętość aspirowanej próbki w trybie CBC+DIFF: max. 30µl
16.	Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi
17.	Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min. 10 000 wyników wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta
18.	Liniowość parametrów: RBC od 0 do min 7 mln/µl, / WBC od 0 do min 400 tys./µl, PLT od 0 do min 5 mln/µl, / HGB od 0 do min 25 g/dl
19.	Aparat wykorzystujący odczynniki nie zawierające cyjanków. Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii w trybie CBC+ DIFF w 100% bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyki
20.	System kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, wykresy Levely-Jennigsa, z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli.
21.	W cenie oferty wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości online i wydawanym certyfikatem uczestnictwa raz w roku
22.	Analizator wyposażony w zewnętrzna drukarkę laserową komputer i UPS
23.	Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu i interpretacji wyników przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów.
24.	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców i serwisant ma co najmniej 2 lata praktyki w/w serwisie )– dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy - bezpłatnie, czas oczekiwania na interwencję serwisu maksimum 24 godz. w dni robocze, możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę w dni robocze
25.	Instrukcja obsługi w języku polskim /Instrukcja obsługi dołączona do dostawy/
26.	Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych, podłączenie aparatu do systemu informatycznego SOLAB firmy Kamsoft , który będzie zainstalowany w Laboratorium w Jeleniej Górze , oraz obecnie podłączenie do systemu informatycznego LIS który jest w laboratorium, na koszt Dostawcy.

* Wpisać Tak lub Nie
Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

.........................................................

Podpis Wykonawcy