## PAKIET 1 USG TYP I
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup aparatów ultrasonograficznych na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.
Znak Sprawy 2053/ 2023
w ramach realizacji grantu pn. ,,Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.’’ dofinansowanego w ramach projektu ,,Dostępność Plus dla zdrowia’’ – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Dotyczy: PAKIET 1USG TYP I		Podać poniżej:
Nazwa i model USG:
Producent:
Rok produkcji (obligatoryjny 2023)
Parametry USG TYP I
Lp	Parametry	Warunek graniczny	Deklaracja oferowanych parametrów/wartości obligatoryjnych/punktowanych / Podać poniżej:
Aparat ultrasonograficzny – 1 kpl. posiadający, co najmniej następujące parametry:
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury.	TAK
2	Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta	TAK
3	Model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem na dzień składania ofert (podać wersję oprogramowania)	TAK, Podać
4	Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej . Waga aparatu max.100kg	TAK
5	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu	Przekątna ≥ 21cali / Rozdzielczość monitora / ≥ 1920x1080
6	Aparat wyposażony w panel dotykowy	TAK, / Min. 10 cali
7	Aranżacja panelu dotykowego (personalizacja przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne.	TAK / min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze
8	Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym.	Tak
9	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania.	Tak
10	Płynna regulacja wysokości panelu sterowania.	TAK / Regulacja góra /dół / Min. 18cm
11	Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo	TAK / Lewo/prawo ≥ +/- 30°
12	Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury do zainstalowania po prawej lub lewej stronie konsoli operatora w zależności od preferencji użytkownika.	TAK
13	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień	TAK
14	Skala szarości: min. 256 odcieni	TAK
15	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 kanałów procesowych	TAK / =1 000 000: 0pkt / >1 000 000: 10 pkt
16	Maksymalna dynamika systemu	TAK / min. 250 dB / =250dB: 0pkt / >250dB: 10 pkt
17	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz	TAK
18	Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych. / Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie,	≥ 3 aktywne
19	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE	Min. 40000 / =40000: 0pkt / >40000: 10 pkt
20	Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective)	min. 50 sek.
21	Dysk twardy SSD	≥500 GB
22	Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej.	TAK
23	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).	TAK
24	Aktywne złącze do komunikacji DICOM 3.0	TAK
25	Export obrazów i pętli obrazowych w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych)	TAK
TRYBY OBRAZOWANIA
26	Tryb B	TAK
27	Głębokość penetracji	≥2-35 cm
28	Wyświetlany zakres pola obrazowego	≥0-35 cm
29	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
30	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate)	min. 1900 fps / =1900fps: 0pkt / >1900fps: 10 pkt
31	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	TAK
32	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki serca płodu	TAK
33	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°	TAK
34	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE	TAK
35	Obrazowanie harmoniczne	≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej
36	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem	TAK
37	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.	TAK
38	Tryb M	TAK
39	Tryb M z Dopplerem Kolorowym	TAK
40	Anatomiczny tryb M	TAK
41	Tryb Doppler kolorowy	TAK
42	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego	min. od 0,1KHz do 18KHz
43	Funkcja automatycznie dostosowująca wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego	TAK
44	Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera	≥ +/- 30°
45	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.	TAK
46	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK
47	Spektralny Doppler Pulsacyjny	TAK
48	Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego	min. od 1KHz do 22KHz
49	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym	≥0,5-25 mm
50	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	TAK
51	Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.	TAK
52	Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji	TAK
INNE FUNKCJE
53	Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex	TAK / min. 4 kroki
54	Narzędzie pomagające lokalizować igłę przy wykonywaniu biopsji z użyciem aparatu USG	TAK
55	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego – zoom	TAK
56	Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności.	TAK
57	Obrazowanie elastograficzne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych	TAK
58	Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex	TAK
59	Oprogramowanie pomiarowe do badań m.in: / ginekologicznych / położniczych / urologicznych / endokrynologicznych / echo płodu / brzusznych / mięśniowoszkieletowych / pediatrycznych / małych narządów	TAK
60	Pomiary podstawowe na obrazie: / pomiar odległości, / obwodu, / pola powierzchni, / objętości / Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego	TAK
61	Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL, z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum.	TAK
62	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	TAK
Głowice
63	Głowica convex / do badań położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0-8.0MHz (±1MHz) / Liczba elementów min.160 / Kąt pola widzenia głowicy min. 70 stopni / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	TAK
64	Głowica endokawitarna / do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych / Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0-9.0 MHz (± 1 MHz) / -Liczba elementów akustycznych min. 128 / Kąt pola widzenia głowicy min. 145º / Przystawka biopsyjna	TAK
65	Głowica liniowa / Szerokość pola obrazowego min. 50mm / Ilość elementów min. 250 / Zakres częstotliwości pracy min. 3-13MHz	TAK
66	Videoprinter medyczny cyfrowy B/W	TAK
Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert:
67	Możliwość rozbudowy o wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę – dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min. 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30s.	TAK
68	Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta.	TAK
69	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną / - pracującą w zakresie min. 5-9 MHz, / - kąt pola widzenia min. 150°x 80° / - ilość elemtów: min. 190	TAK
70	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych / Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz (+/- 1MHz) / -Ilość elementów: min. 192 / - Kąt skanowania: min. 150° / -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK
71	Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych / - zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz / - ilość elementów: min. 80 / - kąt skanowania: min. 90°	TAK
72	Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych / - zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz / - ilość elementów: min. 80 / - kąt skanowania: min. 90°	TAK
73	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych / Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz / -Ilość elementów: min. 190 / -szerokość skanu: max 40 mm / -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK
74	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych / -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz / -Ilość elementów: min. 128 / -Kąt skanowania: min. 90°	TAK
75	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego ( STIC) / (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)	TAK
76	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)	TAK
77	Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczanie rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)	TAK
78	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)	TAK
79	Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)	TAK
Inne
80	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak, Podać
81	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)	TAK
82	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom Storage,Dicom Print, Worklist, Structures Report) integracja z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS.	TAK
83	1 licencja na podłączenie urządzenia DICOM do RIS/PACS.	TAK

## PAKIET 2 USG TYP II
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Zakup aparatów ultrasonograficznych na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.
Znak Sprawy 2053/ 2023
w ramach realizacji grantu pn. ,,Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” / W Ełku Sp. z o.o.’’ dofinansowanego w ramach projektu ,,Dostępność Plus dla zdrowia’’ – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Dotyczy: PAKIET 2 USG TYP II		Podać poniżej:
Nazwa i model tomografu:
Producent:
Rok produkcji (obligatoryjny 2023)
Parametry USG TYP II
Lp	Parametry	Warunek graniczny	Deklaracja oferowanych parametrów/wartości obligatoryjnych/punktowanych / Podać poniżej:
Aparat ultrasonograficzny – 1 kpl. Posiadający, co najmniej następujące parametry:
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury	TAK
2	Aparat z 2023 roku dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta	TAK
3	Model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem na dzień składania ofert (podać wersję oprogramowania)	TAK, Podać
4	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu z możliwością regulacji wysokości niezależnie od panelu sterowania	Przekątna ≥ 21 cali / Rozdzielczość monitora / ≥ 1920x1080 / 21’’ – 0 pkt. / > 21’’ – 8 pkt.
5	Aparat wyposażony w panel dotykowy	TAK, / Min. 10 cali
6	Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne	TAK / min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze
7	Fizyczna i wirtualna klawiatura dostępna na ekranie dotykowym	Tak
8	Płynna regulacja wysokości panelu sterowania	TAK / Regulacja Góra /dół min. 10 cm
9	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień	TAK
10	Skala szarości: min. 256 odcieni	TAK
11	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 800 000 kanałów procesowych	TAK / 800 000 – 0 pkt. / > 800 000 – 8 pkt.
12	Maksymalna dynamika systemu	TAK / Min. 250 dB / 250 dB – 0 pkt. / > 250 dB – 8 pkt.
13	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz	TAK
14	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych	≥ 3 aktywne
15	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE	≥ 40000
16	Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania”	Min. 45 sek.
17	Dysk twardy SSD	≥500 GB
18	Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej	TAK
19	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE)	TAK
20	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych)	TAK
21	Moduł komunikacji DICOM 3.0	TAK
22	Wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30 sek.	TAK
TRYBY OBRAZOWANIA
23	Tryb B	TAK
24	Głębokość penetracji	≥2-35 cm
25	Wyświetlany zakres pola obrazowego	≥0-35 cm
26	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
27	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate)	≥1900 fps / 1900 – 0 pkt. / >1900 – 8 pkt.
28	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	TAK
29	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°	TAK
30	Obrazowanie harmoniczne	≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej
31	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem	TAK
32	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.	TAK
33	Tryb M	TAK
34	Tryb M z Dopplerem Kolorowym	TAK
35	Anatomiczny tryb M	TAK
36	Tryb Doppler Kolorowy	TAK
37	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego	Min. od 0,1KHz do 19 KHz
38	Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego	TAK
39	Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera	≥ +/- 20°
40	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku	TAK
41	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK
42	Spektralny Doppler Pulsacyjny	TAK
43	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego	Min. od 1KHz do 22KHz
44	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym	≥0,5-25 mm
45	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	TAK
46	Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku	TAK
47	Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji	TAK
INNE FUNKCJE
48	Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex	TAK / Min. 4 kroki
49	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom	TAK
50	Narzędzie pomagające lokalizować igłę przy wykonywaniu biopsji z użyciem aparatu USG	TAK
51	Zaawansowany filtr do redukcji szumów polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności.	TAK
52	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów	TAK
53	Oprogramowanie pomiarowe do badań min: / brzusznych / mięśniowo-szkieletowych / małych narządów / ginekologicznych / położniczych / echo płodu / pediatrycznych	TAK
54	Pomiary podstawowe na obrazie: / pomiar odległości, / obwodu, / pola powierzchni, / objętości	TAK
55	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	TAK
56	Funkcja wykrywająca i dostarczająca informacji o lokalizacji obszaru nerwowego w czasie rzeczywistym (uruchomiona na okres minimum 12 miesięcy)	TAK
Głowice
57	Głowica convex / - zakres częstotliwości pracy min. 2 -9 MHz ( +/- 1 MHz) / - ilość elementów: min. 190 / - kąt skanowania: min. 55° / - przystawka biopsyjna	TAK / Ilość elementów: / 190 – 0 pkt. / >190 – 8 pkt.
58	Głowica liniowa / - zakres częstotliwości pracy min. 3-15 MHz (+/- 1 MHz) / - ilość elementów: min. 190 / - szerokość skanu: min 38 mm / - przystawka biopsyjna	TAK
59	Videoprinter medyczny cyfrowy B/W	TAK
Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert:
60	Możliwość rozbudowy o Obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych	TAK
61	Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi.	TAK
62	Możliwość rozbudowy o głowice endokawitarna do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych / - Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 9.0 MHz / - Liczba elementów akustycznych min. 128 / - Kąt pola widzenia głowicy min. 145°	TAK
63	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu Phased Array / - zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz (+/- 1 MHZ) / - ilość elementów: min. 60 / - kąt skanowania: min. 90°	TAK
64	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną / - pracującą w zakresie min. 5-9 MHz, / - kąt pola widzenia min. 150°x 80° / - ilość elementów: min. 190	TAK
65	Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa typu „hokejka” / - zakres częstotliwości pracy 6-15 MHz / - ilość elementów min. 128 / -szerokość scanu min. 25 mm	TAK
66	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego / (STIC)	TAK
67	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym.	TAK
68	Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku).	TAK
69	Możliwość rozbudowy o funkcję Doppler Fali Ciągłej Doppler	TAK
70	Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye)	TAK
Inne
71	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak, Podać
72	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)	TAK
73	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom Storage,Dicom Print, Worklist, Structures Report) integracja z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS.	TAK
74	1 licencja na podłączenie urządzenia DICOM do RIS/PACS.	TAK