## SYSTEM ochrony
Część 1 - Sprzęt wielorazowego użytku
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
l.p. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | pełna nazwa handlowa | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | VAT% | cena jedn. brutto (zł) | wartość netto | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy/opis techn. producent.
1. | 33162000-3 | Kask standardowy posiadający certyfikat urządzenia medycznego, wyposażony w cichy wentylator z bezszczotkowym silnikiem, max. poziom hałasu wentylatora kasku: 55±5% dBA. Posiadajacy regulację siły nawiewu realizowaną za pomocą wbudowanych przycisków zmniejszania/zwiększania prędkości obrotowej wentylatora. Regulacja siły nawiewu za pomocą wbudowanych przycisków zmniejszania/zwiększania prędkości obrotowej wentylatora. Regulacja siły nawiewu dla min. 6 poziomów. Zakres prędkości obrotowej wentylatora: 1200-2400 ±5% obr/min. Zawierający system wymiany powietrza i wentylacji umożliwiający optymalne chłodzenie bez wpływu na wzrok operatora. Zakres regulacji obwodu paska nagłownego min.: od 52 do 68 cm, a wysokości paska nagłownego min.: 7 cm. Magnetyczny dwupunktowy system mocowania kapturów/tóg do dolnej ramy kasku i ergonomiczny hakowy system mocowania kapturów/tóg do czołowej ramy kasku. Kask wyposażony w system automatycznego uruchamiania/wyłączania nawiewu/oświetlenia po założeniu/zdjęciu jednorazowej togi lub kaptura. Kask wyposażony w lampkę kontrolną sygnalizującą niski poziom naładowania akumulatora. Konstrukcja kasku przetestowana i zweryfikowana pod kątem spełnienia wymagań dopuszczalnej ekspozycji na CO2 według normy OSHA, waga max.: 430±5% g. |  | 2 szt.
2. | 33162000-3 | Kask z lampą czołową LED zapewniający doświetlanie pola dokładnie wzdłuż linii widzenia chirurga. Jasność lampy czołowej LED - min. 60000 luxów, trwałość lampy LED min. 95000 h. Posiadający certyfikat urządzenia medycznego, wyposażony w cichy wentylator z bezszczotkowym silnikiem, max. poziom hałasu wentylatora kasku: 55±5% dBA. Posiadajacy regulację siły nawiewu realizowaną za pomocą wbudowanych przycisków zmniejszania/zwiększania prędkości obrotowej wentylatora. Regulacja siły nawiewu za pomocą wbudowanych przycisków zmniejszania/zwiększania prędkości obrotowej wentylatora. Regulacja siły nawiewu dla min. 6 poziomów. Zakres prędkości obrotowej wentylatora: 1200-2400 ±5% obr/min. Zawierający system wymiany powietrza i wentylacji umożliwiający optymalne chłodzenie bez wpływu na wzrok operatora. Zakres regulacji obwodu paska nagłownego min.: od 52 do 68 cm, a wysokości paska nagłownego min.: 7 cm. Magnetyczny dwupunktowy system mocowania kapturów/tóg do dolnej ramy kasku i ergonomiczny hakowy system mocowania kapturów/tóg do czołowej ramy kasku. Kask wyposażony w system automatycznego uruchamiania/wyłączania nawiewu/oświetlenia po założeniu/zdjęciu jednorazowej togi lub kaptura. Kask wyposażony w lampkę kontrolną sygnalizującą niski poziom naładowania akumulatora. Waga kasku z lampą czołową LED max.: 500±5% g. |  | 2 szt.
3. | 33162000-3 | Wymienne dwuczęściowe wyściółki (przednia i tylna) wykonane z kopolimeru etylenu i octanu winylu (pianka EVA) dla zwiększenia wygody operatora. Wyściółki przytwierdzane na rzepy do wewnętrznej struktury kasku. Waga max. 15 g. Rozkład przepływu powietrza zapewniany poprzez zoptymalizowane rozmieszczenie min. 8 portów dystrybucji strumieni nawiewowych. |  | 2 kpl
4. | 33162000-3 | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie 8 akumulatorów, wyposażona w niezależne kontrolki LED dla każdego z ośmiu portów informujące o trzech trybach pracy ładowarki: ładowaniu, gotowości do pracy oraz awarii akumulatora. |  | 1 szt.
5. | 33162000-3 | Akumulator, waga max.: 220±5% g, Wymiary max.: 40 x 44 x 80 (±5%) mm, pojemność akumulatora: 4800 mAh, Moc: 38±5% Wh. Napięcie wyjściowe akumulatora: 7.3±5% V. Typ ogniwa akumulatora: litowo-jonowe. Czas pracy kasku standardowego na jednym akumulatorze przy maksymalnych obrotach wentylatora min. 15±5% h, czas pracy kasku z oświetleniem czołowym LED na jednym akumulatorze przy maksymalnych obrotach wentylatora min. 6±5% h. |  | 8 szt.
suma
Część 2 - sterylny sprzęt Jednorazowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
l.p. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | pełna nazwa handlowa | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | VAT% | cena jedn. brutto (zł) | wartość netto | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy/opis techn. producent.
1 | 33162000-3 | Kaptur jednorazowy sterylny, wykonany z materiału zapewniającego ochronę 4-ego stopnia wg klasyfikacji AAMI PB70:2003 w krytycznych strefach. Wyposażone w filtr powietrza w obszarze strefy zasysania powietrza przez wentylator kasku, który spełnia wymogi normy ASTM F2100 poziom I. Wyposażone w panoramiczną szybkę (zapewniająca kąt obserwacji operatora min. 200°±5%) wizjera wykonaną z polypropylenu o wysokiej przezierności. Mocowany do kasku bez wykorzystania rzepów lub nap. |  | 560 szt.