Aktualny Załącznik Nr 2/2b

### do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-16/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 2

Aparaty do oznaczania glukozy z systemem informatycznego nadzoru POC oraz glukometry

Pełna nazwa aparatów, typ, model (podać): ……………………………

Producent (podać): ………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ……………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany/ punktacja | Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Aparaty do oznaczania glukozy z systemem informatycznego nadzoru POC |
| I. Wymagania ogólne: |
| 1. | Metoda pomiaru elektrochemiczna | TAK |  |
| 2. | Pomiary glukozy przy hematokrycie w zakresie 10-70% | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania badań w pełnej krwi żylnej, tętniczej, kapilarnej. | TAK |  |
| 4. | Aparat posiadający zintegrowany czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 5. | Stacja dokująca dla analizatora umożliwiająca ładowanie baterii oraz pełną komunikację z HIS. | TAK |  |
| 6. | Automatyczne monitorowanie terminu ważności testów. | TAK |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja wobec referencyjnej metody heksokinazowej, możliwa również poprzez informatyczny system nadzoru. | TAK |  |
| 8. | Pamięć minimum 2000 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru, numerem ID pacjenta oraz numerem ID wykonującego badanie. | TAK |  |
| 9. | Możliwość prezentacji wyników w jednostkach mg/dl. | TAK |  |
| 10. | Odczynniki, materiały eksploatacyjne i analizator od jednego producenta. | TAK |  |
| 11. | Zastosowanie jednorazowych testów paskowych charakteryzujących się brakiem interferencji m.in. kwasu askorbinowego i maltozy. | TAK |  |
| 12. | System informatyczny umożliwiający: odbieranie i walidowanie wyników pacjentów, statystykę wyników, prowadzenie kontroli jakości, monitorowanie serii testów i kontroli, zarządzanie dostępem dla operatorów. | TAK |  |
| 13. | Integracja oferowanego przedmiotu zamówienia do systemu HIS Zamawiającego (Asseco AMMS) na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| II. Pozostałe wymagania: |
| 1. | Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenia na koszt Wykonawcy. W razie potrzeby przeprowadzenie na koszt Wykonawcy jednodniowego szkolenia przypominającego. | TAK |  |
| 3. 2. | Dostarczenie 3000 kart z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem osoby wykonującej badanie. | TAK |  |
| III. Serwis i warunki gwarancji |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 36 m-cy | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 3. | Serwis techniczny przez cały okres trwania umowy dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| 5. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| 6. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| 7. | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| 8. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu |  |
| 9. | Wartość analizatora brutto | podać |  |
| IV. Parametry podlegające ocenie: |
| 1. | Dolny zakres pomiaru dla glukozy max 10mg/dl | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Objętość próbki nie więcej niż 0,6 ul | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Zasilanie bateryjne wystarczające min. na 12 godzin pracy | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Oznaczanie glukozy w czasie maks. 10 sek. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| B. Glukometry i paski testowe do pomiaru glukozy we krwi kapilarnej, tętniczej i żylnej. |
| I. Wymagania ogólne: |
| 1. | Oferowane glukometry, fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Wynik oznaczenia przedstawiony jako wartość stężenia glukozy w mg/dl. | TAK |  |
| 3. | System pomiaru dopuszczony i używany na terenie RP, posiadający znak CE | TAK |  |
| 4. | System monitorujący poziom glukozy z wykorzystaniem metody elektrochemicznej FAD-GDH | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru przedstawiony liczbowo: 10 – 600 mg/dl | TAK |  |
| 6. | Automatyczny wyrzut paska z glukometru | TAK |  |
| 7. | Pamięć glukometru minimum 500 wyników | TAK, podać |  |
| 8. | Minimalny zakres hematokrytu dla prawidłowego pomiaru glikemii: 10 – 65% | TAK |  |
| 9. | Objętość próbki nie większa niż 0,6 µl | TAK, podać |  |
| 10. | Pole testowe na całej szerokości paska. | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim, również w wersji skróconej. | TAK |  |
| 12. | Wymiana glukometrów niespełniających wymagań kontroli jakości na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| II. Parametry podlegające ocenie: |
| 1. | Paski pakowane pojedynczo. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Pomiar poziomu glukozy w czasie poniżej 4 sekund. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Glukometry przeznaczone również dla pacjentów dializowanych. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. III.8 i III.9.

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………

data                                                                       	podpis Wykonawcy