Załącznik B do Formularza oferty

Część 2:   Szafka przyłóżkowa

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| Szafka przyłóżkowa - 100 szt. |
| 1. | Szafki fabrycznie nowe; rok produkcji - 2022 |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. |  |
| 3. | Drzwi szafki oraz szuflada pokryte lakierem proszkowym. Możliwość wyboru kolorystyki, minimum 2 kolory. |  |
| 4. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu półki bocznej zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |  |
| 5. | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznymi, niebrudzącymi podłóg bieżnikiem. |  |
| 6. | Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 620 mm (+/-20mm) |  |
| 7. | Wysokość całkowita szafki: 810 mm (+/-20 mm) |  |
| 8. | Głębokość szafki: 450 mm (+/- 20 mm) |  |
| 9. | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym |  |
| 10. | Szafka z aluminiowym relingiem wyposażonym w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości oraz aluminiowe listwy w kształcie litery c |  |
| 11. | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów . |  |
| 12. | Wymiar blatu bocznego 520mm x 360mm (+/- 20 mm) |  |
| 13. | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie minimum: 800 – 1200 mm (+/- 20 mm) |  |
| 14. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° |  |
| 15. | Dodatkowe 5-te koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym |  |
| 16. | Konstrukcja szafki umożliwiająca zmiany stron montażu blatu. |  |
| 17. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  |
| 18. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych |  |
| 19. | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane szafki muszą posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane szafki któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Producent:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafka przyłóżkowa | szt. | 100 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Cześć 2) | …………..….. | .………. | …………….…….. |

Miejscowość, data ………………………………………