Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 351/2022/TP/DZP

PO MODYFIKACJI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonawca wypełnia formularz w części/częściach, na które składa ofertę.

Część 1  zestaw ultrasonograficzny z głowicą sektorową do badań kardiologicznych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | 1.Cechy ogólne/konstrukcyjne/konfiguracyjne - aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB wbudowany w tablet - technologia pracy cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki - zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) - liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 - dynamika systemu min 170 dB - czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 120 minut - zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora - masa zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg 2. Funkcje użytkowe - głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki - jasność (Gain) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki - częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 75 obrazów/sekundę - funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D - złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) - funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. - funkcja obrazowania w trybie pełnego ekranu (full screen) - funkcja pomiaru odległości w trybie 2D, pola powierzchni - system archiwizacji umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych zintegrowany z aparatem oparty na wbudowanym dysku twardym o pojemności: min. 64GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM 3. Tryby obrazowania - tryby pracy min: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna, M-mode, PW Doppler - obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej - minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika 4.Głowice ultrasonograficzne Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB – 1 szt. - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) - liczba elementów w głowicy min. 64 - kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni - obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, - kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler - kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę liniową do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 13.0 MHz (+/- 1MHz) - liczba elementów w głowicy min. 128 - szerokość czoła głowicy min. 34mm - obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, - kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler - kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę konweksową do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB - częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) - liczba elementów w głowicy min. 128 - kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni - obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej - obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler - kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę konweksową do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB - częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) - liczba elementów w głowicy min. 128 - kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni - obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej - obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler - kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) 5. Urządzenie obrazujące Konstrukcja - przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) - umożliwiająca podłączenie głowic do urządzenia przenośnego typu smartfon poprzez port USB - ekran dotykowy o przekątnej ekranu min: 10 cali o rozdzielczości min: 1920 x 1200 6. Oprogramowanie - aplikacja dostępna do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilnym z min. systemem operacyjnym Android - aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0(lub równoważnym) Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - urologicznych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych - FAST 7. Wyposażenie dodatkowe Torba transportowa 1 szt. 8. Gwarancja 60 miesięcy na głowicę od daty dostawy do siedziby Użytkownika; 9. Termin dostawy: do 56 dni od daty obustronnego podpisania umowy 10. Szkolenie i instalacja: W cenie sprzętu 11.Instrukcja: W języku polskim |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto*: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2: Zestaw do elektroforezy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Ilość* | J.m. | Producent, model * | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(DxG) |
| 1. | komora SubCell GT (lub równoważna) z sankami oraz grzebieniami, sprzęt uzupełniający do urządzenia do elektroforezy BIO-RAD pracującego już w laboratorium. Wymiary komory maksymalnie: W x L x H - 18 x 40.5 x 9.4 cm, rozmiar sanek do żelu: W x L: 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, komora dostosowana do żelów ReadyAgarose™, objętość buforu podstawowego ~1 l, brak recyrkulacji buforu, grzebienie do komory w zestawie: x=1.5 mm na 15 lub 20 kieszonek. Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  | 1 | Szt. |  |  |  |
| Razem wartość brutto*: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3:  10 sztuk statoskopów neonatalnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Ilość* | J.m. | Producent, model * | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(DxG) |
| 1. | 1. Opis parametrów: Stetoskop przystosowany do badań neonatalnych podwójna obracana głowica - lejek i jednotonowa membrana z "ciepłą obwódką" pojedynczy przewód akustyczny klasyczne wybarwienie liry i głowicy Średnica lejka: dopuszczalne wymiary od 18mm do 22 mm Średnica membrany: dopuszczalne wymiary od 28 mm do 30 mm 2. w zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek, zapasowa membrana oraz identyfikator 3. Gwarancja: minimum 3 lata |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4:  Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: Parametry metrologiczne obciążenie maksymalne [max] 200 g dokładność odczytu [d] 0,001 g zakres tary -200 g powtarzalność 0,002 g liniowość ±0,004 g czas stabilizacji max 2 s adiustacja zewnętrzna Parametry fizyczne system poziomowania manualny wyświetlacz LCD (z podświetleniem) wymiar szalki ø100 mm (+/- 5%) wymiary opakowania 330×230×140 mm (+/- 5%) stopień ochrony IP 43 (lub równoważny) Interfejs komunikacyjny Interfejs RS232, USB-A, USB-B Parametry elektryczne Zasilanie adapter: 100 lub 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 15,5 godzin Warunki środowiskowe temperatura pracy +15 — +30 °C gwarancja min. 24 miesiące |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto*: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5: Homogenizatory do tkanek

| Lp. | Opis odczynnika | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* | Producent, nr katalogowy* | Okres ważności (minimum 12 m-cy)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=DxE | G | H |
| 1. | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem - Probówka ze szkła borokrzemowego, pojemność 2 mL, wymiary 8×120 mm odstęp komory mielącej: 0,15-0,25 mm Nr. katalogowy 432-0200 (lub równoważny) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem - Probówka ze szkła borokrzemowego, pojemność 5 mL, wymiary 12×135 mm, odstęp komory mielącej: 0,15-0,25 mm nr katalogowy 432-0201 (lub równoważny) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem, tłuczek PTFE z uchwytem ze stali nie rdzewnej. tłok gładki, 230 mm Nr. katalogowy 432-0206 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem, tłuczek PTFE z uchwytem ze stali nie rdzewnej, tłok gładki, 235 mm, nr katalogowy 432-0207 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem, tłuczek PTFE z uchwytem ze stali nie rdzewnej, tłok z ząbkowaną końcówką, 230 mm, Nr katalogowy: 432-0212 |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem, tłuczek PTFE z uchwytem ze stali nie rdzewnej. tłok z ząbkowaną końcówką, 235 mm, nr katalogowy 432-0213 |  | 3 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |