

UE-01/21/KPO/24 Balice, 29.04.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup zestawu chromatografii cieczowej z detektorem: UV-Vis dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1. Załącznik nr 6 do SWZ - Termostat kolumnowy

- Czy Zamawiający dopuści termostat o zakresie temperatur: od 5°C do 120°C (18°C poniżej temperatury otoczenia) oraz minimalnie innej stabilności ± 0.05°C i precyzji ± 0.1°C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Dane ujęte w SWZ są dla Zamawiającego istotne.

**Pytanie nr 2**

Pytanie 2. Załącznik nr 6 do SWZ - Autosampler

- Czy Zamawiający dopuści autosampler bez możliwości rozbudowy o wewnętrzny termostat na minimum 2 kolumny 30cm

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, tzn. autosampler bez możliwości rozbudowy o wewnętrzny termostat na minimum 2 kolumny 30cm.

**Pytanie nr 3**

Pytanie 3. Załącznik nr 6 do SWZ - Detektor UV-Vis

- Czy Zamawiający dopuści detektor UV-Vis o parametrach: szum dla pojedynczego sygnału <±0.25·10-5 AU, przy 254 nm, szum dla wielu sygnałów <±1.00·10-5 AU (typowo <±0.70·10-5 AU,) przy 254 nm oraz dryft < 1·10-4 AU/h, przy 254 nm.

Producenci chromatografów specyfikują te same parametry w odmiennych warunkach, w tym przypadku innej długości fali (254nm vs 230nm)

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie dotyczące detektora UV-Vis o wymienionych w pytaniu 3 parametrach.

**Pytanie nr 4**

Pytanie 4. Nazwa przetargu

Czy umieszczenie w nazwie przetargu słów ”i kolektora frakcji” jest omyłką pisarską? Zamawiający nie specyfikuje żadnych parametrów dotyczących kolektora frakcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający pismem z dnia 17.04.2024 poinformował, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W miejscu gdzie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach występował zapis: **Zakup zestawu chromatografii cieczowej z kolektorem frakcji i detektorem: UV-Vis dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego**, wprowadza się następujący zapis:

**Zakup zestawu chromatografii cieczowej z detektorem: UV-Vis dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.**

UWAGA:

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia dokumentów w postępowaniu

z niezmienioną nazwą Zamawiający nie będzie ich traktował jako złożonych z błędem a uzna je jako poprawne, bez dokonywania poprawki pisarskiej.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB