## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Zestaw opatrunkowy duży 1 x serweta na stół narzędziowy pełnobarierowa, odporność na przenikanie cieczy min. 900 cm H2O, dwuwarstwowa o gramaturze min. 56 g/m2, rozm. 45 x 75 cm 8 x kompres z gazy 10 x 20 cm, 12 warstw, 17 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu pean długość 13 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, ułatwiającym otwieranie opakowania. | 6500 | zestaw
2 | Zestaw opatrunkowy mały 1 x serweta na stół narzędziowy pełnobarierowa, odporność na przenikanie cieczy min. 900 cm H2O, dwuwarstwowa o gramaturze min. 56 g/m2, rozm. 45 x 75 cm 8 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu pean długość 13 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, ułatwiającym otwieranie opakowania. | 8000 | zestaw
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie górnej Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190cm 3 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS o gr. w miejscu wzmocnień 85 g/m², łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów > 65 cm H2O na całej powierzchni i > 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni .Rozmiar XL -2szt. L-1szt. 1 x serweta na stolik Mayo 80 x142cm 1 x serweta na kończynę 240 x 300(+/-2 ) cm z elastycznym otworem o średnicy 5 cm z materiału trójwarstwowego (polipropylen,polietylen,polipropylen)o gramaturze 66g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 200 cm H2O. 1 x serweta przylepna 175x175 (+/-2 ) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen,polietylen,)o gr. 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 200 cm H2O. 1 x serweta przylepna 75 x 75 (+/-2 ) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen,polietylen,)o gr. 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 200 cm H2O. 50 x kompres z gazy 17 nit. 12w, 10 x 10 cm 2 x bandaż elastyczny 15cm x 5 m 1 x taśma przylepna bawełnopodobna 9 x 50 cm 1 x miska 150 ml niebieska 1 x miska 250 ml skalowana, przeźroczysta 2 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 1 x strzykawka 50 ml Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające : numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu i datę ważności. | 1000 | zestaw
2 | Sterylny zestaw do zabiegów na stopie Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190cm 3 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS o gr. w miejscu wzmocnień 85 g/m², łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów > 65 cm H₂O na całej powierzchni i > 86 cm H₂O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni .Rozmiar XL -2szt. L-1szt. 1 x serweta na stolik Mayo 80 x142cm 1 x serweta na kończynę 221 x 328(+/-2 ) cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140(+/-2 ) cm wokół otworu, zaopatrzona w 4 organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia, wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115g/m2 serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna,. 1 x serweta przylepna 75 x 75 (+/-2 ) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen,polietylen,)o gr. 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 200 cm H2O. 50 x kompres z gazy 17 nit. 12w, 10 x 10 cm 2 x bandaż elastyczny 15cm x 5 m 1 x taśma przylepna bawełnopodobna 9 x 50 cm 1 x miska 150 ml niebieska 1 x miska 250 ml skalowana przeźroczysta 1 x miska nerkowata 700 ml, mlastikowa 2 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 1 x strzykawka 50 ml Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu i datę ważności. | 1000 | zestaw
3 | Sterylna, jednorazowa stokineta 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O),odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | 100 | szt.
4 | Sterylna, jednorazowa stokineta 30x122cm, bezlateksowa, wykonana z termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), wyściółka z poliestru Jersey. Stokineta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | 100 | szt.
5 | Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną jedną końcówka zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmę lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. | 100 | szt.
6 | Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10) odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. | 500 | szt.
7 | Sterylna, przylepna serweta 90x150cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10) odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. | 1000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….............................................................. |  |  |  |  | …............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Maska chirurgiczna typu kaczy dziób jednorazowego użycia niesterylna wiązana na troki, min. trójwarstwowa - hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie z dodatkową pianką przeciw parowaniu. Wewnętrzna warstwa wykonana z miękkiej celulozy, warstwa filtrująca wykonana z włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Odporność na spryskanie min. 16 kPa. Pakowana w kartonik w formie podajnika, co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Karton oznaczony zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 szt. | 6000 | szt.
2 | Torba na narzędzia 29 x 17 cm, 2 komory, jednorazowa | 1000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Sterylny zestaw do Artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, skład: 1. 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 30g/m2, folia PE 15 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 20g/m2) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 50 g/m2, strefa niekrytyczna wykonana z włókniny powyżej 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho min 190kPa, na mokro min 102, odporność na rozerwanie na mokro min 78 N w strefie krytycznej 2. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej sontara/spunlaced, jednowarstwowej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, fartuch i rękawy materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 250 kPa, nieprzemakalność 153 cm H2O, ramiona 154 cm. Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, rozmiar: XL– 1 szt, XXL – 1 szt. 3. 1x osłona na kamerę z perforowaną końcówką 14x250cm wykonana z folii PE 50 mikronów. 4. 2 x taśma lepna9 x 49 cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz foli PE27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5 N/25 mm- 2 szt. 5. 1x osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm wykonana z folii 70 mikronów i laminatu wiskozowo poliestrowego 30g/m2 odporność na wypychanie na mokro min 110kPa 6. 2x serweta operacyjna 175x175 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 23g/m2, folia PE 40 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 12 g/m2) odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 85kPa, z taśmą lepną. 7. 1x serweta operacyjna 37,5x45 cm dwuwarstwowa, gramatura powyżej 55g/m2 8. 2x osłona na stolik Mayo 79x145cm wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm 9. 1x zestaw butla Redona płaska 200ml z drenem 123 cm wyposażonym w luerlock 10. 20x gaziki z nitką RTG 10x10cm 17nitkowe 16-sto warstwowe 11. 2x organizator przewodów z zamknięciem VELCRO 2,5x15cm 12. 3x bandaż elastyczny biały 12cm/5m 13. Dren Redona 16 CH 50 cm, 14 cm znacznik RTG PVC 14. serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie dolnej (napis „artroskopia kolana” w zielonej ramce). Obłożenia, fartuchy oraz zestawy zabiegowe muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. | 700 | zestaw
2 | Sterylny zestaw do Artroskopii barku. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, skład: 1. 1x serweta operacyjna 240x170cm do artroskopii barku z wcięciem „U” 15x45cm oraz torbą do przechwytywania płynów z dwoma zaworami do podłączenia drenu, wykonana z laminatu (włóknina 50g/m2+folia PE 15mikronów) w części krytycznej, brzegi wykonane z laminatu folii 40 mikronów + włókniny 23g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 150 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro powyżej 100 kPa, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 75 N w strefie krytycznej 2. 1x Serweta operacyjna 230x295 cm do artroskopii barku z wcięciem „U” 10x70 cm, wykonana z laminatu (włóknina 50g/m2+folia PE 15mikronów) w części krytycznej z dodatkową warstwą chłonną 50g/m2, brzegi wykonanae z laminatu folii 40 mikronów + włókniny 23g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 150 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro w strefie krytycznej powyżej 100 kPa, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 75 N w strefie krytycznej 3. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej sontara/spunlaced, jednowarstwowej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, fartuch i rękawy materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 250 kPa, nieprzemakalność 153 cm H2O, ramiona 154cm. Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, rozmiar: XL– 1 szt, XXL – 2 szt. 4. 2x Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2szt 5. 2x serweta operacyjna z taśmą lepną 75x100 cm wykonana z laminatu (włóknina wiskozowa 23g/m2+folia PE 40 mikronów z dodatkową warstwą włókniny polipropylenowej od strony pacjenta 12g/m2), odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 85 kPa w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na mokro min 40 N w strefie krytycznej 6. 2x osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm 7. 4x ręcznik chłonny celulozowy 47x38 cm 8. 10x gaziki z nitką RTG 10x10cm 17nitkowe 16-sto warstwowe 9. 4x organizator przewodów z zamknięciem VELCRO 2,5x15cm 10. 1x serweta operacyjna 175x175 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 23g/m2, folia PE 40 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 12 g/m2) odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 85kPa, z taśmą lepną. 11. 1x osłona na kamerę z perforowaną końcówką 14x250cm wykonana z folii PE 50 mikronów. 12. Dren łączący do ssaka PVC 24 Ch 8mm, min 3.0m + aspiracja typu Poole z rękojeścią. 13. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x210 cm, ze wzmocnieniem 75x210 cm– 1 szt. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie dolnej (napis „artroskopia barku” w czerwonej ramce). Obłożenia, fartuchy oraz zestawy zabiegowe muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. | 300 | zestaw
3 | Sterylny zestaw do Alloplastyki kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, skład: 1. 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 30g/m2, folia PE 15 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 20g/m2) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 50 g/m2, strefa niekrytyczna wykonana z włókniny powyżej 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 100kPa, odporność na rozerwanie na mokro min 75 N w strefie krytycznej 2. 1x serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki 150x190cm, wzmocnienie 75x190 cm 3. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej sontara/spunlaced, jednowarstwowej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, fartuch i rękawy materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 250 kPa, nieprzemakalność 153 cm H2O, ramiona 154 cm. Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, rozmiar: XL– 1 szt., XXL – 3 szt. 4. 2x taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2szt 5. 2x serweta operacyjna 100x100 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 23g/m2, folia PE 40 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 12 g/m2) odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 85kPa, z taśmą lepną na całej długości boku. 6. 1x osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm wykonana z folii 70 mikronów i laminatu wiskozowo poliestrowego 30g/m2 odporność na wypychanie na mokro min 110kPa 7. 1x serweta operacyjna 37,5x45 cm dwuwarstwowa, gramatura powyżej 55g/m2 8. 1x Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm 9. 3x strzykawka 60 ml 3 częściowa z końcówką do cewnika 10. 1x folia operacyjna bakteriobójcza zawierającą jodofor w warstwie klejącej 90x45/60x45 cm 11. 3x Serweta gazowa 45x45 cm z trokiem, znacznik RTG, 20 nitkowa, 8 warstwowa 12. 1x zestaw Butla Redona 400ml z drenem 125 cm wyposażonym w luerlock 13. 1x marker do zaznaczania cięć, fioletowy. 14. 30x gaziki z nitką RTG 10x10cm 17-nitkowe 16-sto warstwowe, ze znacznikiem RTG 15. 1x zestaw do odsysania pola operacyjnego: dren łączący do ssaka PVC 24Ch 8mm, min 3m + aspiracja typu Poole z rękojeścią 16. 2x organizator przewodów z zamknięciem VELCRO 2,5x15cm 17. 3x bandaż elastyczny biały 12cm/5m 18. 1x czyścik do elektrody 5x5cm 19. pulsed lavage, z długą i krótką końcówkąi prętem czyszczącym, wersja bateryjna - 1szt. 20. Kieszeń foliowa dwukomorowa 40x35 cm z taśmą samoprzylepną 21. serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x210 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie dolnej (napis „alloplastyka kolana” w niebieskiej ramce). Obłożenia, fartuchy oraz zestawy zabiegowe muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. | 850 | zestaw
4 | Sterylny zestaw do Alloplastyki biodra. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, skład: 1. 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu biodrowego o wymiarach 200x260 cm, z wcięciem „U” 20x102cm, ze wstawką 70x100cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 30g/m2, folia PE 15 mikronów, warstwa włokninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 20g/m2) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 50 g/m2, strefa niekrytyczna wykonana z włókniny powyżej 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 100kPa, odporność na rozerwanie na mokro min 75 N w strefie krytycznej 2. 1x serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki 150x190cm, wzmocnienie 75x190 cm 3. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej sontara/spunlaced, jednowarstwowej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, fartuch i rękawy materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 250 kPa, nieprzemakalność 153 cm H2O, ramiona 154 cm. Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, rozmiar: XL– 1 szt, XXL – 3 szt. 4. 1x serweta operacyjna 150x240 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina polietylenowa 23g/m2, folia PE 40 mikronów, 12g/m2 polipropylenowa włóknina) odporność na przenikanie cieczy min 190 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho min 75 kPa 5. 2x taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2szt 6. 1x osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm wykonana z folii 70 mikronów i laminatu wiskozowo poliestrowego 30g/m2 odporność na wypychanie na mokro min 110kPa 7. 2x serweta operacyjna 75x90cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (min 55g/m2) odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho min 80 kPa, 8. 1x serweta z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu (włóknina 23g/m2, folia PE 40 mikronów, warstwa włókninowa od strony pacjenta w strefie krytycznej 12 g/m2) odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O, odporność na wypychanie na mokro min 74kPa, 9. 1x serweta operacyjna 37,5x45 cm dwuwarstwowa, gramatura powyżej 55g/m2 10. 1x kieszeń foliowa dwukomorowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną 11. 1x osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm 12. 3x strzykawka 60 ml 3 częściowa z końcówką do cewnika 13. 1x folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej 90x60/60x60 cm 14. 30x gaziki 10x10cm 17-nitkowe 12-warstwowe, ze znacznikiem RTG, białe 15. 4x serweta gazowa 45x45 cm, znacznik RTG, 20-nitkowa, 6 -warstwowa, biała 16. 1x zestaw butla Redona 400ml z drenem 125 cm wyposażonym w luerlock 17. 1x miska polipropylenowa, w kształcie nerki, 800 ml z podziałką 18. 30x gaziki 10x10cm 17nitkowe 12 warstwowe, 19. 1x Zestaw do odsysania pola operacyjnego: dren łączący do ssaka PVC 30 Ch 3 mm + aspiracja typu Yankauer 28Ch z okrągłą końcówką, ssak zakończony 4 otworami 20. 2x organizator przewodów z zamknięciem VELCRO 2,5x15cm 21. 2x bandaż elastyczny biały 12cm/5m 22. 1x czyścik do elektrody 5x5cm 23. serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x210 cm, ze wzmocnieniem 75x210 cm– 1 szt Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor żółty. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie dolnej (napis „alloplastyka biodra” w żółtej ramce). Obłożenia, fartuchy oraz zestawy zabiegowe muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. | 850 | zestaw
5 | Taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 49 cm sterylna | 800 | szt
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………..............................................................…
| …......................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10x7,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15x20cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 90 | zestaw
2 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18x12,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20x30cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce | 160 | zestaw
3 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25x15x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 15x20cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce | 68 | zestaw
4 | Zbiornik na wydzielinę 300ml połączonyz dwuświatłowym drenem z silikonu | 180 | szt.
5 | Zbiornik na wydzielinę 800ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu | 120 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….................................................... |  |  |  |  | …...............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Zestaw sterylny zabiegowy, składający się z : - serwety z włókniny foliowanej 45 cm x 75 cm, gramtura 43g/m2, chłonność min. 600%, odporność na przenikanie cieczy min 180 H2O - 1 szt.; - serwety z włókniny foliowanej 50 cm x 60 cm, z otworem kwadratowym 15 cm x 15 cm, przylepcem wokół otworu i przylepcem na bokach, gramatura min. 56 g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min 900 H2O, I klasa palnośći, laminat niepowodujący drażnienia, uczulenia, cytotoksycznyzgodnie z metodą badań PN-EN ISO10993-5:2009oraz PN-EN ISO 993-10:2009 lub normami równoważnymi - 1 szt.; - serwety z włókniny foliowanej 45 cm x 45 cm, gramtura 43g/m2, chłonność min. 600%, odporność na przenikanie cieczy min 180 H2O - 1 szt.; - kompres gazowy 17 N , 8 warstw, gramatura jednego kompresu min 1,3 g, minimalny wykrój 19 cm x 30 cm(+/- 1cm), 7,5 cm x 7,5 cm - 9 szt.; - stabilny pean, jednorazowy, plastikowy - 1 szt. - opatrunek sterylny, przylepny z wkładem chłonnym, włókninowym 10 cm x 6 cm - 1 szt. - nerka tekturowa - 1 szt. | 10000 | zestaw
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Prześcieradło jednorazowego użytku do stołu operacyjnego o rozmiarze min. 79 x 220 cm i chłonności min 1040 ml, składane, podfoliowane na całej powierzchni, z paskami bocznymi zapobiegającymi wiciekom. Całkowita gramatura min. 55 g/m2 | 20000 | szt
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................ |  |  |  |  | …...............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy