## kalkulacja kosztów
kalkulacja kosztów
PAKIET NR 9: Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 m-cy
NAZWA | Ilość ozn. na 3 lata | Ilość opak. na 3 lata | Cena opakow. netto | VAT | Cena opakow. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
S1 Rinse Solution | 30000 | 36 | 450 | 8% | 486 | 16200 | 17496
S2 Fluid Pack |  | 36 | 950 | 8% | 1026 | 34200 | 36936
Ca MIKROELEKTRODE |  | 3 | 540.55 | 8% | 583.794 | 1621.65 | 1751.382
CL MIKROELEKTRODE |  | 3 | 534.47 | 8% | 577.2276 | 1603.41 | 1731.6828
K MIKROELEKTRODE |  | 3 | 582.74 | 8% | 629.3592 | 1748.22 | 1888.0776
Na MIKROELEKTRODE |  | 3 | 1167 | 8% | 1260.36 | 3501 | 3781.08
PCO2 Micro electrode |  | 3 | 1499.27 | 8% | 1619.2116 | 4497.81 | 4857.6348
PH Micro electrode |  | 3 | 860.48 | 8% | 929.3184 | 2581.44 | 2787.9552
PO2 Micro electrode |  | 3 | 1287.95 | 8% | 1390.986 | 3863.85 | 4172.958
Ref microelectrode |  | 6 | 624.34 | 8% | 674.2872 | 3746.04 | 4045.7232
THb calibrator |  | 3 | 260 | 8% | 280.8 | 780 | 842.4
COMBITOL L1 |  | 15 | 700 | 8% | 756 | 10500 | 11340
COMBITROL L3 |  | 15 | 700 | 8% | 756 | 10500 | 11340
COMBITROL L2 |  | 15 | 700 | 8% | 756 | 10500 | 11340
cleaning kit for Cl electrode |  | 3 | 59.9 | 23% | 73.677 | 179.7 | 221.031
THB CUVETTE |  | 12 | 95 | 8% | 102.6 | 1140 | 1231.2
Air filter |  | 3 | 124 | 23% | 152.52 | 372 | 457.56
WASTE CONTEINER |  | 12 | 72 | 8% | 77.76 | 864 | 933.12
Deproteinizer |  | 9 | 115 | 8% | 124.2 | 1035 | 1117.8
Fill Port |  | 9 | 282.64 | 8% | 305.2512 | 2543.76 | 2747.2608
Printer Paper |  | 2 | 61.37 | 23% | 75.4851 | 122.74 | 150.9702
Tube Holder |  | 6 | 218 | 23% | 268.14 | 1308 | 1608.84
AMPOULE ADAPTER |  | 12 | 45 | 8% | 48.6 | 540 | 583.2
CLOT CATCHER |  | 200 | 25 | 8% | 27 | 5000 | 5400
RAZEM | [5 empty] | 118948.62 | 128761.8756
DZIERŻAWA |  | 36 | 375 | 23% | 461.25 | 13500 | 16605
łącznie | [5 empty] | 132448.62 | 152958.9156
[5 empty] | 5% | 139071.051 | 160606.8614
Wartość całego pakietu netto: |  |  | 139071.05
Wartość całego pakietu brutto: |  |  | 160606.86
kalkulacja na podstawie cen z aktualnie obowiązującej umowy i informacji cenowych producenta z dodatkiem 5% na uwzględnienie różnic w ofertach rynkowych

## formularz asortymentowo-cenowy
Część 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów (głównego i back up) na okres 36 m-cy dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH
Lp | Nazwa | Cecha dodatkowa opak. jednost./konfekcjonowanie | Ilość testów/3 lata** | Ilość opak.* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena netto 1 opak. w PLN | Stawka podatku VAT | Cena brutto 1 opak. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A | ODCZYNNIKI (wypełnia oferent) |  | 25000
B | POZOSTAŁE MATERIAŁY(wypełnia oferent)
B I. | MATERIAŁY KONTROLNE
B II. | KALIBRATORY
B III. | PŁYNY SYSTEMOWE
B IV. | INNE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY
Suma
* Oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokraglamy do pełnych opakowań w górę i podajemy w ilości uwzględniającej pracę analizatora 24h /dobę i trwałość odczynnika na pokładzie
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, w ofercie należy uwzględnić kalibracje (wg zaleceń producenta) i kontrole wykonywane codziennie na 3 poziomach
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny/nr identyfikacyjny | Rok produkcji | Wartość analizatora netto | Wartość analizatora brutto | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podat. VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy/3 lata netto | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy/3 lata brutto | Świadectwo dopuszczenia, atest itp..
Suma
Razem wartość pakietu (I+II) netto:
Razem wartość pakietu (I+II) brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
NR PAKIETU: 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów (głównego i back up) na okres 36 m-cy dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A1.WYMAGANIA TECHNICZNE - analizator główny
1 | Analizator fabrycznie nowy; rok prod nie wcześniej niż 2020 | TAK
2 | Analizator parametrów krytycznych dokonujący oceny pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHB, HHb, COHb, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl– , glukoza, mleczany pracujący w systemie ciągłym 24h/dobę w Laboratorium Analityki Medycznej | TAK
3 | Dotykowy ekran | TAK
4 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK
5 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | TAK
6 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | TAK
7 | System kontroli jakości z graficzną interpretacją QC – wykresy Levey-Jenningsa,pamięć wyników kontroli | TAK
8 | Analizator wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości -przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli | TAK
9 | Analizator wyposażony w wewnętrzny lub zewnętrzny skaner służący do odczytu ID pacjenta | TAK
10 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające monitorowanie zużycia odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK
11 | Elektrody umieszczone poza kasetą odczynnikową, pojemnikiem odczynnikowym lub kartridżem | TAK
12 | Pojemnik na ścieki wbudowany w pakiet odczynnikowy | TAK
13 | Pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie I.1 jednocześnie | TAK
14 | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętośći próbki 100ul | TAK
15 | Termin ważności odczynników przed instalacją min 4 m-cy, a po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK
16 | UPS i wbudowana bateria jako integralne części analizatora | TAK
17 | Podłączenie analizatora do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
A2.WYMAGANIA TECHNICZNE - analizator "back up"
1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 3 letni) | TAK
2-18 | Warunki jak dla analizatora głównego | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Bezpośredni kontakt z dedykowanym inżynierem serwisu (podać dane kontaktowe) | TAK
2 | Możliwość zdalnego nadzoru serwisowego | TAK
3 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
4 | Autoryzowany serwis w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
5 | Przeglądy techniczne analizatorów wraz z materiałami serisowymi co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
6 | Przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Analityki Medycznej w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektronicznej) | TAK |  | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim umieszczone w każdym opakowaniu lub zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji papierowej i/lub elektronicznej przy pierwszej dostawie | TAK |  | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) | TAK |  | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) | TAK |  | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK |  | TAK
6 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) | TAK |  | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK |  | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości Riqas wszystkich parametrów (materiał niemianowany)- częstotliwość minimum raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Zapewnienie pakietu startowego (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatora oraz jego walidacji) | TAK
5 | Podłączenie do istniejącego systemu LIS i sieci szpitala firmy Asecco (leżące po stronie Wykonawcy, maksymalnie 1 miesiąc od daty podpisania umowy) | TAK
Uwaga! Oferta, która nie będzie spełniać wszystkich wymogów granicznych zawartych w załączniku, będzie uznana za nieważną!
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp | Opis parametrów | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać numer infolinii) | tak-5 pkt, nie -0pkt
2 | Bezobsługowe elektrody, niewymagające membran czy dodawania płynów | tak-5 pkt, nie -0pkt
3 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze, bez utraty pozostałych testów/cykli, przez cały okres ważności materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora | tak-5 pkt, nie -0pkt
4 | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | tak-5 pkt, nie -0pkt
5 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach,wymieniane zależnie od zużycia | tak-5 pkt, nie -0pkt
6 | Czas wykonania pomiaru ≤ 40 sek | tak-10 pkt, nie -0pkt
7 | Zapewnienie tej samej serii materiału kontrolnego | tak -przez 1 rok-1pkt tak -przez 2 lata-3pkt tak -przez 3lata-5pkt nie-0pkt