Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Znak sprawy: ZP/220/93/21

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do elektrofizjologicznej diagnostyki układu wzrokowego |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Budowa systemu: - system główny do elektrofizjologicznych badań układu wzrokowego - zintegrowany komputer sterujący PC - stół (unit) operatora z zasilaczem i podbródkiem dla pacjenta - czterokanałowy wzmacniacz biosygnałów - 19-calowy monitor stymulujący - system cyfrowej kontroli oka | TAK |  |  |
| 1.2. | Komputer sterujący klasy PC do unitu operatora o parametrach “state of the art” min. monitor TFT 24 cali full HD do unitu operatora, konwerter AC 12 bit, klawiatura, mysz, system operacyjny Windows 10 w wersji PRO, MS Office, możliwość współpracy ze szpitalnym programem antywirusowym | TAK |  |  |
| 1.4. | 4-kanałowy kontrolowany cyfrowo wzmacniacz biosygnałów, typ BF, bezpieczeństwo napięciowe wzmacniacza (izolacja) min. 1,5 kV, impedancja 2 x 100 MOhm, szumy < 4 µV(SS), CMRR co najmniej 110 dB, czułość od 10 µV/div do 2 mV/div, filtry: pasmo przenoszenia min. od 0,02 Hz do 3 kHz | TAK |  |  |
| 1.5. | Monitor wyświetlający bodźce pattern: co najmniej 19 cali, kolorowy, o luminacji co najmniej 80 cd/m². Dowolne pozycjonowanie patternu: cały ekran, połówka, ćwiartka. Komputerowe obliczanie rozmiaru elementu pattern przez wprowadzenie kąta w stopniach i minutach. Kontrast kontrolowany przez komputer w zakresie minimum od 3% do 99%. Specjalne testy obrazowe do diagnostyki dziecięcej | TAK |  |  |
| 1.6. | Stymulator Ganzfeld: - zgodność ze standardami ISCEV - kamera USB wewnętrzna - 1 x LED do fiksacji 0º / 2 x LED +/- 15º do fiksacji w badaniu EOG - zintegrowany głośnik dla zwiększenia uwagi pacjenta | TAK |  |  |
| 1.7. | Stół do unitu operatora o regulowanej wysokości od minimum 650 mm do max 1000 mm, możliwość zaprogramowania min. 3 wysokości położenia blatu. W zestawie miejsce na zasilacz, komputer oraz drukarkę, regulowany podbródek dla pacjenta z możliwością zakładania szkieł korekcyjnych (dla każdego oka: sferycznych i cylindrycznych, z możliwością ustawiania osi cylindra) | TAK |  |  |
| 1.8. | Implementowane w systemie testy zgodne ze standardami ISCEV | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.9. | Zakres badań: - Ganzfeld: EOG - Ganzfeld: ISCEV ERG, kolorowy ERG (czerwony + niebieski) - Ganzfeld: ERG: on-off, S-cone, fotopowa odpowiedź negatywna PhNR - Ganzfeld flash VEP: transient response, steady state - monitor TFT: pattern ERG, pattern VEP (transient, steady state) - monitor TFT: mfERG, stymulacja i analiza - monitor TFT: mfVEP pattern, stymulacja i analiza | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.10. | Możliwość tworzenia własnych testów | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.11. | Test impedancji możliwy do uruchomienia w dowolnym momencie badania | TAK |  |  |
| 1.12. | Automatyczna analiza zapisów z umieszczaniem znaczników podczas badania | TAK |  |  |
| 1.13. | Cyfrowe filtry obróbki sygnału DSP | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.14. | Analiza FFT przebiegów okresowych | TAK |  |  |
| 1.15. | Analiza CWT | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.16. | Automatyczna eliminacja artefaktów we wszystkich programach | TAK |  |  |
| 1.17. | Uśrednianie w trybie off-line odpowiedzi | TAK |  |  |
| 1.18. | Dostosowywanie wydruku do potrzeb operatora | TAK |  |  |
| 1.19. | Możliwość archiwizacji danych na CDRW | TAK |  |  |
| 1.20. | Możliwość eksportu danych do MS Excel w celu dalszej obróbki statystycznej | TAK |  |  |
| 1.21. | Możliwość podłączenia posiadanych przez Zamawiającego stymulatorów mini-Ganzfeld i mini-pattern | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.22. | Możliwość łatwego wyboru zapisów do końcowej analizy z kilku powtórzeń testu (co jest szczególnie potrzebne w przypadku pacjentów, u których współpraca jest w trakcie badania utrudniona lub niemożliwa) - zgodnie z zaleceniami ISCEV dotyczącymi kontroli powtarzalności wyników testów | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.23. | Medyczny transformator separujący o mocy – 1000 VA | TAK |  |  |
| 2. | Parametry dodatkowe |  |  |  |
| 2.1. | Możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonalności systemu o następujące badania obrazowe: - konfokalny cSLO: z nałożeniem zapisów mfERG na obraz cSLO - cSLO: badanie z kontrolą dna oka (obraz SLO) z nałożonymi wynikami focal ERG - fuzja obrazu cSLO z wynikami angiografii fluoresceinowej FA - moduł skanu OCT w sprzężeniu z cSLO | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 2.2. | Zapewniony upgrade oprogramowania (nieodpłatnie) | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |  |
| 3.1. | Elektrody jednorazowe: - 2 zestawy po 20 par elektrod nitkowych DTL | TAK |  |  |
| 3.2. | Elektrody wielorazowe wraz z osprzętem: - 10 elektrod EEG skórnych, kubkowych - 1 komplet elektrod do mfVEP - 2 komplety elektrod do EOG (dla obu oczu), - 1 komplet dedykowanych przewodów do elektrod DTL | TAK |  |  |
| 3.3. | Elektrody wielorazowe dwubiegunowe: - 3 komplety dwubiegunowych elektrod Burian-Allen (dla dorosłych, dla dzieci i dla niemowląt - po dwie, dla obu oczu) – dostawa elektrod maksymalnie do 14 miesięcy licząc od daty podpisania umowy | TAK |  |  |
| 3.4. | Żele i pasty: - żele i pasty przewodzące – po 1 zestawie | TAK |  |  |
| 3.5. | Wyposażenie umożliwiające okresowe testowanie prawidłowego funkcjonowania systemu (narzędzia do kalibracji: przyrząd do pomiarów fotometrycznych, „sztuczny pacjent”) | TAK |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 4.2. | Możliwy serwis oprogramowania realizowany on-line za pomocą szyfrowanego tunelu VPN | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 4.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks, email | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5. | Gwarancja |  |  |  |
| 5.1. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Model * | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych