## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-19/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Dostawa rozszerzalnych protez trzonów szyjnych z możliwością przykręcenia do sąsiednich trzonów - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rozszerzalna proteza trzonów szyjnych z możliwością przykręcenia do sąsiednich trzonów • implanty o różnych rozmiarach, umożliwiające płynne odtworzenie wysokości w zakresie od 14 do 65 mm, • rożne kąty płaszczyzn górnej i dolnej, umożliwiające odtworzenie wygięcia lordozy szyjnej, które rosną wraz z rozmiarem implantu, im większa liczba poziomów tym większy kąt odchylenia lordotycznego • 12 mm średnicy implantu, • implant wyposażony w system pozwalający na przymocowanie go wkrętami do sąsiednich trzonów, • dwa rodzaje wkrętów, standardowe – gąbczaste, dwukorowe oraz rozporowe, zapewniające pewne trzymanie w kości korowej, • możliwość wypełnienia implantu gruzem kostnym lub substytutem kości, • materiał: stop tytanu, • narzędzia umożliwiające aplikację protezy oraz rewizję, zamknięte w kontenerach umożliwiających ich sterylizację. Skład zestawu: 1 rozsuwana proteza z zintegrowaną płytką, 2 śruby gąbczaste, 2 śruby rozporowe | 40 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  |  | …..............................................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonwacy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-19/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Dostawa implantów neurochirurgicznych do stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
Zestaw do stabilizacji transpedikularnej w tym zestawie konieczne śrubyy z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych – 50 kompletów cementowanych i 100 kompletów standardowych
1 | • tytanowy system do jedno lub wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa z możliwością podania cementu przez śrubę do każdego zmienionego trzonu • każda śruba do cementu zaopatrzona musi być w uniwersalną złączkę z zakończeniem typu luer do przyłączania zestawu do podawania cementu • śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich naprowadzenia, w dalszej, przygłowowej części jednak cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu • śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 5,5mm, 6,5 mm,7,5 mm i długości 20-55 mm ze skokiem co 5 mm • śruby o gwincie samonacinającym i średnicach oznaczonych kolorami, • w zestawie dostępnych pięć różnych rodzajów śrub współpracujących z zestawem narzędzi: zwykłe jedno- i wieloosiowe, redukcyjne, śruby przeznaczone do podawania cementu oraz śruby kaniulowane z możliwością wprowadzania ich po drucie Kirschnera • podwójny gwint śruby, umożliwiający szybsze i łatwiejsze wkręcenie implantu w nasadę trzonu, • niski profil głowy śruby, wysokość głowy śruby wraz z prętem oraz blokadą nie może przekraczać 14,5 mm i 13 mm średnicy • pręty podłużne o średnicy 5,5 mm, osadzane w osi śruby, z heksagonalnymi zakończeniami po obu stronach, poprzycinane na długość co 10 mm do co najmniej 280 mm, dostępne pręty o długości 600 mm • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego ze słyszalnym kliknięciem sygnalizującym użycie optymalnej siły • poprzeczki wieloosiowe z szybkim i łatwym montażem na pręcie od góry, z możliwością jej wstępnego montażu poprzez mechanizm zatrzaskowy tuż przed wszczepieniem • możliwość zastosowania tego samego, pojedynczego zestawu narzędzi między innymi przy kręgozmykach, niestabilnościach, nowotworach oraz złamaniach u pacjentów, także z osteoporozą dzięki zastosowaniu śrub cementowanych • trwałe oznakowanie każdego implantu kolorem i kodem • kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym • śruby przeznaczone do wertebroplastyki nie mogą być koniulowane na wylot, lecz posiadać wyprowadzanie cementu na boki w celu zabezpieczenia osadzenia ich w trzonie
| komplety cementowane | 50 | kpl.
| komplety standardowe | 100 | kpl.
Zestaw do stabilizacji przeznasadowej, przezskórnej oraz na otwarto z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych -50 kompletów
2 | • zestaw musi zawierać cztery różne rodzaje śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: 1 - monoosiowe z możliwością obracania głowy dookoła osi 360 st., 2 - wieloosiowe, 3 - z ruchomością jedynie w osi kręgosłupa ułatwiające korekcję skrzywień bocznych kręgosłupa oraz 4 - śruby z ruchomością jedynie boczną ułatwiające kompresję i dystrakcję międzytrzonową, • każda śruba musi być przystosowana do podawania cementu, • wszystkie śruby zintegrowane z tulejami przezskórnymi o średnicy nie przekraczającej 13 mm, • śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich wprowadzenia, w dalszej, przygłowowej części cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu, • śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 5 - 8 mm i długości 35-55 mm ze skokiem co 5 mm • śruby o końcówce samonawiercajacej i samogwintujące, o podwójnym gwincie zapewniające bezproblemowe, szybkie ich wkręcanie w nasadę trzonu, • średnica śrub oznaczona kolorem, • pręty podłużne o średnicy 5,5 mm do 120 mm fabrycznie wygięte lordotycznie, dostępne pręty o długościach do 300 mm, • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego i fabrycznie osadzony w gwintowanej tulei przezskórnej, • trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, parametrem wielkości oraz symbolem pozwalającym na identyfikację producenta, • wszystkie implanty dostarczane w formie sterylnej, • kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym, zawierający również instrumenty niezbędne do operacji rewizyjnej | 50 | kpl.
Klatki międzytrzonowe szyjne z systemem kotwiczącym, pozwalające na płynne odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu, dostarczane wraz z substytutem kostnym – 50 sztuk
3 | • materiał: PEEK + tytanowe markery Rtg • anatomiczny kształt implantu z wypukłością górnej powierzchni • dwa różne rozmiary podstaw i kilka wysokości klatek, stworzone w celu jak najprecyzyjniejszego doboru implantu do potrzeb operacji • każdy wszczep dostarczany w sposób sterylny, trwale oznakowany marką, nr. seryjnym, nr. katalogowym oraz parametrem wielkości • obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia • obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych pinów na dolnej i górnej powierzchni implantów • klatki muszą zawierać precyzyjny mechanizm dystrakcyjny pozwalający na optymalne odtworzenie lordozy kręgosłupa szyjnego w sposób płynny i kontrolowany przez operatora po wszczepieniu do przestrzeni międzytrzonowej • w zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar, • substytut kości w postaci pasty hydroksyapatytowej, dostarczanej w sterylnej strzykawce, gotowej do natychmiastowego zastosowania, w ilości wystarczającej do zaopatrzenia trzech poziomów | 50 | szt.
Zestaw implantowy do redukcji złamań trzonów kręgowych – 30 zest.
4 | • materiał z którego zbudowany jest implant: PET • Implantowalny zasobnik na cement wykonany z perforowanego, nierozciągliwego materiału PET o porach średnicy 0,1 mm; • Zasobniki w trzech rozmiarach długości 20, 25 oraz 30 mm;obecność tytanowych markerów Rtg w celu pooperacyjnej oceny położenia klatki; • Każdy zasobnik ma posiadać tytanowy znacznik na przodzie i tyle, który pozwala na ocenę Rtg położenia skrajnych pozycji implantu; • Dysza zasobnika PET połączona trwale z kaniulą do podawania cementu za pomocą gwintu; • Każdy zestaw musi być zaopatrzony w szydło, igłę dostępową, wiertło oraz zestaw do podawania cementu; • Cement o obniżonej lepkości cechujący się długim powyżej 10 min. czasem wiązania | 30 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................ |  |  |  |  | …..........................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy