Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.08.2024

Załącznik nr 2.1 do SWZ (dot. Części 1)

FORMULARZ CENOWY
ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora w podziale na części” w zakresie CZĘŚCI 1 - Dzierżawa analizatora do morfologii krwi wraz z odczynnikami na okres 24 miesięcy, oferujemy dostawę, spełniającego nw. wymagania:

Lp.	TABELA NR 1 / PARAMETRY WYMAGANE	ODPOWIEDŹ / OFEROWANA / TAK/NIE
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać) / Rok produkcji ...........................................................................................................(Należy podać)
1	Automatyczny analizator hematologiczny z 5-cio parametrowym rozdziałem leukocytów (5-Diff).
2	Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do zliczania i rozdziału krwinek.
3	Parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku: RBC, HCT, HGB, PLT, MCV, MCH, MCHC, NEUT%#, LYMPH%#, MONO%#, EO%#, BASO%#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LRC, PDW, PCT, IG%#, MicroR,, MacroR. / Retikulocyty w wartościach bezwzględnychi w %.
4	Możliwość pomiaru płytek krwi metodą optyczną. Wyniki pomiaru płytek tą metodą powinny być mierzone i wysyłane do systemu informatycznego jako parametr diagnostyczny.
5	Parametry retikulocytarne dające na wyniku ocene ich ilości zarówno w wartościach bezwzględnych jak i w % ; stężenieHGB w RET, IRF ( z podziałem na:LRF;MFR;HFR) Wszystkie uzyskane wyniki, jako parametry diagnostyczne, raportowane do systemu informatycznego.
6	Możliwość zliczania cytozy w płynach z jam ciała minimum / w zakresie: liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste z wyliczeniem wartości względnych / i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesłanie tych danych do systemu informatycznego.
7	Aparat wyposażony w monitor kolorowy i drukarkę
8	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej.
9	Możliwość zaprogramowania danych pacjenta w analizatorze.
10	Możliwość podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego (współpraca z siecią komputerową dwukierunkowa). / Wykonawca pokryje koszty podłączenia analizatora do sieci informatycznej PROMETEUSZ.
11	Wydajność minimum 50 ozn/godz. W trybie CBC+ 5 DIFF.
12	Liniowość bez rozcieńczania próbki minimum do: WBC – do co najmniej 400 tys./µL,HGB- do min.25g/dl, RBC do min.8 mln /µL, PLT – do min.4 mln /µl.
13	Możliwość zdefiniowania różnych norm w zależności od wieku i płci pacjenta.
14	Flagowanie wyników patologicznych z komunikatami opisującymi typowe patologie.
15	Populacja WBC przedstawiona za pomocą kolorowych histogramów / i skatergramów.
16	Maksymalna objętość pobieranego materiału do badań we wszystkich trybach pomiarowych krwi pełnej( w tym CBC+5DIFF+RET): 30µL.
17	Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączenia komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników.
18	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych.
19	Aparat z zaprogramowaną kontrolą jakości z graficznym przedstawieniem i statystyczną oceną wyników, możliwość przesyłania wyników kontroli do laboratoryjnego systemu informatycznego.
20	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna producenta, oparta o wyniki kontroli codziennej parametrów morfologii krwi, przesyłana on-line automatycznie , bezpośrednio z analizatora, po wykonaniu oznaczenia bez konieczności zatwierdzania i użycia nośników zewnętrznych, bez ingerencji użytkownika. Zaoferowanie odpowiedniego systemu/platformy do oceny tejże kontroli jakości, / w którym Zamawiający będzie porównywać wyniki uzyskane na analizatorze z wynikami innych użytkowników pracujących na tych samych modelach analizatorów, czyli z tak zwana grupą porównawczą. / Program kontrolny posiadający akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043.
21	Parametry wewnętrznej kontroli jakości wczytywane za pomocą kodu kreskowego, lub innego nośnika informacji. / Jeden rodzaj materiału kontrolnego, wspólny dla CBC, CBC+5 DIFF, CBC+5 DIFF+RET. Materiał kontrolny kalkulowany zgodnie / z terminem ważności na opakowaniu.
22	Możliwość drukowania wyników pacjenta, kontroli i raportów zbiorczych dotyczących próbek pacjentów i kontroli.
23	Aparat wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu minimum 20 minut.
24	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie papierowej.
25	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu aparatu ( udokumentowane certyfikatami ) oraz merytoryczne szkolenie dla lekarzy z zakresu interpretacji wyników badań.
26	Licznik hematologiczny dostarczony w ramach umowy.
27	Znak CE dla analizatora oraz wszystkich odczynników.

UWAGA:
Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Lp.	TABELA NR 2 / PARAMETRY OCENIANE	PUNKTACJA	ODPOWIEDŹ / TAK/NIE
1	Osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych, / z wydłużonym czasem pomiaru i rozdziału krwinek białych. Możliwość manualnego wyboru trybu w menu analizatora.	TAK –10 pkt / NIE – 0 pkt

Wpisanie w przypadku parametrów punktowanych odpowiedzi NIE, nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy zostanie przydzielone 0 punktów.

TABELA NR 3 / PRZEWIDYWANA ILOŚĆ BADAŃ
Parametr	Ilość oznaczeń w ciągu 24 miesięcy
CBC	32 000
CBC + 5 DIFF	16 500
CBC+ RET	250
Kontrole	1 oznaczenie kontroli dziennie, naprzemiennie na 3 poziomach

Tabela nr 4
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 24 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli nr 4 należy umieścić odczynniki i kontrole, kalibratory oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) w liczbie koniecznej do realizacji umowy.

Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie Tabeli nr 3 i zaleceń producenta.

Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

Tabela nr 5
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość miesięcy	Cena netto / za miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
1	2	3	4	5 =(3x4)	6	7=(5+VAT)
1	Dzierżawa analizatora, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Tabeli nr 1 i 2	24
Razem

Tabela nr 6 - Podsumowanie
L.p.	Nazwa	Całkowita / wartość netto	Całkowita / wartość / brutto
1	Tabela 4
2	Tabela 5
	RAZEM

Formularz podpisany elektronicznie