|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/16/2024  | Zawiercie,26.03.2024r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa respiratorów stacjonarnych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

PKT. 10 Czy ze względu na przeznaczenie aparatu „Respirator stacjonarny” Zamawiający dopuści

respirator bez dodatkowej opcji zasilania 12V? Na Oddziale nie ma takiej formy zasilania, ponieważ w

źródła prądu stałego zaopatrzone są mobilne zestawy transportowe, karetki czy helikoptery.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2**

PKT. 23 Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem – 0,5 do – 10 cmH2O?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 3**

PKT. 26 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji wymienionej w tym punkcie? Oferowany aparat w miejsce opisanego wymogu umożliwia pauzę wdechową regulowaną w zakresie 5-60% przepływu

szczytowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4**

PKT. 29 W nawiązaniu do punktu 23 oraz powyższego punktu, czy Zamawiający dopuści opisane wyżej

rozwiązanie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 5**

PKT. 30 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 6**

PKT. 38 Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem 5-80 cmH20?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 7**

PKT. 39 Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem 0-80 cmH2O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 8**

PKT. 40 i 41 Zamawiający w obydwu punktach podaje dwa różne zakresy regulacji tej samej funkcji PEEP.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy respirator oferujący zakres minimalny tj. 1-40 cmH2O będzie

dopuszczony?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 9**

PKT. 53 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 1**0

PKT. 72 i 73 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z osobnym czujnikiem jednorazowego

użytku, którego stosowanie zwiększa bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie ryzyka infekcji, co jest

szczególnie istotne w sytuacji wysokiego ryzyka epidemiologicznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 11**

Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia 2,8-6 bar?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12**

Lp. 19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z równoważną opcją wentylacji z

automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji

wspomaganej i odwrotnie jako tryb wentylacji wspomaganej adaptacyjnie z automatycznym

dostosowaniem częstości oddechowej, wentylacji minutowej oraz czułości wdechowej i wydechowej

zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych

pacjenta synchronizująca wentylację dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążącą do

nastawionej wentylacji minutowej przy jak najniższej pracy oddechowej pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 13**

Lp. 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów w zakresie 1 - 100

oddechów/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 14**

Lp. 38. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV (regulacja w

szerokim zakresie 0 – 80 cmH2O)?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 15**

Lp. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wspomagania PSV (regulacja w

szerokim zakresie 5 – 80 cmH2O)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 16**

Lp. 72. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z układem pomiarowym przepływu

umieszczonym w obrębie obudowy respiratora (wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki

wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki

wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 17**

Lp. 73. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z odpornym na uszkodzenia system pomiaru

przepływu – pomiar na zasadzie różnicy ciśnień?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 18**

Dotyczy zapisów SWZ/umowy zał. nr 4 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 19**

Dotyczy Załącznik nr 4 A do SWZ: umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Do SWZ dołączono umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z uwagi na to,

że „Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane

należące do kategorii zwykłych danych osobowych, w postaci imion i nazwisk, w związku i w

celu przeszkolenia personelu.” Uprzejmie informujemy, że dane osób, które będą przeszkolone

mogą zostać ewentualnie udostępnione na potrzeby szkolenia (na zasadzie np. podpisania

przez osobę szkolącą listy obecności będącej własnością szpitala). Wykonawca nie otrzyma

ww. danych osobowych do przetwarzania w imieniu Zamawiającego, a to dlatego. że m.in.

wykonawca nie jest firmą szkoleniową, nie wystawia certyfikatów ze szkoleń, nie przechowuje

danych osobowych uczestników szkolenia itd. Szkolenie z obsługi dostarczanego sprzętu jest

tylko jednym z elementów czynności związanej ze sprzedażą danego urządzenia.

Prosimy zatem o usunięcie umowy powierzenia z SWZ, ewentualnie o zastrzeżenie, że umowa stanowi

wzór i zostanie zawarta jedynie w przypadku, gdy rzeczywiście do powierzenia przetwarzania danych

osobowych dojdzie.

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 20**

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy

§ 6 ust. 1a oraz 1b i 1c:

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary

umownej z 0,3 % do 0,2 oraz z 0,5% na 0,2 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 21**

Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy

§ 6 ust. 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary

umownej z 20 % do 10 %?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 22**

Dotyczy: Respirator stacjonarny ( 2 szt.)

Czy Zamawiający uzna za równoważne i spełni wymagania Zamawiającego respirator

stacjonarny o poniższych parametrach?



****

****

****

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 23**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Tabela asortymentowo cenowa

Czy Zamawiający wymaga podania osobno ceny zakupu respiratora stacjonarnego, osobno

jego kosztu dostawy, instalacji, szkolenia, serwisu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z treścią części XIV SWZ.

**Pytanie 24**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator posiadający możliwość rozbudowy o

zasilanie bateryjne do 240 minut bez możliwości zasilania 12V?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 25**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 23

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator posiadający wyzwalanie oddechu

ciśnieniem regulowane w zakresie -0,1 do -10 mbar?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 26**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator posiadający możliwość regulacji

kończenia fazy wdechowej w zakresie 5-70 % przepływu szczytowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 27**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respiratora posiadający funkcję

Kreatora pomagającą dobrać wartości wentylacji podczas przełączania trybów wentylacji

między trybami sterowanymi objętościowo i ciśnieniowo na podstawie mierzonych wartości,

bez funkcji powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 28**

 zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający funkcję

kompensacji rurki dotchawiczej z możliwością regulacji stopnia kompensacji i średnicy rurki?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 29**

 zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający regulację

częstości oddechów w zakresie 0-120 oddechów/min?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 30**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający regulowany

czas wdechu w zakresie 0,2 do 20,0 sekund?

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 31**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający

programowaną przez użytkownika konfigurację startową z możliwością dostosowania

domyślnych wartości parametrów do kategorii pacjenta?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 32**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający

wyświetlanie wydechowej objętości całkowitej wentylacji minutowej?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 33**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający pomiar

ciśnienia plateau?

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 34**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający pomiar

PEEPi?

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 35**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający

wyświetlanie oporu wydechowego?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 36**

zał. 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pkt 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator posiadający

wielorazowy czujnik przepływu z możliwością sterylizacji w autoklawie?

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania