| Producent: Model: Kraj pochodzenia: |
| --- |
| Lp | Opis parametru | Wymagany | Oferowany | Punktacja |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR)fabrycznie nowy. Rok produkcji 2021. spełniający wymagania polskiego prawa szczególnie w zakresie aparatu do screeningu. | PODAĆ TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Wykaz dostaw na terenie Polski (min. 3 dostawy na przestrzeni ostatnich 3 lat) | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
| 4. | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 6. | Zakres wysokiego napięcia | min. 22 - 35 kV |  | Bez punktacji |
| 7. | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego | min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
| 9. | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Maksymalny prąd | -małego ogniska min 40mA -dużego ogniska min. 100mA |  | Bez punktacji |
| II. LAMPA RENTGENOWSKA |
| 12. | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Materiał anody | Podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 15. | Prędkość wirowania anody | min. 5500 obr/min |  | Bez punktacji |
| 16. | Pojemność cieplna anody | min. 160 kHU |  | ≥ 300 kHU – 10 pkt < 300 kHU – 0 pkt |
| 17. | Szybkość chłodzenia anody | min. 60 kHU/min |  | Bez punktacji |
| 18. | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.15 mm |  | ≤ 0,1 mmm – 10pkt > 0,1 mm – 0 pkt |
| 19. | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
| 20. | Filtracja dodatkowa- minimum dwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy | min. 300 kHU |  | ≥ 2000 kHU – 10 pkt ≥ 1000 kHU – 5 pkt ≥ 300 kHU – 0 pkt |
| III. AUTOMATYKA |
| 21. | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region |  | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej/powierzchnia całego detektora– 10 pkt |
| 23. | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Pomiar w miejscach wskazanych przez operatora | TAK |  | Bez punktacji |
| 25. | Pomiar z całej powierzchni detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK |  | Bez punktacji |
| 28. | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
| IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY |
| 31. | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
| 33. | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 34. | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm |  | Wysokość górnej granicy: ≥ 150 cm – 10 pkt < 150 cm – 0 pkt |
| 35. | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Zakres obrotu głowicy | min. 350º |  | Bez punktacji |
| 37. | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK |  | Naciśnięcie jednego przycisku – 10 pkt Naciśnięcie jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa – 0 pkt |
| 39. | Przy zmianie przez technika domyślnego kąta w projekcji MLO na inny, system zapamiętuje zmieniony kąt dla drugiej projekcji MLO | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 40. | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 65 cm |  | > 68cm – 10 pkt ≤ 68cm – 0 pkt |
| 41. | Zestaw do zdjęć powiększonych. Wymagany jako minimum zestaw umożliwiający powiększenie 1,5 x | TAK (podać) |  |  |
| 42. | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
| 43. | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 44. | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 47. | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
| 48. | Na wyświetlaczu na statywie podanie min. grubości piersi, siły ucisku, oraz kat lampy. | TAK (podać) |  | Podanie dodatkowo imienia i nazwiska na tym samy wyświetlaczu – 10 pkt Brak imienia i nazwiska na tym samy wyświetlaczu – 0 pkt |
| 49. | Grubość stolika od strony klatki piersiowej-ważna w celu ergonomi pozycjonowania pacjenta | Podać w mm |  | ≤ 65 mm – 10 pkt > 65 mm – 0 pkt |
|  | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości detektora (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku (parametr punktowany) | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| V. DETEKTOR CYFROWY |
| 50. | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK |  | Bez punktacji |
| 51. | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | TAK (podać) |  | Bezpośrednia konwersja – 10 pkt Pośrednia konwersja – 0 pkt |
| 52. | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | Min. 2300 x 2800 pikseli |  | Bez punktacji |
| 53. | Rozmiar piksela | max. 100µm |  | < 75 µm – 10pkt ≥ 75 µm – 0pkt |
| 54. | Zakres dynamiki detektora | min. 14 bit |  | Bez punktacji |
| 55. | Kratka przeciwrozproszeniowa dla badań 2D | TAK |  | Bez punktacji |
| 56. | Automatyczne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć powiększonych | TAK |  | Bez punktacji |
| 57. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s |  | Bez punktacji |
| 58. | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 10 s |  | Bez punktacji |
| 59. | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| VI. STACJA AKWIZYCYJNA |
| 60. | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 61. | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK |  | Bez punktacji |
| 62. | Elektroniczna regulacja wysokości stanowiska | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 63. | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 64. | Pamięć operacyjna RAM | min. 16GB |  | Bez punktacji |
| 65. | Pojemność dysku twardego | min. 1 TB |  | Bez punktacji |
| 66. | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min. 9000 |  | Bez punktacji |
| 67. | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
| 68. | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 69. | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 70. | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 71. | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK |  | Bez punktacji |
| 72. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : DICOM Send DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Storage DICOM Modality Worklist, | TAK |  | Bez punktacji |
| 73. | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
| 74. | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
| 75. | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
| 76. VII.System obrazowania laserowego |
| 77. | 78. Obrazowanie laserowe w wysokiej rozdzielczości min 508 pikseli na cal | TAK | 79. | 80. Bez punktacji |
| 81. | 82. Technologia automatycznej kontroli jakości obrazu kalibruje kliszę i ustawienia drukarki, aby odpowiadały preferencjom użytkownika | TAK | 83. | 84. Bez punktacji |
| 85. | 86. Architektura 14-bitowej głębi pikseli | TAK | 87. | 88. Bez punktacji |
|  | Opakowanie do ładowania klisz przy świetle dziennym | TAK |  | Bez punktacji 89. |
|  | Odległość pomiędzy plamkami lasera rzędu 50 mikronów | TAK podać wielkość |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola jakości obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Formaty klisz : 25 x 30 cm (10 x 12 cali) 20 x 25 cm (8 x 10 cali) | TAK |  | Bez punktacji |
| VII. INNE WYMAGANIA |
| 90. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej(dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
| 91. | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK ( podać) |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja (minimum 36 miesięcy) | Tak (podać) |  | 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 20 pkt |