Załącznik Nr do SIWZ
        Formularz cenowy
* nazwa produktu będzie znajdowała się na fakturze o raz nazwa producenta, nr katalogowy

Pakiet nr 1: Analizator hematologiczny- dzierżawa 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa analizatora hematologicznego / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji – nie starszy niż2022 rok / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	1500 zł	23 %	18 000 zł	22 140,00 zł

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT / w %	Wartość netto/ 36 m-cy	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.		Morfologia- / 68 000 / Reticulocyty - 1500
2.			152	300,00 zł	8 %	45 600 zł	49 248 zł
3.			10	600 zł	8 %	6 000 zł	6 480,00 zł
4.			19	850 zł	8 %	16 150 zł	17 442 zł
5.			24	600,00 zł	8 %	14 400 zł	15 552 zł
6			23	950 zł	8 %	21 850 zł	23 598 zł
7			10	700 zł	8 %	7 000 zł	7 560 zł
8			19	1 600 zł	8 %	30 400 zł	32 832 zł
9			9	950 zł	8%	8 550 zł	9 234 zł
10			48	660 zł	8 %	31 680 zł	34 214,40 zł
11			89	240 zł	8 %	21 360 zł	23 068 zł
12	Czynsz dzierżawny		36	500,00 zł	23%	18 000,00 zł	22 140 ,00 zł
					RAZEM:	202 990 zł	241 363,20 zł

W ofercie należy uwzględnić :
- wykonywanie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości codziennie na 3 poziomach 1 raz dziennie ( morfologia) oraz retikulocytów
- bezpłatny udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Labquality - 2 razy w roku
- koszt wpięcia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego leży po stronie oferenta

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na / 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT / w %	Wartość netto/ 36 m-cy	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.		Morfologia- / 68 000 / Reticulocyty - 1500

Parametry wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego 5 Diff:
Lp.	PARAMETR	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Analizator podstawowy rok produkcji 2022, fabrycznie nowy, nie używany / Automatyczny analizator do badań hematologicznych, pracujący całodobowo, wraz z drukarką laserową czarno – białą oraz w komplecie z komputerem i monitorem min.17 calowego ( jeżeli jest to konieczne ). / Podać pełną nazwę i typ analizatora, producenta i rok produkcji.	TAK / podać
2	Automatyczna analiza min.26 raportowanych i przesyłanych do LIS parametrów diagnostycznych morfologii krwi wraz z systemem flagowania oraz wydrukiem prezentacji graficznej: RBC,WBC, PLT oraz z następującymi parametrami mierzonymi (nie wyliczeniowymi): WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, LYM, NEUT, MONO, EO, BASO.	TAK
3	Możliwość oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta.	TAK
4	Analizator o wydajności min. 100 oznaczeń / godzinę CBC+DIFF, dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki: CBC lub CBC+DIFF.	TAK
5	Analizator z możliwością wykonywania retikulocytów minimum w zakresie następujących parametrów diagnostycznych: RET%,#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, Delta‑He, prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do LSI.	TAK
6	Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała (w wartościach odsetkowych i bezwzględnych), pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC +DIFF).	TAK
7	Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny (nietoksyczne odczynniki) oraz pomiar hemoglobiny niezależnie od WBC w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów. Należy dołączyć karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych (tam, gdzie to konieczne także do krwi kontrolnej ) oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników.	TAK
8	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik wraz z mieszalnikiem - do probówek zamkniętych systemów pobrań dostępnych na polskim rynku - mieszczący min.50 próbek oczekujących na analizę. Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym pobraniu – zewnętrzne i wewnętrzne.	TAK
9	Analizator wyposażony w czytniki kodów kreskowych do pracy w systemie manualnym i z podajnika.	TAK
10	Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie krwinek białych w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową i laser na min. 5 grup: limfocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile i monocyty.	TAK
11	Weryfikacja oznaczeń trombocytów w torze optycznym- uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny, potwierdzony oryginalnym dokumentem producenta analizatora.	TAK
12	Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora.	TAK
13	Oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych, WBC i RBC, różnicowanie krwinek białych MN% i #, PMN% i # w płynach ustrojowych: płyn mózgowo – rdzeniowy, płyny z jam ciała w osobnym trybie pracy dedykowanym do pracy z płynami z jam ciała i płynem mózgowo- rdzeniowym bez konieczności używania dodatkowych odczynników. / Zapewnienie materiału kontrolnego dla płynów z jam ciała, minimum dwa poziomy, przynajmniej 2 x w roku, uwzględnić i wycenić w formularzu asotymentowo – cenowym.	TAK
14	Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych ( płyny z jam ciała, PMR ) w trybie otwartej mikroprobówki ≤ 250 µl.	TAK
15	Minimalne wymagane zakresy liniowości parametrów z pierwszego oznaczenia ( bez rozcieńczenia): / * WBC min. 400 G/l / * RBC min. 7,0 T/l / * HGB min. 22,0 g/l / * PLT min. 4000 G/l / Flagowanie wyników patologicznych w zakresie: WBC, RBC, PLT	TAK
16	Wszystkie składowe tj: analizator, odczynniki, krew kontrolna i akcesoria muszą pochodzić od producenta analizatora i muszą stanowić jednolity, zwalidowany system analityczny.	TAK
17	Przystosowane do pracy zarówno z probówkami systemu zamkniętego, systemu otwartego jak również mikrometody hematologicznej: objętość aspirowanej próbki max. 90 mikrolitrów - tryb podajnikowy i manualny. Dane dotyczą każdego trybu pracy - do oznaczeń CBC+5DIFF.	TAK
18	Wpięcie analizatora do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – Proflab na koszt Wykonawcy.	TAK
19	Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami poprzez system zużycia odczynników wraz z podaniem graficznym na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w trakcie pracy analizatora.	TAK
20	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim oraz odpowiednie certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na rynku polskim.	TAK
21	Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu analizatora (wykresy Levey- Jenningsa), wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne; pamięć wyników min. 90 000 pacjentów w formie liczbowej i graficznej.	TAK
22	Termin ważności: / - odczynników min. 5 miesięcy, / - roztworów myjących min. 5 miesięcy, / - krwi kontrolnej min. 1 miesiąc. / Zarządzanie odczynnikami – system kontroli ich zużycia.	TAK
23	Jeden rodzaj materiału kontrolnego dla krwi obwodowej i retikulocytów. / Krew kontrolna oferowana w probówkach systemu zamkniętego (dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem) w opakowaniach ze stabilizatorem temperatury zgodnie z przedstawionym przez dostawcę harmonogramem dostaw, skalkulowana zgodnie z terminem ważności na opakowaniu.	TAK
24	Możliwość uczestniczenia w międzynarodowej kontroli hematologicznej porównawczej przez czas trwania umowy m.in. w systemie „on-line” - obejmującej aparaty producenta, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatorów, umożliwiająca uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku.	TAK
24	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika
26.	Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Sowa-Med., nr kontroli 4110 (morfologia krwi 2 próbki, 2 x w roku)	TAK
27.	Wykonawca zapewni włączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Proflab

Pakiet nr 2 : Analizator parametrów krytycznych- dzierżawa 3 lata
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa analizatora paramertów krytycznych / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji ( nie starszy niż 2016 rok) / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	300 zł	369 zł	23%	3 600 zł	4 428 zł

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.	Pakiet odczynnikowy "duży,	43 200	61	1 081,00 zł	1 167.48 zł	8%	65 941,00 zł	71 216,28 zł		1 szt. (980 działań)
2.	Kaseta sensorowa	43 200	37	4150,00 zł	4 482,00 zł	8%	153 550,00 zł	165 834,00 zł		1 szt. (1200 oznaczeń)
3.	Kalibrator tHb (4 amp.)	43 200	3	200,00 zł	216,00 zł	8%	600,00 zł	648,00 zł		4 ampułki (nie dotyczy)
4.	Papier termiczny, 8 rolek	43 200	33	144,00 zł	177,12 zł	23%	4 752,00 zł	5 844,96 zł	Thermal Paper 8 rolls per unit	8 rolek (nie dotyczy)
						RAZEM:	224 843 zł 212 595,75 zł	243 543,24 zł

        RAZEM odczynniki + dzierżawa : 224 843 zł + Vat 8 i 23 % = 243 543,24 zł
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
	gazometria	43 200

						RAZEM:

W ofercie należy ująć : codzienną kontrolę jakości oraz kalibracje.

Parametry wymagane dla automatycznego aparatu do analizy
parametrów równowagi kwasowo-zasadowej:

1. Analizator główny fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022, analizator back-up fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2022.
2. Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz
3. Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego
4. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0.1 mmol/L), cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl)
5. Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory
6. Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
7. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: maksymalnie 45 µl – z kapilary, maksymalnie 65 µl – ze strzykawki
8. Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund
10. Automatyczne mieszanie próbki
11. Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna).
12. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
13. Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni
14. Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
15. Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
16. Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety)
17. Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
18. Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.
19. Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów
20. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)
21. Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.
22. Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej
23. Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim
24. W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 48 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy
25. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia
26. Jeżeli w ciągu 24h nie uda się usunąć usterki, wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z odesłaniem badań do laboratorium zewnętrznego
27. Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów.
28. Skonfigurowanie analizatora do poprawnej współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, oraz włączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej, wszelkie niezbędne materiały potrzebne do podłączenia do LIS (kable, złącza, itp.) zapewni wykonawca
29. Oferent zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych
30. Oferent zapewni kontrolę zewnątrz laboratoryjną 1 raz w miesiącu firmy Randox.
31. Wykonawca w ramach umowy dostarczy na czas trwania umowy witrynę chłodniczą.
32. Koszt wpięcia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego leży po stronie oferenta
33. Możliwość zdolnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsieci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatorem.