Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 176/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonawca wypełnia formularz w części/częściach, na które składa ofertę.

Część 1: Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: Parametry: -Pomost obciążenie max – 6 [kg] -dokładność odczytu – d=0,1 [g] -temperatura pracy od 15oC do + 30oC -wymiar szalki 300x300 [mm] (+/-2%) -2×RS232, -waga legalizowana -stopień ochrony IP67 -zasilanie akumulatorowe wyświetlacz LCD z podświetleniem (możliwość regulacji stopnia podświetlenia) -autowyłączanie -okres gwarancji minimum 2 lata |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część 2: Waga pomostowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: -Pomost obciążenie max – 30 [kg] -dokładność odczytu – d=10 [g] -temperatura pracy od -10oC do + 40oC -wymiar szalki 400x500 (+/- 2%) [mm] -RS 232C -waga legalizowana -zasilanie akumulatorowe -wyświetlacz LCD z ---- -podświetleniem(możliwość ---- regulacji stopnia podświetlenia) -autowyłączanie -gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3: Części zamienne do aparatów szwajcarskiej firmy BÜCHI Labortechnik AG.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: -Zestaw – uchwyt i sprężynka amortyzująca do mineralizatora K-439 K-439 (lub równoważny) |  |  | szt. | 12 |  |  |
|  | -Uszczelka do modułu ssącego, PTFE do mineralizatora K-439 K-439 (lub równoważny) |  |  | szt. | 12 |  |  |
|  | -Uchwyty do tub na próbki ze spiekiem do ekstraktora E-816 SOX E-816 SOX (lub równoważny) |  |  | szt. | 6 |  |  |
|  | -Naczynka na rozpuszczalnik do ekstraktora E-816 SOX E-816 SOX (lub równoważny) |  |  | szt. | 2 |  |  |

| Razem wartość brutto: |  |
| --- | --- |

Część 4: pompa infuzyjna strzykawkowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: -precyzyjny napęd -współpraca ze strzykawkami 3 ml, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 30 ml -sygnały alarmowe akustyczne i wizualne -biblioteka leków dzielonych dowolnie przez użytkownika na 30 grup -blokada swobodnego przepływu -blokada tłoka podczas wymiany strzykawki -możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h -możliwości ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h -najmniejsza masa 1,4 kg -wbudowany akumulator do pracy maksymalnie do 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h - zasilanie z sieci poprzez zasilacz 12V -gwarancja minimum 12 m-cy |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część 5: Demineralizator HLP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymagania: Parametry techniczne: - Urządzenie do pracy pod ciśnieniem wody wodociągowej. - Stopnie oczyszczania wody: - prefiltr osadowy 5μm, - filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego), - odwrócona osmoza, - podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - lampa UV – 254 nm (+/- 2%), - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm. - Wydajność dobowa 120-150 dm3 ( 5 - 7 dm3/h). - Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 S/cm. - Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. - Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania. - Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody oczyszczonej: - drugiej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI – punkt zaopatrzony w wylewkę (kran) wody oczyszczonej o zasięgu min. 2 m, - pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI - punkt zaopatrzony w dodatkową wylewkę (kran) wody oczyszczonej z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm. - System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej. - Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności. - Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.). - Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty poboru wody – możliwość regulacji ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. - Zainstalowany sterylizator UV (wewnątrz urządzenia). - Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. - Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp. - Szybkość podawania wody oczyszczonej: min. 1 – 2 l/min. - Otwierane przednie drzwiczki urządzenia umożliwiające bezpośredni dostęp do zużywalnych materiałów eksploatacyjnych. - Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. - Zasilanie: 230V/50Hz. - Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. -Wymiary (SxGxW): 235x440x510 mm (+/- 2%) Zbiornik 10 dm3: wys. 390 mm, średnica: 250 mm (+/- 2%) Funkcje monitorujące pracę systemu: - Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: - wyświetlacz LCD 2x16 znaków, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w μS/cm lub MOhm zamiennie, - automatyczna kompensacja temperatury, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, - alarm informujący o wymianie modułów jonowymiennych, - alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV, - alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, - menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, - podgląd terminów serwisowych, - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, - możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia. - Oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia. - Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. Funkcje zabezpieczające pracę systemu: - Przerwanie pracy pompy przy: - niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, - pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia -okres gwarancji min. 24 miesiące, - posiada deklaracja zgodności CE(bądź równoważną) -montaż urządzenia |  |  | szt. | 1 |  |  |