## Endoprotezy
Część 1 ENDOPROTEZY BARKU: ANATOMICZNA I MODULARNA; MODULARNA I ODWRÓCONA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
	ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO MODULARNA ANATOMICZNA
1.	33183100-7	Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm		10
1A		Trzpień cementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm		10
1B		Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa.		10
2.		Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni.		10
3.		Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN.		10
3A		Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach.		10
3B		Glenoid cementowany PE (panewka cementowana).		10
3C	ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO MODULARNA ODWRÓCONA
3D		Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm		10
3E		Trzpień cementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm		10
3F		Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni.		10
3G		Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa.		10
3H		Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN.		10
4		Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki.		10
4A		Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm		10
4B		Glenoid bezcementowy anatomiczny w rozmiarze 2 i 3, długi i krótki		10
4C		Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej o średnicy 4,2 mm, w długościach od 20mm do 40mm ze skokiem co 2mm *3 szt.		10
					suma

		Część 2 ENDOPROTEZA ODWRÓCONA BEZTRZPIENIOWA STAWU RAMIENNEGO Z ELEMENTAMI REWIZYJNYMI
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	Element ramienny panewkowy beztrzpieniowy, nie wymagający rozwiercania kanału kości ramiennej z 3 skrzydełkami umożliwiającymi mocowanie typu press-fit w części przynasadowej kości, pokryty tytanem i napylanym hydroksyapatytem w 4 rozmiarach długości: 52mm, 55mm, 58mm i 61 mm.		20
2.		Płytka panewkowa osadzana na śrubie o długości 30mm, o kształcie stożka wykonanej ze stopu tytanu, pokrytej hydroksyapatytem.		20
3.		Głowa metalowa w 2 średnicach - 36mm i 41mm		20
4.		Wkładka polietylenowa z 10 stopniowym okapem lub pogłębiona o grubościach 3, 6, 9 i 12mm.		20
5.		Śruby tytanowe o średnicy 5mm i długościach od 15mm do 50mm (skok co 5mm) zapewniające dodatkowe mocowanie oraz stabilizację derotacyjną		20
Implanty rewizyjne kompatybilne z systemem pierwotnym:
6.		Element panewkowy trzpieniowy do trudnych przypadków oraz przypadków urazowych i rewizyjnych. Trzpienie o długościach 100 mm i 150 mm, o średnicach od 6 do 12 mm.		2
7.		Płytka panewkowa rewizyjna osadzona na zintegrowanej przedłużonej śrubie o kształcie stożka wykonanej ze stopu tytanu, pokrytej hydroksyapatytem.		2
8.		Duża głowa tzw. „mega-head” o średnicy 50 mm do połowiczej endoprotezoplastyki stawu ramiennego, kompatybilna z systemem beztrzpieniowym i trzpieniowym.		2
					suma

		Część 3 ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		8 elementów ramiennych: lewy i prawy, każdy w rozmiarach mały, duży, duży + 5 mm i duży + 10 mm. Otwory umieszczone w dystalnej części implantu kości ramiennej umożliwiają dodatkowe mocowanie fragmentów kości.		4
2.		6 elementów łokciowych: lewy i prawy, każdy w rozmiarze mini, standardowy i duży. Cementowane implanty ramienne można dowolnie łączyć z implantami łokcia		4
3.		Całość łączona polietylenowym walcem umocowanym za pomocą bolca wykonanego ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną TiN. Istnieje możliwość zastosowania obręczy zapewniającej związanie protezy.		4
					suma

		Część 4 ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	System implantów służących do endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej składający się z: / 1)Trzpień bipolarny, cementowy prosty o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 20 do 25mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu. Dostępny również trzpień bipolarny, cementowy kątowy 15° o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 40 do 45mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu / 2) Głowa lita o średnicy 20-24mm (co 2mm) w trzech wersjach offsetu (0, +2mm, +4mm) wykonana z UHMWPE z witaminą E		8
					suma

		Część 5 ENDOPROTEZA NADGARSTKA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. / Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. / W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł.
		Panewka o średnicy 15mm		5
		Głowa metalowa w co najmniej 4 rozmiarach		5
		Śruba promieniowa 32mm – 80mm		5
		Śruba śródręczna 45mm – 70mm		5
					suma

		Część 6 REKONSTRUKCJA NERWÓW OBWODOWYCH
	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
		Syntetyczna, bioresorbowalna tuba do rekonstrukcji nerwów obwodowych (do 20 mm). Zachowuje swoje właściwości przez 10 tygodni. Po tym czasie następuje biodegradacja w procesie hydrolizy, co skutkuje utratą ciężaru. Występuje w 10 średnicach o długości 3 cm .		6
		Syntetyczny produkt biodegradowalny stosowany do zaopatrywania zakończeń nerwów obwodowych. Zbudowany z kopoliestru polilaktydu i kaprolaktonu (poly(DL-lactide-e-caprolactone)) Zachowuje swoje właściwości do 10 tygodni , po tym czasie następuje biodegradacja w proceisie hydrolizy. Produkt sterylny , przechowywany w lodówce (-18st.C do +8 st C)		6
					suma

		Część 7 SILIKONOWE ENDOPROTEZY STAWÓW ŚRÓDRĘCZNO – PALICZKOWYCH ORAZ MIĘDZYPALICZKOWYCH DŁONI, UTS, kotwica, tuba
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Silikonowe protezy stawów śródręczno-paliczkowych w 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm		30
2.		Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych w 6 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 11,5 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 8,5 mm do 16,5 mm.		10
		Uniwersalna proteza ścięgna o przekroju eliptycznym wykonana z silikonowego elastomeru nieprzepuszczalnego dla promieni RTG. Długość całkowita 49 cm. Średnica zmienna wraz z długością od 3 mm/1,5 mm na początku do 6 mm/ 3 mm na końcu.		25
		Kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi KeriFiber (UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm.		20
		Biokompatybilna, elastyczna, przejrzysta tuba do regeneracji nerwów, zbudowana z chitosanu, będącego naturalnym polisacharydem. Materiał o właściwościach bioaktywnych, antyadhezyjnych i antybakteryjnych. Tuba o długości 14 mm dostępna w 5 średnicach: 2,1 mm, 3mm, 4mm, 5mm i 6mm.		6
					suma

		CZĘŚĆ 8 ENDOPROTEZA DWUMOBILNA STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm.		20
2.		Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°.		20
3.		Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm.		20
					suma

		Część 9 ZESTAW DO HTO PISZCZELI
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Płytka wykonana z PEEK z dodatkiem włókna węglowego w postaci wbudowanych prętów węglowych do osteotomii kości piszczelowej. Płytka posiada cztery otwory w części proksymalnej i trzy otwory w części dystalnej. Możliwość wieloosiowego montażu śrub z blokowaniem ich poprzez wcinanie się w otworów płytki.		20
2.		Śruby tytanowe do osteotomii blokowane w płytce o średnicy 5 mm i długościach 24 mm-50 mm co 2 mm i od 55 mm-90 mm co 5 mm oraz śruba kompresyjna nieblokowana o średnicy 4,5 mm i długościach 24 mm-52 mm co 5mm.		120
					suma
		zamawiający wymaga dostępności niezbędnego instrumentarium oraz drutów prowadzących bezpłatnie .Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń. DODATKOWO WYMAGANE OSTRZE PIŁY DO OSTEOTOMII

		Część 10 CEMENTY KOSTNE
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g		300
2.		Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g.		60
3.		Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g.		60
4.		Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna.		300
7.		Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g.		80
8.		Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi: Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna) – 4 szt. oraz mieszalnik próżniowy podwójny – 1 szt.		10
					suma

		Część 11 KOTWICE KOSTNE
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	Kotwica tytanowa o średnicy zewnętrznej 5mm z / poziomo usytuowanym otworem mocującym dla nici, / Wyposażona w dwie super mocne nici i śrubokręt / jednorazowego użytku.		150
2.	33183100-7	Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego / UHMWP średnica 1,3mm, do mocowania tkanek / miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, / zaopatrzona w jedną supermocną nić #2, na podajniku / jednorazowym o długości 32cm, pakowana / jednostkowo, sterylnie		50
5.	33183100-7	Wiertło do kotwicy elastycznej 1,3mm, z / Ogranicznikiem		30
6.	33183100-7	Elektroda bipolarna, 90 stopni, długość części roboczej / 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z / otworem ssania, dodatkowo wyposażona w trzy / wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. / Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody / czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru / temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty / (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary / ( zmiany poziomu ablacji)		40
7.		Ostrze wielorazowe, kostne, do rękojeści shavera / ERGO, do wyboru podłużne o średnicy 4,2mm lub / okrągłe o średnicy 3,5mm - 5,5mm		100
					suma

		Część 12 ENDOPROTEZA KOLANA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	część udowa - anatomiczna lewa/prawa , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu Co-Cr lub ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na nikiel		200
2.	33183100-0	taca piszczelowa - tytanowa, anatomiczna lewa/ prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana		200
3.	33183100-0	wkładka polietylenowa uniwersalna dostępna w 3 wersjach : CR o grubości 9,11,13,15 i 18 mm P/S, dostępna także w wysokości 21, 25 mm oraz CC		200
4.	33183100-0	ostrze do piły		200
					suma

		* śruby gąbczaste są elementem opcjonalnym w cenie 150 zł netto
		Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz programu 2D do planowania przedoperacyjnego oraz cyklicznych szkoleń personelu medycznego
		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 13 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus.		120
2.	33183100-0	Panewka eliptyczna bezcementowa, wykonana w technologii druku 3D. Wyróżnia się obecnością polepszającej zrost z kością porowatej struktury 3BioTi oraz pokryciem unikalną powłoką węglowo-krzemową Si-DLC. Dostępna w rozmiarach w zakresie od 44 do 70 mm (skok 2mm). Press-fit wynosi 1,6mm przy zastosowaniu nominalnego freza. Panewka posiada otwory na wkręty z możliwością ich zaślepienia dołączonymi zaślepkami. Do stosowania z wkładkami polietylenowymi, ceramicznymi lub metalowa		50
3.	33183100-0	Głowy Biolox Delta na stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm		50
4.	33183100-0	Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm		50
5.	33183100-0	Trzpień rewizyjny - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężaający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w częścci dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135˚, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiracch o długościach co najmniej od 180 do 230 mm.		20
6.	33183100-0	Śruby panewkowe śr. 6.5mm		40
					suma
		Zamawiający wymaga dostępności instrumentarium i endoprotez bez konieczności wcześniejszego zamówienia
		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 14 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO – CEMENTOWA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	Trzpień cementowy- gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14 ,dostępny w wersji standard i high-offset (135stopni i 126 stopni). Wersja standard w 9 rozmiarach między – 125mm – 160mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między– 131mm-160mm.		150
2.	33183100-0	Panewka polietylenowa z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kolnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski		150
3.	33183100-0	Głowa SSt o średnicach 28 i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki		80
6.	33183100-0	korek zamykający kanał szpikowy		10
					suma

		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 15 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	Panewka typu press-fit "Trabecular - trójprzestrzenna" , wykonana monolitycznie ze stopu tytanu Ti6Al4V . Dostępna w rozmiarach 44-66 mm (skok co 2mm). Mozliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji ). Press-fit 1 mm.		80
2.	33183100-0	Wkładka z polietylenu crosslinkowana stabilizowana antyoksydacyjnie witaminą E, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym. W opcji wkładka z UHMWPE . Wkładka posiada pierścien wykonany ze stopu tytanu jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne (S, M, L )		80
	33183100-0	Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28, 32, 36, 40 mm. Wkładka jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( XS,S, M, L )		20
	33183100-0	Wkładka metalowa CoCrMo do artykulacji dual mobiliti z wkładką/czaszą polietylenową w rozmiarze 40 i 42 mm.		20
	33183100-0	Duża głowa dwumobilna polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 40 i 42mm dla głów 28 mm.		10
	33183100-0	Śruba kostna średnicy 6,5mm w długościach 15mm-90mm skalowane co 5mm		20
	33183100-0	Głowa metalowa o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm, 36mm dostepna w sześciu długościach każda.Głowa metalowa o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm, 36mm dostepna w sześciu długościach każda.		25
	33183100-0	Głowa ceramiczna Biolox Delta 12/14, o średnicy 28, 32, 36, 40 mm w minimum trzech długościach szyjki.		25
	33183100-0	Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 40 mm dostępna w czterech długościach.		10
2.	33183100-0	Trzpień stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagający centralizera; w minimum 10 rozmiarach(9-18), stożek 12/14, 2 opcje kąta CCD: 131° i 134° (zmiana offsetu o 5mm); stosowany z korkiem dokanałowym.Offsety w zakresie od 36 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 41 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Geometria zgodna z wersją bezcementową		40
3.	33183100-0	Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej.		40
6.	33183100-0	Ostrze		40
					suma

		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 16 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. Wkładka polietylenowa, cementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek.		10
2.	33183100-7	Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58- 9 otworów, w rozmiarach 60-80- 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem. Wkładka polietylenowa, bezcementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm. Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek.		10
3.	33183100-7	Wkładka polietylenowa, cementowana/bezcementowa zwykła, z okapem, anteverted o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm.		10
4.	33183100-7	Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu, dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm, 18mm i 24 mm.		10
5.	33183100-7	Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm.		10
6.	33183100-7	Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm.		10
7.		Zaślepka centralna INTERFIT.		10
8.		Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek.		10
9.		Trzpień rewizyjny bezcementowy – Trzpień bezcementowy, tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14.lo		10
10.		Tytanowy o długości 50mm pokrytych mocno porowatą powłoką tytanową oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej, w 4 grubościach – XS, S, M, L.		10
					suma
		Zamawiający wymaga dostępności instrumentarium i endoprotez bez konieczności wcześniejszego zamówienia

		Część 17 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	trzpień rewizyjny bezcementowy - modularny ze stopu tytany z łukowatym wygięciem w co najmniej 6 rozmiarach o przeciętnej porowatości 4- 8µm. Modułowa budowa umożliwiająca do 72 różnych kombinacji ustawień lewego i prawego biodra dzięki modułom bliższym - do 9 modułów i dalszych do 24 modułów, szyjka anodowana		6
		opcjonalnie:
2.	33183100-7	trzpień rewizyjny cementowy- stop CoCr, konus 12/14, z kolnierzem 0,+15,+30 mm, o długościach 175,225, 300 mm		6
3.	33183100-7	panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43 - 67 mm ze skokiem co 2 mm, panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem ze specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press- fit oraz działającym antyrotacyjnie. brzeg gładko polerowany		5
		opcjonalnie:
4.	33183100-7	panewka cementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce, w rozmiarach 43-62 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka hemisferyczna z dodatkowym 6 stopniowym przewieszeniem w części górnej. przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem		5
5.		głowa metalowa CoCr o średnicach 22 i 28 mm, w co najmniej 4 długościach szyjki		6
6.		wkładka polietylenowa- ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki, dla głowy 28 mm w rozmiarach 47 -67		6
7.		śruby mocujące o przekroju 4, 5 mm w długościach od 40 do 60 mm		20
8.		kołki o długościach 13 mm		10
					suma

		Część 18 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°.		15
2.	33183100-7	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°.		15
3.	33183100-7	Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku.		15
4.	33183100-7	Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego		15
5.	33183100-7	Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120,160 oraz 220mm.		15
6.	33183100-7	Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm.		15
7.		Podkładki udowe- tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby.		15
8.		Podkładki piszczelowe – tytanowe proste,mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub. Połowicze lub całkowite.		15
9.		Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe-dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli.		15
					suma

		Część 19 SYSTEM KABLI , PŁYTEK, PŁYTEK NAKRĘTARZOWYCH DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-	płyta tytanowa prosta w 3 długościach: 150, 200, 250 mm z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable,		3
2.	33183100-	płytka tytanowa nakrętarzowa w 4 wersjach długości od 75 do 265 mm, na 3,5,8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable.		3
3.	33183100-	kabel rewizyjny o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowochromowej, z zapięciem.		50
4.	33183100-	kabel rewizyjny o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt		3
					suma

		Część 20 REWIZYJNY SYSTEM KOSZY
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-	koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniający lub odtwarzający ubytek panewki, w minimum 3 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm, anatomicznie lewy i prawy, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki		1
2.	33183100-	koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości- w komplecie koszyk i 5 śrub mocujących		1
3.	33183100-	śruby mocujące - korowe, tytanowe o średnicy 6,5 mm		18
					suma

		Część 21 ENDOPROTEZA POŁOWICZA STAWU KOLANOWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, dostępna w 10 rozmiarach. Część piszczelowa asymetryczna, posiadająca kieszenie cementowe oraz trzy dodatkowe punkty mocowania, wykonana ze stopu tytanu, dostępna w dwóch odrębnych opcjach różniących się od siebie kształtem: przyśrodkowa w 10 rozmiarach oraz boczna w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa przyśrodkowa oraz boczna dostępna w grubościach 8,9,10,11, 12 i 13mm. System kompatybilny z robotem ortopedycznym.		20
					suma

		Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz programu 2D do planowania przedoperacyjnego oraz cyklicznych szkoleń personelu medycznego
		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 22 ENDOPROTEZA BIODRA CEMENTOWA, BEZCEMENTOWA, DUAL
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
Trzpień prosty, gładki,stalowy, wyskokopolerowany, z centralizerem wykonanym z PMMA, o kształcie podwójnego klina; umożliwia uzyskanie prawidłowej ante-, retrowersji; konus V40 o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. ”eurokonus” dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 125°; standardowo dostępne opcje offsetowe 35,5mm,37,5mm, 44mm ; łącznie 9 rozmiarów trzpienia, długość 125mm (offset 35,5mm) i 150mm -pozostałe; opcjonalnie offsety 33mm lub 50mm. Do kompletu korki dokanałowe, aplikowane niezależnie dla umożliwienia idealnego dopasowania do kanału kości udowej, wykonane z PMMA, dostępne w średnicach 6-18mm skalowane co 2mm. Dostępne trzpienie do rewizji cement-w-cement, o długości 125mm i smuklejsze od standardowego trzpienia. Do trzpienia dostępne głowy metalowe w średnicach od 22mm do 44mm oraz ceramiczne 28mm do 40mm. Panewka PE cementowa, średnica zewnętrzna panewki:48mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Dostępna dla głów o średnicy 28mm i 32 mm. Instrumentarium spójne z panewką bezcementową poza obszarem przymiarów panewkowych i impaktora. Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm minimum 3 długości szyjki . Materiał CoCr.
1.	33183100-0	Trzpień cementowy		30
2.	33183100-0	Panewka cementowa		30
3.	33183100-0	Głowa metalowa 28 i 32 mm		30
4	33183100-0	ostrze do piły		30
5	33183100-0	korek do cementu		30
6	33183100-0	głowa bipolarna, mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia glowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. Możliwość śródoperacyjnego przejścia z wersji bipolarnej w unipolarną		30
Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.
6.	33183100-0	Trzpień		30
7.	33183100-0	Panewka press fit		30
8.	33183100-0	Wkładka polietylenowa		50
9.	33183100-0	Głowa metalowa		30
10.	33183100-0	ostrze do piły		30
11.	33183100-0	śruby, plug		30
System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. / Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.
12.	33183100-0	wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej		30
13.	33183100-0	głowa metalowa		30
14.	33183100-0	wkład polietylenowy		30
					suma

		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 23 ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA KOLANA CEMENTOWA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.
1.	33183100-0	Komponent udowy		40
2.	33183100-0	Komponent piszczelowy		40
3.	33183100-0	Wkładka polietylenowa		40
4.	33183100-0	System pulsacyjnej irygacji		40
5.	33183100-0	Cement z dwoma antybiotykami – 40 g		40
6.	33183100-0	ostrze do piły		40
					suma

		Część 24 ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA KOLANA BEZCEMENTOWA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmaiarach dla każdej ze stron. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddane trzykrotnemu procesowi wyważania (annealing), min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego
1.	33183100-0	Komponent udowy		30
2.	33183100-0	Komponent piszczelowy		30
3.	33183100-0	Wkładka polietylenowa		30
4.	33183100-0	ostrze do piły		30
					suma
		Dotyczy endoprotez kłykciowych bez- i cementowych: Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz programu 2D do planowania przedoperacyjnego oraz cyklicznych szkoleń personelu medycznego
		Dotyczy endoprotez kłykciowych bez- i cementowych: Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 25 PROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-	Cementowe-Część udowa: / Zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w minimum 3 rozmiarach anatomicznych . -cementowe / Część piszczelowa: / taca piszczelowa dostępna w 6 rozmiarach. / Wkładka polietylenowa mobilebearing w 7 grubościach od 3-9 mm, sterylizowana		40
2.	33183100-	bezcementowa , antyalergiczne* możliwość zaopatrzenia boku i przyśrodka		25
3.	33183100-	komplet 3 ostrzy do piły		50
					suma

		Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych szkoleń personelu medycznego.
		Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium na czas umowy. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach. Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów. Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomiast, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

		Część 26 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	Trzpień tytanowy - możliwość śródoperacyjnego wyboru trzpienia o długości standardowej, osadzanego bezcementowo. Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony porowatym tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard 135°, w wersji lateralizowanej 126° w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego		180
2.	33183100-0	Panewka bezcementowa - tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok 60%, umożliwiającej wrost kostniny wgłąb por panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.		180
3.	33183100-0	Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, ksztalt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczna warstwa BONITu, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gladko polerowana, dostepny w 10 rozmiarach, stozek 12/14.		30
4.	33183100-0	głowa stalowa oraz CoCrMo, o średnicach 28 mm,32,36 mm w co najmniej pięciu rozmiarach długości szyjki		150
5.		Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28, 32 i 36 mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki ( opcjonalnie		30
		Wkładka XLPE - system wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowaty polietylen) do głó 36 mm w rozmiarach 52- 68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm		200
		śruby / zaślepki ( opcjonalnie)		200
		zaślepka centralna		200
					suma

		Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz programu 2D do planowania przedoperacyjnego

		Część 27 SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTKI , TECHNIKA ALL INSIDE
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-0	system dwóch podlużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenowąna jednej igle, zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontaktowym dociskiem, jednorazowy wprowadzacz - aplikator z igłą o trzech zgięciach 0,12 i 27 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową plecioną, system zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu, składający się z dwóch implantów PEEK połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2/0, szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty są załadowane szeregowo w pojedynczą, półotwartą igłę, igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łakotkę. Implanty są wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeść z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym		100
					suma

		Część 28 REKONSTRUKCJA ACL, INSTRUMENTY ARTROSKOPOWE
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	mocowanie piszczelowe - zamawiający wymaga dostarczenia zmiennie wszystkich typów mocowania: * śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6 do 12 mm, co 1 mm, długości 20, 25, 30, 35 mm , *osłonka do śruby interferencyjnej umożliwiająca równomierne rozłożenie przeszczepu w kanale piszczelowym oraz 360 stopni kontaktu przeszczepu z kanałem piszczelowym, zabezpieczająca przeszczep przed przecięciem *mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17 mm, w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25 mm - zestaw śruba + podkładka * tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm ( skok długości co 5 mm), umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby		45
2.	33183100-7	mocowanie udowe: *podłużna płytka z czterema otworami wykonana z tytanu, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, wymaga się , by płytka była na trwale związana fabrycznie z plecioną pętlą poliestrową o wysokiej wytrzymałości ( bez węzła), długość pętli 10-60 mm, skok pętli co 5 mm, Implant powinien posiadać 2 fabryczne nitki o grubości #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia : * płytki na trwale związanej z podwójną pętla w rozmiarach 20 - 60 mm, skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki, * endobuton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobuton służący do zabiegów rewizyjnych *endobuton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach 5,6,7,8 i 9 mm		100
3.	33183100-7	wiertło kaniulowane do ACL Ø 4,5 mm		50
4.	33183100-7	drut prowadzący wiercący z oczkiem 2,4x381 mm		50
5.	33183100-	Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe		10
6.	33183100-	Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Długość części roboczej 162 mm, średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość rozwarcia szczęk 10 mm.		10
					suma

		Część 29 SYSTEM NAPRAWCZY ARTROSKOPIA
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-7	Sterylny, okrągły guzik tytanowy w rozmiarach 15,17,21mm lub owalny tytanowy guzik w rozmiarach 9,11,15mm , przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.		2
2.	33183100-7	endobutton rewizyjny 6-10mm		2
3.	33183100-7	Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm).		40
4.	33183100-7	zestaw implantów do naprawy korzenia łąkotki z taśmą lub wzmocnioną nicią Ultrabraid		2
5.	33183100-7	wzmocniona nić chirurgiczna pleciona. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. Długość 38"( 95 cm).		3
6.	33183100-7	wzmocniona nić chirurgiczna pleciona z igłą. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. Długość 38"( 95 cm).		3
7.		Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Trzy rodzaje wygięcia: prosty, prawy ,lewy		3
8.		Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm		5
					suma

		Część 30 REKONSTRUKCJA ACL, kotwica, pasta
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33183100-	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.		10
		Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).		10
		Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm).Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm).		10
		System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.		10
		Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny		10
		Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny		10
		Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.		50
		Materiał kościozstępczy, w postaci pasty, jednoskładnikowy - z fosforanu wapnia o strukturze 3D, Pasta umieszczona w aplikatorze, gotowa do użycia, sterylna. Brak konieczności mieszania składników przed podaniem. Wytrzymałość na ściskanie po stwardnieniu na poziomie 45 MPa. Pasta nie utwardza się w aplikatorze -możliwość wielokrotnego użyci podczas całego zabiegu. Nieprzepuszczalna dla promieni RTG. Pojemność 12 ml.		25
					suma

		Część 31 SPACERY
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
SPACER BIODROWY
1.	33183100-0	Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15 mm), 3 długościach (135-170-210 mm) oraz w 4 średnicach głów (48-52-56-60 mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji.		5
2.	33183100-0	Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji.Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni.		15
3.	33183100-0	Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni.		15
4.	33183100-0	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny		5
5.	33183100-0	Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu		5
SPACER BARKOWY
	33183100-0	Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy kości ramiennej z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14 mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170 mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48 mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g		2
	33183100-0	Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji.Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni		10
	33183100-0	Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni		10
	33183100-0	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny		2
	33183100-0	Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu		2
SPACER KOLANOWY
	33183100-0	Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80 mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20 mm).		5
	33183100-0	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni		15
	33183100-0	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni		15
	33183100-0	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny		5
	33183100-0	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny		5
					suma

		Część 32 SUBSTYTUTY KOŚCI
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
Ceramiczny, resorbowalny substytut kości złożny w 60% z syntetycznego HA i 40% z ß-TCP o porowatości powyżej 80% i wytrzymałości mechanicznej od 5.5 do 7.5 Mpa. Produkt sterylny, gotowy do użytku, dostępny w formie różnych rozmiarów: granulek, bloczków, cylindrów i klinów. Materiał odporny na kruszenie umożliwiający łatwą obróbkę i kształtowanie
1.		Granulat 10cc		1
2.		Granulat 15cc		10
3.		Granulat 20cc		10
4.		Granulat 25cc		1
5.		Klin 30x30x10x5		1
6.		Bloczek 5mmx10mmx10mm		1
7.		Bloczek 10mmx20mmx20mm		1
8.		Bloczek 10mmx10mmx20mm		1
9.		Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. / Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml		3
10.		Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. / Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml		3
11.		Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. / Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 1 ml.		3
					suma

		Część 33 Szkło
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.		Syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny, osteostymulacyjny, materiał hamujący rozwój bakterii przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych / Wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka; / 53% Ditlenek krzemu / 23% nadtlenek sodu / 20% tlenku wapnia / 4% dekatlenek tetrafosoranu / Działanie granulatu hamujące wzrost bakterii opiera się na działaniu dwu równoczesnych procesach odbywających się, gdy szkło bioaktywne reaguje z płynami ustrojowymi: / Z powierzchni szkła bioaktywnego wytrąca się sód, powodując wzrost pH, tj. alkalizuje on otoczenie, czyniąc je niekorzystnym dla bakterii / Uwolnione jony Na, Ca, Si oraz P przyczyniają się do wzrostu koncentracji soli, a przez to i ciśnienie osmotycznego, co uniemożliwia namnażanie się bakterii. Opakowanie 10cc		20
					suma

		Część 34 SYSTEM OSOBISTEJ OCHRONY W SALI OPERACYJNEJ
L.p	kod CPV	nazwa wyrobu medycznego	Pełna nazwa handlowa	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	podstawa dopuszczenia do obrotu, nr katalogowy, producent
1.	33162000-3	Kaptur jednorazowy sterylny, wykonany z materiału zapewniającego ochronę 4-ego stopnia wg klasyfikacji AAMI PB70:2003 w krytycznych strefach. Wyposażone w filtr powietrza w obszarze strefy zasysania powietrza przez wentylator kasku, który spełnia wymogi normy ASTM F2100 poziom I. Wyposażone w panoramiczną szybkę (zapewniająca kąt obserwacji operatora min. 200°±5%) wizjera wykonaną z polypropylenu o wysokiej przezierności. Mocowany do kasku bez wykorzystania rzepów lub nap. Kompatybilny z systemem ochrony personalnej T7 Steri-shild		2 600
					suma