## PAKIETY
Załącznik nr 1 do SWZ
17/24 Dostawa implantów neurochirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Stabilizatory odcinka szyjnego kręgosłupa
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Stabilizatory odcinka szyjnego kręgosłupa | x | x | x | x | x | x | x
1. | Protezy trzonów szyjnych Cechy produktu: *materiał: tytan; *w kształcie walca o średnicach od 10 do 16 mm ze skokiem co 2 mm i długościach od 10 do 130 mm; KOMPLET: 1 proteza trzonu szyjnego. |  |  |  | zestaw |  | 5 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 Systemy do stabilizacji odcinka szyjno - piersiowo - lędźwiowego kręgosłupa
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Systemy do stabilizacji odcinka piersiowo - lędźwiowego kręgosłupa | x | x | x | x | x | x | x
a | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej Cechy produktu: *Stabilizacja transpedikularna: *materiał: tytan (stop); *mocowanie pręta bezpośrednio do śruby/haka za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby/haki tulipanowe, *niezbędny klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; *do wyboru śruby monoaksjalne i poliaksjalne, zwykłe i wyciągowe, nie wymagające gwintowania; *śruby transpedikularne samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości; *w śrubach poliaksjalnych podwójnie (dwustronnie) prowadzony gwint; *średnice śrub: od 4,35 - 7 mm, zakres długości: od 30-55 mm ze skokiem co 5mm (dopuszczone długości 25-50 mm dla śrub o średnicy 4,35-5mm); *prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt do śruby/haka; wykluczone systemy mocujące o skośnym przekroju gwintu na nakrętce i wewnątrz tulipana; *wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14mm; *wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm; *stabilizatory poprzeczne mocowane od góry; *pręty 5,5 mm o długościach od 30-480; docięte i wyprofilowane do kształtu kręgosłupa (kyfotyczne, lordotyczne i proste do wyboru); KOMPLET:6 śrub, 6 nakretek, 1 poprzeczka, 2 pręty, 1 matryca hemostatyczna na bazie żelatyny wieprzowej |  |  |  | zestaw |  | 50 | 0
| Śruba |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Nakrętka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręt |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Poprzeczka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Matryca hemostatyczna na bazie żelatyny wieprzowej |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| x | x | x | x | x | x | x | x
b | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu bocznego – TLIF Cechy produktu: *materiał: Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan (PEEK + włókna węglowe) lub tytan do wyboru; *kształt anatomiczny o ściętych, wygładzonych ściankach przedniej i tylnej, ułatwiających małoinwazyjną implantacją; *możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru dla operatora; *dostępne w dwóch opcjach: równoległe oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla odtworzenia lordozy; *szeroki wybór rozmiarów klatek: wys. przedniej ścianki od 7 – 13 mm *implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane znaczniki radiologiczne; KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa TLIF. |  |  |  | zestaw |  | 50 | 0
c | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa o wysokiej gęstości Cechy produktu: *cement PMMA *czas zastygania cementu - 8 min *Podwyższona gęstość i lepkość natychmisat po rozmieszaniu- konsystencja plasteliny *cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) *zestaw sterylny jednorazowy *zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu. *Podawanie cementu za pomocą pompy wodnej KOMPLET: 1 zestaw (cement i zestaw do wymieszania i podania cementu), 1 igła przez nasadowa; |  |  |  | zestaw |  | 20 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | x
d | Wiertła do kraniotomu pasujące do dołączonego do zestawu kraniotomu - 20 szt.. |  |  |  | 1 szt. |  | 20 | 0
| Instrumentarium: wiertarka szybkoobrotowa z kątnicą, trepanem i kraniotomem. O prędkosci do 90 tys.obrotów na minutę. Regulacja prędkości pracy wiertarki z użyciem pedała nożnego pozwalający na płynna zmiane jej predkości pracy. W przypadku konieczności dokonania naprawy wiertarki lub jej osprzętu Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę na własny koszt z jednoczesnym dostarczeniem sprzętu zamiennego na czas naprawy. |  |  |  | x | x | x | x
e | System do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Cechy systemu: *materiał: tytan (stop); *śruby poliaksjalne; *śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości; *na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie)- dzięki czemu implantowanie śrub przebiega znacząco szybciej; *średnice śrub: 5, 6 i 7 mm; zakres długości: od 35-55 mm ze skokiem co 5mm; *prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej *zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku na konstrukcji cztero-śrubowej; *mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; *w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; *pręty wstępnie dogięte o długościach: 35-70 mm ze skokiem co 5 mm; *komplementarne instrumentarium pozwalające na stabilizację jedno-poziomową przez cztery nacięcia skóry; KOMPLET: 6 śrub, 6 nakrętek, 2 pręty, 2 druty-prowadniki. |  |  |  | zestaw |  | 30 | 0
| Śruba |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Nakrętka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręt |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Drut - prowadnik |  |  | wg załącznika | 1 szt.
f | Stabilizacja potyliczno - szyjna Śruby szyjne wieloosiowe (+/-50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu. Śruby dostępne w średnicach 4,0mm i 4,5mm, długościach 8-50 mm. Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostępne w wersji z gwintem do kości korowej. W zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm. Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 4,5mm lub 5,0mm, oraz długościach 4-18 mm. Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt), średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Mozłiwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. Łączniki poprzeczne. W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe. W zestawie dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset). W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ“, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. Opcjonalnie dostępne również pręty przejściowe o różnej średnicy (3,5/5,0mm; 3,5/5,5mm 3,5/6,0mm), dł. 300-500 mm. Implanty posiadające oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. ZESTAW: 6 śrub szyjnych/haków, 6 nakretek do śrub szyjnych/haków, 2 pręty, 1 płytka potyliczna, 4 śruby potyliczne, 2 nakrętkin mocującve pręty do płytki potylicznej, 1 poprzeczka, 2 pręty przejściowe, 2 prętyb wstępnie dogięte, 2 łączniki pręta o średnicach 3,5/3,5, 2 łączniki 3,5/5,5 |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
| Śruba szyjna/hak |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Nakrętka do śrub szyjnych/haków |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręt |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Płytka potyliczna |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba potyliczna |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Nakrętka mocująca pręt do płytki potylicznej |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Poprzeczks |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręt przejściowy |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręt wstępnie dogięty |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Łącznik pręta o średnicach 3,5/3,5 |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Łącznik pręta o średnicach 3,5/5,5 |  |  | wg załącznika | 1 szt.
II | Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną | x | x | x | x | x | x | x
a | Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Szeroki otwór/otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe.Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. PODSTAWOWY ZESTAW: 1 płytka, 4 śruby. |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
| Płytka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba |  |  | wg załącznika | 1 szt.
III | System do laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa | x | x | x | x | x | x | x
| Zestaw na jeden poziom składa się z płytki, 4 śrub mocujących oraz opatrunku szyjnego.Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno- lub dwu- stronnie, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2 mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach.Śruby samogwintujące i samowiercące o średnicy 2.0mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm. Prosta płytka 20 otworowa. Komplet wierteł i śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określenia właściwej długości płytki. Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak i giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
| Płytka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba mocująca |  |  | wg załącznika | 1 szt.
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 Proteza trzonu kręgowego: odcinek piersiowo - lędźwiowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Proteza trzonu kręgowego: odcinek piersiowo - lędźwiowy | x | x | x | x | x | x | x
1 | Implant tytanowy. Dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa) i dodatkowo różne kąty nachylenia płytek granicznych o dowolnej mozliwości montażu do protezy (min.3 kąty). Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Blokada implantu wymagająca stosowania dodatkowego elementu blokującego - śrubki. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość płynnej powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu. Rozszerzenie implantu dzałające na zasadzie "śruby rzymskiej" . W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. Proteza trzonu dokręcona do instrumentarium tak, aby po ich połaczeniu nie było możliwości ruchu tych elementów względem siebie. |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 Systemy do leczenia wodogłowia
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Systemy do leczenia wodogłowia | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestawy zastawkowe z zaworem antysyfonowym z drenem komorowym, zbiornikiem pośrednim do nakłuwania i pompowania płynu oraz drenem dootrzewnowym. -Zastawka cylindryczna ze zintegrowanym, grawitacyjnym zaworem antysyfonowym o działaniu proporcjonalnym do kąta pionizacji pacjenta *Średnica obudowy do 4,7 mm i długości do 24 mm z jednym łącznikiem od strony drenu komorowego i zespolonym drenem dystalnym *Sztywna obudowa cienkościenna, ze stopu tytanowego, dopuszczalna do diagnozowania rezonansem magnetycznym *Mechanizm zastawkowy sprężynowy z zaworem kulka /stożek z kulką szafirową w gnieździe tytanowym *Oddzielny dren komorowy o długości 180mm z mandrynem *Zbiornik pompujacy dootworowy z silikonową membraną do nakłuwania i zintegrowanym drenem dozastawkowym o długości 200 mm *Dren dystalny silikonowy o długości 1200 mm na stałe złączony z zastawką *Obudowa oznakowana trwale symbolem kodowym, strzałką kierunku przepływu oraz znacznikiem identyfikacyjnym ciśnień *Zasadnicze ciśnienie otwarcia 5 lub 10 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego *Opcje zestawów zastawkowych dla pacjentów o 3 zakresach wzrostu *Możliwość zastosowania wymiennie, do wyboru przez zamawiającego, systemu zastawkowego z jednym złączem wyposażonego w komorę pompującą oraz dren komorowy z nakładką przeciwzałamaniową W pełni kompatybilny z systemem firmy B.Braun |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
2 | Dren dokomorowy zaopatrzony w metalową prowadnicę dł. 25cm, impregnowany barem wraz z nakładką antyzłamaniową tytanową W pełni kompatybilny z systemem firmy B.Braun |  |  |  | szt. |  | 10 | 0
3 | Dren dootrzewnowy dł. 120cm |  |  |  | szt. |  | 10 | 0
4 | Łącznik prosty wykonany z tytanu |  |  |  | szt. |  | 10 | 0
5 | Łącznik typu Y wykonany z tytanu |  |  |  | szt. |  | 10 | 0
6 | Zestaw zawierający zastawkę programowalną kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0-20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10,15,20,25,30,35cm H2O *zastawka wykonana z tytanu *25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyzłamaniową tytanową *120 cm dren dootrzewnowy *możliwość programowania oraz sprawdzenia poziomu otwarcia zastawki za pomocą zewnętrznego urządzenia, które na czas realizacji kontraktu pozostaje u zamawiającego |  |  |  | szt. |  | 5 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5 Zestaw do operacji guzów kręgosłupa
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym | x | x | x | x | x | x | x
| Płytki do laminoplastyki, jednokrotnie zagięte, pięciootworowe, w rozmiarach od 4 do 12 mm, kodowane kolorami. Śruby samotnące, samogwintujące o średnicy 2 mm, w długościach od 4mm, 5mm, 6mm,8mm, 10mm, 12mm ze skokiem co 2 mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4 mm w długościach 5/6/7/9/11/13 mm - wszystkie długości kodowane kolorami. |  |  |  | zestaw |  | 10 | 0
dnia | Płytka |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Śruba |  |  | wg załącznika | 1 szt.
II | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo - lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa | x | x | x | x | x | x | x
Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: *f4,5mm i f5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm *f6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm *f7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm *f8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm *f9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: *f4,5mm i f5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm *f6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm *f7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm *f8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm *f9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm *f10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm
Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: *f5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; *f6,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm *f7,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm *f8,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm *f9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm *f10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm
1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.
2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm
3) jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący
4) poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm .
5) poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach
6) łączniki pręta 5,5 mm: a) osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm b) zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm c) zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm
7) łączniki offsetowe: a) zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm b) otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm
Możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach, zamykanych pojemnikach do sterylizacji poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych
| Do zestawu na czas umowy użyczenie wiertarki szybkoobrotowej (80 000 obr/min), neurochirurgicznej, w skład której wchodzi: Trepan – rozmiar do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy Kraniotom – rozmiar do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy Kątnice 2 szt. – długości do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy | x | x | x | x | x | x | x
| Wiertła i frezy wielokrotnego użytku do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy, rozetki, diamentowe, wiertła do kraniotomu. Wszystkie wielkości i rodzaje. |  |  | wg. załącznika | 1 szt.
| Zestaw składa się z: 4 śrub , 4 nakrętek , 2 prętów |  |  |  | zestaw |  | 50 | 0
| Śruby - 200 szt. |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Nakrętka - 200 szt. |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Pręty - 100 szt. |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Łącznik prętów - 15 szt. |  |  | wg załącznika | 1 szt.
| Wiertła i frezy - 150 szt. |  |  | wg załącznika | 1 szt. |  | 150 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 Klatki międzytrzonowe szyjne PEEK NAPYLONE TYTANEM
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
I | Klatki międzytrzonowe szyjne PEEK NAPYLONE TYTANEM | x | x | x | x | x | x | x
| Klatki międzytrzonowe szyjne PEEK NAPYLONE TYTANEM: *wykonane z PEEK, przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków, napylone tytanem. *implanty dostępne w czternastu rozmiarach o wys. 4-10 mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); *w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5º; *implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; *zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; *otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; *dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; *stabilizacja pierwotna - typu press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; *trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; *każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; *narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; *rozporowe, niegwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; *przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; *podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; *plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; *poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium; |  |  |  | szt. |  | 40 | 0
II | Substytut kostny | x | x | x | x | x | x | x
| Substytut kostny : *żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70) *nanocząsteczki o wymiarach od 100 nm do 200 nm *żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi *forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce dostępnej o pojemnościach: 0,5 ml; 1 ml; 2,5 ml |  |  |  | 1 ml* |  | 60 | 0
| * należy podać cenę za 1 ml |  |  |  | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7 Zaciski
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1 | Zaciski do mocowania płata kostnego | x | x | x | x | x | x | x
a | zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne - 12 szt. |  |  |  | op. |  | 40 | 0
b | zaciski do płata kostnego, śr. 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne - 6 szt. |  |  |  | op. |  | 40 | 0
2 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne 20 magazynków (opakowanie 20 magazynków po 10 zacisków) | x | x | x | x | x | x | x
| *zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, *pakowane sterylnie, *zaciski o średnicach 16 mm z otworami na drenaż, *minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli, *wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, *dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji, zestawu narzędziowego, *opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium. Łatwość założenia: *założenie polega na wsunięciu nad oponę dolnych talerzyków podtrzymywanych specjalnymi kleszczykami, po nałożeniu aplikatora docisk określony jest systemem dynamometrycznym *specjalnie ukształtowane szczęki kleszczy odcinających pozostawiają dwa rowki na pozostającej wystającej części gładko ściętego trzpienia, co zapewnia bezpieczeństwo mocowania *dodatkowe kleszcze do zdejmowania zacisków do reoperacji umożliwiają bezpieczne usunięcie zacisków przy konieczności powtórnego otwarcia *gładkie zakończenia trzpieni nie zagrażają uszkodzeniem rękawiczek |  |  |  | op. |  | 40 | 0
[5 empty] | Razem: |  |  | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)