Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu, dwuczaszowa, źródło światła diody LED.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. |  |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. |  |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy |  |
|  | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm |  |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |  |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym |  |
|  | Kopuła główna |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |  |
|  | Kopuła satelitarna |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |
|  | Natężenie kopuły satelitarnej min. 120 klux |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |  |
|  | Pilot bezprzewodowy |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Wyrób klasy I |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy – dołączyć do oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zamówienie obejmuje również: - wizję lokalną związaną z konstrukcją sufitu, strop acermana oraz koniecznością dostosowania instalacji elektrycznej. - demontaż starej lampy - montaż nowej lampy - dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej lampy |  |

Zadanie 2 - Stół operacyjny elektrohydrauliczny do zbiegów urologicznych

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2022, przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w urologicznych zabiegach specjalistycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. |  |
| 2 | Blat stołu 5-segmentowy składający się z: - dwupłaszczyznowego podgłówka płytowego, - dwuczęściowego segmentu oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia ławeczki nerkowej, - segmentu siedziska, - dwuczęściowego segmentu nóg. |  |
| 3 | Blat stołu wyposażony w listwy umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i od boku relingu. |  |
| 4 | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości, - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg, - przechyły boczne, - regulacja oparcia pleców, - pozycja ‘flex’, ‘reflex’, - wypiętrzenie ławeczki nerkowej, - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. |  |
| 5 | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii, wskaźnik diodowy podłączenia stołu do ładowania, wskaźnik diodowy ułożenia pacjenta (wskazujący aktualną stronę położenia głowy pacjenta). |  |
| 6 | Pilot przewodowy po aktywacji ruchem wywołuje podświetlenie przycisków włączenia i wyłączenia. Pilot przewodowy po aktywacji przyciskiem włączenia inicjuje podświetlenie wszystkich pozostałych przycisków funkcyjnych. |  |
| 7 | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku. |  |
| 8 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. |  |
| 9 | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków. |  |
| 10 | Sygnał dźwiękowy i wizualny informujący o rozładowaniu baterii. |  |
| 11 | Długość stołu z blatem 5-segmentowym min. 2115 mm (± 20 mm). |  |
| 12 | Całkowita szerokość blatu min. 560 mm (± 10 mm). |  |
| 13 | Wypiętrzenie ławeczki nerkowej ok. 120 mm |  |
| 14 | Pozycja min. stołu (bez materaca) niższa lub równa 670 mm (± 20 mm). |  |
| 15 | Pozycja max. stołu (bez materaca) nie niższa niż 1120 mm (± 20 mm). |  |
| 16 | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. ± 400 (±30). |  |
| 17 | Regulacja przechyłów bocznych min. ±300 (±30). |  |
| 18 | Manualna regulacja przesuwu wzdłużnego wspomagana za pomocą układu mechanicznego min. 300 mm, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym przemieszczeniem blatu poprzez konieczność jednoczesnego przytrzymania dwóch dźwigni. |  |
| 19 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia min. od -350 do 750 (±30) |  |
| 20 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -900 do 200 (±30). |  |
| 21 | Regulacja odwodzenia podnóżków max. 1800 (±30) blokowana za pomocą dźwigni dociskowej. |  |
| 22 | Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -450 do 450 (±30). |  |
| 23 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach. |  |
| 24 | Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi. |  |
| 25 | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem podgłówka. |  |
| 26 | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 35 mm. |  |
| 27 | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa przejezdna w kształcie litery T wyposażona w min. jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne. |  |
| 28 | Podstawa przejezdna o wymiarach max. 980 mm x 575 mm oraz wcięciu o głębokości min. 70 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga. |  |
| 29 | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane za pomocą dźwigni znajdującej się z boku podstawy, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji. |  |
| 30 | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o max. 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego. |  |
| 31 | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. |  |
| 32 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Instalacja z użyciem połączenia kształtowego, nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. Grubość materaca min. 50 mm. |  |
| 33 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 275 kg. |  |
| 34 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 320 kg. |  |
| 35 | Masa stołu max. 250 kg. |  |
| 36 | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C. |  |
| 37 | Blat bez prowadnicy na kasetę RTG pozwalający na większy prześwit wynoszący 394 mm (±3 mm) celem monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C |  |
| 38 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1500 mm. |  |
| 39 | Blat wyposażony w dodatkowy segment wydłużający o wymiarach 500 x 270 mm, na szybkozłączach (z materacem) bez prowadnicy na kasetę RTG. Segment wyposażony w listwy boczne. |  |
| 40 | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. |  |
| 41 | Napięcie zasilania 24 V. |  |
| 42 | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału. |  |
| 43 | Stół wyposażony w dwa wbudowane akumulatory 12V, 7Ah. |  |
| 44 | Stół z wyposażeniem dodatkowym: - Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym i dwoma pasami – 2 szt. - Podpora kończyny dolnej (buty litotomiczne) z miękkim materacem wielokrotnego użytku. - Ruchy ramion przystawki wspomagane sprężynami gazowymi, regulowane trójosiowo za pomocą jednej rękojeści. Zakres regulacji pozycji litotomicznej – 30° / + 80°, kąt przywodzenia - 9°; odwodzenia 25°; rotacja buta 20°. Nośność 181 kg - 2 szt. - Uchwyt do zamocowania podpory kończyny dolnej (butów litomicznych) do szyny stołu. 2 szt. - Wieszak ścienny na podpory kończyn dolnych. - Przystawka urologiczna – miski z odpływem, miski montowane na listwie bocznej stołu z uchwytem mocującym jednopozycyjnym, miska o pojemności 6 litrów i miska o pojemności 3,2 litra. - Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym. - Wałek podporowy z uchwytem mocującym wielopozycyjnym. - Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym jednopozycyjnym. - Podpórka ręki z dwoma pasami na przegubie kulowym. - Podpórka kątowa ręki z dwoma pasami i uchwytem mocującym wielopozycyjnym. - Materac specjalny (do operacji kręgosłupa) stosowany w pozycjach na brzuchu (pronacyjnych) o wym. 840 x 460 mm (±5%). - Jednoczęściowa osłona RTG o dł. 1000 mm mocowana do szyny stołu, wyposażona w szynę na akcesoria o dł. 350 mm. - Pozycjoner żelowy półwałek (niski) o wymiarach 350 x 150 x 75 mm. - Pozycjoner żelowy podkładka pod głowę o wymiarach 275 x 237 x 90 mm. |  |
| 45 | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta) | (dołączyć) |
| 46 | Stół posiada stopień ochrony IP-X4. |  |
| 47 | Stół podlega min. 24 miesięczna gwarancji i w tym czasie min. 2 przeglądy techniczne darmowe. |  |
| 48 | Producent urządzenia posiada certyfikat jakości EN/PN ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN/PN ISO 13485. | (dołączyć) |
| 49 | Urządzenie typ / model, numer katalogowy. |  |
| 50 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 24 godziny. | (podać) |
| 51 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat. |  |
| 52 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. | Tak, podać lokalizację punktu serwisowego i kontakt |

Zadanie nr 3 – Fotel laryngologiczny regulowany elektrycznie ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabiegów laryngologicznych z krzesłem dla lekarza.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa fotel laryngologicznego ze stali nierdzewnej. |  |
| 2 | Fotel składający się z 5 części: podnóżek dwuczęściowy rozchylany i opuszczany, część siedzeniowa, część pleców z regulowanym wypiętrzeniem, podgłówek płytowy na całej szerokości fotela. |  |
|  | Segment podgłówka z podwójną regulacja nachylenia w zakresie od -90° do +45°. |  |
| 3 | Fotel z możliwością transportu chorych, koła chowane. |  |
| 4 | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze fotela - 200kg. |  |
| 5 | Fotel wyposażony w zasilanie akumulatorowe (wbudowany akumulator) oraz sieciowe. |  |
| 6 | Napęd fotela elektromechaniczny. |  |
| 7 | Wyściełanie fotela w postaci specjalistycznych materacy o właściwościach przeciwodleżynowych z pamięcią kształtu. |  |
| 8 | Jednoczęściowe wyściełanie fotela obejmujące część pleców oraz część siedziska. |  |
| 9 | Fotel laryngologiczny wyposażony w: - podpórkę rąk, szt. 2 - ograniczniki boczne, szt. 2 - podpórkę ramion, szt. 2 - podpórkę stóp, szt. 2 - ramkę ekranu, szt. 1 - podkolanniki, szt. 2 - krzesło dla lekarza, szt. 1 w postaci obrotowego taboretu. Szkielet taboretu chromowany, podstawa taboretu o średnicy 55cm +- 5cm wyposażona co najmniej 5 kółek. Siedzisko z materiału łatwego w czyszczeniu odpornego na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. Średnica siedziska 35cm +- 2cm. Regulacja wysokości w zakresie 57-69cm +- 10cm za pomocą sprężyny gazowej. - lampy czołowe z przyłbicami, szt. 3 – zgodne z załączonym opisem poniżej – zadanie 3a |  |
| 10 | Całkowita długość fotela po rozłożeniu do pozycji poziomej 209cm +- 2cm |  |
| 11 | Całkowita szerokość fotela 54cm +-2cm |  |
| 12 | Regulacja wysokości fotela w zakresie od 70cm do 100cm |  |
| 13 | Elektromechaniczna obsługa fotela laryngologicznego za pomocą pilota przewodowego w obszarze: - regulacji części pleców, - przesuwu wzdłużnego w zakresie 30cm, - przechyłów wzdłużnych, - przechyłów bocznych, - wysokości fotela, |  |
| 14 | Na podstawie fotela dodatkowy panel sterowania. |  |
| 15 | Blokada pilota za pomocą dwóch przycisków – zablokuj, odblokuj. |  |
| 16 | Fotel umożliwiający wykonanie badania RTG. |  |
| 17 | Fotel w część nóg, plecowej oraz podgłówka regulowany mechanicznie. |  |
| 18 | Regulacja części plecowej fotela w zakresie od - 20° do + 75°. |  |
| 19 | Przechył boczny fotela do 15°. |  |
| 20 | Przechyły wzdłużne fotela 25°. |  |
| 21 | Urządzenia posiadają dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta). |  |
| 22 | Fotel podlega minimum 24 miesięcznej gwarancji i w tym czasie minimum 2 darmowe przeglądy techniczne. |  |
| 23 | Urządzenie typ / model, numer katalogowy |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 24 godziny. |  |
| 25 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat. |  |
| 26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. |  |

## Zadanie 3a - Laryngologiczna czołowa lampa zabiegowa / diagnostyczna z wklęsłym lustrem o średnicy 55mm, wyposażona w diodę LED, akumulatorowa z ładowarką wraz z zintegrowaną / oryginalną przyłbicą.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lampa czołowa wyposażona w światło diodowe. |  |
| 2 | Biała dioda o mocy 1 W i temperaturze barwy 4000° Kelvina. |  |
| 3 | Natężenie oświetlenia 11600 lux przy odległości roboczej 400 mm |  |
| 4 | Natężenie oświetlenia 30000 lux przy odległości roboczej 200 mm |  |
| 5 | Wielkość pola zabiegowego / diagnozowanego realizowana poprzez regulowany uchwyt diody na lusterku. |  |
| 6 | Aluminiowy łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła. |  |
| 7 | Mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła. |  |
| 8 | Zasilanie bezprzewodowe z 4-ech akumulatorków AAA ładowanych za pomocą ładowarki sieciowej. |  |
| 9 | Akumulatorki AAA i ładowarka sieciowa w komplecie do każdej lampy. |  |
| 10 | Lampa z pojemnikiem na akumulatorki, stanowiącym przeciwwagę głowicy, posiadającym zintegrowane gniazdo ładowarki. |  |
| 11 | Przełącznik włączenia / wyłączenia na pojemniku na akumulatory. |  |
| 12 | Ładowanie akumulatorków bez wyjmowania ich z pojemnika. |  |
| 13 | Praca lampy możliwa tylko po odłączeniu zasilacza. |  |
| 14 | Wyciągane i prane wewnętrzne gąbki na rzepy. |  |
| 15 | Możliwość blokowania opaski w dowolnej pozycji. |  |
| 16 | Czas pracy lampy laryngologicznej około 90 minuty przy maksymalnym naładowaniu akumulatorków AAA. |  |
| 17 | Żywotność źródła światła, diody LED - około 15000 godzin |  |
| 18 | Zintegrowana / oryginalna przyłbica umożliwiająca pracę z pacjentem zakażonym. |  |
| 19 | Sprzęt fabrycznie nowy, klasy I |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty. |  |