Strona Zmienna Załącznika nr 2.1 do SIWZ z dn. 20.09.2019r. - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Aparat RTG z dwoma detektorami do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I 2 DETEKTORAMI |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2019 roku, nie powystawowy, nierekondycjonowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najważniejsze podzespoły, minimum generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. Dopuszcza się lampę RTG oraz detektory od innych producentów - konieczność posiadania deklaracji zgodności i certyfikatu CE | TAK |  | Bez punktacji |
| II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, min 100 kHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | Min. 65 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć | Min. 40-150 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego | Min. 0,5-600 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość doboru ręcznego parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba programów anatomicznych | Min. 750 |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów, możliwość tworzenia kilku protokołów do jednej partii anatomicznej | TAK/NIE Podać |  | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z układem AEC generatora | TAK/NIE Podać |  | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora i na kołpaku lampy | TAK |  | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM |
|  | Producent lampy RTG | OPISAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem prostopadle do stołu RTG | Min 260 cm |  | 260 – 299 – 0 pkt 300 – 400 cm - 10 pkt |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem wzdłuż stołu RTG | Min 350 cm |  | 350 – 399 – 0 pkt 400 – 500 cm - 10 pkt |
|  | Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy - wzdłużny - poprzeczny - obrotowy wokół osi pionowej i poziomej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka | Min. 160 cm |  | = 160 – 0 pkt > 160 – 10 pkt |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | Min. ±120° |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przemieszczania lampy rtg wzdłuż stołu rtg bez konieczności przemieszczania szyn poprzecznych (przesuw samej kolumny z lampą) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | System nadążny: - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg za pionowym ruchem detektora w stojaku do zdjęć odległościowych - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w stole i w stojaku - Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za poziomym ruchem lampy wzdłuż blatu stołu - Automatyczne centrowanie lampy do pionowej i poziomej pozycji detektora w stojaku oraz detektora w stole. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zdalne autopozycjonowanie lampy w zależności od wybranego programu anatomicznego, liczba zapamiętywanych pozycji lampy RTG | Min. 50 |  | Bez punktacji |
|  | System zabezpieczeń antykolizyjnych zabezpieczających przed kolizją lampy z innymi komponentami systemu jak również przed zderzeniem lampy RTG z łóżkiem mobilnym. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji, przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs, kolimacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisko | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru danych pacjenta, które mają być widoczne na monitorze podczas badania: data urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), płeć, wiek | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu ekranu na kołpaku w zależności od potrzeb | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość obsługi ekranu w rękawiczkach medycznych | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | MAX. 0.6 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | MAX. 1.2 mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska | MIN. 40 kW |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska | MIN. 100 kW |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość wirowania anody | MIN. 9 000 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | MIN. 400 kHU |  | >600 kHU - 10 pkt 400 - 600 kHU - 0 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia anody | MIN. 100 kHU/min |  | 101 - 129 kHU/min - 5 pkt 130 kHU/min lub więcej -10 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | MIN. 2 MHU |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (w dowolnych jednostkach np. HU, %, dźwiękowo) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolimatora wokół osi pionowej (niezależnie od obrotu lampy rtg) | MIN. +/- 45 stopni |  | +/- 45 - 0pkt +/- 46 lub więcej -10 pkt |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi automatycznie dostosowujący maksymalna wartość kolimacji programu APR z możliwością korekcji rozmiaru przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdefiniowania granicy kolimacji do górnej lub dolnej krawędzi detektora (nie do środka detektora) pozwalającej na określenie górnej i dolnej krawędzi obrazu przy obrazowaniu kości długich (stitching) | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne centrowanie lampy RTG do detektora w statywie i w stole | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych programów anatomicznych (zmotoryzowane ruchy w 5 osiach) | TAK |  | Bez punktacji |
| IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |
|  | Wymiary blatu stołu | MIN. 80 x 230 cm |  | 80 – 84,99 cm - 0 pkt ≥ 85 cm - 5 pkt |
|  | Pływający blat stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | MIN. 23 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | MIN. 100 cm |  | 100 – 110 cm - 0 pkt > 115 cm i więcej - 10 pkt |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | max. 58 cm |  | > 55 cm - 0 pkt ≤ 55 cm – 5 pkt |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | MIN. 85 cm |  | = 85 cm – 0 pkt > 85 cm - 5 pkt |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta | MAX 0.9 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Odległość górna powierzchnia blatu stołu-detektor | MAX. 90 mm |  | 86 – 90 mm - 0 pkt ≤ 85 mm- 5 pkt |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z pionowym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z poziomym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu Min. 250k g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stół wyposażony w 3-komorowy system automatyki AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | TAK - podać |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do stołu dla detektora zapewniający możliwość wykonywania zdjęć pacjentowi leżącemu na stole promieniowaniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |
| V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi lub jezdny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Statyw jezdny na szynie wzdłuż osi stołu min. 400 cm | Tak/Nie |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie | MIN. 140 cm |  | < 150 cm – 0 pkt ≥ 150 cm – 10 pkt |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | MAX. 40 cm podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka AEC 3 komorowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc . | TAK – podać parametry kratki |  | Bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta statywu | MAX. 0,7 mm Al |  | > 0,50 mmAl - 0 pkt ≤ 0,50 mmAl - 10 pkt |
|  | Uchylny panel –zakres regulacji | min. od -15º do +90 |  | Bez punktacji |
|  | Odległość płyta statywu- powierzchnia detektora | Max. 5 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany albo manualny ruch pochylenia panela | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nadążanie lampy za położeniem detektora znajdującego się w ściance | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany stojak do badania kości długich z uchwytami dla pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja ruchu pionowego detektora z obrotem lampy rtg przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór liczby wykonywanych zdjęć do obszaru badania przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą podświetlenia z kolimatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchem statywu płucnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Statyw wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie | TAK/ NIE |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| VI BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY 43X43 CM – 2 sztuki (jeden do stojaka, jeden do stołu) |
|  | Płaski cyfrowy detektor WIFI do wykonywania badań w stojaku płucnym (1 szt.) oraz płaski cyfrowy detektor WIFI do wykonywania badań w stole (1 szt.) . Jeden z detektorów musi być detektorem przenośnym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania | MIN. 42x42 cm ± 0,5 cm |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik DQE dla 1,0 lp/mm | MIN. 50% |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | MAX. 140 µm |  | < 130 µm - 10 pkt |
|  | Matryca obrazowania detektora | MIN. 9,0 MPix |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w na stołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V i możliwość ładowania w szufladzie w stole bez koniczności podłączania dodatkowego kabla. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciężar detektora wraz z baterią | MAX. 3,8 kg |  | 3,2 kg- 3,8 kg - 0 pkt < 3,2 kg - 10 pkt |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | MIN. 160kg |  | 300 kg lub więcej - 5 pkt |
|  | Pyłoszelność, wodoodporność detektora min. IP 57 | TAK podać |  | IP 57 – 0 pkt IP X7 – 10 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed utratą obrazu w przypadku zerwania połączenia sieciowego (braku dostępu do sieci) zapewniające zachowanie ostatniego obrazu i automatyczne przesłanie go do konsoli operatora po odzyskaniu połączenia sieciowego | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt NIE - 0pkt |
|  | Liczba ekspozycji możliwa do wykonania na jednej baterii | MIN. 100 ekspozycji |  | Bez punktacji |
|  | Ładowanie detektora w stole bez konieczności podłączenia żadnego kabla | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Świetlna sygnalizacja gotowości detektora do ekspozycji wyświetlana na konsoli technika | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| VIII KONSOLA TECHNIKA-AKWIZYCYJNA |
|  | Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana za pomocą monitora dotykowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli operatora w j. polskim | TAK/NIE |  | j. polski - 20 pkt |
|  | Monitor LCD do obsługi aparatu | MIN. 1 monitor, min. 21”, rozdzielczość min. 1,3 MP |  | Bez punktacji |
|  | Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku obrazowego | MIN. 4 000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość umieszczania znaczników, wprowadzanie komentarzy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z szpitalnego systemu HIS / RIS za pomocą interfejsu DICOM WORKLIST (Licencja DICOM WORKLIST i MPPS) oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adnotacje na obrazach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane przez użytkownika serwery PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje DICOM Send, Print, Store, Storage commitment, MPPS, WORKLIST | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obrazowania kości długich i wykonywania zdjęć sylwetkowych na stole i statywie zapewniające automatyczne „sklejanie” obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilacz UPS o parametrach zapewniających zapisanie badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie konsoli do szpitalnego systemu PACS i RIS oraz jej konfiguracja. Możliwość zmiany parametrów serwerów PACS i WORKLIST przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim lub piktogramy | TAK podać |  | Język polski - 10 pkt Piktogramy – 0 pkt |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu (dla najwolniejszego oferowanego detektora) | ≤ 5 s |  | Bez punktacji |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji). System powinien podawać dawkę DAP dla każdej ekspozycji oraz łącznie dla całego badania | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zdalna diagnostyka | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe (min. 4 grupy) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do „usuwania” kości (Bone Suppression) żeber w obrazowaniu klatki piersiowej | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciw-rozproszeniowej lub oprogramowanie równoważne umożliwiające wykonywanie badań bez-kratkowych na wózkach i noszach | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( EstimatedRadiographicMagnificationFactor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji lub możliwość dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji w istniejącym katalogu pacjenta jako dodatkowego badania | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne przysłanianie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie jamy brzusznej u otyłych pacjentów | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i DICOM standard – część 16 tzn.: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu DICOM (DICOM Structured Report) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. 1 LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA Z OPROGRAMOWANIEM X 2 SZTUKI |
|  | Producent | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ urządzenia | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Komputer stacji diagnostycznej, Minimalne parametry: | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa typu Tower | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) 1x Czytnik kart pamici (jako opcja) 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DVI-I singiel link, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dysk twardy: Min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1 Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 2x PCI Express Generacja 3 x1/x4 złącze mechaniczne 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) 1x M.2 WLAN Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zasilacz 500W o sprawności minimum 90% | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących minimalnych wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor kolorowy min. 30” o rozdzielczości 3280 x 2048, wielkość plamki 0,1968 mm, jasność maksymalna min. 1000 cd/m2, jasność skalibrowana min. 500 cd/m2, kontrast 1500:1, matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Całkowity czas reakcji matrycy(white-black-white)- nie więcej niż 25 ms. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąty widzenia 176/176 w pionie i poziomie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 6 trybów pracy: standard DICOM, 2 tryby kalibracji , tryb użytkownika , tryb sRGB, tryb tekstowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagane złącza1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.:CT,CR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja: komputer – 36 miesięcy monitory diagnostyczne – 60 miesięcy | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  | Bez punktacji |

| IX. 2 | Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim lub języku angielskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  | j. polski – 5 pkt. j. angielski – 0 pkt. |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim lub języku angielskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań | TAK |  | j. polski – 5 pkt. j. angielski – 0 pkt. |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar kątów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | TAK, ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY na wezwanie Zamawiającego |  | Bez punktacji |

| X POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
|  | Okres GWARANCJI na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami | Min.. 48 miesięcy |  | ≥60 mies. – 20 pkt. |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla nowej pracowni RTG w Budynku nr 1 COZL. Zatwierdzenie projektu w Sanepid Lublin. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS/RIS . Zamawiający posiada niezbędne licencje. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 175tekst jednolity ze zmianami) | TAK Na wezwanie Zamawiającego od najkorzystniej oferty |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę (lekarze, technicy, elektronicy, informatycy) - w siedzibie Zamawiającego, w okresie wdrażania oraz 2 szkolenia uzupełniające w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Dostawca przekaże zamawiającemu niezbędną dokumentację serwisową, kody, klucze, loginy, hasła serwisowe i inne elementy potrzebne do serwisowania aparatu (w tym jeżeli istnieją płyty CD i DVD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty upływu terminu rękojmi (podać w latach). | 10 lat |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Dostawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet osłon na gonady | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

Strony zamienne ZałącznikA nr 2.2 do SIWZ z dn. 20.09.2019r. - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Tomograf 64 RZĘDOWY DO pRACOWNI tOMOGRAFII kOMPUTEROWEJ

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Dostawca sprzętu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji - 2019 lub nowszy | tak |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf komputerowy zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor możliwość uzyskania akwizycję minimum 64 warstw submilimetrowych dla skanu spiralnego i aksjalnego, spełniający wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista ilość fizycznych rzędów detektora(ów) w osi Z | ≥ 64 |  | Bez punktacji |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z [mm] (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości) | ≥ 38 |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | >70 - 5 pkt. = 70 - 0 pkt |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora | podać |  | ≤ 100 cm - 2 pkt > 100 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥ 220 kg |  | >251 kg – 10 pkt. od 221 kg do 250 kg - 5 pkt. = 220 kg - 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z poziomu gantry | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu (przebiegu badania) | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY SKANOWANIA JEDNOENERGETYCZNEGO |
|  | Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole klinicznym (iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokole badania) [kW] | ≥ 72 |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie anodowe, np. do badań otyłych pacjentów [kV] | ≥ 135 |  | 135 kV – 0 pkt >135 kV – 5 pkt |
|  | Minimalne napięcie anodowe, [kV] | ≤ 80 |  | 80 kV – 0 pkt < 80 kV – 5 pkt- |
|  | Skok napięcia anody, w oferowanym zakresie zmian napięcia, nie większy niż 10 kV | tak/nie |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Maksymalna wartość prądu lampy rtg dla napięcia 80 kV [mA] | ≥ 300 |  | 300 mA – 0 pkt >600 mA – 5 pkt >800 mA – 10 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 7MHV |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczne pole skanowania | ≥ 50 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] | ≥ 185,cm |  | >185 cm - 5 pkt =185 cm -0 pkt |
|  | Skan spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry w zakresie ± 30o | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 360o) [s] | ≤ 0,40 s |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny współczynnik pitch przy akwizycji wielowarstwowej z maksymalną ilością warstw , | ≥ 1,50 |  | 1,50 - 0 pkt > 1,50 - 5 pkt |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego na podstawie danych z topogramu i rodzaju badania. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający dawkę powierzchniową promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi). | tak |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych. | tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY SKANOWANIA DWUENERGETYCZNEGO |
|  | Badanie dwuenergetyczne umożliwiające jednoczasowe uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej okolicy anatomicznej dla dwóch różnych energii promieniowania , | tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania w badaniach dwuenergetycznych (spektralnych) nie mniejsze niż 50 cm | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych z użyciem akwizycji dwuenergetycznej. | Tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego przy min. 64 nienakładających się warstwach w całym zakresie skanowania [mm] | ≤ 0,35 mm |  | 0,35 mm - 0 pkt < 0,35 mm – 5 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej , | ≤ 0,65 mm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy 64 nienakładających się warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm w punkcie 50% charakterystyki MTF | ≥ 10 pl/cm |  | 10 pl/cm- 0 pkt > 10 pl/cm – 5 pkt ≥ 12 pl/cm – 10 pkt |
| STANOWISKA PRACY |
|  | Stanowiska pracy: - konsola operatorska - serwer aplikacyjny z czterema konsolami lekarskimi oraz stanowiskiem demonstracyjnym w pokoju konsultacyjnym | tak |  | Bez punktacji |
| Konsola operatorska |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami | tak |  | Bez punktacji |
|  | Biurko/stół dedykowane przez producenta pod konsolę operatorską i wymagany osprzęt | tak |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub równoważny ≥22” | tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 300 000 |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512x512 [obrazów/s] | ≥ 20 |  | Bez punktacji |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych umożliwiający redukcję dawki o min. 60% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta) | tak, podać % redukcji dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do standardowej rekonstrukcji |  | 60% - 0 pkt 60-80% - 5 pkt > 80% - 10 pkt |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania | ≥ 8 |  | 8 – 0 pkt > 8 – 5 pkt |
|  | Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist, Structured Dose Report | tak |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | Bez punktacji |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny, bez udziału operatora tomografu, dobór zakresu badania na podstawie wybranego protokołu badania i znaczników anatomicznych topogramu. | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna (bez udziału operatora tomografu) rekonstrukcja obrazu kręgów w badaniach kręgosłupa (automatyczne wykrycie i oznaczenie kręgów w obszarze badania dla prawidłowej pod względem anatomicznym rekonstrukcji obrazu). | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Rozwiązanie umożliwiające odcięcie promieniowanie o niższych energiach ograniczające dawkę i zapewniające optymalną jakość obrazu na granicy ośrodków tkanki miękkiej i powietrza w celu wykonywania badań przesiewowych w obrazowaniu płuc i jelita grubego. | tak/nie Dla TAK opisać |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji i automatycznego startu badania na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | tak/nie |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| Serwer aplikacyjny z czterema konsolami lekarskimi i stanowiskiem konsultacyjnym |
|  | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego: liczba procesorów: min. 4 pamięć RAM: min. 256 GB system operacyjny serwera wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową pojemność macierzy dyskowych: min. 6 TB dla danych obrazowych (netto), w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 46 000 warstw | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa nowego serwera lub wykorzystanie serwera posiadanego przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań sprzętowych i dostarczeniem bądź uzupełnieniem licencji do ilości poniżej wymaganych. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | tak |  | Bez punktacji |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich | tak |  | Bez punktacji |
|  | System objęty pełnym wsparciem i opieką, obejmującą: zdalny nadzór, konfiguracja i usuwanie usterek wykonywanie upgrade - po wcześniejszym wykonaniu backupu - do najnowszych wersji oprogramowania diagnostycznego serwera aplikacyjnego w uzgodnionych z użytkownikiem terminach zdalne wsparcie aplikacyjne Wykonawca przed wykonaniem upgrade do nowszej wersji oprogramowania poinformuje użytkowników o zakresie zmian w ramach nowej wersji oprogramowania. Zamawiający ma prawo do zażądania instalacji systemu testowego w ramach którego nastąpi demonstracja nowej wersji oprogramowania oraz testów. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive Basic Print Query / Retrieve Storage Commitment | tak |  | Bez punktacji |
|  | Cztery stanowiska lekarskie dwumonitorowe, każde wyposażone w: jeden monitor panoramiczny min. 30” o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1600. jeden monitor opisowy o przekątnej min. 22” o rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 Trzy komputery PC, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 lub nowszy Jeden komputer PC, wyposażony w: min. 64 GB RAM, procesor minimum 8xrdzeń lub 2xXeon [min. 8xrdzeń], SSD plus dysk HDD min. 3 TB, karta graficzna NVIDIA CUDA >2GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 lub nowszy | tak |  | Bez punktacji |
|  | Jedno stanowisko do gabinetu konsultacyjnego, wyposażone w monitor panoramiczny >59” o rozdzielczości min Full HD” jeden monitor panoramiczny min. 30” o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1600 Komputer PC, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, karta graficzna umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie na dwóch monitorach, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 lub nowszy |  |  | Bez punktacji |
|  | Import badań poprzednich z archiwum PACS | tak |  | automatyczny 10pkt ręczny 0 pkt |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. | tak/nie |  | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji. Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, czasowych lub w innym elastycznym planie subskrypcyjnym. Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań CT/MR, min 3 aplikacje (np. firm Pie Medical, Circle, Materialise, Mint Medical). | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Zintegrowany system z oprogramowaniem do liczenia i monitoringu dawek promieniowania X dla wszystkich aparatów ZDO COZL niezależnie od producenta | tak |  | Bez punktacji |
| Oprogramowanie podstawowe z jednoczesnym dostępem dla wszystkich użytkowników |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | Bez punktacji |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące realistyczny rendering kształtów, z uwzględnieniem rozpraszania światła, głębokości (cieni). | tak/nie |  | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | tak |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej | tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” lub równoważny na podstawie różnicy gęstości. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów w badaniach CT/MR/PET odcinkowych jak i całego kręgosłupa | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT/PET | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). | tak/nie |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | tak/nie |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu | tak/nie |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej | tak/nie |  | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające generowanie map gęstości elektronowej na potrzeby planowania radioterapii, w oparciu o badania pochodzące z akwizycji dwuenergetycznej. | tak/nie |  | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |
| Oprogramowanie zaawansowane |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań onkologicznych klatki piersiowej, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej) następujące etapy oceny: ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber automatyczna detekcja zmian/złamań w kręgosłupie - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak – 20 pkt nie- 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, ukrywanie jelita cienkiego, odległość od odbytnicy. prezentacja jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (tzw. wirtualna dysekcja jelita) - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy). - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne śledzenie i opisywanie naczyń wieńcowych (m.in. RCA, LM, CX, główne gałęzie tętnicy wieńcowej), automatyczny pomiar stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Obliczanie całkowitego standardowego wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Scoring) z oceną wieku naczyniowego (Coronary Age) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Analiza lewej komory serca, automatyczna segmentacja, pomiary wolumetryczne lewej komory, analiza ściany lewej komory, 17-segmentowe mapy polarne 2D, nawigacja do płaszczyzny zastawek aortalnych i mitralnych - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary wolumetryczne prawej komory serca - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pierwszego przejścia środka kontrastowego, dane dwuenergetyczne i dane do dynamicznej oceny perfuzji mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie: pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego. Eksport wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. | tak/nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary oraz zdjęcia, pozwalających na zamawianie dedykowanych stentów naczyniowych | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia). - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Badania perfuzji OUN oraz guzów OUN z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 2D lub 3D/VRT - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, , - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane, zorientowane tkankowo protokoły do oceny perfuzji min. nerek, śledziony, stercza, guzów kości itd. | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. POChP) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Segmentacja płatów obu płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń wątroby - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie stosunku objętości guza do objętości segmentu, płatu i całej wątroby. | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do analizy spektralnej zwapnień w naczyniach obwodowych w obrazach uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak / nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie danych podających efektywną masę atomową pierwiastków zawartych w obszarze zainteresowania ROI w obrazach uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie mapy koncentracji jodu umożliwiające wykrywanie minimalnych stężeń jodu w obrazach uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie wirtualnych obrazów natywnych (VNC) z obrazów wykonanych po podaniu kontrastu uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dopisywania przez użytkownika krzywych tłumienia dowolnych materiałów i wyświetlanie obrazów opartych o krzywe pochłaniania dowolnego materiału wprowadzanego przez użytkownika. | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazów dekompozycji materiałowej w oparciu o dowolne pary materiałów (min. woda-jod, jod-woda, wapń-jod, jod–wapń, woda-tłuszcz, tłuszcz-woda, itd) służące do charakteryzacji materiałów, tkanek i guzów. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie obrazów z wydzielonym obrazem hydroksyapatytu (HAP) uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wykrywania dny moczanowej w układzie kostno-stawowym na obrazach uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań szpiku kostnego wykonanych metodą dwuenergetyczną, umożliwiające analizę wpływu różnych patologii: wynaczynienia pourazowe krwi, rozproszone nacieki nowotworowe. Segmentacja i wizualizacja (kolorami) na podstawie rozkładu wapnia w szpiku kostnym, - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań organów miąższowych (m.in. wątroby) wykonanych metodą dwuenergetyczną, umożliwiające: wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map, w tkankach oraz zmianach, możliwość płynnej zmiany wyświetlania pomiędzy kolorowym obrazem środka kontrastowego oraz bez środka kontrastowego - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Zintegrowany system opisowy w obrębie serwera aplikacyjnego, dla badań onkologicznych, pozwalający na automatyczne nanoszenia wymiarów i położenia zmian na piktogramie narządu/struktury anatomicznej, z możliwością dołączenia do wyników obrazów referencyjnych wybranych w trakcie opisu. Możliwość monitorowania odpowiedzi na leczenie z generowaniem wyników graficznych i w tabelach (eksport CSV). Możliwość edycji i tworzenia sekcji oraz list wyboru. Możliwość tworzenia nowych sekcji sprawozdawczych lub modyfikowania istniejących sekcji w celu dostosowania treści raportu do określonych potrzeb klinicznych. Raporty opisowe z eksportem do formatów pdf, email, schowka systemowego. | tak/nie |  | tak - 20 pkt nie - 0 pkt |
|  | Rozszerzone raportowanie obejmujące umieszczanie w raportach poniższych parametrów: Lung RADS, dla badań przesiewowych płuc CT: Klasyfikacja typu TNM (classification oraz Staging): T opis guza pierwotnego, czy wpływa na otaczającą tkankę, N opis przylegających (lokalnych) węzłów chłonnych, powiązanych z guzem, M opis rozprzestrzeniania się guza pomiędzy częściami ciała (przerzuty) LI-RADS: opis zmian wątrobie (HCC) w badaniach CT i MR) | tak/nie |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Współpraca z systemami do planowania radioterapii, umożliwiająca: wizualizacja serii bramkowanych CT, jako sceny ruchome Cine, konwersja wysegmentowanych struktur CT, PET, SPECT do obiektów RT Structure - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwia: możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT, obrazach dynamicznych CT/MR (np. perfuzja), równolegle na wielu zestawach danych dostępność ręcznych i półautomatycznych narzędzi segmentacji, z możliwością konturowania w dowolnych przekrojach, kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania możliwość konturowania organów wrażliwych, z użyciem funkcji autokonturowania (dla mózgu, serca, płuc, wątroby, nerek, główki kości udowej) fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR oraz po wartościach SUV w badaniach PET wyświetlanie do 4 fuzjowanych serii zdjęć równocześnie, co najmniej: PET/CT, MR/CT, CT/CT propagacja konturu z jednej fazy 4D do innych faz oddechowych propagacja struktur pomiędzy badaniami z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej tworzenie punktów referencyjnych wyświetlanie dawek terapeutycznych zgodność z standardem DICOM oraz IHE-RO - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | tak/nie |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
| WARUNKI INSTALACYJNE |
|  | Masa gantry | podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania | podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres temperatur pracy systemu nie mniejszy niż 19-26°C | podać |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości. | tak |  | Bez punktacji |
|  | Duplikator płyt DVD | tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz z możliwością wyboru z menu wstrzykiwacza nazw i stężenia kontrastu dożylnego różnych producentów oraz rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta (optymalna prędkość podawania). Dwie niezależne instalacje umożliwiające wykorzystanie wstrzykiwacza w mocowaniu podsufitowym oraz z ruchomą nogą na podłodze (wraz ze szkoleniem personelu pielęgniarskiego, potwierdzonym certyfikatem upoważniającym do obsługi) | tak |  | Bez punktacji |
|  | Insuflator CO2 do wykonywania badań wirtualnej kolonoskopii z niezbędnym wyposażeniem | tak |  | Bez punktacji |
|  | Komplet indywidulnych osłon dla pacjentów do aparatu TK | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z głosowej z pacjentem | tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera, monitor oraz systemy monitorujące pacjenta oraz wymagane do przeprowadzenia wszystkich badań objętych specyfikacją | tak |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie pracowni rtg | tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w terminie wskazanym przez Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych x 5 godzin w siedzibie Zamawiającego, po uruchomieniu przedmiotu oferty, w tym po dopuszczeniu do użytkowaniu przez SANEPID | tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 10 dni roboczych x 5 godzin w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz dwie jednodniowe wizyty w kolejnych latach użytkowania | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń | tak |  | Bez punktacji |
|  | Utworzenie protokołów badań zgodnie z potrzebami Zamawiającego | tak |  | Bez punktacji |
|  | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie lub certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia. | tak |  | Bez punktacji |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Wstępna, techniczna ocena pomieszczania wskazanego przez Zamawiającego przeznaczonego do instalacji aparatu potwierdzona protokołem zgodności | tak |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja przedmiotu Zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotów oferty | tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim obejmujące wszystkie składowe przedmiotu Zamówienia | tak |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja techniczna przedmiotu Zamówienia | tak |  | Bez punktacji |
|  | Systemy opisowe w języku polskim z automatycznym sprawdzaniem pisowni | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów poprawności działania, kompatybilności i prawidłowej współpracy wszystkich elementów zakończonych protokołem dostawy | tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla nowej pracowni Tomografii Komputerowej w Budynku nr 1 COZL. Zatwierdzenie projektu w Sanepid Lublin. | tak |  | Bez punktacji |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 48 miesięcy | tak, podać |  | ≥60 mies. – 20 pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zawarcia kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | tak |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

Strony zamienne Załącznika nr 2.3 do SIWZ z dn. 20.09.2019r. - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Mamograf Cyfrowy do pracowni Mammografii

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Dostawca sprzętu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Oferowany model aparatu /producent/ kraj pochodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2019 ( nie dopuszcza się powystawowych) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |

|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | min. 22 - 49kV |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia,skok max co 1kV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego | min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd | -małego ogniska min 40mA -dużego ogniska min. 100mA |  | Bez punktacji |
| LAMPA RENTGENOWSKA |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | min. 3000 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 300kHU |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min.40 kHU/min |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa | TAK |  | Bez punktacji |
| AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana ilość regionów o największej gęstości wybieranych ze skanu całej powierzchni detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region |  | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej – 20 pkt |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna do min. 5 formatów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 350º |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 65 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK (podać) |  | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 10 pkt |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO) | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | Min. 2300 x 2800 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | max. 90µm |  | Wartość < 75µm – 10 pkt Wartość 75µm -90 µm – 0 pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 15 s |  | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| FUNKCJA TOMOSYNTEZY |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy | max. 15 s, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | min. ±7.5°, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wymagana ilość obrazów uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |  | Bez punktacji |
|  | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | max.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość uzyskania tradycyjnego zdjęcia RTG i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu – bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosynteządla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli aparat posiada więcej niż jeden tryb (z fabrycznie montowanym uchwytem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazów tomosyntezy taka sama dla wszystkich jej trybów w celu późniejszego jednoznacznego porównania obrazów w procesie diagnostyki (dotyczy mammografów z więcej niż jednym trybem tomosyntezy). Jeśli nie dotyczy wpisać „NIE DOTYCZY” | TAK |  | Bez punktacji |
| BIOPSJA – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert (dołączyć certyfikaty CE) |
|  | Przystawka do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Biopsja wspomagana tomosyntezą (cel wybierany na podstawie warstw z tomosyntezy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga przystawki | max. 15kg |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie podczas biopsji z wykorzystaniem detektora cyfrowego zainstalowanego w mammografie | TAK |  | Bez punktacji |
| FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert (dołączyć certyfikaty CE) |
|  | Obrazowanie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wartości napięć przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badań dwuenergetycznych ze środkiem kontrastującym podczas jednego ucisku z badaniem 3D (z tomosyntezą) w celu określenia warstwy, w której znajduje się zmiana wzmocniona kontrastem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| STACJA AKWIZYCYJNA |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji ( stanowisko - konsola technika) z ekranem dotykowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ekspozycji za pomocą przycisku ręcznego oraz nożnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość elektronicznej regulacji wysokości stanowiska technika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 1 TB |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min.9000 |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : DICOM Send DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Storage DICOM ModalityWorklist, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym(integracja z serwerem DicomWorklist) | TAK |  | Bez punktacji |
| N | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
| STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA - 2 szt. |
|  | Stacje diagnostyczne w pełni kompatybilne z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 1TB SSD |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 22 ", mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy: -przekątna ekranu min 33" -rozdzielczość min 12 MPIx -kalibracja w standardzie DICOM -kontrast min 1200:1 -wbudowany czujnik podświetlenia -jednorodność przestrzenna min 95% -skalibrowana luminancja min 1000 cd/m2 -stabilizacja obrazu realizowana w trybie ciągłym przez wbudowany czujnik umieszczony z przodu ekranu -certyfikat CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: -automatyczne umieszczanie na monitorze 33" obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia -prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości -wyświetlanie zalecane przez EUREF - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki -porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów -możliwość wyświetlenia i oceny zdjęć z tomosyntezy, - możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z podświetlanymi klawiszami. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesyłania obrazu wraz z zaznaczeniem do stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy min. 1GB/sek z funkcjonalnością DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja stanowiska obrazowo - opisowego z systemem RIS i PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (dostarczyć wraz z aparatem) w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanej instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesyłania obrazu wraz z zaznaczeniem z posiadanych przez Zamawiającego stacji opisowych do stacji akwizycyjnych, dwukierunkowo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK ( podać) |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie techników w zakresie obsługi aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane systemy ( nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia ) min 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem oraz zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa NFZ | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja oferowanego urządzenia z istniejącym u Zamawiajacego systemem RIS oraz PACS z uwzględnieniem kosztów wymaganych prac i zakupów wymaganych licencji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonanie bezpłatnych przeglądów co najmniej 1 raz na 6 miesięcy zakończonych certyfikatem zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zobowiązuje sie do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi sprzętu dla personelu medycznego oraz szkolenia dla personelu technicznego działu informatycznego i działu aparatury medycznej w zakresie obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiajacego przez okres min 5 dni, w okresie gwarancji min 2 razy w roku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do przeprowadzania testów kontroli jakości zalecanych przez producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuchy ochronne 0,25 mm Pb/120 cm, dł niezamknięte, pozostałe wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaprojektowanie systemu osłon stałych ( z zatwierdzeniem projektu w Sanepid Lublin) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet osłon do przeprowadzenia badania mammograficznego tj. spódnice w różnych rozmiarach do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Duplikator płyt DVD | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................