OPZ – Zał. 1B

        1. LAMPA ORERACYJNA SUFITOWA
LP. / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr / wymagany / (graniczny) / c.	Parametr oferowany / - wpisuje / Wykonawca / d.	Zasady oceny / e.
1	Średnica czaszy: 500mm (+/-50mm.)	Tak		wymagane
2	Źródło światła lampy z możliwością ogniskowania	Tak		wymagane
3	Liczba diod: 48 ( + /- 5 )	Tak		wymagane
4	Lampa wyposażona w dwa zamknięte uchwyty niesterylne zlokalizowane na obwodzie lampy	Tak		wymagane
5	Sterowanie lampy umiejscowione na ramieniu, przy kopule lampy wraz z dodatkowym trzecim uchwytem (niesterylnym) do pozycjonowania lampy	Tak		wymagane
6	Panel sterowania wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny prezentujący w sposób graficzny min. aktualne natężenie oświetlenia oraz temperaturę barwową	Tak		wymagane
7	Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu w sposób graficzny i procentowy z dokładnością do min. 5%:	Tak		wymagane
8	Średnica pola roboczego 50% d50: 150mm ( +/- 10mm ) / Średnica pola roboczego 10% d50: 260mm ( +/- 26 mm )	Tak		wymagane
9	Żywotność żarówek LED: / 60 000h	Tak		wymagane
10	Wgłębność oświetlenia: 1200mm	Tak		wymagane
11	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96	Tak		wymagane
12	Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy: / 50 000-160 000 lux	Tak		wymagane
13	Zakres regulacji temperatury barwowej: 3700-6700K	Tak		wymagane
14	Długość fali promieniowania ultrafioletowego: 40mW/cm2 Lux	Tak		wymagane
15	Manualny tryb regulacji odległości ogniskowej	Tak		wymagane
16	Lampa wyposażona w centralnie usytuowany uchwyt sterylny	Tak		wymagane
17	Zasilanie: 110V/220V / 50Hz/60Hz	Tak		wymagane
18	Moc wyjściowa: 48W	Tak		wymagane
19	Czasza lampy przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym	Tak		wymagane
20	Wzrost temperatury na pole operacyjne: 2°C	Tak		wymagane
21	Gwarancja i serwis 24 miesiące	Tak		wymagane
22	Montaż	Tak		wymagane

     Poz. 2. LAMPA ORERACYJNA MOBILNA
LP. / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr / wymagany / (graniczny) / c.	Parametr oferowany / - wpisuje / Wykonawca / d.	Zasady oceny / e.
1	Średnica czaszy: 500mm (+/-50mm.)	Tak		wymagane
2	Źródło światła lampy z możliwością ogniskowania	Tak		wymagane
3	Liczba diod: 48 ( + /- 5 )	Tak		wymagane
4	Lampa wyposażona w dwa zamknięte uchwyty niesterylne zlokalizowane na obwodzie lampy	Tak		wymagane
5	Sterowanie lampy umiejscowione na ramieniu, przy kopule lampy wraz z dodatkowym trzecim uchwytem (niesterylnym) do pozycjonowania lampy	Tak		wymagane
6	Panel sterowania wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny prezentujący w sposób graficzny min. aktualne natężenie oświetlenia oraz temperaturę barwową	Tak		wymagane
7	Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu w sposób graficzny i procentowy z dokładnością do min. 5%:	Tak		wymagane
8	Średnica pola roboczego 50% d50: 150mm ( +/- 10mm ) / Średnica pola roboczego 10% d50: 260mm ( +/- 26 mm )	Tak		wymagane
9	Żywotność żarówek LED: / 60 000h	Tak		wymagane
10	Wgłębność oświetlenia: 1200mm	Tak		wymagane
11	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96	Tak		wymagane
12	Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy: / 50 000-160 000 lux	Tak		wymagane
13	Zakres regulacji temperatury barwowej: 3700-6700K	Tak		wymagane
14	Długość fali promieniowania ultrafioletowego: 40mW/cm2 Lux	Tak		wymagane
15	Manualny tryb regulacji odległości ogniskowej	Tak		wymagane
16	Lampa wyposażona w centralnie usytuowany uchwyt sterylny	Tak		wymagane
17	Zasilanie: 110V/220V / 50Hz/60Hz	Tak		wymagane
18	Moc wyjściowa: 48W	Tak		wymagane
19	Czasza lampy przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym	Tak		wymagane
20	Wzrost temperatury na pole operacyjne: 2°C	Tak		wymagane
21.	Gwarancja i serwis - 24 miesiące.	Tak		wymagane

        Poz. LAMPA ZABIEGOWA NA STATYWIE JEZDNYM
LP. / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr / wymagany / (graniczny) / c.	Parametr oferowany / - wpisuje / Wykonawca / d.	Zasady oceny / e.
1	Średnica czaszy: 230mm / ( +/- 23mm)	Tak		wymagane
2	Liczba diod: 12	Tak		wymagane
3	Druga generacja diod LED	Tak		wymagane
4	Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt nadający się do sterylizacji	Tak		wymagane
5	Sterowanie lampy umiejscowione na kopule czaszy	Tak		wymagane
6	Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe oraz diody wskazujące aktualnie wybrane natężenie światła	Tak		wymagane
7	Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu za pomocą czterech diod z dokładnością co 25%: 60 000 lux	Tak		wymagane
8	Średnica pola roboczego 50% d50: 150mm ( +/- 10 mm) / Średnica pola roboczego 10% d50: 270mm ( +/- 27mm)	Tak		wymagane
9	Żywotność żarówek LED: / 50 000h	Tak		wymagane
10	Wgłębność oświetlenia: 700mm	Tak		wymagane
11	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 93	Tak		wymagane
12	Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy: 20 000-60 000 lux	Tak		wymagane
13	Temperatura barwowa: 4500K	Tak		wymagane
14	Długość fali promieniowania ultrafioletowego: 6mW/m2 Lux	Tak		wymagane
15	Zasilanie: AC220V 50Hz/60Hz	Tak		wymagane
16	Moc wyjściowa: 18W	Tak		wymagane
17.	Gwarancja i serwis - 24 miesiące.	Tak		wymagane