## zał. 1A
FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1A
Zakres 1. SERWETY JEDNORAZOWE, STERYLNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt./kpl na 2 lata | cena netto za 1 szt./ kpl. | cena brutto za 1 szt./ kpl. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Pokrowiec na stolik Mayo | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Serweta sterylna do wkłuć centralnych i znieczuleń | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Dwukomorowa kieszeń, na ssak i koagulację | szt. | 3200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Serweta sterylna, przylepna o wymiarze min. 90 x 100cm | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta sterylna na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 150 x200cm | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Serweta sterylna na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 100 x150cm | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw otolaryngologii (serweta z otworem, serweta na stolik instrumentariuszki) | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Serweta o wymiarach min. 75 x 90cm z otworem samoprzylepnym, z mozliwością regulacji otworu | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Serweta o wymiarach min. 200 x 350cm, z regulowanym otworem samoprzylepnym i serwetą instrumentariuszki | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 150 x 200cm, z otworem przylepnym „U” o wym. 10cm x 60cm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 10 x 50cm | szt. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Zestaw do dozowania płynów | kpl. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Serweta nieprzylepna, mała o wymiarach min. 75 x 75cm | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Serweta chirurgiczna o wymiarach: 75 x 90cm, z otworem samoprzylepnym o śr. 7- 9cm | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Serweta o wymiarach min. 120 x 150cm, z otworem samoprzylepnym o śr. 7- 9cm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Serweta sterylna, nieprzylepna, średnia o wymiarach min. 75 x 90cm | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Zestaw do operacji dłoni/stopy z samouszczelniającym się otworem | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Serweta sterylna, przylepna, mała o wymiarach min. 70 x 75cm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Serweta sterylna, przylepna, średnia o wymiarach: min. 75 x 90cm | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Serweta sterylna, przylepna, duża, o wymiarach min. 150x175cm | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Serweta do wkuć centralnych, o wymiarach min. 90x100cm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Osłona kończyny górnej | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Osłona kończyny dolnej krótka | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Osłona kończyny dolnej długa | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 2 CZEPKI I MASKI CHIRURGICZNE I PROCEDURALNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Czepek typu beret z gumką dla pacjenta | szt. | 25000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Czepek pielęgniarski typu beret z gumką | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Maska chirurgiczna dla osób noszących okulary | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Maska chirurgiczna wiązana na troki. | szt. | 25000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Maska proceduralna z gumkami na uszy | szt. | 80000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Maska chirurgiczna typu II R | szt. | 5500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Półmaska ochronna FFP3 | szt. | 2000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 3. CZEPKI i MASKI OPERACYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Czepek typu beret | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Czepek pielęgniarski typu beret | szt. | 50000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czepek o kroju furażerki | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Maska chirurgiczna wiązana na troki. | szt. | 40000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Maska proceduralna z gumkami na uszy | szt. | 160000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 4. FARTUCHY CHIRURGICZNE - STERYLNE. UBRANIA OPERACYJNE - NIESTERYLNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Fartuch chirurgiczny barierowy | szt. | 30000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny bez bariery | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku Rozmiar od XS do XXXL | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 5. ZESTAWY UNIWERSALNE I ZABIEGOWE. OSŁONY NA STÓŁ OPERACYJNY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw uniwersalny podstawowy | zest. | 6000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw uniwersalny duży (wzmocniony) | zest. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Niesterylna osłona stołu operacyjnego (NOSO) | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Niesterylna osłona stołu endoskopowego (NOSE) | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Prześcieradło chłonne do okrycia pacjenta | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw zabiegowy do dezynfekcji pola operacyjnego | zest. | 16000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do wkłuć centralnych | zest. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 6. SETY DLA NEUROCHIRURGII
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw neurochirurgiczny do kraniotomi | zest. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do operacji kręgosłupa | zest. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 7. JEDNORAZOWE OCIEPLACZE DLA PERSONELU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Kołnierz ocieplający na szyję jednorazowy | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Skarpety | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Bluza chirurgiczna rozmiar M | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Bluza chirurgiczna rozmiar L | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 8. SETY DLA ORTOPEDII
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Set do chirurgii biodra | zest. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Set do endoprotezy kolana | zest. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Set do ACL | zest. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Set do artroskopii kolana | zest. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Set do zabiegów na stole wyciągowym | zest. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Set do chirurgii dłoni | zest. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Set do operacji stawu barkowego | zest. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 9. SETY DLA CHIRURGII I ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Set do laparoskopii | zest. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Set do niedrożności jelit | zest. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Set do TUR | zest. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Set do URS | zest. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 10. SETY OPERACYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Laryngologia. | zest. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Tarczyca | zest. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw uniwersalny ginekologiczny | zest. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do operacji typu Meig's | zest. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw ginekologiczny wzmocniony | zest. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 11. PAKIET OKULISTYCZNY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw do zabiegów okulistycznych | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Serweta okulistyczna z kieszenią | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Serweta okulistyczna podstawowa | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta okulistyczna do plastyki powiek | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 12. BIELIZNA PACJENTA JEDNORAZOWA I FARTUCHY NIESTERYLNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem na klatce piersiowej, rozcięcie typu Y. | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowa koszula dla pacjenta, zawiązywana na plecach, rozmiar M/L | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowa koszula dla pacjenta, zawiązywana na plecach, rozmar XL/XXL. | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Majtki zabiegowe,jednorazowe dla pacjenta, przygotowanego do zabiegu, majtki bez otworu | szt. | 5400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, z otworem w częśći tylnej | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Ocieplacz medyczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Fartuch włókninowy, częściowo podfoliowany. | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Fartuch wizytacyjny włókninowy, z gumką przy rękawie | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Fartuch wizytacyjny włóknininowy ze ściągaczem dzianinowym | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Fartuch foliowy z długimi rękawami i otworami na kciuki. | szt. | 1500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 13. OCHRANIACZE NA BUTY, OSŁONY NA PRZEWODY, SZCZOTECZKI DO MYCIA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Spódnica ginekologiczna | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ochraniacze foliowe na buty | szt. | 35000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Ochraniacze na buty włókninowe z warstwą antypoślizgową | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Ochraniacze na buty włókninowe, wysokie do łydki | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Osłona na przewody 14 cm x 250cm sterylna | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Osłona na przewody 7cm x 170cm sterylna | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną 4% | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 14. ZESTAWY POŁOŻNICZE i INNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw dla noworodka | zest. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pielucha dla noworodka | zest. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do porodu | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do szycia krocza | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta pod pośladki | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Niejałowa koszula dla ciężarnej/rodzącej | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Sterylny zestaw do tracheostomii | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Sterylny zestaw do wkłucia lędźwiowego | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 15. PODKŁADY HIGIENICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Podkład wysokochłonny, włókninowy z substancją absorbującą i wiążącą płyny | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Podkład chłonny, higieniczny z absorbentem 60 x 90 cm | szt. | 22000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Podkład chłonny, higieniczny z absorbentem 40 x 60 cm | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Nieprzemakalny podkład chłonny, wielokrotnego użytku | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Podkłady ginekologiczne, poporodowe dla kobiet | szt. | 20000 |  | 0 | 5% | 0 | 0
6 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 16. PAKIETY DO HEMODIALIZY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Pakiet do hemodializy na cewnik CVC | zest. | 12000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pakiet do hemodializy na przetoce | zest. | 12000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 17. SETY DLA UROLOGII
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw serwet do zabiegów urologicznych TUR | zest | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw serwet do zabiegów urologicznych PCNL | zest | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw serwet do zabiegów URS | zest. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 18. ZESTAWY DO CIĘĆ CESARSKICH
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego | zest. | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw ginekologiczny z torbą | zest. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 19. ZESTAWY DLA ELEKTROTERAPII
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw kardiologiczny do wszczepienia rozruszników | zest. | 700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw kardiologiczny do ablacji | zest. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do CRT | zest. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do krioablacji | zest. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 20. ZESTAWY DO OPERACJI BRZUSZNO–KROCZOWYCH
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość zest. na 2 lata | cena netto za 1 zest. | cena brutto za 1 zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Zestaw do zbiegów brzuszno-kroczowych | zest. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zakres 21. AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, wymiar ręcznika 27x 60cm | szt. | 12000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta wymiar ręcznika 60 x 80cm. | szt. | 5000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta. Wymiar ręcznika 80x 140cm. | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Chusteczki Airlaid 19 x 30 cm, kartonik-dyspenser | op. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów opakowanie a' 100 sztuk | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękawica jednorazowa, do mycia ciała pacjenta, z suchym mydłem | szt. | 2500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta, podfoliowana, opakowanie a' 50 sztuk | op. | 250 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Fartuch foliowy przedni typu zapaska, (zrywka) opakowanie a' 50 sztuk | op. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Piżama jednorazowego użytku, dwuczęściowa -dla pacjenta | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci prostokątnej rękawicy bez palców | szt. | 8000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Rękawiczki nawilżone do higieny pacjenta, dedykowane do mycia i pielęgnacji okolic krocza opakowanie a' 4 sztuki | op. | 2000 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Jednorazowe gotowe do mycia-nawilżane rękawice o wym. 15 x 22cm opakowanie a' 8 sztuk | op. | 1500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Maść do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, o wysokiej zawartości substancji natłuszczających. | szt. | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 22. PRZEŚCIERADŁA CELULOZOWE I BIELIZNA POŚCIELOWA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, dwuwarstwowe, celulozowo-foliowe | szt. | 38000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, trzywarstwowe: dwie warstwy celulozy oraz warstwa folii. | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Prześcieradła chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, z wysokochłonnej, miękkiej celulozy | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pokrowiec na materac z gumką, foliowy, | szt. | 1500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Prześcieradło z gumką, z włókninowe | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Pościel niesterylna, jednorazowa | szt. | 40000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku pacjenta | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kołdra jednorazowego użytku dla pacjenta | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 23. PRZEŚCIERADŁA I POŚCIEL Z WŁÓKNINY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Prześcieradło niesterylne z włókniny150cm x 200cm | szt. | 50000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prześcieradło niesterylne z włókniny 80cm x 200cm | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Prześcieradło nie sterylne włókninowe o gramaturze min. 40g/m2 o wym. 140cm x 200cm | szt. | 60000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pościel nie sterylna jednorazowa | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 24. JEDNORAZOWE UBRANIA OPERACYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar S. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar M | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar L | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar XL | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar XXL. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku rozmiar XXX. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 25. OBŁOŻENIA DO O-ARMU I OSŁONA NA GAMMA FINGER II
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Obłożenie O-arm, typu „TUBA” | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Osłona na generator promieniowania Gamma Finder II | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 26. OBŁOŻENIA DO O-ARMU I ROBOTA MAZOR STERYLNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Obłożenia do O- arm, typu „ TUBA” | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Obłożenia do O- arm, typu „ KURTYNA” | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do robota Mazor X do pracy z ramieniem C | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Oblożenie robota Mazor X do pracy z O-Arm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 27. OSŁONY NA SONDY I PODŁOGĘ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Osłona podłokietnika | szt. | 22000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Osłona sondy USG krótkie | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Osłona sondy USG średnie | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Osłona sondy USG długie | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Osłona mikroskopu | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Osłona na wzmacniacz ramienia C | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Mata na podłogę. | szt. | 800 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 28. AKCESORIA BEZPIECZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt. na 2 lata | cena netto za 1 szt. | cena brutto za 1 szt. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy w rozmiarach: 10, 11P, 15. | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24, 25A. | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sterylny jednorazowy przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych | szt. | 200 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Antypoślizgowa mata | szt. | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Pudełko do liczenia igieł | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Urządzenie do bezpiecznego zdejmowania ostrzy skalpeli 1 ręką | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakres 29. ODZIEŻ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU NIEPYLĄCA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość szt./kpl na 2 lata | cena netto za 1 szt./ kpl. | cena brutto za 1 szt./ kpl. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego (najmniejsza część produktu przeznaczonego do sprzedaży jednostkowej) | Producent / Wytwórca - nr katalogowy produktu/typ/Nr ser.
1 | Bluza operacyjna wielokrotnego użytku | kpl. | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Spodnie operacyjne wielokrotnego użytku | kpl. | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sukienka wielokrotnego użytku | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Obuwie operacyjne | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## zal. 1B
FORMULARZ JAKOŚCIOWY załącznik nr 1B
Zakres 1. SERWETY JEDNORAZOWE, STERYLNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | Sterylizacja dla wyrobów z włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* |  | Parametr oceniany
| EO |  |  | 10pkt.
| radiacyjnie |  |  | 0 pkt.
2 | Klasa palności I | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* |  | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
3 | Opakowanie transportowe | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* |  | Parametr oceniany
| podwójne |  |  | 10pkt.
| pojedyńcze |  |  | 0 pkt.
Pozycja 1. Pokrowiec na stolik Mayo
1 | Pokrowiec na stolik Mayo, nieprzemakalny, sterylny, o wymiarach 75-80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | serweta składana teleskopowo | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Serweta do wkłuć centralnych i znieczuleń z otworem przylepnym
1 | Serweta z otworem przylepny o średnicy 7-9cm, sterylna, jednorazowa, o gramaturze min. 55g/m2, i wymiarach 50-60cm x 60-70cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Dwukomorowa kieszeń na ssak i koagulację
1 | Dwukomorowa sterylna, jednorazowa, samoprzylepna kieszeń, na ssak i koagulację | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Serweta przylepna
1 | Serweta przylepna, sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarze 90-100cm x 100-110cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 5. Serweta na stolik instrumentariuszki duża
1 | Serweta sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 150-160cm x 200-210cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 6. Serweta na stolik instrumentariuszki mała
1 | Serweta sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 100-110cm x 150-160cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Zestaw otolaryngologii
1 | Serweta z otworem samoprzylepnym 9-11 x 9-11cm umieszczonym niecentralnie, sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2, i wymiarach 160-180 x 240-260cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta instrumentariuszki, wzmocniona 130-150 x 160-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Ręcznik celulozowy min. 30 x 30cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 8. Serweta z otworem samoprzylepnym
1 | Serweta sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 75 x 90-100cm, z otworem samoprzylepnym i możliwością dostosowania średnicy otworu | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 9. Zestaw z serwetą z regulowanym otworem
1 | Serweta przylepna, sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 200-250cm x 350-400cm, z możliwością regulacji otwory. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta instrumentariuszki, wzmocniona 100-120 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 10. Serweta z wycięciem "U" przylepna
1 | Serweta przylepna, sterylna, jednorazowa, o wymiarach 150-160 x 200-220cm i wycieciem U o wymiarach 10 x 60 cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 11. Taśma samoprzylepna
1 | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 10cm x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 12. Zestaw do dozowania płynów
1 | Pojemnik plastikowy 1000 ml z podziałką, przezroczysty, sterylny, jednorazowy | Tak
2 | Serweta sterylna, jednorazowa o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 75-80 x 75-80cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 13. Serweta nieprzylepna mała
1 | Serweta sterylna, jednorazowa, nieprzylepna, o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 75-80 x 75-80cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 14. Serweta z otworem samoprzylepnym mała
1 | Serweta sterylna, jednorazowa z otworem samoprzylepnym o śr. 7-9cm, o gram. min. 55g/m2 i wym. 75-80cm x 90-95cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 15. Serweta z otworem samoprzylepnym duza
1 | Serweta sterylna, jednorazowa z otworem samoprzylepnym o śr. 7-9cm, o gram. min. 55g/m2 i wym. min. 120-130cm x 150-160cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 16. Serweta nieprzylepna średnia
1 | Serweta sterylna, jednorazowa, nieprzylepna o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach min. 75-80 x 90-95cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 17. Zestaw do operacji dłoni/stopy
1 | Serweta do operacji dłoni/stopy z samouszczelniającym się otworem o śr. 3cm, o wymiarach min. 150x160cm, max. 200x210cm | Tak podać
2 | Serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, rozm. min. 140x150cm, max. 160x170cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 18. Serweta przylepna mała
1 | Serweta sterylna, jednorazowa, przylepna, o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 70-75cm x 75-80cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 19. Serweta przylepna średnia
1 | Serweta sterylna, jednorazowa, przylepna, o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach 75-80 x 90-95cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 20. Serweta przylepna duża
1 | Serweta sterylna, jednorazowa, przylepna, o gramaturze min. 55g/m2 i wymiarach min. 150-160 x 175-185cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 21. Serweta do wkuć centralnych
1 | Serweta do wkuć centralnych, wykonana z PE, sterylna, transparentna, z otworem przylepnym typu romb, przylepną górną krawędzią i perforacją, o wymiarach min. 90 x 120cm, max 100 x 130cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 22. Osłona kończyny górnej |  |  |  | Bez oceny
1 | Stokineta do osłony kończyny górnej, sterylna, rolowana, o wymiarach min. 25 x 80cm, max 30 x 90cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 23. Osłona kończyny dolnej krótka |  |  |  | Bez oceny
1 | Stokineta do osłony kończyny dolnej, sterylna, rolowana, o wymiarach min. 35 x 80cm, max 40 x 90cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 24. Osłona kończyny dolnej długa |  |  |  | Bez oceny
1 | Stokineta do osłony kończyny dolnej, sterylna, rolowana, o wymiarach min. 35 x 120cm, max 40 x 130cm | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 2 MASKI CHIRURGICZNE I PROCEDURALNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Czepek typu beret z gumką dla pacjenta
1 | Czepek typu beret z gumką, dla pacjenta, jednorazowego użytku, nie sterylny, z włókniny o gramat. min. 12 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Czepek pielęgniarski typu beret
1 | Gramatura włókniny zawierającej ponad 70% wiskozy | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 26g/m2 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 24 i mniej niż 26g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Czepek o kroju furażerki uniwersalny
1 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki | Tak |  | Bez oceny
2 | Część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot | Tak |  | Bez oceny
3 | o gramaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 47g/m2 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 45 i nie mniej niż 47g/m2 |  |  | 0 pkt.
4 | Część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Maska chirurgiczna dla osób noszących okulary
1 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza) | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683, EN 13485, EN 14001 | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Nadruk na zewnętrznej stronie maski |  |  | 10 pkt.
| brak oznakowania |  |  | 0 pkt.
Pozycja 5. Maska chirurgiczna wiązana na troki
1 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych | Tak |  | Bez oceny
2 | Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki | Tak |  | Bez oceny
3 | Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II zgodnie z EN 14683 | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym | Tak |  | Bez oceny
5 | Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 6. Maska proceduralna z gumkami na uszy
1 | Maska proceduralna z gumkami na uszy, niebieska, typu II, o efektywności filtracji równej 99% lub wyższej | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Maska chirurgiczna typu IIR
1 | Maska chirurgiczna wykonana z min. czterech warstw włóknin (SMS, Spunbond, Meltblown, polipropylen+ polietylen) z paskiem piankowym przeciw parowaniu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki | Tak |  | Bez oceny
3 | Maska typu II R zgodnie z EN 14683. ciśnienie różnicowe ≤40 (Pa/cm²) | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| ≤35 (Pa/cm²) |  |  | 5 pkt.
| ≤40 (Pa/cm²) |  |  | 0 pkt.
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99%. | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 8. Półmaska ochronna FFP3
1 | Półmaska filtrująca FFP3 o wielowarstwowej budowie, z zaworem wydechowym (skuteczność filtracji > 99%). | Tak |  | Bez oceny
2 | Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole | Tak |  | Bez oceny
3 | Maska posiada kompaktowy, anatomiczny kształt i przyjemny w dotyku delikatny materiał. Wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, wewnętrzną wkładkę poprawiającą szczelność i komfort użytkowania, taśmy nagłowia z regulacją długości. | Tak |  | Bez oceny
4 | Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 99,2% |  |  | 5 pkt.
| ≥ 99% |  |  | 0 pkt.
5 | Maksymalny czas noszenia maski - 8h | Tak podać |  | Bez oceny
6 | środek ochrony osobistej - kategoria III | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 3. CZEPKI i MASKI OPERACYJNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Czepek typu beret
1 | Czepek typu beret z gumką, dla pacjenta, jednorazowego użytku, niesterylny, z włókniny o gramat. min. 18 g/m2, średnica ok. 53 cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Czepek pielęgniarski typu beret
1 | Gramatura włókniny zawierającej ponad 70% wiskozy | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 25g/m2 i powyżej |  |  | 15pkt.
| powyżej 24 i mniej niż 26g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Czepek o kroju furażerki
1 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający wiązany na troki | Tak |  | Bez oceny
2 | Wykonany w całości z włókniny Spunlace Mesh pochłaniającej pot, zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia | Tak |  | Bez oceny
3 | o gramaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 35 g/m2 i powyżej |  |  | 15pkt.
| powyżej 30 i nie mniej niż 35 g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 4. Maska chirurgiczna wiązana na troki
1 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych o wymiarach 175 mm x 95 mm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki | Tak |  | Bez oceny
3 | Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum bakterii BFE ≥ 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683 | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym | Tak |  | Bez oceny
5 | Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 5. Maska proceduralna z gumkami na uszy
1 | Maska proceduralna z gumkami na uszy, o skuteczność filtracji bakterii BFE ≥ 98% wykonana z trzech warstw włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, pakowana w kartonik, podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania,Zgodność z normą techniczną: EN 14683 typ II | Tak podać |  | Bez oceny
2 | kolory: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 3 i więcej do wyboru |  |  | 10pkt.
| 1 kolor |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 4. FARTUCHY CHIRURGICZNE, STERYLNE. UBRANIA OPERACYJNE, NIESTERYLNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Fartuch chirurgiczny barierowy
1 | Fartuch wykonany z pięciowarstwowej, hydrofobowej, oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m² | Tak podać |  | Bez oceny
2 | ze wzmocnieniami wykonanymi z mikroporowatego paroprzepuszczalnego laminatu o gramaturze min. 40g/m2, wzmacniany wewnętrznie z przodu i na min. 3/4 rękawów | Tak podać |  | Bez oceny
3 | zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania | Tak podać |  | Bez oceny
4 | zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL | Tak podać |  | Bez oceny
6 | rękawy fartucha klejone albo łączone szwami ultradźwiękowymi, min. poczwórny szew, na całej długości rękawa, zakończone poliestrowym, niepylącym mankietem o długości min.: 7cm, rękawy typu REGLAN | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem (*) |  | Parametr oceniany
| powyżej 75 cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
| min.: 81cm H₂0 i powyżej |  |  | 10 pkt.
8 | dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42/ECC, EN ISO 13795-1:2019, EN ISO 11135-1:2014 , EN 556-1:2001 | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Fartuch chirurgiczny bez bariery
1 | Fartuch wykonany z pięciowarstwowej hydrofobowej oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m². | Tak podać |  | Bez oceny
2 | zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania | Tak podać |  | Bez oceny
3 | zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). | Tak podać
4 | Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL | Tak podać |  | Bez oceny
5 | rękawy fartucha klejone albo łączone szwami ultradźwiękowymi, min. poczwórny szew, na całej długości rękawa, zakończone poliestrowym, niepylącym mankietem o długości min.: 7cm, rękawy typu REGLAN | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Odporność na penetrację płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem (*) | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 30 i poniżej 40 cm H₂0 |  |  | 0pkt.
| min.: 40 cm H₂0 i powyżej |  |  | 10 pkt.
7 | dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki o wymiarach 30x40 cm, wzmocnione nitką syntetyczną | Tak podać |  | Bez oceny
8 | zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42/ECC, EN ISO 13795-1:2019, EN ISO 11135-1:2014 , EN 556-1:2001 | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. UBRANIA OPERACYJNE NIESTERYLNE
1 | Ubranie jednorazowego użytku (komplet bluza + spodnie). Rękawy w bluzie proste, osobno wszyte, podwinięte i obszyte. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją. Spełniające wymagania użytkowe dla odzieży bloków operacyjnych. Klasa I. Zgodność z EN 13795-2:2019. | Tak |  | Bez oceny
2 | Materiał - włóknina SMMS, antystatyczna, supermiękka, paroprzepuszczalna, niepyląca, „oddychająca”. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | o gramaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 45 g/m2 |  |  | 10pkt.
| powyżej 35g/m2 i poniżej 45 g/m2 |  |  | 0 pkt.
4 | Dostepność rozmiarów: od XS do XXXL | Tak |  | Bez oceny
5 | Dostępność ubrań | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| w 4 różnych kolorach (np..: różowy, fioletowy, niebieski, zielony) |  |  | 5pkt.
| w 1 kolorze |  |  | 0 pkt.
6 | Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | Tak |  | Bez oceny
7 | Kieszonki na bluzie | Tak podać |  | Parametr oceniany
| 3 kieszenie na bluzie: 1 mniejsza na piersi oraz 2 duże na dole bluzy |  |  | 5pkt.
| 2 kieszenie |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 5. ZESTAWY UNIWERSALNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. ZESTAW UNIWERSALNY
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190-200 cm, wzmocnienie w części środkowej o wym. 65-70 cm x 190-200 cm, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x 180 cm (+/- 5cm) | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x 240 cm (+/-5 cm) | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 2 x Serweta operacyjna boczna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75 x 90 cm (+/-5 cm) | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 75-80 cm x 140-145 cm, wzmocniony w części min. 60x140cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | min. 2 x Ręcznik do rąk min. 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | Gramatura obożenia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 59 g/m2 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| min. 55g/m2 i poniżej 59g/m2 |  |  | 0 pkt.
9 | Odporność na penetrację płynów na całym obszarze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| równej i powyżej 200 cm H₂0 |  |  | 5 pkt.
| powyżej 180 cm H2O i poniżej 200 cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
10 | Opakowanie zestawu typu papier-folia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 5 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
11 | Opakowanie transportowe | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. ZESTAW UNIWERSALNY DUŻY (WZMOCNIONY)
1 | Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP (polietylen + polipropylen) w części niekrytycznej podstawowej o gramaturze min. 59 g/m2 oraz wzmocnienie w części krytycznej min. 3-warstwowy laminat (włóknina wiskozowa, włóknina na bazie celulozy, folia), spodnia warstwa foliowa, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 154g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190-200 cm, wzmocnienie w części środkowej o wym. 65-75 cm x 190-200 cm, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Serweta lepna 150x240 cm (+/-5 cm), wzmocnienie 48x80 cm (+/-2 cm), zintegrowane oragnizatory na kable, przewody | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Serweta lepna 170x200 cm (+/-5 cm), wzmocnienie 48x80 cm (+/-2cm), zintegrowane oragnizatory na kable, przewody | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 2 x Serweta lepna 80 x 95-98 cm wzmocniona w całości min. 3-warstwowy laminat | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-145 cm, wzmocniona min. 2-warstwowym laminatem o wym. 70-75x75-80 cm, kolor niebieski/czerwony | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2 x Ręcznik do rąk 30x35 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Kieszeń lepna dwukomorowa 2x15x40 cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 2 x Serweta z gazy 45x45 cm przeszyta z trokiem rtg 4w | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 10 x Kompres z gazy 10x10 cm z rtg 12w17n | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 10 x Kompres z gazy 7,5x7,5 cm z rtg 16w17n | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 10 x Kompres z gazy 10x20 cm z rtg 12w17n | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x Pean/Kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24-25 cm, ramiona zakończone owalnymi ząbkowanymi chwytakami, narzędzie musi posiadać regulowaną blokadę otwarcia | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 5 x Tupfer z gazy 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. L,włóknina SMS o gramaturze min. 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 96 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, włóknina SMS, o gramaturze min. 75g/m2 w części krytycznej, min. 40g/m2 w części niekrytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 123 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, włóknina SMS o gramaturze min. 75g/m2 w części krytycznej, min. 40g/m2 w części niekrytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 123 cm H2O (sterylnie zapakowany w opakowanie papier-folia) | Tak podać |  | Bez oceny
18 | Gramatura łaty chłonnej (wzmocnienie) | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 105g/m2 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 95 i poniżej 105g/m2 |  |  | 0 pkt.
19 | Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 980 cm H₂0 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 950 i poniżej 980 cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
10 | Opakowanie zestawu typu foliowe, Tyvek | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 5 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
20 | Opakowanie transportowe: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. NIESTERYLNA OSŁONA STOŁU OPERACYJNEGO (NOSO)
1 | Niesterylna osłona do ochrony stołu operacyjnego pod pacjenta o wymiarze dla gotowego wyrobu 100x225 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 48-50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 263 cm H2O, z warstwą chłonną jako dodatkowo wkomponowanym wzmocnieniem umieszczonym na wys. 55 cm od górnej krawędzi serwety o wymiarze 60x90 cm; wzmocnienie wykonane z pulpy celulozowej, folii polietylenowej PE i włókniny polipropylenowej na powierzchni; dodatkowo serweta wyposażona w kaptur 30x100 cm, pozwalający osłonić zagłówek stołu operacyjnego, który nie pozwala na zsuwanie się serwety. Osłona zapakowana w higieniczny worek foliowy z etykietą zawierająca dane zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Chłonność podkładu: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 2100 ml i powyżej |  |  | 10 pkt.
| min. 1800 ml i poniżej 2100 ml |  |  | 0 pkt.
| Posiada kaptur | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 4. NIESTERYLNA OSŁONA STOŁU ENDOSKOPOWEGO (NOSE)
1 | Niesterylna osłona do ochrony stołu operacyjnego do zabiegów w ułożeniu urologiczno-ginekologicznym, o wymiarze dla gotowego wyrobu 100x215 cm, zintegrowana z nogawicami 50x100 cm pozwalającymi na swobodne okrycie ruchomych ramion stołu w części dolnej na długości 60 cm, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (PE+PP) o gramaturze 48-50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 263 cm H2O, z warstwą chłonną dodatkowo wkomponowanym wzmocnieniem w części górnej o wymiarze 60x90 cm, na wysokości 25 cm serwety; dłuższy warstwy chłonnej wzdłuż dłuższego boku serwety, wzmocnienie wykonane z pulpy celulozowej, folii polietylenowej PE i włókniny polipropylenowej na powierzchni; dodatkowo serweta wyposażona w kaptur 30x100 cm, pozwalający osłonić zagłówek stołu. Osłona zapakowana w higieniczny worek foliowy z etykietą zawierająca dane zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Chłonność podkładu: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 2100 ml i powyżej |  |  | 10pkt.
| min. 1800 ml i poniżej 2100 ml |  |  | 0 pkt.
3 | Posiada kaptur | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 5. PRZECIERADŁO CHŁONNE DO OKRYCIA PACJENTA
1 | Prześcieradło do okrycia pacjenta, nie prześwitujące, wykonane z miękkiej antystatycznej zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej, przyjemne dla skóry pacjenta. Rozmiar 140x250 cm (+/-5cm), kolor biały. Produkt niesterylny. Opakowanie po 10 szt. Prześcieradło przebadane dermatologicznie, nie powodujące podrażnień skóry, (dokumentacja wystawiona przez niezależne laboratorium, potwierdzająca brak właściwości podrażniających skórę). | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Potwierdzenie badań: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
3 | Gramatura: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 45g/m2 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| 40g/m2 i poniżej 45g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 6. ZESTAW ZABIEGOWY DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO
1 | Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu | Tak |  | Bez oceny
2 | 7 x Tupfer z gazy 20x20 cm, kształt śliwka | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Miska tacka plastikowa 19x14x4 cm (+/-1 cm ), pojemność 600-650 ml | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Kleszczyki/ korcang do mycia pola operacyjnego, ramiona zakończone owalnymi ząbkowanymi chwytakami, narzędzie musi posiadać regulowaną blokadę otwarcia
5 | 1 x Serweta 50x75 cm (+/-5) do owinięcia, wykonana z min. dwuwarstwowego lamianatu
6 | Serweta gramatura: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 59 g/m2 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| min. 55g/m2 i poniżej 59g/m2 |  |  | 0 pkt.
7 | Nieprzemakalność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| równej i powyżej 200 cm H₂0 |  |  | 5 pkt.
| powyżej 180 cm H2O i poniżej 200 cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
8 | Korcang o długości | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 24cm |  |  | 5 pkt.
| 23-23,9cm |  |  | 0 pkt.
9 | Opakowanie transportowe: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 7. ZESTAW DO WKŁUĆ CENTRALNYCH
1 | Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu | Tak |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta dwuczęściowa z otworem samoprzylepnym 6x8 cm, regulowany otwór, wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Imadło metalowe dł. 14 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Pęseta anatomiczna metalowa dł. 10,5-11 cm, jednorazowa, znacznik niebieski | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Skalpel bezpieczny wysuwany z trzonkiem nr 11 | Tak |  | Bez oceny
6 | 2 x Lizak do mycia pola z gąbką 4-5x4-5 cm, dł.16-17 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Strzykawka 5 ml, Luer | Tak |  | Bez oceny
8 | 1 x Strzykawka 10 ml, Luer | Tak |  | Bez oceny
9 | 1 x Igła 1,2x40 mm, 18G, różowa | Tak |  | Bez oceny
10 | 1 x Igła 0,5x25 mm, 25G, pomarańczowa | Tak |  | Bez oceny
11 | Serweta 50x70 cm owinięcie zestawu | Tak podać
12 | Wymiary serwety z otworem | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 50 x 80 cm |  |  | 5 pkt.
| tolerancja +/- 5 cm od wymiarów podanych powyżej |  |  | 0 pkt.
12 | Serwety o gramaturze: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| równej i powyżej 49g/m2 |  |  | 5 pkt.
| powyżej 45g/m2 i poniżej 49g/m2 |  |  | 0 pkt.
13 | Nieprzemakalność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| równej i powyżej 260 g/m2 |  |  | 5 pkt.
| powyżej 220 g/m2 i poniżej 260g/m2 |  |  | 0 pkt.
14 | Opakowanie transportowe: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 6. SETY DLA NEUROCHIRURGII
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw neurochirurgiczny do kraniotomi
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 cm x 200cm (+/-10 cm), (owinięcie zestawu), chłonna na całej powierzchni | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta zabiegowa do kraniotomii 200 x 350cm (+/- 5 cm), otwór 30x25cm zabezpieczony folią chirurgiczną z aktywnymi jonami srebra, zintegrowany z trójkątnym workiem spustowym do przechowywania płynów 70x100cm, serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 59g/m2 oraz z warstwą chłonną 50x75cm (+/-2 cm), odporność na płyny w strefie krytycznej min. 950 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 4 x Serweta o wymiarach 50x50cm (+/-2 cm), wykonana z laminatu min. trójwarstwowego | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 4 x Ręcznik do rąk min. 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x fartuch chirurgiczny rozm. L, o gramaturze min. 45g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, o gramaturze min. 45g/m2 w części niekrytycznej | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 75 -80 cm x 140-145 cm, wzmocniona | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x kieszeń jednokomorowa 30x40 cm (+/-3 cm) | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x skalpel z trzonkiem nr 11 | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x skalpel z trzonkiem nr 21 | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x Taśma lepna 9-10 cm x 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 2 x rzep do mocowania drenów i przewodów 2,5 cmx 22-23 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 50 x kompres z gazy 10x10 cm z nitką rtg, 16w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x osłona na kamerę 14-15 cm x 250 cm z taśmą do mocowania | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 2 x miska plastikowa 250 ml, przezroczysta | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x miska nerkowa plastikowa pojemność 700 ml | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x korcang do mycia pola operacyjnego dł. 24-25 cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 8 x tupfer z gazy 30x30 cm | Tak |  | Bez oceny
19 | Gramatura warstwy chłonnej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 105g/m2 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 95 i poniżej 105g/m2 |  |  | 0 pkt.
20 | Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 980cm H₂0 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 950 i poniżej 980cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
21 | Opakowanie zestawu typu foliowe, Tyvek | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 5 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
22 | Opakowanie transportowe: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Zestaw do operacji kręgosłupa
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150-160 x 190-200cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 2 x Serweta samoprzylepna 180 x 200cm (+/-5cm), warstwa chłonna min. 30 x 75cm, zintegrowany czteropozycyjny organizer na dreny i przewody, warstwa chłonna wykonana z laminatu trójwarstwowego, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia część laminatu trójwarstwowego | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 3 x Serweta samoprzylepna 75 x 120cm (+/-5cm), warstwa chłonna min. 30 x 75cm, zintegrowany czteropozycyjny organizer na dreny i przewody, warstwa chłonna wykonana z laminatu trójwarstwowego, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia część laminatu trójwarstwowego | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 4 x Ręcznik do rąk | Tak |  | Bez oceny
5 | 1 x fartuch chirurgiczny rozm. L, o gramaturze min. 45g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, o gramaturze min. 45g/m2 w części niekrytycznej | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 75 -80 cm x 140-145cm, wzmocniona | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x kieszeń jednokomorowa 30x40 cm (+/-3 cm) | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x skalpel z trzonkiem nr 11 | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x skalpel z trzonkiem nr 21 | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x Taśma lepna 9-10 cm x 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 2 x rzep do mocowania drenów i przewodów 2,5 cmx 22-23 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 50 x kompres z gazy 10x10 cm z nitką rtg, 16w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x osłona na kamerę 14-15 cm x 250 cm z taśmą do mocowania | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 1 x miska plastikowa 250 ml, przezroczysta | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x miska nerkowa plastikowa pojemność 700 ml | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x korcang do mycia pola operacyjnego dł. 19 cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 8 x tupfer z gazy 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
19 | Gramatura warstwy chłonnej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 105g/m2 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 95 i poniżej 105g/m2 |  |  | 0 pkt.
20 | Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 980cm H₂0 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 950 i poniżej 980cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
21 | Opakowanie zestawu typu foliowe, Tyvek | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 5 pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
22 | Opakowanie transportowe: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne: karton zewnętrzny, karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze: karton, folia (worek foliowy) |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 7. JEDNORAZOWE OCIEPLACZE DLA PERSONELU
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1. | Gramatura materiału w poz.1 i poz. 3 - 38 do 43g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
| min. 44 g/m2 | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem (*) |  | Parametr oceniany Tak - 40pkt.
2 | Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 1. Kołnierz
1 | Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona i klatkę piersiową wykonany z oddychającego materiału. Górna część zakończona dzianinowym golfem, | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 2. Skarpety
1 | Higieniczne jednorazowe skarpety, 100% poliamid, w górnej cześci elastyczny i rozciągliwy mankiet. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 3. Bluzy lekarskie
1 | Jednorazowa bluza chirurgiczna typu jacket wykonana z oddychajacego materiału SMS, długi rękaw zakończony elestycznym mankietem z poliestru. Bluza z dwoma kieszeniami, zapinana na 4 napy, kolor niebieski, rozmiar M | Tak |  | Bez oceny
2 | Jednorazowa bluza chirurgiczna typu jacket wykonana z oddychajacego materiału SMS, długi rękaw zakończony elestycznym mankietem z poliestru. Bluza z dwoma kieszeniami, zapinana na 4 napy, kolor niebieski, rozmiar L | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 8. SETY DLA ORTOPEDII
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | Serweta na stolik MAYO - wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo do poz. 1 - 5 | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 20pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
2 | Klasa palności I | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
3 | Raport walidacji i certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 1. Set do chirurgii biodra
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Zdolność do absorbcji w miejscu padu chłonnego min. 385ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z czerwoną ramką oraz napisem „BIODRO” | Tak |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x serweta samoprzylepna 170-180 x 250-300cm, z padem chłonnym min. 50 x 75cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta samoprzylepna typu U (5-10 x 90-100cm) 200-250cm x 250-290cm, z padem chłonny min. 150 x 150 cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x serweta nieprzylepna 120-150 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 50 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
13 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
14 | 3 x tupfer z gazy o wykroju 48 x 24 cm, 20n | Tak |  | Bez oceny
15 | 1 x osłona na kończynę 35 x 120-130cm | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
17 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 5 x ostrze do skalpela nr 18 | Tak |  | Bez oceny
19 | 1 x strzykawka żaneta 100 ml | Tak |  | Bez oceny
20 | 1 x podstawka pod skalpele min. 3 miejsca | Tak podać |  | Bez oceny
21 | 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm ze znacznikiem RTG | Tak |  | Bez oceny
22 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 15 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
23 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, kolorowy | Tak |  | Bez oceny
24 | 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
25 | 2 x dren Redona z metalowym trokarem 14/4,67 CH/mm 80 cm | Tak |  | Bez oceny
26 | 1 x uchwyt plastikowy do elektrody czynnej 14 x 5,5 cm | Tak |  | Bez oceny
27 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
28 | 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | Tak |  | Bez oceny
29 | 1 x serweta samoprzylepna 150-160cm x 175-190cm | Tak podać |  | Bez oceny
30 | 1 x zestaw ortopedyczny do odsysania i końcówka z filtrem 28/23,4CH 300 cm | Tak |  | Bez oceny
31 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
32 | 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Set do endoprotezy kolana
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Zdolność do absorbcji w miejscu padu chłonnego min. 385ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z pomarańczową ramką oraz napisem „KOLANO ENDO” | Tak |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x serweta nieprzylepna 100-150 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta do operacji kolana z padem chłonnym i samouszczelniającym otworem 5 -6 x 7cm, 240-250 x 310-320cm (pad chłonny min. 75 x 125cm) | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 2 x dren Redona z trokarem 14/6,00 CH/mm 50 cm | Tak |  | Bez oceny
12 | 1 x serweta przylepna 200-220 x 240-250cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
14 | 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
15 | 5 x ostrze do skalpela nr 18 | Tak |  | Bez oceny
16 | 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, kolorowy |  |  | Bez oceny
17 | 1 x strzykawka żaneta 100 ml | Tak |  | Bez oceny
18 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
19 | 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm ze znacznikiem RTG | Tak |  | Bez oceny
20 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 10 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
21 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
22 | 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m | Tak |  | Bez oceny
23 | 1 x taśma obustronnie przylepna 6 x 6 cm | Tak |  | Bez oceny
24 | 1 x dren do ssaka 30 CH 300 cm | Tak |  | Bez oceny
25 | 1 x końcówka do ssaka Yankauer 24CH, zagiety | Tak |  | Bez oceny
26 | 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
27 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
28 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
29 | 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Set do ACL
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z ciemno zieloną ramką oraz napisem „ACL” | Tak |  | Bez oceny
6 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta nieprzylepna 100-150 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x serweta do artroskopii kolana, otwór 5 cm i 5 x 7 cm z workiem do gromadzenia płynów wyposażony w sito i zawór, rozm. 240-250 x 370-400cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
11 | 1 x serweta przylepna 150-175 x 175-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x skalpel jednorazowy nr 11 | Tak |  | Bez oceny
13 | 1 x osłona na przewody 12 - 14 cm x 230 - 270 cm | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x osłona na konczynę 25 cm x 80 cm | Tak |  | Bez oceny
15 | 2 x odciąg naczyniowy, kolorowy, długość 45 - 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 15 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, kolorowy | Tak |  | Bez oceny
18 | 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m | Tak |  | Bez oceny
19 | 1 x dren do ssaka 24CH 300 cm | Tak |  | Bez oceny
20 | 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
21 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
22 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
23 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Set do artroskopii kolana
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE | Tak |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z jasno zieloną ramką oraz napisem „ARTRO” | Tak |  | Bez oceny
6 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta nieprzylepna 100-150 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta do artroskopii kolana, otwór 5 cm i 5 x 7 cm z workiem do gromadzenia płynów wyposażony w sito i zawór, rozm. 240-250 x 370-400cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta przylepna 150-175 x 175-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x osłona na przewody 12 - 14 cm x 230 - 270 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x osłona na konczynę 25 cm x 80 cm | Tak |  | Bez oceny
13 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 15 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m | Tak |  | Bez oceny
15 | 1 x dren do ssaka 24 CH 300 cm | Tak |  | Bez oceny
16 | 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać
17 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
19 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 5. Set do zabiegów na stole wyciągowym
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z filoletową ramką oraz napisem „WYCIĄG” | Tak |  | Bez oceny
6 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta przylepna 200-220 x 200-220cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 2 x serweta przylepna 170-200 x 170-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 2 x serweta przylepna 75-90 x 90-100cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
12 | 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
13 | 1 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, kolorowy | Tak |  | Bez oceny
15 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
16 | 2 x ostrze skalpela nr 18 | Tak |  | Bez oceny
17 | 1 x strzykawka do płukania ran 50 ml | Tak |  | Bez oceny
18 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 10 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
19 | 1 x osłona na RTG 85 x 150 cm | Tak |  | Bez oceny
20 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
21 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 6. Set do chirurgii dłoni
1 | Obłożenie sterylne, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Zdolność do absorbcji w miejscu padu chłonnego min. 385ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z żółtą ramką oraz napisem „DŁOŃ” | Tak |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta do dłoni z padem chłonnym i samouszczelniającym się otworem o śr.3cm, 225-250 x 310-320 cm (pad chłonny min. 100 x 150cm) | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x serweta przylepna 100-150 x 150-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta przylepna 150-175 x 175-200 cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
12 | 1 x strzykawka żaneta 100 ml | Tak |  | Bez oceny
13 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
14 | 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm | Tak |  | Bez oceny
15 | 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
16 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 10 miejsc magnetyczno-piankowy | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
19 | 2 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
20 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Set do operacji stawu barkowego
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Zdolność do absorbcji w miejscu padu chłonnego min. 385ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Na zewnątrz opakowania biała etykieta z granatową ramką oraz napisem „BARK” | Tak |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x serweta samoprzylepna typu U (8-10 x 50-75cm) 200-250cm x 250-290cm, z padem chłonny min. 100 x 120 cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x serweta przylepna 150-175 x 240-250cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x serweta przylepna 150-175 x 175-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x osłona na kończynę 25 x 70-90cm | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
15 | 20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
16 | 1 x strzykawka żaneta 100 ml | Tak |  | Bez oceny
18 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
19 | 1 x pojemnik na igły i ostrza min 20 miejsc magnetyczno-piankowy | Tak podać |  | Bez oceny
20 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
22 | 1 x opaska kohezyjna 10 cm x 4 m | Tak |  | Bez oceny
23 | 1 x dren do ssaka 24CH 300 cm | Tak |  | Bez oceny
24 | 1 x końcówka do ssaka Yankauer 24CH | Tak |  | Bez oceny
25 | 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
26 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
27 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
28 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 9. SETY DLA CHIRURGII I ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | Serweta na stolik MAYO - wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 20pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
2 | Klasa palności I | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
3 | Raport walidacji i certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Tak |  |  | 10pkt.
| Nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 1. Set do laparoskopii
1 | Obłożenie sterylne, wzmocnione, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety min. 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE | Tak |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Zdolność do absorbcji w miejscu padu chłonnego min. 385 ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta do laparoskopii z dodatkowym padem chłonnym 250-270 x 320-340 cm, otwór na brzegu z folią 32 x 28 cm oraz z wbudowanymi kieszeniami obustronnie. | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
10 | 3 x tupfer z gazy o wykroju 48 x 24 cm, 20n | Tak |  | Bez oceny
11 | 4 x opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm | Tak |  | Bez oceny
12 | 2 x osłona na przewody video 12-14 x 230-250 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x skalpel bezpieczny nr 20 | Tak |  | Bez oceny
14 | 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
15 | 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | Tak |  | Bez oceny
16 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 2 x fartuch chirurgiczny standard rozm.XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Set do niedrożności jelit
1 | Obłożenie sterylne, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE | Tak |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 200-220 x 250-270cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1x serweta chirurgiczna 260-280 x 320-340, otwór 32x32 cm wypełniony folią i workiem wokół otworu do zbiórki płynów | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x stokineta 35-40 x 55-60cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
10 | 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
11 | 6 x serweta z gazy bawełnianej 20n z chipem RTG 45 x 45 cm 4w | Tak |  | Bez oceny
12 | 5 x tupfer z gazy o wykroju min. 48 x 24 cm, 20n (umieszczone w misce) | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | Tak |  | Bez oceny
14 | 1 x elektroda czynna 320 cm monopolarna | Tak |  | Bez oceny
15 | 1 x nóż do koagulacji 15,3 cm x 2,38mm | Tak |  | Bez oceny
16 | 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm ze znacznikiem RTG | Tak |  | Bez oceny
17 | 1 x miska plastikowa 250 ml, przeźroczysta | Tak |  | Bez oceny
18 | 1 x miska plastikowa 500 ml, przeźroczysta | Tak |  | Bez oceny
19 | 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem1000 ml, przeźroczysty | Tak |  | Bez oceny
20 | 1 x ostrze do skalpela nr 24 | Tak |  | Bez oceny
21 | 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy min 20 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania | Tak podać |  | Bez oceny
22 | 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm, 300 cm | Tak |  | Bez oceny
23 | 1 x uchwyt do ssaka Yankauer Derby 24/8,00 CH/mm 255 mm | Tak |  | Bez oceny
24 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, rękaw typu reglan, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
25 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.XXL, pełnobarierowy, rękaw typu reglan, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
26 | 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL, pełnobarierowy, reglan typu reglan, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach.Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Set do TUR
1 | Obłożenie sterylne, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE | Tak |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1x serweta urologiczna 200-210/280-300x185-200 cm z oknem przylepnym w kroczu 7-8 x 10-12 cm oraz oknem przylepnym nadłonowo, serweta ze zintegrowanym workiem ze sztywnikiem i sitem oraz zaworem i z osłoną na palec do badania per rectum | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1x osłona na przewody video 13-18 x 240-250 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 20 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 17n 12w, przewiązane a10szt | Tak |  | Bez oceny
9 | 4 x tupfer z gazy o wykroju min. 24 x 24 cm, 20n (umieszczone w misce) | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | Tak |  | Bez oceny
11 | 1 x przylepiec obustronny 6-8 x 6-8 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm | Tak |  | Bez oceny
13 | 1 x miska plastikowa 250 ml, przeźroczysta | Tak |  | Bez oceny
14 | 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm | Tak |  | Bez oceny
15 | min. 4 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1 x fartuch urologiczny wzmocniony rozm. XL, wykonany z włókniny Spunlace. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzemakalna folia PE.. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Set do URS
1 | Obłożenie sterylne, zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. | Tak |  | Bez oceny
2 | Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE | Tak |  | Bez oceny
3 | Gramatura podstawowa serwet min. 55 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Zdolność do absorbcji min. 155ml/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1x serweta urologiczna 160-180/280-300 x 210-230 cm z oknem przylepnym w kroczu 7-8 x 10-12 cm, serweta z zintegrowanymi osłonami na kończyny | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2x osłona na przewody video 13-18 x 240-250 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 4 x tupfer z gazy o wykroju min. 24 x 24 cm, 20n (umieszczone w misce) | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm | Tak |  | Bez oceny
10 | 1 x miska plastikowa 250 ml, przeźroczysta | Tak |  | Bez oceny
11 | 1 x worek na mocz 2000 ml | Tak |  | Bez oceny
12 | min. 2 x ręczniki min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm.L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x fartuch urologiczny wzmocniony rozm. XL, wykonany z włókniny Spunlace. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzemakalna folia PE.. | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 10. SETY OPERACYJNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Laryngologia.
1 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość min. 120 cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 20 x Kompres gazowy wielkość 10x10 cm, nitka RTG, 17 nitek, 12 warstw, wiązany po 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1x Ostrze chirurgiczne nr 15 | Tak |  | Bez oceny
6 | 1x Taśma przylepna włókninowa 9-10x50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2x Ręcznik chłonny rozm. 30x39cm (+/- 1cm) | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1x Miska 250 ml, skalowana, wysokość min. 5,5 cm, średnica min. 8,5 cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1x Kieliszek 60ml, wysokość min. 3 cm, średnica min. 5,8, przezroczysty, skalowany | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1x Strzykawka dwuczęściowa pojemności 10 ml | Tak |  | Bez oceny
11 | 1x Strzykawka dwuczęściowa pojemności 20ml | Tak |  | Bez oceny
12 | 1x Dren ssący, CH21, długość 300 cm (+/- 10cm) | Tak |  | Bez oceny
13 | 1x Serweta 196x270cm z decentralnym otworem przylepnym 7x12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego o gramaturze max 66 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
14 | Odporność serwety głównej na penetrację płynów na całej powierzchni w tym w obszarze krytycznym obłożenia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 200 cm H2O |  |  | 10pkt.
| 180-200 cm H2O |  |  | 0 pkt.
15 | Odporność serwety głównej na rozerwanie na sucho i mokro na całej powierzchni okrywającej pacjenta | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 180 kPa |  |  | 10pkt.
| 160 - 180 kPa |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Tarczyca.
1 | 1 x serweta na stolik narzędziowy, 140-150 x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość 130 cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1x Serweta na stolik Mayo 75-80x140-150 cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 20 x Kompres gazowy wielkość 10x10 cm, nitka RTG, 17 nitek, 16 warstw, wiązany po 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 20 x Kompres gazowy wielkość 5x5 cm, 17 nitek, 12 warstw , wiązany po 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 10 x Tupfer gazowy wielkość 12x12 cm , kulka, z nitka RTG, wiązany po 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1x Ostrze chirurgiczne nr 20 | Tak |  | Bez oceny
9 | 1x Taśma przylepna włókninowa 9-10x50 cm | Tak |  | Bez oceny
10 | 1x Miska 500 ml, skalowana, wysokość min. 6 cm, średnica min.11cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1x Opatrunek chłonny, wyspowy w rozm. 10x15 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1x Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z folii PE 41x33 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | Obszar pokrywający pacjenta wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x Serweta z obłożeniem ramion stołu w rozm. min. 190-200/265-275 x 305-315cm, z przylepnym otworem w kształcie rombu 13-14 x 13-14cm i wzmocnieniem chłonnym min. 60 x 75cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 45-46 x 25-28cm, z 3 podwójnymi uchwytami na przewody | Tak podać |  | Bez oceny
15 | Odporność serwety głównej na penetrację płynów na całej powierzchni w tym w obszarze krytycznym obłożenia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 200 cm H2O |  |  | 10pkt.
| 180-200 cm H2O |  |  | 0 pkt.
16 | Odporność serwety głównej na rozerwanie na sucho i mokro na całej powierzchni okrywającej pacjenta | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 180 kPa |  |  | 10pkt.
| 160 - 180 kPa |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Zestaw uniwersalny ginekologiczny
1 | Serwety wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58 g/m2. Dopuszcza się zestaw, w którym komponenty do dezynfekcji (1 x pęseta plastikowa długość min. 23cm, 5 x tupfery duże, 1 x miska min. 150ml, 1 x taca min.15x20cm) pakowane są oddzielnie jako sterylny zestaw proceduralny i razem w jedną torbę ze sterylnym zestawem zawierającym pozostałe elementy. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200cm (owinięcie zestawu) | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 2 x serwety boczne 75-80 x 90-95cm przylepne na całej długości dłuższego boku | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x serweta dolna 175-185 x 175-185cm, przylepna | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x serweta górna 150-160 x 240-250cm, przylepna | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x taśma lepna min. 9 x 50cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | min. 2 x ręcznik chłonny 20 x 30cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x pęseta plastikowa długość min. 23cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 5 x tupfery duże | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x miska min. 120ml | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x taca min.14x20cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | Odporność na przenikanie płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 150cm H₂0 i powyżej |  |  | 5pkt.
| powyżej 120 i poniżej 150cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
14 | wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 130kPa i powyżej |  |  | 5pkt.
| powyżej 110 i poniżej 130kPa |  |  | 0 pkt.
Pozycja 4. Zestaw do operacji typu Meig's
1 | Serwety wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej ze wzmocnieniem chłonnym. Zestaw zgodny z normą EN 13795 | Tak |  | Bez oceny
2 | 1x Fartuch chirurgiczny SMMMS o gr. min. 40g/m2 rozmiar L dł. 125-135cm. Rękawy zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15cm. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H₂O , odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 2 x Fartuch chirurgiczny SMMMS o gr. min. 40g/m2, rozmiar XL dł. 135 -140cm. Rękawy klejone, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15cm. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65cm H₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1x serweta na stolik Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm ze wzmocnieniem chłonnym zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1x serweta 190-200x190-200cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna, 1 organizator przewodów typu rzep | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1x serweta 150-160x250-260cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna. 1 organizator przewodów typu rzep | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 3 x serweta 75-80x90-95cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna na dłuższym boku | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 20 x kompresy 17N 16W 10x10cm z nitką RTG | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 10 x Tupfery z nitką RTG 20-25x20-25 kule o śr. 3 cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x ostrza nr 10 | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x ostrza nr 20 | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x folia operacyjna powierzchnia całkowita 35x25cm , powierzchnia lepna 30x25cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10x20cm | Tak podać |  | Bez oceny
14 | Odporność serwety głównej na penetrację płynów w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 200cm H2O i powyżej |  |  | 5pkt.
| powyżej 180 i poniżej 200cm H2O |  |  | 0 pkt.
15 | Odporność serwety głównej na rozerwanie na sucho i mokro w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 200kPa |  |  | 5pkt.
| 180 - 200kPa |  |  | 0 pkt.
Pozycja 5. Zestaw ginekologiczny wzmocniony
1 | 1 x Serweta na stolik narzędziowy w rozm. 140 x 190 cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x serweta na stolik Mayo w rozm. 80 x 140-145 cm, | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 2 x ręcznik do rąk | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x taśma przylepna rozm. min. 9 x 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x uchwyt na przewody typu rzep 14x2 cm ±1 | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 2 x serweta boczna 75 x 90 cm, wzmocnienie 60 x 25 cm, przylepna | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x serweta dolna 175 x 200 cm, wzmocnienie 67 x 25 cm, przylepna | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x serweta górna 150 x 240 cm, wzmocnienie 67 x 25 cm, przylepna | Tak podać |  | Bez oceny
9 | Obszar pokrywający pacjenta wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
10 | Zdolność absorbcji serwet w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 700 ml/m2 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 200ml/m2 i poniżej 700ml/m2 |  |  | 0 pkt.
11 | 1 x Fartuch wzmocniony L 120 cm zapakowany w papier krepowy/włókninę i umieszczony na wierzchu zestawu na stoliku narzędziowym | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 2 x Fartuch wzmocniony w rozmiarze XL 140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | Sposób łączenia rekawów fartucha na całej długości | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| klejone |  |  | 10pkt.
| inne |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 11. PAKIET OKULISTYCZNY
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | Sterylizacja | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| EO tlenek etylenu |  |  | 5 pkt.
| R radiacyjnie |  |  | 0 pkt.
2 | Gramatura serwet okulistycznych | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 45g/m2 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| powyżej 40 g/m2 i poniżej 45g/m2 |  |  | 0 pkt.
3 | Ilość warstw włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 4-warstwowa i powyżej |  |  | 10 pkt.
| 3-warstwowa i poniżej 4-warstwowej |  |  | 0 pkt.
4 | Odporność na przesiąkanie płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 50 cm H₂0 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| od 45 g/m2 i poniżej 50 cm H2O |  |  | 0 pkt.
5 | Opakowanie transportowe | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| podwójne tj. karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny |  |  | 5 pkt.
| pojedyńcze tj. karton zewnętrzny oraz worek foliowy |  |  | 0 pkt.
Pozycja 1. Zestaw do zabiegów okulistycznych
1 | Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu, sterylizacja EO. | Tak |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta okulistyczna 100x135 cm (+/-5cm) z jedną kieszenią 25x26 cm (+/-1cm), otwór 10x10 cm z nacięciem na oko 8 cm, z kształtką po obu stronach otworu, umożliwiającą odpowiednie ułożenie na twarzy pacjenta, kształtka umiejscowiona 3cm od krawędzi kieszeni. Otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przeźroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny typu SMS/SMMS. | Tak podać |  | Ocena
3 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 100 x 120 cm (+/-5cm), chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH2O, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 2 x Fartuch chirurgiczny rozm. L, wykonany z włókniny typu SMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy w pasie wiązane na troki, gramataura min. 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 95 cmH2O | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 2 x Kieliszek plastikowy poj. 60 ml, przezroczysty ze skalą | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Osłona na Fako 45x65 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2 x Podłokietnik na fotel operatora, o wym. 35 x 75cm (+/-2cm) wykonany z laminatu dwuwartwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Zestaw do iniekcji doszklistkowej
1 | 1 x Serweta okulistyczna 70 x70 cm z otworem 10x10 cm z nacięciem na oko 8 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przeźroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 50cm H2O. | Tak podać |  | Ocena
2 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 75 x 100cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 4 x Kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Patyczek higieniczny mały zakończony watką | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Cyrkiel/miarka 3,5/4,0 mm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Serweta okulistyczna z kieszenią
1 | 1 x Serweta okulistyczna 100x135 cm (+/-5cm) z jedną kieszenią 25x26 cm (+/-1cm), otwór 10x10 cm z nacięciem na oko 8cm, z kształtką po obu stronach otworu, umożliwiającą odpowiednie ułożenie na twarzy pacjenta, kształtka umiejscowiona 3cm od krawędzi kieszeni. Otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przeźroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny typu SMS/SMMS. | Tak podać |  | Ocena
Pozycja 4. Serweta okulistyczna podstawowa
1 | Serweta okulistyczna 70 x70 cm z otworem 10x10 cm z nacięciem na oko 8cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przeźroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny typu SMS/SMMS. | Tak podać |  | Ocena
Pozycja 5. Serweta okulistyczna do plastyki powiek
1 | 1 x Serweta okulistyczna 100x120 cm, obustronnie umieszczone kieszenie 25x26 cm (+/-1cm), z otworem samoprzylepnym szerokość 6 cm długość 16 cm, zaokrąglone rogi. Serweta wykonana z włókniny typu SMS/SMMS paraprzepuszcalnej, oddychającej dla pacjenta, nie powoduje poczucia bezdechu pacjenat. | Tak podać |  | Ocena
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 12. BIELIZNA PACJENTA JEDNORAZOWA I FARTUCHY NIESTERYLNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcieciem z przodu.
1 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu. Wykonana z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wycięcie pod szyją typu V, rozcięcie na klatce piersiowej wzdłużne o dł. pomiędzy 15 do 20 cm. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiary koszuli: obwód – 140-150 cm, długość –120-125 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Opakowanie foliowe, pojedyncze. Oznaczenie rozmiaru na wszytej metce, pozwalające na indywidulany wybór rozmiaru. | Tak |  | Bez oceny
5 | Opakowanie foliowe max. 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Gramatura: | Tak podać |  | Parametr oceniany
| 35g/m2 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| powyżej 30 i mniej niż 35g/m2 (nieprześwitująca) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Koszula pacjenta zawiązywana na palecach rozmiar M/L
1 | Koszula pacjenta zawiązywana na plecach, dla osób leżących lub z wkłuciem dolędźwiowym. Łatwe zakładanie i zdejmowanie u osób leżących, zawiązywana w pasie i przy szyi, z tyłu pacjenta. Koszula dla pacjenta z krótkim, wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2cm (mierzona od ramienia) w kolorze niebieskim, wykonana z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, niepyląca. | Tak |  | Bez oceny
2 | Koszula wiązana na troki zarówno z tyłu na szyi pacjenta, jak i posiada również wszyte troki od przodu na wysokości talii; umożliwiające zawiązanie z tyłu w talii. Troki są zrulonikowanym materiałem, dla wzmocnienia posiadają przeszycie wzdłużne na całej swej długości (troki w postaci kawałka materiału- wykluczone) | Tak |  | Bez oceny
3 | Rozmiar M/L - szer. min.70cm x dł. min. 110cm, z wszytą metką identyfikująca rozmiar każdej koszuli | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Rękaw wszywany ( nie kimono). | Tak |  | Bez oceny
5 | Opakowanie foliowe max.10 sztuk. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Gramatura: | Tak podać |  | Parametr oceniany
| 35g/m2 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| powyżej 30 i mniej niż 35g/m2 (nieprześwitująca) |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Koszula pacjenta zawiązywana na palecach rozmiar XL/XXl
1 | Koszula pacjenta zawiązywana na plecach, dla osób leżących lub z wkłuciem dolędźwiowym. Łatwe zakładanie i zdejmowanie u osób leżących, zawiązywana w pasie i przy szyi, z tyłu pacjenta. Koszula dla pacjenta z krótkim, wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2cm (mierzona od ramienia) w kolorze niebieskim, wykonana z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, niepyląca. | Tak |  | Bez oceny
2 | Koszula wiązana na troki zarówno z tyłu na szyi pacjenta, jak i posiada również wszyte troki od przodu na wysokości talii; umożliwiające zawiązanie z tyłu w talii. Troki są zrulonikowanym materiałem, dla wzmocnienia posiadają przeszycie wzdłużne na całej swej długości ( troki w postaci kawałka materiału- wykluczone) | Tak |  | Bez oceny
3 | Rozmiar XL/XXL - min. szer.80cm x min. dł. 125cm, z wszytą metką identyfikująca rozmiar każdej koszuli | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Rękaw wszywany ( nie kimono). | Tak |  | Bez oceny
5 | Opakowanie foliowe max. a;10 sztuk. | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Gramatura włókniny min. 35g/m2 (nieprześwitująca) | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Majtki zabiegowe dla pacjenta, bez otworu, jednorazowe.
1 | Cienka gumka w pasie oraz wokół ud, w oplocie. . Majtki posiadają wzmocnienie w kroku (podwójna warstwa włókniny). Włóknina nieprześwitująca | Tak |  | Bez oceny
2 | Materiał polipropylen min. 40 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Opakowanie foliowe: minimum 15 szt. w opakowaniu jednostkowym | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Kolor: ciemnogranatowy lub inny ciemny, pozwalający zchować intymność pacjent | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Do wyboru Zamawiającego dostępne 2 rozmiary: M/L i XL/XXL | Tak |  | Bez oceny
6 | Wysokość majtek na lini biodra (głębokość), dająca komfort pacjentowi rozmiar M/L min. 10cm | Tak podać |  | Bez oceny
| Całkowita wysokość majtek min.33 cm | Tak podać |  | Bez oceny
| Obwód w pachwinie udowej: 76 cm (+-2cm). | Tak |  | Bez oceny
7 | Wysokość majtek na lini biodra (głębokość), dająca komfort pacjentowi -rozmiar XL/XXL | Tak podać |  | Parametr oceniany
| min. 15cm |  |  | 10 pkt.
| min.12 cm - max 14 cm. |  |  | 0 pkt.
8 | Całkowita wysokość majtek: 44 cm ( +/-2 cm). | Tak |  | Bez oceny
| Obwód w pachwinie udowej: 92 cm +- 2 cm. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 5. Spodenki do kolonoskopii
1 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, z otworem w częśći tylnej, dostępne w dwóch rozmiarach: L i XL/XXL | Tak |  | bez oceny
2 | wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, co najmnie typu SMS lub SMMS, w pasie mocowane na gumkę. Kolor biały wykluczony. | Tak podać |  | Bez oceny
| gramatura min. 28 g/m kw. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | W dwóch rozmiarach, do wyboru przez zamawiającego: | Tak |  | Bez oceny
| rozmiar L (szer. 120 cm), pakowane po 10 szt. | Tak |  | Bez oceny
| rozmiar XL/XXL (szer. 135 cm), pakowane po 10 szt. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 6. Ocieplacz medyczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny.
1 | Wyrób bezwzględnie spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 1379. | Tak |  | Bez oceny
2 | Ocieplacz chirurgiczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny, w postaci bluzy z rękawem zakończonym, białym ściągaczem dzianinowym. Bluza w kolorze niebieskim, zapinana z przodu na plastikowe zatrzaski, posiadająca 3 duże kieszenie obszyte białą lamówką. Bluza wykonana z nieprzezroczystej, miękkiej i oddychającej włókniny, niepylącej, typu SMS 45 g/m2. Wykończenie dołu bluzy-dół podwinięty, podszyty. Bluza wykończona przy szyi jak i przy rękawach białym, elastycznym ściągaczem – materiałem typu Spandex (lycra, elastan), bez zawartości lateksu. Ilość sztuk w opakowaniu- 4 sztuki. Każda bluza posiada wszytą metkę informującą o rozmiarze. Dostępny rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Wyrób medyczny, oznakowanie CE. | Tak |  | Bez oceny
3 | Długość rekawa do wyboru: | Tak podać |  | Parametr oceniany
| Dwa rodzaje rękawa do wyboru: rękaw długi i rękaw dł. 3/4 |  |  | 10 pkt.
| Tylko rękaw 3/4 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 7. Fartuch włókninowy, podfoliowany w części przedniej oraz rękawy, niesterylny.
1 | Fartuch włókninowy, pod foliowany w części przedniej + rękawy, z mankietem poliestrowym o szer. 5 cm. Tył oddychający, bez folii. Kolor fartucha: żółty. Wodoodporny dzięki wysokogatunkowej włókninie polipropylenowej pokrytej folią polietylenową. Gramatura 40 g/m 2. Opakowanie foliowe, max 10 sztuk w opakowaniu | Tak |  | Bez oceny
2 | Wiązanie na troki z tyłu: na szyi oraz w pasie. Wszyte troki od przodu na wysokości talii; umożliwiające zawiązanie z tyłu. | Tak
3 | Troki są zrulonikowanym materiałem, dla wzmocnienia mają przeszycie wzdłużne na całej długości ( troki w postaci kawałka materiału- wykluczone) | Tak
4 | Dostępny w rozmiarze L i XL (do wyboru dla Zamawiajacego) | Tak |  | Bez oceny
5 | Wymiary: L - 127 x 130 cm/+-1 cm XL - 142 x 150 cm/+-1 cm | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 8. Fartuch wizytacyjny włókninowy, z gumką przy rękawie
1 | Fartuch włókninowy z polipropylenu, o gramaturze min. 20 g/m2, opakowanie max. 10 szt. Rękaw zakończony gumką. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Dostępny w rozmiarze L i XL (do wyboru dla Zamawiajacego) | Tak |  | Bez oceny
3 | Długość: L - 110 cm XL - 115 cm | Tak |  | Bez oceny
4 | Wiązanie na troki z tyłu: na szyi oraz w pasie. Wszyte troki od przodu na wysokości talii; umożliwiające zawiązanie z tyłu w talii. | Tak |  | Bez oceny
5 | Troki są zrulonikowanym materiałem, dla wzmocnienia mają przeszycie wzdłużne na całej długości (troki w postaci kawałka materiału- wykluczone) | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 9. Fartuch wizytacyjny włóknininowy ze ściągaczem dzianinowym
1 | Fartuch włókninowy z polipropylenu o gramaturze min. 23 g/m2, opakowanie max. A' 10 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Rękaw fartucha zakończony ściagaczem dzianinowym o szerokości 5 cm. | Tak
3 | Dostępny w rozmiarze L i XL (do wyboru dla Zamawiajacego) | Tak |  | Bez oceny
| Wymiar fartucha: L- długość 115 cm, szerokość 136 cm XL-długość 120 cm, szerokość 140 cm | Tak |  | Bez oceny
4 | Wiązanie fartucha na troki z tyłu: na szyi oraz w pasie. Troki przyszyte od przodu na wysokości talii umożliwiają zawiązanie z tyłu w talii. | Tak |  | Bez oceny
5 | Troki są zrulonikowanym materiałem, dla wzmocnienia mają przeszycie wzdłużne na całej długości. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 10. Fartuch foliowy z długimi rękawami i otworami na kciuki.
1 | Jednorazowy fartuch foliowy z długimi rękawami, z taśmą do zakładania na szyję przez głowę (jak fartuchy typu zapaska, przedniak), wiązany z tyłu na troki w pasie. Rękawy foliowe przedłużone na dłonie, zakończone otworem na kciuk, w celu zabezpieczenia przedramienia i całej ręki. | Tak |  | Bez oceny
2 | Opakowanie jednostkowe zawiera 20 sztuk i jest higienicznym kartonowym dyspenserem, umożliwiający higieniczne wyjmowanie pojedynczych sztuk, bez dotykania pozostałych. | Tak |  | Bez oceny
3 | Niebieska folia o grubości 25 micronów. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Fartuch o wymiarach długość min. 120 cm, szerokość min. 110 cm. | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 13. OCHRANIACZE NA BUTY, OSŁONY NA PRZEWODY, SZCZOTECZKI DO MYCIA
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Spódnica ginekologiczna
1 | Spódnica do badań ginekologicznych, jednorazowego użytku, niesterylna | Tak |  | Bez oceny
2 | Wykonane z miękkiej, włókniny polipropylenowej w pasie mocowana na gumkę. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | o gramaturze 40 g/m² | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Rozmiar uniwersalny, w pasie po rozciągnięciu 160 cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Ochraniacze foliowe na buty
1 | Ochraniacze na buty foliowe z Polietylenu, min. 15cm x 41cm opakowanie 100szt. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | grubość | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 18 mikronów |  |  | 10 pkt
| min. 14 mikronów |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Ochraniacze na buty włókninowe, z warstwą antypoślizgową,
1 | Ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², ściągane gumką | Tak podać |  | Bez oceny
2 | wymiary | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 17cm x 38cm |  |  | 10 pkt
| z warstwą antypoślizgową |  |  | 0 pkt.
3 | Opakowanie max. 100szt. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Ochraniacze na buty włókninowe, wysokie do łydki
1 | Ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², ściągane gumką | Tak podać |  | Bez oceny
2 | wymiary | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 38,5cm x 47cm |  |  | 10 pkt
| o podwyższonej wytrzymałości |  |  | 0 pkt.
3 | Opakowanie max. 100szt. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 5. Osłona na przewody 14 cm x 250cm sterylna
1 | Osłona foliowa o wymiarach min. 14 cm x 250cm , składana teleskopowo | Tak podać |  | Bez oceny
2 | folia przeźroczysta, nieprzemakalna na calej powierzchni, na jednym końcu osłony przylepiec umożliwiający fiksację folii | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 6. Osłona na przewody 7cm x 170cm sterylna
1 | Osłona na przewody/kamerę o wymiarach 7cm x 170cm. Wyposażona w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz taśmę samoprzylepną i gumke do zamocowania osłony, składana teleskopowo | Tak podać |  | Bez oceny
2 | folia przeźroczysta polietylenowa | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Szczoteczki nasączone
1 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny |  |  | 10 pkt.
| innym roztworem |  |  | 0 pkt
Pozycja 8. Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk
1 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 14. ZESTAWY POŁOŻNICZE i INNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw dla noworodka
1 | Kocyk flanelowy ze 100 % bawełny o masie powierzchniowej 160 ±16g/m2, o wym. 160-170 cm x 75-80 cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta kompresowa o masie powierzchniowej 50 -52 g/m2, wym. 80-90 x 60-70 cm – 2 sztuki | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Podkład chłonny z pulpy celulozowe 60 - 70 x 60-70cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Czapeczka dla noworodka – wykonana ze 100 % bawełnianej dzianiny o masie powierzchniowej 170± 5g/m2 o wym. 12 x 10 -11cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Centymetr do mierzenia | Tak |  | Bez oceny
6 | Chłonność serwety kompresowej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| > 260% |  |  | 5 pkt.
| 240% do 260% |  |  | 0 pkt.
7 | Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk. Torebka zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu i skład) oraz 4 naklejki do dokumentacji medycznej. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Pielucha dla noworodka
1 | Serweta wykonana z włókniny wiskozowej 67% oraz poliestru 33%, biała, 40g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Chłonność serwety | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| ≥ 800 %. |  |  | 5 pkt.
| < 700% i > 800% |  |  | 0 pkt.
3 | Rozmiar 80 -85x 60-65cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Jałowy zestaw do porodu
1 | Serweta pod pośladki z włókniny chłonnej foliowanej polipropylenowo – polietylenowej 90 x 110cm (+/- 10cm) z kieszenią na płyny w kształcie trójkąta i kształtką o gramaturze serwety min. 55g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | chłonność włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 550% |  |  | 5 pkt.
| min. 500% do 550% |  |  | 0pkt.
3 | Podkład chłonny nieprzesiąkliwy 90 x 60cm (+/- 5cm) z rozdrobnionej pulpy celulozowej pokrytej bibułą, z warstwą wierzchnią włókninową a spodnią z izolacyjnej folii o chłonności 1500 - 2000g | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Serweta z włókniny kompresowej do osuszania noworodków 60-100cm x 80-120cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Kompresy gazowe 10 x 20 cm 17 nitkowe 8 warstwowe min. 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe min. 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Zacisk do pępowiny plastikowy 53-55mm – 2 sztuki | Tak podać |  | Bez oceny
8 | Serweta foliowana celulozowo-polietylenowa 40-50g/m2, 90-100cm x 70-90cm jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
9 | Nożyczki metalowe do episiotomii wygięte anatomicznie ostro-tępe 18cm (+/- 0,5) | Tak |  | Bez oceny
10 | Nożyczki metalowe zagięte MAYO tępo-tępe min.15cm do przecięcia pępowiny | Tak podać |  | Bez oceny
11 | Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk. Torebka zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) w języku polskim oraz min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Jałowy zestaw do szycia krocza
1 | Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10cm – 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
2 | dodatkowe 5 szt. kompresów | Tak podać |  | Parametr oceniany
| tak |  |  | 5 pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
3 | Kleszczyki metalowe jednorazowe do trzymania igły Mayo Hegar proste 20cm (+/- 0,5cm) | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Nożyczki metalowe jednorazowe proste ostro-tępe – min. 14 cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Pęseta metalowa anatomiczna – min. 18cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Serweta foliowana celulozowo-polietylenowa 40-50g/m2, 90-100cm x70-90cm jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Podkład chłonny nieprzesiąkliwy 90 x 60cm (+/- 10cm) z rozdrobnionej pulpy celulozowej pokrytej bibułą, z warstwą wierzchnią włókninową a spodnią z izolacyjnej folii o chłonności min. 1800 g | Tak podać |  | Bez oceny
8 | chłonność | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 2000g |  |  | 5pkt.
| min. 1800g i poniżej 2000g |  |  | 0 pkt.
9 | Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk. Torebka zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 5. Serweta pod pośladki
1 | Serweta pod pośladki z włókniny chłonnej foliowanej polipropylenowo – polietylenowej 90 x 110cm (+/- 10cm) z kieszenią na płyny w kształcie trójkąta i kształtką o gramaturze serwety min. 55g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | chłonność włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 550% |  |  | 5 pkt.
| min. 500% do 550% |  |  | 0pkt.
Pozycja 6. Niejałowa koszula dla ciężarnej/rodzącej
1 | Koszula porodowa z krótkim rękawem, wykonana z oddychającej, antystatycznej włókniny typu SMS, gramatura min 35 g/m? (±2 g), nieprześwitująca. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Rozcięcie umożliwiające karmienie piersią, wiązane na dwie pary troków na wysokości klatki piersiowej i zabezpieczone zakładką gwarantującą intymność | Tak |  | Bez oceny
3 | Krój dopasowany do sylwetki ciężarnej/rodzącej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Fałdy z przodu zwiększające objętość |  |  | 10 pkt.
| brak |  |  | 0pkt.
4 | Wymiary koszuli: długość min. 100cm. Szerokość na wysokości talii: tył min. 94cm, przód 95cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Dostępna w 2 rozmiarach | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 7. Sterylny zestaw do tracheostomii
1 | Kompresy z gazy 13 nitkowej 8 warstwowej 7,5x7,5 cm – 5 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Kompresy z włókniny 40g 4 warstwowe z wycięciem „O” 10x10 cm – 2 sztuki | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Pesneta plastikowa 13 cm zielona anatomiczna | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych jednoczęściowa | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Opakowanie typu twardy blister, torebka papier plus opakowanie typu worek foliowy transparentny zamykany. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 8. Sterylny zestaw do wkłucia lędźwiowego
1 | Serweta z włókniny foliowanej 60x50 cm 56g z otworem przylepnym 10 cm i przylepcami na rogach | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta foliowana celulozowo-polietylenowa 42g/m2 - 75x45 cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Kompresy włókninowe 30g 4 warstwowe 7,5x7,5 cm - 10 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2 cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Igła iniekcyjna 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm) | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Igła iniekcyjna 25G x 1 (0,5 x 25mm) | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm zielona | Tak podać |  | Bez oceny
8 | Strzykawka 3 częściowa 3ml | Tak podać |  | Bez oceny
9 | Strzykawka 3 częściowa 5ml | Tak podać |  | Bez oceny
10 | Zestaw zapakowany w twardy blister 3 - komorowy. Zawiera co najmniej 4 naklejki do dokumentacji medycznej. | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 15. PODKŁADY HIGIENICZNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Podkład wysokochłonny, włókninowy z substancją absorbującą i wiążącą płyny
1 | Jednorazowy wysokochłonny, oddychający,włókninowy,podkład higieniczny pod pacjenta, o wymiarze 60 x 90cm, złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego wkładu absorbcyjnego. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wszystkie zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny. Od strony łóżka, w celu lepszej identyfikacji produktu, nadruk logo producenta. | Tak |  | Bez oceny
3 | Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonnym) o wymiarze całkowitym nie większym niż 52 x 79cm (+/- 2cm), dodatkowo z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, zawiera min: substancję pochłaniającą i wiążącą płyny oraz pulpę. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod nadając się długotrwałego użytkowania. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym | Tak |  | Bez oceny
5 | Waga podkładu 100g (+/- 2 g). | Tak podać |  | Bez oceny
6 | chłonność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 1800 ml wzwyż |  |  | 5pkt.
| poniżej 1800 ml |  |  | 0 pkt.
7 | Podkład testowany dermatologicznie. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 2. Podkład chłonny, higieniczny z absorbentem 60 x 90 cm
1 | Jednorazowy podkład higieniczny, miękki, przyjazny dla skóry, o chłonności 1500 ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Podkład min. trójwarstwowy: - od strony pacjenta włóknina o gramaturze min. 10g/m2 - w środku warstwa pulpy celulozowej - od spodu folia PE o gramaturze min. 20g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar podkładu 60 cm x 90 cm, Waga podkładu: 60 g.(+-2 g) | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Boki zgrzane, zabezpieczone przed wyciekiem płynów | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Warstwa chłonna bielona metodą bezchlorową i wolna od ftalanów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| spełnione 2 powyższe warunki |  |  | 5pkt.
| spełniony tylko jeden warunek |  |  | 0 pkt.
6 | Dla lepszego rozprowadzania płynów, struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta w kształcie rombów, o wymiarze boku min 5,5cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | część chłonna zawiera rozdrobnioną pulpę celulozową oraz absorbent wiążący płyny. Superabsorbent SAP zawiera superabsorbujący polimer- poliakrylan. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3 Podkład chłonny, higieniczny z absorbentem 40 x 60 cm
1 | Jednorazowy podkład higieniczny, miękki, przyjazny dla skóry, o chłonności 700 ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Podkład min. trójwarstwowy: - od strony pacjenta włóknina o gramaturze min. 10g/m2 - w środku warstwa pulpy celulozowej - od spodu folia PE o gramaturze min. 20g/m2 w kolorze niebieskim | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar podkładu 40x60 cm. Waga podkładu 32g (+/-2g) | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Boki zgrzane, zabezpieczone przed wyciekiem płynów | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Warstwa chłonna bielona metodą bezchlorową i wolna od ftalanów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| spełnione 2 powyższe warunki |  |  | 5pkt.
| spełniony tylko jeden warunek |  |  | 0 pkt.
6 | Dla lepszego rozprowadzania płynów, struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta w kształcie rombów, o wymiarze boku min 5,5 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Część chłonna zawiera rozdrobnioną pulpę celulozową oraz absorbent wiążący płyny. Superabsorbent SAP zawiera superabsorbujący polimer-- poliakrylan. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Nieprzemakalny podkład chłonny, wielokrotnego użytku
1 | Nieprzemakalny podkład chłonny, wielokrotnego użytku, zbudowany z warstwy nieprzemakalnej od strony łóżka, z delikatnej części chłonnej od strony pacjenta. Z zakładkami bawełnianymi do podwijania pod materac, szerokość jednego skrzydełka: min. 45cm. Wymiar części chłonnej min. 85x 90cm, nieprzemakalny z wewnętrzną warstwą z PU (poliuretan). Warstwa chłonna od strony pacjenta, pokryta delikatnym sztucznym jedwabiem, pikowana szwem. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Temperatura prania oraz nazwa producenta zaznaczona na wszytej etykietce produktu z boku. Pranie w normalnych warunkach. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Chłonność: min. 2500 ml. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Mozliwość prania minimum 100 razy w temperaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| co najmniej 95 stopni i wyżej |  |  | 10 pkt
| w temperaturze od 85 stopni do 94 stopni |  |  | 0 pkt.
Pozycja 5. Podkłady ginekologiczne, poporodowe dla kobiet
1 | Jednorazowe podkłady ginekologiczne o szerokośći od 12 do 15cm, dla kobiet po porodzie lub po zabiegach ginekologicznych, z rozdrobnionej pulpy celulozowej wewnatrz, na zewnatrz z miękkiej i delikatnej włókniny, całkowicie oddychające. Wewnątrz delikatna, cienka oddychająca folia, zapobiegającą przemakaniu. Szybko wchłaniające płyny. Mogą być poddawane sterylizacji EO. Posiadają System kontroli zapachu. Od spodu podłużna warstwa kleju, zapobiegająca ewentualnemu przesuwaniu się podkładu. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) -min. 500 ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Długość podkładu gin.: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 35 cm włacznie do 40cm włącznie |  |  | 5pkt.
| od 30 cm do 34 cm włącznie |  |  | 0 pkt
Pozycja 6. Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi
1 | Serweta, od strony pacjenta z włókniny zapewniająca komfort choremu. Od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 20 - 22 g/m2 | Tak |  | Bez oceny
2 | Wymiar całkowity: długość min. 180cm, szerokość: min. 70cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Podkład testowany dermatologicznie. | tak |  | Bez oceny
4 | Chłonność warstwy chłonnej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 1750ml |  |  | 10pkt.
| 1600 - 1749ml |  |  | 0 pkt.
5 | Wyrób posiada badanie niezależnego Laboratorium na potwierdzenie chłonności podkładu/serwety | Tak |  | Bez oceny
6 | Rozmiar warstwy chłonnej 60 x 80cm (+/- 4cm) | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 16. PAKIET DO HEMODIALIZY na cewniku CVC
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Pakiet do hemodializy na cewniku CVC
1 | Pakiet do hemodializy na cewniku CVC w opakowaniu typu podwójny blister z perforacją umożliwiającą oderwanie jednej z części w składzie: | Tak |  | Bez oceny
2 | Na rozpoczęcie zabiegu: - serweta z laminatu podfoliowaną z warstwą chłonna 50 x 35cm - 1 szt. -kompresy 7,5 x 7,5 cm - 4 warstw - 4-6 szt. -przylepiec 2 x 15cm - 1-2 szt. -rękawice nitrylowe w zestawie rozmiar M - 4 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Na zakończenie zabiegu: -kompresy 7,5x7,5 cm - 4 warstw -4-6 szt. - przylepiec 2 x 15cm - 2 szt. -rękawice nitrylowe w zestawie rozmiar M - 2 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Kompresy wykonane z włókniny o składzie 100% bawełny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 20pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
5 | Rękawice nitrylowe teksturowane | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 20pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Pakiet do hemodializy na przetoce
1 | Rozpoczęcie o składzie: - serweta z laminatu podfoliowaną z warstwą chłonna 50 x 35cm - 1 szt. -kompresy 7,5 x 7,5 cm - 4 warstwy - 4 szt. -opatrunki do mocowania kaniul 6 x 8cm - 2 szt. -przylepiec 2 x 15cm - 2-4 szt. -rękawice nitrylowe w zestawie rozmiar M - 2 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Zakończenie o składzie: -kompresy 7,5x7,5 cm - 4 warstwy - 4 szt. -opatrunki do zabezpieczenia wkłuć po dializie 3,8 x 7,2cm - 2szt. -rękawice dla pacjenta rozmiar L - 1 szt. -rękawice nitrylowe w zestawie rozmiar M - 2 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Kompresy wykonane z włókniny o składzie 100% bawełny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
4 | Rękawice nitrylowe teksturowane | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 20pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
5 | Ilość kompresów powyżej 4 sztuk (dotyczy zestawów do rozpoczęcia) | Tak podać |  | Parametr oceniany
| tak |  |  | 10pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 17. SETY DLA UROLOGII
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw serwet do zabiegów urologicznych TUR
1 | 1x Serwety obłożenia wykonane z materiału dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze max. 58g/m2 i absorpcji min.250 % zgodnie z normą EN-13795 1-2 o podwyższonej funkcjonalności | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1x Serweta do zabiegów urologicznych 290/180x250 (+/-10cm) ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnymi otworemrami brzusznym Ø 8 cm i na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z przylepcem do fiksowania serwety, z torbą na płyny z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Odporność na penetrację płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 175H₂0 |  |  | 10pkt.
| od 100 do 174H₂0 |  |  | 0 pkt.
4 | Zintergrowane przylepce do fiksacji osłon na kończyny | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Osłony na kończyny | Tak podać |  | Parametr oceniany
| 130cm i dłuższe |  |  | 5pkt.
| ponizej 130cm |  |  | 0 pkt.
6 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140-150cm x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1x Fartuch urologiczny, barierowy, rękaw wzmocniony, zakończony elastycznym mankietem, przód fartucha wykonany z folii PE na całej długości, kantrafałda poszerzająca zapewniająca komfort w pozycji siedzącej, tył i rękawy z włókniny,wiązany z tyłu na troki i rzep przy szyi, rozmiar XL dług. min. 130cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | Sposób łączenia rekawów na całej długości | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| klejone |  |  | 5pkt.
| inne |  |  | 0 pkt.
9 | Zapięcie pod szyją o długości łącznej min. 16cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 2 x Ręcznik chłonny 30x40 (+/-1cm) | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 2 x Osłona na kamerę 13x240cm składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym aplikacje | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1x Kleszczyki plastikowe 24 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 5x Tupfer gazowy w kształcie kuli średnica 4 cm 20N, po rozłożeniu 23,5x35 cm | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1x Taca 25x13x2,5 cm | Tak podać |  | Bez oceny
15 | Samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności nazwę producenta, kod EAN służące do archiwizacji danych min. 3 | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Zestaw serwet do zabiegów PCNL
1 | 1x Serweta do nefroskopii 300x183 cm z włókniny o gramaturze 70g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym, owalnym otworem wypełnionym folią operacyjną 30x20cm, z wycięciem o średnicy 5cm, torbą na płyny 60x110 cm (+/-2cm) z filtrem i portem. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Gramatura materiału w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 144g/m2 i powyżej |  |  | 5pkt.
| poniżej 144g/m2 |  |  | 0 pkt.
3 | Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 405kPa |  |  | 5pkt.
| od 300 do 404kPa |  |  | 0 pkt.
4 | Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 200cm H₂0 i powyżej |  |  | 5pkt.
| powyżej 100cm H₂0 i poniżej 200cmH₂0 |  |  | 0 pkt.
5 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140-150cm x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1x Fartuch chirurgiczny L dług. min.120 cm zapakowany w papier krepowy i umieszczony na wierzchu zestawu na stoliku narzędziowym | Tak podać |  | Bez oceny
7 | Sposób łączenia rekawów na całej długości | Tak podać. | (*) | Parametr oceniany
| klejone |  |  | 5pkt.
| inne |  |  | 0 pkt.
8 | 2x Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią, XL dług. min. 140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 3x Ręcznik chłonny do rąk 30x40 ±1 cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 3x Osłona na kamerę 13x240cm składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym aplikacje | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 2x Zestaw do dezynfekcji zapakowany w papier krepowy składający się: | Tak podać |  | Bez oceny
1x Kleszczyki plastikowe 24 cm
5x Kompres gazowy w kształcie kuli śr. 5 cm, po rozłożeniu 27x29 cm
1x Taca 25x13x5 cm
13 | Samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności nazwę producenta, kod EAN służące do archiwizacji danych min. 3 | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1x Osłona okrągła foliowa dł. 60 cm śr. 72 cm po rozciągnięciu 120 cm | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 2x Osłona na kończynę 75x120 cm, wykonana z materiału dwuwarstowego | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1x Serweta dwuwarstwowa 100x100 cm | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 1x Serweta do cystoskopii 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z materiału dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze max. 58g/m2 i zdolności absorpcji na całej powierzchnii min.250% | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Zestaw serwet do zabiegów URS
1 | 1x Serwety obłożenia wykonane z materiału dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze max. 58g/m2 i zdolności absorpcji na całej powierzchnii min.250 % | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Odporność na penetrację płynów 178cm H₂0 lub powyżej | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140-150cm x 190-200cm | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1x Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią, XL 140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 172cm H₂0 lub powyżej | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1x Kleszczyki plastikowe 24 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 5x Tupfer gazowy w kształcie kuli średnica 4 cm 20N, po rozłożeniu 23,5x35 cm | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1x Taca 25x13x5 cm | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 2x Ręcznik chłonny do rąk 30x40 ±1 cm | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 2x Osłona na kamerę 13x240 cm, składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 2x Osłona na kończynę 75x120 cm, wykonana z materiału dwuwarstowego | Tak podać |  | Bez oceny
13 | Samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności nazwę producenta, kod EAN służące do archiwizacji danych min. 3 | Tak podać |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 18. ZESTAWY DO CIĘĆ CESARSKICH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw do cięcia cesarskiego
1 | 1 x Serweta do cięcia cesarkiego o wymiarach 200x300 cm (+/-5cm), z otworem samoprzylepnym o rozmiarach wys. 25 cm x szer. 30 cm, z folią chirurgiczną, wokół otworu zintegrowany worek do zbiórki płynów wyposażony w zabezpieczone 4 sztywniki dodatkowo osłonięte folią do uformowania worka o wymiarach 80 cm x 100 cm (+/-5cm), wraz z zaworem do odpływu płynów. Serweta wykonana z włóniny typu SMS/SMMS, oddychająca, paraprzepuszczalna dla pacjentki. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 75-80 cm x 140-145cm, wzmocnienie 60-70 x 140-145 cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Serweta do owinięcia noworodka o wym. 70 cm x 80 cm (+/-5cm), wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 45-50g/m2, przyjazna dla skóry dziecka, kolor biały, przebadana dermatologicznie, nie powodujące podrażnień skóry dziecka, (dokumentacja wystawiona przez niezależne laboratorium, potwierdzająca brak właściwości podrażniających skórę) | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Serweta do zabezpieczenia łóżeczka o wym. 130 x 160 cm, włókninowa typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną w części środkowej na powierzchni 65-70 cm x 190 cm, służy jako owiniecie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2 x Ręczniki włókninowe min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | Gramatura serwety zabiegowej, do łóżeczka | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 45g/m2 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| 40g/m2 i poniżej 45g/m2 |  |  | 0 pkt.
9 | Ilość warstw włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 4-warstwowa i powyżej |  |  | 10 pkt.
| 3-warstwowa i poniżej 4-warstwowej |  |  | 0 pkt.
10 | Odporność na przesiąkanie płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 50 cm H₂0 i powyżej |  |  | 10 pkt.
| od 40 g/m2 i poniżej 50 cm H2O |  |  | 0 pkt.
5 | Opakowanie transportowe: | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| podwójne tj. karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny |  |  | 10 pkt.
| pojedyńcze tj. karton zewnętrzny oraz worek foliowy |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Zestaw ginekologiczny dolny z torbą
1 | 1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną w części środkowej na powierzchni 65-70 cm x 190 cm, służy jako owiniecie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta zabiegowa ginekologiczna o wymiarach 200/250 x 265 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej samoprzylepny otwór owalny o wymiarach 10x15 cm z paskami mocującymi obustronnie, dłuższy bok usytuowany wzdłuż dłuższego boku serwety, posiada dodatkową taśmę mocująca na wysokości podbrzusza o wym. 6,5x40 cm. Zintegrowana torba na płyny o wym. 50-55 x 50-55 cm wyposażona w sito i zawór odpływu. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Serweta pod pośladki 75x90-95 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm, włókninowa | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Ręcznik włókninowy min. 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Miska plastikowa 250 ml, transparentna | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 5 x Tupfer z gazy 30x30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Kleszczyki do mycia pola operacyjnego dł. 24 cm, z okienkiem i mechanizmem blokującym | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 20 x Kompres z gazy 10x10 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x Osłona na uchwyt/ rękojeść lampy operacyjnej, kołnierz plastikowy zewnętrzny średnica 12 cm, wewnętrzna średnica koła 5,7 cm z rozcięciem w kształcie rozety na 16 części, z potrójnym ringiem mocującym utrzymanie kołnierza, które posiadają regulację długości osłony foliowej o całkowitej długość 21 cm, kołnierz wykonany z niebieskiego plastycznego materiału nieprzezroczystego, nie łamiącego się. | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 75-80 cm x 140-145cm, wzmocnienie 65-70 x 140-145 cm | Tak podać |  | Bez oceny
12 | Gramatura serwety zabiegowej, pod pośladki | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 59 g/m2 i powyżej |  |  | 10pkt.
| 55 g/m2 i poniżej 59g/m2 |  |  | 0 pkt.
14 | Odporność na przesiąkanie płynów | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 200 cm H₂0 i powyżej |  |  | 20pkt.
| od 180 g/m2 i poniżej 200 cm H2O |  |  | 0 pkt.
14 | Opakowanie transportowe | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| podwójne tj. karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny |  |  | 10pkt.
| pojedyńcze tj. karton zewnętrzny oraz worek foliowy |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 19. ZESTAWY DLA ELEKTROTERAPII
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Do pozycji 1 do 4
1 | Ilość warstw włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 4-warstwowa i powyżej |  |  | 10 pkt.
| 3-warstwowa i poniżej 4-warstwowej |  |  | 0 pkt.
2 | Gramatura warstwy chłonnej serwety zabiegowej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 105g/m2 i powyżej |  |  | 20pkt.
| powyżej 95 i poniżej 105g/m2 |  |  | 0 pkt.
3 | Odporność serwety zabiegowej na przenikanie płynów na powierzchni w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 980cm H₂0 i powyżej |  |  | 10pkt.
| powyżej 950 i poniżej 980cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 1. Zestaw kardiologiczny do wszczepienia rozruszników
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150-160 cm x 190-200 cm, wzmocniona 65-70 cm x 190-200 cm, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta zabiegowa 200 x 300-310 cm wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45g/m2, dwa otwory o wym. 9x12 cm, zabezpieczone folią chirurgiczną. Otwory umiejscowione na wysokości 120 cm od górnej krawędzi serwety, wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 80x95-100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, włóknina na bazie celulozy, folia), wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią część laminatu trójwarstwowego, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 149 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 2 x Ręcznik włókninowy chłonny min. 30 x 30 cm | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Osłona na aparat RTG o wymiarach 140x140 cm, w kształcie czepka, wykonana z niebarwionego polimeru o grubości 0,04-0,07 mm, ściągnięta elastyczną gumką | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Osłona na stolik Mayo 75-80x140-145 cm, wzmocniona na powierzchni 60x140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Igła 1,2x40 mm, 18G, różowa | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2 x Igła 0,8x40 mm, 21G, zielona | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Strzykawka 20 ml, Luer, zielona | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 2 x Strzykawka 10 ml, Luer Lock, 3-częściowa, nakręcana | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 50 x Kompres z gazy 10x10 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 30 x Kompres z gazy 5x5 cm, 12 w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. L, włóknina SMS o gramaturze min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 96 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. XL, bawełnopodobny typu Spunlace | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 2. Zestaw kardiologiczny do ablacji
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm (+/-5 cm), wykonana z laminatu dwuwartwowego o gramaturze min. 59 g/m2, chłonna na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta zabiegowa 215-220 x 300-310 cm wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45g/m2, zintegrowana z ochronną przezroczystą folią na panel sterowniczy umiejscowioną po prawej stronie pacjenta o wym. 75-80 x 300-310 cm, posiadająca dwa otwory przylepne o średnicy 9 cm. Wokół otworów warstwa chłonna o wym. 80 x 95-100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, włóknina na bazie celulozy, folia), wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią część laminatu trójwarstwowego, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 149 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Osłona na aparat RTG o wymiarach 140 x 140cm, wykonana z niebarwionego polimeru o grubości 0,04-0,07mm, ściągnięta elastyczna gumką | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. XL, włóknina SMS o gramaturze min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 96 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Miska 250 ml, przezroczysta | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 1 x Miska 250 ml, niebieska | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Skalpel z trzonkiem nr 11 | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Strzykawka 10 ml, Luer, 2-częściowa | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x Igła 0,8x40 mm, 21G, zielona | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 20 x Kompres z gazy 10 x 10 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 10 x Kompres z gazy 5 x 5 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x Pean do mycia pola operacyjnego dł. 19-20 cm | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 3 x Osłona na kamerę 7-8 x 170-180 cm z taśmą do mocowania, ułożona na kartoniku, gumka do umocowania | Tak podać |  | Bez oceny
14 | Ilość warstw włókniny | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 4-warstwowa i powyżej |  |  | 5 pkt.
| 3-warstwowa i poniżej 4-warstwowej |  |  | 0 pkt.
15 | Gramatura warstwy chłonnej serwety zabiegowej | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 105g/m2 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 95 g/m2 i poniżej 105g/m2 |  |  | 0 pkt.
16 | Odporność serwety zabiegowej na przenikanie płynów na całej powierzchni w tym w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 980cm H₂0 i powyżej |  |  | 5 pkt.
| powyżej 950 i poniżej 980cm H₂0 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Zestaw do krioablacji
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x250 cm (+/-10 cm ), wykonana z laminatu dwuwartwowego o gramaturze min. 59 g/m2, chłonna na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać |  | Bez oceny
2 | 1 x Serweta zabiegowa 215-220 x 300-310 cm wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45g/m2, zintegrowana z ochronną przezroczystą folią na panel sterowniczy umiejscowioną po prawej stronie pacjenta o wym. 75-80 x 300-310 cm, posiadająca dwa otwory przylepne o średnicy 9 cm. Wokół otworów warstwa chłonna o wym. 80 x 95-100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, włóknina na bazie celulozy, folia), wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią część laminatu trójwarstwowego, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 149 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Miska plastikowa 250 ml, kolor transparentny | Tak podać |  | Bez oceny
4 | 1 x Miska plastikowa 250 ml, kolor niebieski | Tak podać |  | Bez oceny
5 | 1 x Miska plastikowa 500 ml, kolor niebieski | Tak podać |  | Bez oceny
6 | 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, o gramaturze min. 75g/m2, w strefie niekrytycznej włóknina SMS min. 40g/m2, odporność na przeniknaie cieczy min. 123 cm H2O w strefie krytycznej | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 1 x Skalpel z trzonkiem nr 11 | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Osłona na aparat RTG o wymiarach 140x140 cm, w kształcie czepka, wykonana z niebarwionego polimeru o grubości 0,04-0,07 mm, ściągnięta elastyczną gumką | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 2 x Strzykawka 10 ml, Luer Lock, 3-częściowa, nakręcana | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 1 x Strzykawka 20 ml, Luer Lock, 3-częściowa, nakręcana | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x Strzykawka 10 ml, Luer, 2-częściowa | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 10 x Kompres z gazy 5x5 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 20 x Kompres z gazy 10x10 cm, 12w 17 n | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 1 x Igła 0,8x40 mm, 21G, zielona | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 4 x Ręcznik chłonny min. 30 x 35 cm | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 1 x Miska nerkowa plastikowa 700 ml, żółta lub niebieska | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 3 x Osłona na kamerę 7-8 x 170-180 cm z taśmą do mocowania, ułożona na kartoniku, gumka do umocowania | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 1 x Pean do mycia pola operacyjnego dł. 19-20 cm, | Tak podać |  | Bez oceny
19 | 1 x Pean metalowy typu Kelly dł. 14-15 cm, jednorazowy | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Zestaw do CRT
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm (+/-5 cm), wykonana z laminatu dwuwartwowego o gramaturze min. 59 g/m2, chłonna na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, służy jako owinięcie zestawu | Tak podać
2 | 1 x Serweta zabiegowa 220-225 cm x 300-310 cm wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45g/m2, posiada folię przezroczystą na panel sterowniczy 55-60 cm x 300-310 cm umieszczona po lewej stronie pacjenta, dwa otwory o wym. 9x12 cm, zabezpieczone folią chirurgiczną bakteriobójczą z aktywnymi jonami srebra, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przeźroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Otwory umiejscowione na wysokości 120 cm od górnej krawędzi serwety, wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 80x95-100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, włóknina na bazie celulozy, folia), wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią część laminatu trójwarstwowego, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 149 g/m2. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | 1 x Miska plastikowa 250 ml, kolor transparentny | Tak |  | Bez oceny
4 | 1 x Miska plastikowa 250 ml, kolor niebieski | Tak |  | Bez oceny
5 | 1 x Miska plastikowa 500 ml, kolor niebieski | Tak |  | Bez oceny
6 | 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. L, włóknina SMS o gramaturze min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 96 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
7 | 2 x Fartuch chirurgiczny rozm. XL, włóknina SMS o gramaturze min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 96 cm H2O | Tak podać |  | Bez oceny
8 | 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, o gramaturze min. 75g/m2, w strefie niekrytycznej włóknina SMS min. 40g/m2, odporność na przeniknaie cieczy min. 123 cm H2O w strefie krytycznej | Tak podać |  | Bez oceny
9 | 1 x Osłona na aparat RTG o wymiarach 140x140 cm, w kształcie czepka, wykonana z niebarwionego polimeru o grubości 0,04-0,07 mm, ściągnięta elastyczną gumką | Tak podać |  | Bez oceny
10 | 2 x Strzykawka 10 ml, Luer Lock, 3-częściowa, nakręcana | Tak podać |  | Bez oceny
11 | 1 x Strzykawka 20 ml, Luer Lock, 3-częściowa, nakręcana | Tak podać |  | Bez oceny
12 | 1 x Strzykawka 10 ml, Luer, 2-częściowa | Tak podać |  | Bez oceny
13 | 20 x Kompres z gazy 5x5 cm, 12w 17n | Tak podać |  | Bez oceny
14 | 100 x Kompres z gazy 10x10 cm, 12w 17 n | Tak podać |  | Bez oceny
15 | 1 x Igła 1,2x40 mm, 18G, różowa | Tak podać |  | Bez oceny
16 | 2 x Igła 0,8x40 mm, 21G, zielona | Tak podać |  | Bez oceny
17 | 4 x Ręcznik chłonny min. 30 x 35 cm | Tak podać |  | Bez oceny
18 | 1 x Osłona na stolik Mayo 75-80x140-145 cm, wzmocniona na powierzchni 60x140 cm | Tak podać |  | Bez oceny
19 | 1 x Strzykawka 20 ml | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 20. ZESTAWY DO OPERACJI BRZUSZNO–KROCZOWYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych
1 | Serweta operacyjna o wymiarach 180/280 cm x 220 zintegrowana z ekranem anestozjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej otoczonym taśmą lepną o wym. 20 cm x 20 cm x 30-33cm, z otworem w okolicy krocza 10-12cm x 15-17cm z zabezpieczeniem w postaci klapki, | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 ze wzmocnieniami w obszarze pola operacyjnego o gramaturze min. 70 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Serwety operacyjne obłożenia wykonane z materiału dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności warstwy zewnętrznej 304% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium, zgodnie z normą EN ISO 9073-6 | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 95 kPa |  |  | 20 pkt
| od 78 do 95 kPa |  |  | 0 pkt.
5 | Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 84 kPa |  |  | 20 pkt
| od 68 do 84 kPa |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 21. AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Ilość | Zasady oceny
Pozycja 1. Ręcznik do higieny pacjenta 27 x 60 cm
1 | Jednorazowy, jednowarstwowy ręcznik chłonny do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej celulozy wykonanej w technologii air-laid, bardzo miękki, delikatny dla skóry. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, składany. Powierzchnia-struktura plaster miodu. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wymiar ręcznika 27 x 60 cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Opakowanie foliowe zawiera min. 50 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
4 | ręcznik bielony metodą bezchlorową | Tak |  | Bez oceny
5 | o gramaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 70 g/m2 |  |  | 10 pkt
| od 66 do 69g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Ręcznik do higieny pacjenta 80 x 60 cm
1 | Jednorazowy, jednowarstwowy ręcznik chłonny do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej celulozy typu air-laid, bardzo miękki, delikatny dla skóry. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, składany. Powierzchnia-struktura plaster miodu. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wymiar ręcznika 80 x 60 cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Opakowanie foliowe zawiera min. 30 sztuk, max 40 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
4 | ręcznik bielony metodą bezchlorową | Tak |  | Bez oceny
5 | o gramaturze | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 70 g/m2 |  |  | 10 pkt
| od 66 do 69g/m2 |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Ręcznik do higieny pacjenta 80x 140 cm
1 | Jednorazowy, jednowarstwowy ręcznik chłonny do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej celulozy typu air-laid, bardzo miękki, delikatny dla skóry. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, składany. Powierzchnia-struktura plaster miodu. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wymiar ręcznika . 80 x 140 cm cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Opakowanie foliowe zawiera min. 36 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
4 | ręcznik bielony metodą bezchlorową | Tak |  | Bez oceny
5 | o gramaturze 70 g/m2 | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Chusteczki Airlaid 19 x 30 cm
1 | Jednorazowy, jednowarstwowy ręcznik chłonny do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej celulozy typu air-laid, bardzo miękki, delikatny dla skóry. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, składany. Powierzchnia- jedna strona gładka, druga: drobna tekstura. Waga pojedynczego ręcznika: 4 gramy. | Tak |  | Bez oceny
2 | Wymiar ręcznika 19 x 30 cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Opakowanie kartonikowe w postaci dyspensera, zawiera 134 sztuki ręcznika. Wymiary kartonika: 20 x 18x 15 cm | Tak |  | Bez oceny
4 | Ręczniki wyciągane pojedynczo, przez specjalny podajnik-okienko, u góry kartonika, dzięki czemu zachowują higienę i jednocześnie nie rozsypują się. | Tak |  | Bez oceny
5 | o gramaturze 70 g/m2 | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 5. Jednorazowe śliniaki do karmienia pacjentów
1 | Śliniaki składane, nieprzemakalne, opakowanie max 100 sztuk. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wymiar: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| ≥ 35 x 70cm |  |  | 10 pkt
| < 35 x 70cm |  |  | 0 pkt.
3 | Z kieszonką w dolnej części, wysokość kieszonki: min. 9,5cm. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Jedna biała warstwa bibułki 20 g/m², warstwa nieprzemakalna folia PE- polietylen min. 12 mikronów, w kolorze niebieskim. Po karmieniu mogą służyć jako serwetka do wytarcia ust. | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Sposób mocowania śliniaka 2 taśmy samoprzylepne, po obu stronach szyi, na wysokośći obojczyka, z możliwością mocowania również u pacjenta z urazem szyi | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 6. Rękawica jednorazowa do mycia ciała pacjenta , z suchym mydłem
1 | Rękawice do mycia pacjenta ze środkiem myjącym, z zaokrąglonym brzegiem, zwężane w nadgarstku, o wymiarze 17 x 23,5cm. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Warstwy łączone ultradźwiękowo;dzięki czemu szwy nie działają drażniąco na skórę pacjenta. | Tak |  | Bez oceny
2 | Rękawica wykonana z dwóch warstw. Warstwa przednia: delikatna włóknina typu Molton o gram. 70 g/m2 + bezbarwny środek myjący o neutralnym pH 5.5. Warstwa tylna: 100% polipropylen o gramaturze PP 20 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Opakowanie max. 20szt. | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Myjka do mycia ciała pacjenta z celulozy typu Airlaid, podfoliowana
1 | Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z miękkiej, wysokochłonnej celulozy typu Airlaid | Tak |  | Bez oceny
2 | Gramatura min. 55g/m2, pokryta delikatnym karbowaniem/wzorem na całej zewnętrznej powierzchni, o wymiarze min.16x23cm. Struktura myjki pozwala na delikatne masowanie skóry pacjenta w trakcie mycia. Wewnątrz rękawiczka posiada mocną warstwę nieprzemakalną z folii PE | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Opakowanie z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku, zawiera max. 50 sztuk | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 8. Czepek do mycia włosów/głowy/ bez uzycia wody.
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych m. in. krwią, tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny,octenidyny, simetikonu (lub innych silikonów). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70% z PET oraz 30% z wiskozy. Waga 160g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20sek. (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Pakowany pojedynczo, w jednorazowe szczelne opakowanie. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 9. Fartuch foliowy przedni typu zapaska,
1 | Fartuch foliowy przedni typu zapaska, stosowany przy higienie pacjenta, zakładany na szyję i wiązany z tyłu w pasie. Składany (luz) lub w bloku do odrywania, kolor biały, dług. 125 x szer. 75cm, opakowanie a' 50 do 100 szt. | Tak |  | Bez oceny
2 | Folia fartucha min. 18 mikronów. | Tak podać. |  | Bez oceny
Pozycja 10. Piżama jednorazowego uzytku dla pacjenta
1 | Piżama jednorazowego użytku, dwuczęściowa - dla pacjenta, składająca się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny min. SMS 30 g/m2, Dekolt typu V lub U, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, materiał nieprześwitujący. | Tak podać. |  | Bez oceny
2 | Rozmiary do wyboru od S do XXL. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. | Tak podać. |  | Bez oceny
3 | Bezwzględnie wymagane spodnie na gumkę, bez wiązania. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 11. Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci prostokątnej rękawicy bez palców
1 | Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci prostokątnej rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, bardzo chłonnej włókniny w kolorze białym, gramatura włókniny 80 g/m2, Skład włókniny: 50 % poliester, 50% wiskoza. ( Materiał: Molton 3D ), wszystkie zgrzewy łączone szwem ultradźwiękowym. | Tak podać. |  | Bez oceny
2 | Dla lepszego skutecznego mycia skóry, cała zewnętrzna strona włókniny posiada wypukłą strukturę pęcherzykowatą, dzięki czemu w czasie procedury mycia skóra jest masowana | Tak |  | Bez oceny
3 | Rękawica o wymiarach 16 x 23cm. pakowanie foliowe -woreczek z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 12. Jednorazowe nawilżane rękawice , gotowe do mycia pacjenta --- z dimeticonem, w zamykanym opakowaniu.
1 | Rękawiczka jednorazowego użytku, o kształcie prostokątnym. Wymiar 14,5 x23 cm ( +/- 1cm), 4 sztuki w opakowaniu zamkniętym. Zamknięcie wielokrotne. | Tak |  | Bez oceny
2 | Ph 4-6. Produkt przebadany dermatologicznie- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC | Tak podać. |  | Bez oceny
3 | Rękawiczki nawilżone dedykowane do mycia i pielęgnacji okolic krocza, szczególnie do podrażnionej przez kał i mocz skóry pacjenta leżącego, zawierające substancję barierową - 3% dimeticon oraz min. wyciag z aloesu, glicerynę | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Opakowanie a' 4 sztuki | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 13. Jednorazowe nawilżane rękawice, zawierajace środek myjący i pielęgnujący , gotowe do mycia pacjenta leżącego
1 | Włókninowa rękawica ( kształt prostokatny) nawilżona, gotowa do użycia bez namoczenia. Rekawica z możliwością włożenia do wewnątrz dłoni, ze środkiem myjącym i pielęgnującym, o wymiarze 15x22 cm, zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Włóknina: 100 g/m2. Gotowa do użycia bez namoczenia. | Tak |  | Bez oceny
2 | Opakowanie zawiera: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| od 5 do 8 sztuk |  |  | 10 pkt
| od 9 do 12 sztuk |  |  | 0 pkt
3 | Zawiera delikatne substancje myjące oraz min.Tocopherylacetate (vit. E), Aloe Vera oraz Glycerin. Ph-neutralne | Tak |  | Bez oceny
4 | Wyrób nie zawiera: phenoxyethanolu i silikonów. Wyrób hypoalergiczny. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 14. Maść do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, o wysokiej zawartości substancji natłuszczających
1 | Maść do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, o wysokiej zawartości substancji natłuszczających. Skuteczna przy higienie w trakcie zmiany pampersów, przy narażonej na działanie moczu i kału skóry. Wspomaga właściwości ochronne skóry i pozwala utrzymać jej naturalny poziom nawilżenia. Poprawia strukturę skóry. Zawiera 41% lipidów. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych. Skład min: alantoina, bisabolol (działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie ), glicerynę, diemiconol, tworzący na powierzchni warstwę okluzyjną (film), oraz alkohol lanoliny. (Acetylated Lanolin Alcohol). | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 22. PRZEŚCIERADŁA CELULOZOWE I BIELIZNA POŚCIELOWA
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Ilość | Zasady oceny
Pozycja 1. Prześcieradło dwuwarstwowe z celulozy i folii
1 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. | Tak |  | Bez oceny
2 | warstwy: bibułka z celulozy 24g/m2 i warstwa PE- minimum 12 mikronów | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar prześcieradła: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 80 x 210cm |  |  | 5pkt.
| 80 x 200cm |  |  | 0 pkt.
4 | chłonność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| powyżej 310ml |  |  | 5 pkt.
| 250 do 309 ml |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Prześcieradło trzywarstwowe chłonne z celulozy, podfoliowane
1 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, trzywarstwowe, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. | Tak |  | Bez oceny
2 | podkład trzywarstwowy: dwie warstwy bibułki z celulozy - 2 x 18 g/m2 i folia PE – polietylen o grubości min. 12 mikronów | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar prześcieradła: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 80 x 210cm |  |  | 5pkt.
| 80 x 200cm |  |  | 0 pkt.
4 | chłonność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* |  | Parametr oceniany
| 650 do 700 ml |  |  | 5 pkt.
| od 615 do 649 ml |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Prześcieradło chłonne, podfoliowane z celulozy typu Airlaid
1 | Prześcieradła chłonne jednorazowego użytku, składane, podfoliowane, z wysokochłonnej, miękkiej j celulozy typu Air Laid z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. | Tak |  | Bez oceny
2 | Polietylen o grubości min.12 mikronów i gramatura laminatu 55 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar prześcieradła: 80 x 220 cm | Tak |  | Bez oceny
4 | Chłonność: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 1040ml i wyżej |  |  | 10 pkt.
| od 1000ml do 1039ml |  |  | 0 pkt.
4. Pokrowiec na materac z gumką, foliowy,
1 | Foliowy ( polietylen ) pokrowiec na materac z gumką w oplocie, gumka bezlateksowa. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wymiar: 210x90x20 cm, opakowanie po 10 szt. | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Grubośc folii: 30 mikrony | Tak podać |  | Bez oceny
5. Prześcieradło z gumką, z włókninowe
1 | Prześcieradło z gumką w oplocie, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2. Opakowanie zawiera 10 sztuk. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Gumka prześcieradła- bezlateksowa | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Wymiar: 90 x 200 cm + 20 cm, | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 6. Pościel nie sterylna jednorazowa
1 | Pościel jednorazowa z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 25g/m2. W skład pościeli wchodzą: prześcieradło, poszwa 150 x 210cm, poszewka 70cm x 80cm z zakładką min. 10cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wymiar prześcieradła: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 150cm x 200cm |  |  | 10pkt.
| 140-149cm x 190-199cm |  |  | 0 pkt.
Pozycja 7 Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta
1 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 110cm x 220cm. Złożony z 3 warstw włókniny. Wypełnienie włóknina typu Molton o gram.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 40 st. C. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Zewnętrzene warstwy koca wykonane z włóniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Pakowany pojedynczo. | Tak |  | Bez oceny
4 | Wyrób medyczny. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 8. Jednorazowa włókninowa kołdra pacjenta
1 | Jednorazowa włókninowa kołdra pacjenta w kolorze białym,( tzw. letnia kołdra), służąca do okrycia i ogrzania pacjenta. Rozmiar 128 x 220cm ( +/- 2cm). W środku grube wypełnienie typu Molton- gramatura min. 280g/m2. Brzeg kołdry stanowi szeroki, podwójny szew ultradźwiękowy. Wzdłuż kołdry przeszycia szwem ultradźwiękowym, aby zapobiec marszczeniu się poszczególnych warstw. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Wierzch i spód kołdry (warstwy zewnętrzne )- włóknina typu SMS, o gramaturze 30 g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Pakowana pojedynczo w opakowanie foliową. | Tak |  | Bez oceny
4 | Wyrób medyczny klasy I, zgodny ze standardem EN 93/42/CE | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 23. PRZEŚCIERADŁA I POŚCIEL Z WŁÓKNINY
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Prześcieradło nie sterylne z włókniny
1 | Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedyńczo o gramaturze min. 25g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | o wymiarach | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 150cm x 200cm |  |  | 10pkt.
| 140-149cm x 190-199cm |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Prześcieradło nie sterylne z włókniny małe
1 | Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedyńczo o gramaturze min. 25g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | o wymiarach: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 90cm x 200cm |  |  | 10pkt.
| 80-89cm x 190-199cm |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Prześcieradło nie sterylne z włókniny
1 | Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedyńczo o gramaturze min. 40g/m2 | Tak podać |  | Bez oceny
2 | o wymiarach: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 140cm x 190cm |  |  | 10pkt.
| 130-139cm x 180-199cm |  |  | 0 pkt.
Pozycja 4. Pościel nie sterylna jednorazowa
1 | Pościel o gramaturze min. 25g/m2. W skład pościeli wchodzą: prześcieradło, poszwa 150 x 210cm, poszewka 70cm x 80cm z zakładką min. 10cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | wymiar prześcieradła: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 150cm x 200cm |  |  | 10pkt.
| 140-149cm x 190-199cm |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 24. JEDNORAZOWE UBRANIA OPERACYJNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Ubranie operacyjne chirurgiczne
1 | Ubranie jednorazowego użytku,bezwzględnie spełniające wymagania użytkowe dla odzieży bloków operacyjnych Produkt zgodny z normą. 13795: 2011 + A1: 2013 | Tak |  | Bez oceny
2 | Materiał - włóknina antystatyczna, niepyląca, „oddychająca” typu SMS lub SMMS o gramaturze min. 38g/m2 | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| gramatura minimum 38 g/m2 |  |  | 10 pkt
| gramatura min. 35 do poniżej 38 g/m2 |  |  | 0 pkt
3 | Dostepnośc ubrań w conajmniej 3 kolorach. Do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Dostepnośc rozmiarów: od S do XXL - każdy kolor, co najmniej jeden kolor w rozmiarze XXXL. | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Spodnie na troki, podwinięte nogawki oraz rękawy. Wokół szyi wykończenie: podszycie oarz lamówka biała. | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* |  | Parametr oceniany
| podwinięte spodnie i rekawy bluzy |  |  | 20 pkt
| brak podwinięć spodni i rekawów bluzy |  |  | 0 pkt
6 | Kieszonki na bluzie | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 3 kieszenie na bluzie: 1 duża na piersi oraz dwie na dole bluzy |  |  | 10 pkt.
| 3 inne kieszenie: 1 wąska na górze i 2 duże na dole bluzy |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 25. OBŁOŻENIA DO O-ARMU STERYLNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Obłożenie do O-armu
1 | Obłożenie sterylne do systemu obrazowania śródoperacyjnego O- arm, typu „ TUBA”, przezierne dla poziomicy laserowej | Tak |  | Bez oceny
2 | przylepce | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| zintegrowane z osłoną |  |  | 40pkt.
| nie zintegrowane |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Osłona na generator gamma finger II
1 | Sterylne osłony z folii na generator promieniowania gamma – Gamma Finder II | Tak |  | Bez oceny
2 | Rozmiar osłony: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 8 -10cm x 30 - 38cm |  |  | 40pkt.
| inne |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 26. OBŁOŻENIA DO O-ARMU I ROBOTA MAZOR STERYLNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Obłożenia do O- arm, typu „ TUBA”
1 | Obłożenia sterylne do systemu obrazowania śródoperacyjnego O- arm, typu „ TUBA”, przezierne dla poziomicy laserowej, z zintegrowanymi przylepcami | Tak |  | Bez oceny
2 | przylepce | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| zintegrowane z osłoną |  |  | 20pkt.
| nie zintegrowane |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Obłożenia do O- arm, typu „Kurtyna”
1 | Przezierne dla poziomicy laserowej, z zintegrowanymi przylepcami | Tak |  | Bez oceny
2 | przylepce | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| zintegrowane z osłoną |  |  | 20pkt.
| nie zintegrowane |  |  | 0 pkt.
Pozycja 3. Zestaw do robota Mazor X do pracy z ramieniem C
1 | Oblożenie robota - oblozenie dodatkowe monitora - marker rejestracyjny pacjenta przystosowany do pracy z ramieniem C (3D Marker) - zacick jednorazowy do montazu robota do anatomii | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Oblożenie robota Mazor X do pracy z O-Arm
1 | Oblożenie robota - dodatkowe oblozenie dla pacjenta do skanu 3D -marker rejestracyjny 3D do rejestracji pacjenta (Star Marker) - zacicsk jednorazowy do montazu robota do anatomi. | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 27. OSŁONY NA STÓŁ OPERACYJNY, SONDY I PODŁOGĘ
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Osłona podłokietnika
1 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o wym. 32-35cm x 75-78cm. Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Łatwość użycia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Łatwość zakładania na podłokietnik |  |  | 10pkt.
| Produkt sprawia trudności podczas aplikacji. |  |  | 0 pkt.
Pozycja 2. Osłona sondy USG
1 | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę do USG. Rozmiar 15-16cm x 60-65cm. W komplecie ze sterylnymi elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), serwetą i żelem a 20g lub 20ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Sterylna serweta o wymiarach mini. 40x40cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 3. Osłona sondy USG
1 | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę do USG. Rozmiar 13-14cm x 122-125cm. W komplecie ze sterylnymi elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), serwetą i żelem a 20g lub 20ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Sterylna serweta o wymiarach min. 40x40cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 4. Osłona sondy USG
1 | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę do USG. Rozmiar 14-15cm x 244-250cm. W komplecie ze sterylnymi elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), serwetą i żelem a 20g lub 20ml. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Sterylna serweta o wymiarach minimum 40x40cm | Tak podać |  | Bez oceny
3 | Łatwość użycia | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Osłona daje się łatwo założyć na używanej głowicy USG. |  |  | 10pkt.
| Produkt sprawia trudności podczas aplikacji. |  |  | 0 pkt.
Pozycja 5. Osłona mikroskopu
1 | Jednorazowa, sterylna, wysokiej jakości osłona na mikroskop Zeiss. Rozmiar 117-119 x 267-270cm. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Soczewka płaska, o średnicy 65mm o dobrych właściwościach optycznych z materiału nietłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Łatwość użycia | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| Osłona daje się łatwo założyć na używane mikroskopy. |  |  | 10pkt.
| Produkt sprawia trudności podczas aplikacji. |  |  | 0 pkt.
Pozycja 6. Osłona na wzmacniacz ramienia C
1 | Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny ściągnięta elastyczną gumką. Rozmiar 64-66cm x 127-130cm | Tak podać |  | Bez oceny
Pozycja 7. Mata na podłogę.
1 | Mata na podłogę o wchłanialności płynów min. 1,4l, rozmiar 80-82 x 120-122cm, z możliwością przytwierdzania do podłogi | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Możliwość przytwierdzenia do podłogi | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| Co najmniej 4 elementy lepne w narożnikach |  |  | 10pkt.
| Co najmniej 2 elementy lepne w narożnikach |  |  | 0 pkt.
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 28. AKCESORIA BEZPIECZNE
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Skalpel bezpieczny
1 | Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy z plastikową rączką. Umożliwiający całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępny z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11P, 15. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 2. Skalpel bezpieczny
1 | Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy z plastikową rączką. Umożliwiający całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępny z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24, 25A. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 3. Przyrząd do zdejmowania ostrzy
1 | Sterylny jednorazowy przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych. Pozwala na łatwe i bezpieczne usuwanie wszystkich rozmiarów ostrzy o mocowaniach nr 3 i 4. | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Mata antypoślizgowa
1 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie , rozmiar min. 25cm x 40cm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | taśma przylepna o szerokości | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| min. 2,5cm |  |  | 10 pkt.
| 2cm |  |  | 0 pkt
3 | Kontrastujący (ostrzegawczy) kolor | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| żółty, pomarańczowy |  |  | 10 pkt.
| inny |  |  | 0 pkt
Pozycja 5. Pudełko na ostrza i igły
1 | Sterylne, jednorazowe, pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka. | Tak |  | Bez oceny
2 | Kontrastujący (ostrzegawczy) kolor | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| żółty, pomarańczowy |  |  | 10 pkt.
| inny |  |  | 0 pkt
Pozycja 6. Przyrząd do zdejmowania ostrzy
1 | Urządzenie do bezpiecznego zdejmowania ostrzy skalpeli 1 ręką, wyposażone w licznik, możliwość bezpiecznego zdjęcia 100 ostrzy, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, wsuwany w uchwyt ścienny/na powierzchnię | Tak |  | Bez oceny
2 | Kontrastujący (ostrzegawczy) kolor | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| żółty, pomarańczowy |  |  | 10 pkt.
| inny |  |  | 0 pkt
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Zakres 29. ODZIEŻ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU NIEPYLĄCA
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych [*] podać numer strony w ofercie z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pozycja 1. Bluza chirurgiczna wielokrotnego użytku
1 | Bluza chirurgiczna wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Bluza wykonana z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. | Tak |  | Bez oceny
3 | Bluza z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek, pod którym jest kieszeń z lewej strony. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. | Tak |  | Bez oceny
5 | Możliwość wyboru koloru przez użytkownika: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 9 w tym: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy |  |  | 10pkt.
| 7 w tym: zielony, niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski |  |  | 0 pkt.
6 | Rozmiar od S do XXXL | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 2. Spodnie chirurgiczne wielokrotnego użytku
1 | Spodnie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Spodnie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. | Tak |  | Bez oceny
3 | Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Możliwość wyboru koloru przez użytkownika: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 9 w tym: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy |  |  | 10pkt.
| 7 w tym: zielony, niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski |  |  | 0 pkt.
5 | Rozmiar od S do XXXL | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 3. Sukienka chirurgiczna wielokrotnego użytku
1 | Sukienka chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. | Tak |  | Bez oceny
3 | Sukienka: z dekoltem na zakładkę, z zapięciem na nap lub w serek; z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń wszyta w szew; dwie kieszenie na wysokości bioder; wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa. | Tak |  | Bez oceny
4 | Możliwość wyboru koloru przez użytkownika: | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| 9 w tym: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy |  |  | 10pkt.
| 7 w tym: zielony, niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski |  |  | 0 pkt.
5 | Rozmiar od S do XXXL | Tak |  | Bez oceny
Pozycja 4. Obuwie operacyjne
1 | Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Obuwie ma zapewnić trwałość – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy też innego łącznia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem. | Tak |  | Bez oceny
3 | Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu). | Tak |  | Bez oceny
4 | Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta. Powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. | Tak |  | Bez oceny
5 | Obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. | Tak |  | Bez oceny
6 | Obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C. | Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem* | (*) | Parametr oceniany
| tak |  |  | 20pkt.
| nie |  |  | 0 pkt.
7 | Kolor zielony, niebieski, fioletowy. | Tak |  | Bez oceny
8 | Rozmiary: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. | Tak |  | Bez oceny
Uwagi i objaśnienia: (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.
Note on C880: PC: Trok nie jest kawałkiem postrzepionego kawałka materiłau. Powinien być wykończony.
Note on C888: PC: Trok nie jest kawałkiem postrzepionego kawałka materiłau. Powinien być wykończony.
Note on C895: PC: Trok nie jest kawałkiem postrzepionego kawałka materiłau. Powinien być wykończony.