## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak: ZP/SJ/17/23
FORMULARZ CENOWY zmodyfikowany 15.12.2023
Pakiet 1 - Igły iniekcyjne j.u., igły pen
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Igła iniekcyjna j.u. 0,40 x 18 mm a’ 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,45 x 12 mm a’ 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,5 x 25 mm a’ 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 30 mm a' 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,7 x 30 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,7 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcykjna j.u. 0,8 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 0,9 x 40 mm a'100 szt Rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, sterylne | op. | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 40 mm a' 100szt. Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 25 mm a' 100szt. Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 50 mm a' 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. 1,2 x 40 mm a ‘100 szt. Rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, sterylne | op. | 1900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, kolorystyczne oznaczenie nasadki według rozmiaru oraz kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu pojedynczym i opakowaniu zbiorczymi, sterylna, rozmiary: Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,5 x 25 mm a'50 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,6 x 30 mm a'50 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,7 x 30 mm a'50 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8 x 40 mm a'50 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x 40 mm a'50 szt. | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła PEN j.U. 30G x 8 mm a'100 szt., sterylizowana EO, sterylna | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pakiet 2 - Igły iniekcyjne j.u., strzykawki, przedłużacze, przyrządy do przetoczeń, przyrządy do aspiracji płynów, zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych | [8 empty] | 0
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/ | 5
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta | 23
1 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45 stopni, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 38 mm (1,2 x 38 mm), sterylna a'100szt. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm (1,2 x 30 mm), sterylna, a'100szt. | op. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Igłowe nakłuwacze automatyczne do palca, wyposażone w dwu sprężynowy mechanizm, długość szlifu igły 3,14mm (+/- 0,05mm), całkowite cofanie się igły po użyciu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi badania kliniczne potwierdzające ilość krwi oraz odczucie bólu pacjenta. Rozmiar 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm; 2,4mm; 1 opak. = 200 szt. | op. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń PP, rozm. G25 0,53x88mm z eliptycznym bezbarwnym uchwytem oraz pryzmatem zmieniającym barwę podczas PMR, sterylna | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła do znieczuleń PP, rozm. G27 0,42x88mm z eliptycznym bezbarwnym uchwytem oraz pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR, sterylna | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przezroczystą obudowę i niebieską membranę (przy wkłuciach obwodowych) oraz czerwoną obudowę (przy wkłuciach centralnych), gładka powierzchnia membrany, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji. | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu oraz dobrze widoczną drogę przepływu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów, wyrzut pozytywny 0,03ml, odporność ciśnieniowa min 300psi/21 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml ze zintegrowanym korkiem do dezynfekcji dostępu bezigłowego. Korek nasączony 70% alkoholem IPA (izopropanol), utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawka j.u. 1ml do insuliny z niewtapianą igłą 0,4x13mm; 0,33x13mm, wyraźna i trwała podziałka, tłok przylegający szczelnie do korpusu, sterylna, a’100szt. | op. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Strzykawka trzyczęściowa inuslinowa j.u. 1ml z wbudowaną igłą 0,33x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, sterylna, a’100szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Strzykawka TBC o poj. 1 ml z igłą 0,5x16; 0,45x12 jałowa a'100 szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Strzykawka trzyczęściowa TBC j.u. 1ml z wbudowaną igłą 0,4x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, sterylna, a’100szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 3 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 5 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 10 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml centryczna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, Miller - rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. (miejsce w którym światłowód przechodzi na drugą stronę łyżki). Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem OCŻ odpowietrznik sprawnie działający, zakończony filtrem, łatwa obsługa poprzez obracanie kranika trójdrożnego, końcówka lock, sprawnie działający zaciskacz na aparacie do infuzji, przyrząd bez zawartości ftalanów, dren do skali min. 100 cm, sterylny | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2, pompka do szybkiego przetaczania, rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką, długość min. 1500 mm, sterylny. | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przeźroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem (BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami) zabezpieczonym klapką, 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180 cm zakończony zastawką przeciwzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiająca szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, opakowanie papier-folia. | szt. | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Aparat przepływu służący do regulowania prędkości w infuzjach grawitacyjnych, zwiększający regularność i dokładność ciągłej infuzji grawitacyjnej, zastępując pompy objętościowe. Aparat z komorą kroplową (20 kropel/ml), zamykanym odpowietrznikiem, z dodatkowym bezlateksowym portem bocznym, z podwójną skalą, sterylny | szt. | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu i łącznikiem Y, dodatkowym port do iniekcji (igłowy), wyposażony w zacisk na drenie do zamknięcia infuzji, regulator przepływu w kształcie cylindra - 2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h - 10%, 2 zakres 5-200 ml/h - 40% - komora kroplowa 20 kropli = 1 ml± 0.1 ml, przyrząd z dren o długości 150 cm lub dren o długości 200 cm (do wyboru przez Zamwiającego), opakowanie blister folia-papier, sterylny. | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania, sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier. | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw do ZO G 19 x 31/4 , cewnik zbrojony, skalowany 19G dł. Min. 22cm, igła Touchy 17G dł. 9,84 cm ze skalowaniem długości, łącznik do wprowadzenia cewnika, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 mikrona, łącznik luer i strzykawka niskooporowa poj. min. 10ml | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G, 25G (z igłą prowadzącą 20G/38 mm), 26G (z igłą prowadzącą 20G/38 mm), 27G (z igłą prowadzącą 22G/38 mm), dł. 90mm /ostrze klasyczne/ nasada igły przeźroczysta, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką, sterylna | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G (z igłą prowadzącą 20G/38 mm), 26G (z igłą prowadzącą 20G/38 mm), 27G (z igłą prowadzącą 22G/38 mm), dł. 90mm /ostrze ołówkowe/ prowadnica standardowa odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów igieł, nasada igły przeźroczysta dł. 17mm, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką z dobrze zaznaczoną stroną na której umieszczony jest otwór w końcu igły, dokładne dopasowanie igły do prowadnicy- nie może stawiać oporów,” zgrzytać” przy wprowadzaniu igły do prowadnicy, dokładnie wyprofilowana nasada prowadnicy umożliwiająca bezkolizyjne wprowadzenie igły właściwej (gładka wewnętrzna powierzchnia nasady prowadnicy), sterylna | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G (z igłą prowadzącą 22G/38 mm), dł. 120mm /ostrze ołówkowe/ prowadnica standardowa odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów igieł, nasada igły przeźroczysta dł. 17mm, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką z dobrze zaznaczoną stroną na której umieszczony jest otwór w końcu igły, dokładne dopasowanie igły do prowadnicy- nie może stawiać oporów,” zgrzytać” przy wprowadzaniu igły do prowadnicy, dokładnie wyprofilowana nasada prowadnicy umożliwiająca bezkolizyjne wprowadzenie igły właściwej (gładka wewnętrzna powierzchnia nasady prowadnicy), sterylna | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G, prowadnik stalowy typ "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G, prowadnik stalowy typ "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G/70mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia, z podziałką długości, z miękkimi końcówkami: prostą i typu "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Igła Touchy 18G/80mm | szt. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Cewnik naczyniowy do embolektomii od 3F do 10F jednokanałowy, długość 80cm, z balonem, dren cewnika wykonany z bikompatybilnego materiału, nie ulegający deformacjom podczas zabiegu, balonik wykonany z lateksu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, jałowy, nietoksyczny i apirogenny. | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Butelka Redon do odsysania ran poj. 250ml dolna część butelki o kształcie harmonijkowym, łatwość wytworzenia próżni, widoczna skala, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów od 6F do 32F, sterylna, wykonana z polietylenu | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Butelka Redon do odsysania ran poj. 400ml dolna część butelki o kształcie harmonijkowym, łatwość wytworzenia próżni, widoczna skala, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów od 6F do 32F, sterylna, wykonana z polietylenu | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dren Redon do odsysania ran CH14, CH16, CH20 sterylny, nie sklejający się przy ssaniu butli, tego samego producenta co butelki z poz. 9-10, dł. drenu 70 cm, zapakowany podłużenie | szt. | 340 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dren REDON CH 8-32, wykonany z termoplastycznego PCW, odporny na załamanie, gładki, z linią widoczną w RTG, dł. 50cm, sterylny, zapakowany podłużnie | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dren z Trocarem do drenażu opłucnej od CH-20, CH-24, CH-28, CH-32, dł. 400mm, dren wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV, posiadający linię kontrastującą w promieniach RTG, zaoblony koniec, gładko wykończone otwory, znacznik głębokości co 5 cm, trokar ze stopu lekkiego, ostry, z uchwytem ułatwiającym wprowadzanie, sterylny. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw do odsysania pola operacyjnego CH27, sterylny, przewód ssący dł. min. 200cm z końcówką z kontrolą siły ssania | szt. | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kateter do histerosalpingografii 5F, pojemność balonu napełnionego płynem 0,75ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 1,5cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kateter do histerosalpingografii 8F, pojemność balonu napełnionego płynem 2,5ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 3,5cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kateter do histerosalpingografii 12F, pojemność balonu napełnionego płynem 6,0ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 12cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Przedłużacz do drenażu przezskórnego 12F dł.25cm, z końcówką Luer-Lock z jednej strony i końcówką pozwalającą na podłączenie zestawu z typowym workiem na mocz z drugiej strony, sterylny | szt. | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw z zastawką do wprowadzania elektrod endokawitarnych (Introduktor)rozmiar 7F koszulka z zastawką 7Fx11cm, prowadnik typ "J" 035”x40cm, rozszerzacz 7Fx18cm, igła prosta 18Gx70mm, kranik trójdrożny, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dren brzuszny CH30, 32, 34, z 3 otworami bocznymi, widoczny w Rtg, dł. 40 cm | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Strzykawka trzyczęściowa niskooporowa 10 ml j.u. do znieczuleń, sterylna | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Strzykawki, przedłużacze do pomp infuzyjnych, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi i jej preparatow
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
Strzykawki 2-częściowe j.uż wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący w zielonym kolorze umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną czarną skalę, stożek Luer kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, pakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwa własna strzykawki. Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. i op. 50szt. dla strzykawki 20ml, sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%), skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis dotyczy poz. 1-4
1 | Strzykawka j.u. 2 ml a’ 100 szt. wyraźna i niezmywalna rozszerzona skala do 3 ml | op. | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawka j.u. 5 ml a' 100 szt. wyraźna i niezmywalna rozszerzona skala do 6 ml | op. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Strzykawka j.u. 10 ml a' 100 szt. wyraźna i niezmywalna czarna rozszerzona skala do 12 ml | op. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawka j.u. 20 ml a' 50 szt. wyraźna i niezmywalna czarna rozszerzona skala do 24 ml. | op. | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Strzykawka trzyczęściowa j.uż. 50/60 ml Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada podwójną czarną skalę pomiarową co 1ml wyskalowaną do 60ml, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej,oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu, opakow. folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, sterylna. | szt. | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka trzyczęściowa j.uż. bursztynowa 50/60 ml Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada podwójną białą skalę pomiarową co 1ml wyskalowaną do 60ml, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej,oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu, opakow. folia-papier, sterylizowana tlenkiem etylenu, sterylna. | szt. | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier, sterylizowana tlenkiem etylenu, sterylna. | szt. | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość min. 150cm luer lock, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, bez zawartości ftalanów, jałowy. Informacja o pojemności wypełnienia na opakowaniu jednostkowym max. 1,65ml, sterylny. | szt. | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy do leków światłoczułych, długość min. 150cm, luer lock, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, bez zawartości ftalanów, jałowy. Informacja o pojemności wypełnienia na opakowaniu jednostkowym max. 1,65ml, sterylny. | szt. | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości min. 60mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości min. 210 cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu i na komorze kroplowej, na opakowania informacja o wielkości filtra i nr katalogowy w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieskim kodem, sterylny. | szt. | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza scięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS, igłowy łącznik dodatkowej iniekcji typu Y na drenie, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy do leków światłoczułych, pakowany fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku (rozm. 368x215mm), komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, opak. folia-papier, sterylny. | szt. | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (specjalna pochewka), przezroczysty łącznik Luer-Lock zabezpieczony z zewnątrz osłonką, oznaczenie producenta na komorze kroplowej w celu identyfikacji bez opakowania, opakowanie kolorystyczne (czerwone) folia-papier, sterylny. | szt. | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Kaniule zwykłe i bezpieczne, koreczki zwykłe, dwufunkcyjne, dezynfekujace
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nazwa
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Kaniula 24G x 19mm (przepływ: 23 ml/min) Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym, wykonana z FEP, posiadająca zawór portu górnego, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier, sterylizowana EO. | szt. | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna 26G x 19mm (przepływ: 17ml/min), wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samodomykający się koreczek, wyposażona w filtr hydrofobowy, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, opakowanie tyvec, sterylizowana EO. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 36 ml/min) Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 56 ml/min) Kaniula 18G x 45 mm (przepływ 90 ml/min) Kaniula 17G x 45 mm (przepływ 142 ml/min) Kaniula 16G x 45 mm (przepływ 200 ml/min) Kaniula 14G x 45 mm (przepływ 305 ml/min) Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym, wykonana z PTFE, z portem górnym, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację, wyposażona w filtr hydrofobowy, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier, sterylizowana EO | szt. | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula 24G x 19 mm (przepływ 23ml/min) Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 36 ml/min) Kaniula 20G x 25 mm (przepływ 65ml/min) Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 61 ml/min) Kaniula 18G x 32 mm (przepływ 105 ml/min) Kaniula 18G x 45 mm (przepływ 100 ml/min) Kaniula 17G x 45 mm (przepływ 142 ml/min) Kaniula 16G x 45 mm (przepływ 200 ml/min) Kaniula 14G x 45 mm (przepływ 305 ml/min) Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, filtr hydrofobowy, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Kaniula 18G x 32 mm (przepływ 84 ml/min) Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 58 ml/min) Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 33 ml/min) Kaniula 24G x 19 mm (przepływ 18 ml/min) Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem-potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji.opakowanie a'20 szt. | szt. | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaniula 26G x 19 mm (przepływ 17 ml/min) Kaniula 24G x 19 mm (przepływ 23 ml/min) | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Koreczki do kaniul, j.uż. Luer-lock, konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, pakowane indywidualnie, sterylne. | op. | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Koreczki do kaniul dwufunkcyjne j.uż. do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, pakowane indywidualnie, sterylne. | op. | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Korek luer-lock do dezynfekcji zaworów bezigłowych, z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym (IPA), który chroni pacjentów przed infekcjami.Utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu do 7 dni, sterylny, nie zawiera PVC i lateksu. | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Kaniule Neoflon i dotętnicze
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  |  | Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nazwa
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Kaniula 24G x 19 mm i 26G x 19mm Kaniula dla noworodków typu neoflon 0,6x 19mm, wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min i 26G x 19mm (kolor fioletowy) przepływ 13ml/min. | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula dotętnicza 20G z zamknięciem typu Flo-Swith, zawór zintegrowany z kaniulą , sterylna, cewnik kaniuli wykonany z PTFE, opakowanie typu Tyvec. | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 - Igły do punkcji mostka
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Kraj pochodzenia
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Nr katalogowy
1 | Igła do punkcji mostka 14G regulacja w zakresie 15-35mm, igła ze znacznikiem głębokości i podziałką centymetrową, uchwytem motylkowym o min. długości 62mm, aspiracja przy użyciu strzykawki Luer, sterylna. | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do punkcji mostka 14G regulacja w zakresie 25-45mm, igła ze znacznikiem głębokości i podziałką centymetrową , uchwytem motylkowym o min. długości 62mm, aspiracja przy użyciu strzykawki Luer, sterylna. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7 - Cewniki, dreny, rurki i różny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-6 do CH-10, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-18, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik drenów z kontrolą ssania jałowy | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren lateksowy PEZZER, rozm. od Ch12 do Ch36, długość 400 mm, wykonany z latexu naturalnego, trzy otwory w końcu dystalnym. Pakowany podwójnie folia/folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren KEHR rozm. 38-47 x 20, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18. Wykonany z latexu naturalnego, pakowany podwójnie folia/folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik Tiemanna CH-12 do CH-20, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzeźroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta, sterylny | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Cewnik Nelatona CH-10 - CH-20 wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona), posiadający kolorowy półprzeźroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowany nie naklejany). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Cewnik Foleya CH-6 do CH-10 silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu, sterylny. | szt. | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Cewnik Foleya od CH-12 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 3800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Cewnik foley Dufour od CH-18 do CH-24 trójdrożny , termoplastyczny z balonem 75 ml wykonanym z lateksu, wyposażony w zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-Lock, czerwony kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika oraz 2 otwory na końcu cewnika oddalone od siebie. Długość 42 cm. | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Worek na mocz z odpływem poj. 2000ml, z zastawką antyrefluksyjną, sterylny | szt. | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Wieszak do worków na mocz | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Worek do godzinowej zbiórki moczu jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowanie blister, pojemność worka 2 600 ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem, system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór antyrefluksowy, zawór dolny typu T, zacisk ślizgowy, port do pobierania próbek, elastyczne sznurki mocujące, wbudowany wieszak w worek na mocz, tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren o długości 120 cm. | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Zatyczka do cewników a'100szt | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Rurka ustno-gardłowa Guedel od nr 000 do nr 4,0 wykonana z miękkiego tworzywa, oznakowana międzynarodowym kodem kolorów, usztywnienie za kołnierzem na wysokości zębów zapobiegające zagryzaniu, możliwość odsysania z jamy ustnej przez światło rurki, sterylna | szt. | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Rurka nosowa-gardłowa rozm. od 2,5 do 9,0 | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Rurka intubacyjna bez mankietu od nr 2,0 do nr 5,0 bez otworu Murphy'ego, wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, barwny znacznik na zakończeniu rurki w kolorze czarnym lub innym, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Rurka intubacyjna bez mankietu od nr 5,5 do nr 10,0, wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, barwny znacznik na zakończeniu rurki w kolorze czarnym lub innym, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Rurka intubacyjna z mankietem od nr 5,5 do nr 10,0 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona od nr 7,0 do nr 8,5 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonany z PCV o jakości medycznej, wzmocnienie drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Rurka tracheostomijna z mankietem i ruchomym szyldem od nr 6,0 do nr 10,0 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonana z PCV o jakości medycznej, łatwość wypełniania mankietu i odciągania powietrza, czytelne oznakowanie na opakowaniu i elemencie rurki widocznym po jej założeniu, bez mandrynu z otworem na prowadnicę seldingera, prowadnica w rurce gładko zakończona, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Prowadnica do rurek intubacyjnych od nr 1,9 do nr 5,0 metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec, jednorazowego użytku, jałowa | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Prowadnica typ Bougie do trudnych intubacji wielorazowego użytku z futerałem w rozm. 3,3/600 mm; 3,3/800 mm; 3,3/1000 mm; 5,0/600 mm; 5,0/800 mm 5,0/1000 mm | szt. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - dostępne rozmiary 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5 kodowane kolorami, zestaw zawiera: strzykawkę, rurkę LTSD. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych (maska L, XL z nebulizatorem + dren dł. min. 180cm) | szt. | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych (nebulizator, ustnik kątowy i dren dł. min. 180cm) | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | szt. | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Maska tlenowa wysokiej koncentracji z możliwością pomiaru kapnograficznego. Wykonana z medycznego przezroczystego PVC, posiada system umożliwiający koncentrację tlenu do 98%. Inowacyjny zawór umożliwiający pobór próbki CO2 bezpośrednio z wydychanego powietrza, zapakowana odpowiednio przed zniekształceniem, jednorazowego użytku. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Maska tlenowa z gumką (gumka wykonana z PP/lycra), anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku dla dorosłych, dwa boczne zawory z rezerwuarem tlenu (rezerwuar wykonany z PVC), o poj. 600 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę ze standardowymi złączami. Posiada elastyczną metalowa płytkę (aluminium) umożliwiającą dopasowanie do nosa. Końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm, dren niezagniatający się, wykonany z PVC. Stężenie tlenu w mieszance oddechowej 40% przy przepływie 6 l/min, 45% przy 8 l/min, 55% przy 10 l/min. Maska wykonana z PVC. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta. Na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii - pakowana pojedynczo folia-papier. Produkt wolny od DEHP i lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy), długość drenu 200cm, pakowany pakowany w opakowanie foliowe, sterylny. | szt. | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Dren tlenowy (przedłużacz do tlenu) - wężyk dł. min. 200cm | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Dren tlenowy (przedłużacz do tlenu) sterylny - wężyk dł. min. 420cm | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Zgłębnik żołądkowy od CH-14 do CH-20 dł. 80cm, posiadający dwa otwory boczne, wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa "zmrożona",konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego ze złączem typu ENFIT Zgłębnik wykonany z miękkiego przeźroczystego poliuretanu nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, j.u., nie zawierajacy DEHP, nie zawierający lateksu, pakowany pojedyńczo w rozm. CH 6/60 cm, 8/110 cm, 10/110 i 12/110 | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Kanka odbytnicza CH-16 (5,3x200mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Kanka odbytnicza CH-24 (8x250mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Kanka odbytnicza CH-30 (10x300mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock (op 30 szt.) | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Filtr jednorazowy bakteryjny z końcówką Medela, filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka. | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu z pokrętłem posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Kranik trójdrożny z drenem dł. 10cm wykonany z poliamidu z pokrętłem, posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty – zamknięty, kompatybilny z końcówkami luer-lock, zapewniający szczelność podczas infuzji, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z jednokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowanyny z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowanyny z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzą: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). Wszystkie modele mają pochodzić od jednego producenta. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania. Opakowanie 10 szt. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej składający się z cienkościennej kaniuli punkcyjnej, z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3-częściowa 60ml, worek 2- litrowy, żółty kranik trójdrożny. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Woreczki do pobierania próbek moczu od dzieci (chłopcy, dziewczynki) wykonane z miękkiego tworzywa, niepowodujące otarć i reakcji alergicznych, powierzchnia przylepna dobrze klejąca | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Kanka prosta Pool do odsysania pola operacyjnego 8/6 mm dł. 258 mm | szt. | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 8 - Różny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Kieliszki do podawania leków, wykonane z polipropylenu, skala pomiarowa do podawania medykamentów, a' 80szt. | op. | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Termometr lekarski cieczowy ze szkła wypełniony galistanem, duże czytelne cyferki (oznaczające wysokość temperatury). | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Szpatułki drewniane a'100szt | op. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Zaciskacz do pępowiny dł. 5,5cm, wykonany ze sztucznego tworzywa, łatwość w zaciskaniu, niemożność samoistnego otwarcia, sterylny. | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, czytelne miejsce na dane niemowlęcia, odporna na płyny, wykonana z wytrzymałego tworzywa, łatwość zapinania, op. a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, czytelne miejsce na dane pacjenta, odporna na płyny, wykonana z wytrzymałego tworzywa, łatwość zapinania , op. 100 szt. | szt. | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Pęsety anatomiczne jednorazowego użytku | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Wziernik ginekologiczny typ Cusco rozmiar XS, S, M, L jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny, op. a'100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu „Cervex-Brusch”, op. a'100szt, sterylne. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Wzierniki uszne j.u. do otoskopu rozm. 2,5 lub 4 mm, opak. 250 szt. | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Golarka medyczna j.u. do przygotowania pola operacyjnego, jednoostrzowa, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, o szerokiej powierzchni golącej, konstrukcja zapobiegająca zapychaniu ostrza, golenie na sucho i mokro, łatwa do spłukania, specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu, łatwe odłamywanie zużytego ostrza, golarka o karbowanym uchwycie zapewniającym stabilizację oraz specjalnym wycięciu umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, o wym. golarki wraz z teksturowaną osłonką: dł. 5,0 x szer. 6,0 x grubość 1,2 cm i wymiarach ostrza: dł. 1,0 x szer. 4,3 x grubość 0,01 cm, opak. a'50szt. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 10-15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku chodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3,7cm x 9,3cm. Opakowanie 50 szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Mankiet do szybkich toczeń o pojemności 500 ml lub 1000 ml, jednorazowego u żytku, data ważności na każdym pojedynczym mankiecie. | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Szczoteczka jednorazowego użytku do mycia i dezynfekcji rąk, nylonowa miękka szczecinka z jednej strony szczotki i polietylenowa gąbka z drugiej, jałowa | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Staza automatyczna | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku, opakowanie 1 rolka = 25 szt., perforacja co 45 cm. Na opakowaniu graficzna instrukcja obsługi. Dostępna w dwóch kolorach - niebieskim i różowym, do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Ostrza węglowe, wymienne do skalpeli od nr 10 do nr 25, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na ostrzu, sterylne, a'100szt. | op. | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Bezpieczny skalpel - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną, mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedyńczej sztuce. Skalpel sterylny j.u. w rozm. od nr 10 do 36, a'10 szt. | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Torba na wymiociny posiadająca: szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, twardy plastik obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, worek o pojemności min. 1,5 l, skalowany co 100 ml. "Twist&lock" funkcja na obręczy zabezpiecza zawartość torby, z instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu zbiorczym. | szt. | 8500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Fartuch foliowy j.u. op. a'100 szt. | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, niepylny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Wytwarzany zgodnie z normą czystości ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowokanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość 190cm(+/- 2cm) i szerokość 50cm(+/-1cm). Wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Zestaw z podkładem higienicznym - jednorazowy, wysokochłonny, niepylny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Wytwarzany zgodnie z normą czystości ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowokanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość 190cm(+/- 2cm) i szerokość 50cm(+/-1cm). Wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez czytelne, trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-2%). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg (opatrzony nazwą produktu lub producenta) oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów min. 1,3l/m2, z możliwością przytwierdzania do podłóg, o wymiarze 81 cm x 121cm. | szt. | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Prześcieradło do transportu - nie pylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101cm (+/-2cm) x 203cm(+/-2cm). Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub producenta). | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjnego. Wymiary 10 na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a'20ml. | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm (+/- 3cm), długość drugiego - 71cm(+/- 3cm). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. Ilość w opakowaniu 12szt. | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Pokrowiec na nosze j.u. 75x190cm niebieski, dopasowany do noszy w karetkach pogotowia z zaszyciami z dwóch stron oraz z dodatkowymi wiązaniami uniemożliwiającymi przesuwanie się pokrowca. | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Poszwa na koc j.u. 160x210cm z polipropylenu, w kolorze zielonym | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Poszewka na poduszkę 70x80cm z polipropylenu o gramaturze min. 20g/m2 w kolorze zielonym | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Kołdra jedn. uż. rozm. 110x220cm, składająca się z 3 warstw - w tym dwie warstwy polipropylenu o gramaturze min. 30g/m2 i jedna warstwa włókniny typu Molton wiskozowo-poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2, szyta ultradźwiękowo, w kolorze niebiesko-zielonym, pakowana pojedynczo. | szt. | 1700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Pościel jednorazowego użytku składająca się z: poszewki o rozm. 70x80cm, poszwy 160x200cm oraz prześcieradła w rozm. 160x210cm (rozm.+/-5%) | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Koc przeżycia (termiczny) 1,6x2,1-2,4m | szt. | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Kołnierz ortopedyczny PATRIOT jednoczęściowy dla dorosłych | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Kołnierz ortopedyczny PATRIOT jednoczęściowy dla dzieci | szt. | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Ręczniki z celulozy do wycierania po umyciu pacjenta, gramatura min. 70g/m2, rozmiar 80x60 cm (+/- 2cm), op. a'30szt. | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | rolka | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 51cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | rolka | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 33cm x dł. 48m z perforacją co 50 cm. | rolka | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Podkład higieniczny z bibuły z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, o szer. 50cm x dł. 50m. | rolka | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 2150 ml., rozm. 75 x 90 cm. | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej j.u. o wymiarach min. dł. 255mm x szer. 155mm x wys. 48mm. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5L lub 2,5L kompatybilny ze zbiornikami i ssakami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Opakowanie 40 szt. | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Pojemnik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L lub 2,5 L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznaienie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólniedostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Pojemnik na odpady medyczne 0,2-0,25l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pojemnik płaski, podstawa owalna | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L, wys. 121mm, podstawa dolna 80mm, górna 109mm, otwór wrzutowy 80x55 mm, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w sztywne kartony (nie dopuszcza sie opakowania foliowego) | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Pojemnik na odpady medyczne 1l wys. 120mm, podstawa dolna 110mm, górna 130mm, otwór wrzutowy 100x70 mm, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w sztywne kartony (nie dopuszcza sie opakowania foliowego) | szt. | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Pojemnik na odpady medyczne 2l wys. 210mm, podstawa dolna 110mm, górna 130mm, otwór wrzutowy 100x70 mm, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w sztywne kartony (nie dopuszcza sie opakowania foliowego) | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Pojemnik na odpady medyczne 3,5l wys. 27-28,5cm wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wys. 220mm, podstawa dolna 170x135 mm, górna 220x185 mm, otwór wrzutowy 100x70 mm, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w sztywne kartony (nie dopuszcza sie opakowania foliowego), z rączką do łatwego przenoszenia. | szt. | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Pojemnik na odpady medyczne 10l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, z rączką do łatwego przenoszenia. | szt. | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Pojemnik na odpady medyczne 60l podstawa prostokątna, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Worki foliowe na zwłoki | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Szyna do palców 200 x 20 | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Szyna do palców 260 x 20 | szt. | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Szyna do palców 400 x 20 | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Szyna do palców 460 x 13 | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Szyna do palców 460 x 20 | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Szyna Kramera 600 x 70 | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Szyna Kramera 1000 x 70 | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Szyna Kramera 1000 x 100 | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Szyna Kramera 1500 x 70 | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Szyna Kramera 1500 x 100 | szt. | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Osłonki na USG pakowane pojedynczo,.nawilżane | szt. | 4600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Kapcie włókninowe jedn. użytku pes kolor (spód włóknina poliestrowa igłowana, wierzch włóknina polipropylenowa kolorowa) | para | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga do Pakietu 8 do pozycji 23 użyczenia wózka do higienicznego transportu zestawów na salę operacyjną
Wózek do transportowania wiader i kuwet z namoczonymi (wstępnie nasączonymi) mopami i ściereczkami z mikrofibry, jak również innych przydatnych do sprzątania akcesoriów. Zwrotny i łatwy w prowadzeniu, wygodny i bezpieczny w użytkowaniu.
Opis wyposażenia:
1) Stelaż musi być wykonany z polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych; powierzchnie muszą być gładkie, odporne na naprężenia mechaniczne, mycie oraz dezynfekcję. Wózek musi mieć dwie ściany ślepe wyposażone w przynajmniej 12 relingów na każdej ścianie do umieszczania tac i kuwet. Duża liczba relingów umożliwia zastosowanie kuwet różnych rozmiarów.
2) Wyciągane kuwety do wstępnego namaczania mopów i przechowywania akcesoriów powinny być wykonane z polipropylenu, być wyposażone w ograniczniki, łatwe do wyciągnięcia, wyposażone w specjalne uchwyty do przenoszenia; kuwety muszą być bezpiecznie instalowane jedna na drugiej, zaprojektowane do pionowego umieszczania mopów w liczbie przynajmniej 20 sztuk na tacę. Kuweta powinna mieć rozmiary przynajmniej 47,5 * 33,5 * 19 cm (długość, szerokość, wysokość).
3) Kółka w wózku powinny mieć średnicę 12-14 cm; powinny być wykonane z gumy.
4) Ogólne wymiary całego zestawu: 44-55 cm x 50-55 cm x 112-120 cm (długość, szerokość, wysokość). Wymogiem koniecznym jest instrukcja użytkowania zatwierdzona przez producenta.
Pakiet 9 - Higiena i pielęgnacja pacjenta
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Rękawice do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Gotowy do użycia. Nie wymagający użycia wody i spłukiwania. Bez mydła i barwników. Zawierający w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry. Przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm +/- 1 cm. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Kosmetyk. Opakowanie 10 szt. | op. | 3900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Nasączony czepek do jednoczesnego mycia, dekontaminacji włosów i skóry głowy pacjentów. Zawierający w składzie dichlorowodrek octenidyny oraz substancję pielęgnującą (alantoinę). Gotowy do użycia. Nie wymagający użycia wody spłukiwania. Bez barwników i substancji zapachowych. pH neutralne dla skóry. Przebadany dermatologicznie. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Kosmetyk. Opakowanie a 1 szt. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów. Niepowodująca podrażnienia skóry i błon śluzowych. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole aromatyczne (benzylowy, fenoksyetylowy ) i tenzydy. pH 6,7 - 7,3. Kosmetyk. Opakowanie a 500ml | szt. | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 10 - Filtry, układy oddechowe, maski krtaniowe i nadkrtaniowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Sterylny filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu pa całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 56ml, waga 30g, wydajność nawilżania min 32mh H2O/l, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt. | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Przedłużacz - przestrzeń martwa, wewnętrznie gładka, długości 180 lub 120 mm, ze złączem kolankowym podwójnie obrotowym i z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylna | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Przedłużacz ze złączem rurki intubacyjnej 22M/15F prosty, rozciągliwy, dł. od 10cm - 16cm, obj. wewnętrzna 25-44 ml. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | "Sztuczny nos" - Wymiennik ciepła i wilgoci, z wkładem z gąbki medycznej, masa 19g. Zwrot wilgoci 26mg H2O/l, przestrzeń martwa 19ml, minimalna objętość oddechowa 50ml. Wymiennik wyposażony w wbudowany obrotowy łącznik tlenowy oraz zatrzaskowy port do odsysania (umożliwia łatwiejsze odsysanie wydzieliny bez odłączania wymiennika). Posiada mechanizm antyoklzuyjny zwiększający bezpieczeństwo pacjenta, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw anestezjologiczny, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y 90, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, układ mikrobiologicznie czysty. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Układ oddechowy j.u., mikrobiologicznie czysty, gładki lub karbowany wewnątrz, śr. 22 mm, długość min. 150 cm, końcówki do aparatu 22F, pasujący do respiratorów PARA-PAC200 . | szt | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Maska nadkrtaniowa żelowa wyposażona w nienadmuchiwany mankiet, dostępny w pełnej gamie rozmiarów dla dorosłych i dzieci. Urządzenie wyposażone jest w kanał gastryczny, który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, rozm. od 1 do 5. | szt | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, bezlateksowa, do wentylacji pacjenta z wbudowanym drenem do napełniania mankietu w strukturę rurki (ochrona przed możliwością przypadkowego przegryzienia), z dystalnie wbudowanym trzonem rurki w mankiet, w rozmiarach 1-5 i zakresach wagowych: 5kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30kg, 30-50kg, 50-70 kg, 70+kg. Sterylna. | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Maska anestetyczna dla dzieci, kobiet i mężczyzn, jednorazowa, Maska z nienadmuchiwanym mankietem, wykonanym z termoplastycznego elastomeru z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym szczelność. Kopuła maski przezroczysta | szt. | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, w którym przy przepływie gazu 8l/min 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów, MDD 3,3 mikrona. Maska z możliwością stosowania w środowisku MRI, bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste. | szt. | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska z możliwośćią stosowania w środowisku MRI (nie posiada blaszki uciskającej nos), bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Maska tlenowa do podawania średnich stężeń z filtrem i drenem dla dorosłych. Wykonana z miękkiego, plastycznego polipropylenu całkowicie pozbawionego PCV, nie zawierająca ftalanów. Mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łacznie z brodą, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji. Rozmiar uniwersalny. W zestawie dren tlenowy, odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się) o długości 210 cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki. Na kopule maski dwa filtry o skuteczności filtracji wirusów i bakterii .99,99%. jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | szt | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z: - szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust - saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12% - kieliszek do dozowania chlorhexydyny | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 11 - Strzykawki do gazometrii
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Strzykawka do gazometrii poj. 2 - 3ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadająca filtr umożliwiający usunięcie drobinek powietrza z próbki krwi (pakowany łącznie ze strzykawką), możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów ( Ca ++,Mg ++,Cl -) i glukozy. Sposób pobierania ( aspiracja manualna, prekalibracja, napływ naturalny), pakowane pojedynczo | szt. | 6500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 12 - Zestawy drenażowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw dwubutlowy do drenażu KLP o całkowitej pojemności 3,7L - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000ml pełniąca równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komory regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cmH2O, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 700ml, dren łączący odporny na zginanie wykonany z miękkiego samouszczelniającego się materiału o długości 1500mm i wewnętrznym przekroju 7mm, dren zabezpieczony spiralą zabezpieczającą przed zatamowaniem wydzieliny, dren łączący do próżni o dł. 385mm i przekroju 7mm, uniwersalny łącznik schodkowy do katetera, komplet haków umożliwiających powieszenie drenażu, kołnierz mocujący butle z możliwością rozłączenia i umiejscowienia butli w specjalnych stojakach, opakowanie zbiorcze zawiera statyw mocujący do butli, zestaw sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym, sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20, czerwony wskaźnik harmonijkowy informujący o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, zawór spustowy z mechanizmem zamykającym, możliwość pracy w pozycji leżącej, przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek spustowy na wydzielinę o pojemności 1000ml, kompatybilny z portem umieszczonym w drenażu KLP o pojemności 1000ml, wyposażony w zatyczkę umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po napełnieniu wydzieliną, jednorazowego użytku | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 13 - Elektrody
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda do EKG fi 43 na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | szt | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda EKG dla dzieci na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektrody z ciekłym żelem śr. 68 mm mikrooporowe wymiary całkowite: 72 x 68 mm, powierzchnia kontaktu ze skórą (śr.) : 68mm, pole powierzchni adhezyjnej: 3377 mm2. Grubość bez złącza/przewodu: 1 mm, powierzchnia czujnika: 20,8 mm2. Powierzchnia żelu/ pomiarowa: 254 mm2 | szt | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 7F z miękkim zagiętym końcem, widoczna w promieniach RTG, jednorazowa,nietoksyczna, apirogenna, sterylna, współpraca z kardiostymulatorem MIP 801 (ITAM Zabrze) | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Elektroda typu Holter 42x56 na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | szt | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Elektrody do prób wysiłkowych EKG, wymiary całkowite: 68,2 x 55 mm, powierzchnia kontaktu ze skórą (śr.) : 55mm, pole powierzchni adhezyjnej: 2121 mm2. Grubość bez złącza: 1 mm, powierzchnia czujnika: 20,8 mm2. Powierzchnia żelu/ pomiarowa: 254 mm2 | szt | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda EKG jednorazowego użytku, pianka, żel stały, 36 x 32 mm, RTG i MRI | szt. | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 14 - Elektrody do defibrylatorów LIFEPAK
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda do defibrylatora LIFEPAK 12, LIFEPAK 15 dla dzieci, op. a'2 szt. | op | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda do defibrylatora LIFEPAK 12, LIFEPAK 15 dla dorosłych, op. a'2 szt. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 15 - Elektrody do defibrylatora ZOLL
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora ZOLL dla dorosłych, powierzchnia aktywna 83 cm2 rozmiar 105x155mm, wyrób niejałowy, op. a'2szt. | szt. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora ZOLL dla dzieci, powierzchnia aktywna 25 cm2 rozmiar 105x110mm, wyrób niejałowy, op. a'2 szt. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 16 - Elektrody do defibrylatora CORPULS
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora CORPULS dla dorosłych, | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora CORPULS dla dzieci, | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 17 - Elektrody neutralne, uchwyt do elektrod, czyścik narzędzi elektrochirurgicznych
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, owalna, hydrożelowa, wyposażona w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110 cm2, powierzchni całkowitej 170 cm2, rozmiar elektrody: 176 x 122 mm, elektrody pakowane w pakietach po 5 szt., do każdego pakietu dołączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 50 szt., kompatybilne z aparatami Emed. | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Uchwyt do elektrod monopolarnych z nożem, wąski 4mm, jednorazowy, z dwoma przyciskami, kabel o długości 3 m, wtyk 3-pin, pakowany sterylnie. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, o wymiarach 5 cm x 5 cm, a'100 szt. | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 18 - Łączniki bezigłowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 2 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 1 klemem typu suwakowego. Dł. systemu 22 cm, objętość 1,1 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 3 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu bezigłowego 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 2 klemami typu Roberts. Dł. systemu 48 cm, objętość 2,3 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | System rampa z 4 kranikami i 5 łącznikami bezigłowymi o długości systemu 70 cm, dren na stałe zmontowany z rampą, pojemność 4,0 ml, ilość aktywacji 600 – nie dłużej niż do 7 dni, podłączenie luer i luer-lock, wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedynczo- sterylny | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Przezroczysty port bezigłowy z systemem zamkniętym w sensie mechanicznym i mikrobiologicznym o parametrach: przestrzeń martwa 0,06 ml, szybkość przepływu 185 ml/min, ilość aktywacji 600 w czasie 7 dni, wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 3800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 19 - Dreny redona, dreny penrose i worki zabezpieczające do drenów
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Dren typu Penrose silikonowy,przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego szer. 25 mm dł. 300 mm, transparentny, wewnętrznie żebrowany. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu.Dodatkowe przedłużenie drenu z mozliwością podłączenia do butelek ssących. O szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych: dedykowany do drenów typu Penrose, wielokanalikowych, Jacksons- Pratt, pojemność 150 ml,samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm, oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm, worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego, nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów, skalowany od 50 ml co 25 ml pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne - perforowana folia, zewnętrzne papier-folia | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren redona wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. 6 otworów, naprzemianległych, perforacja na długości 12 cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Długość drenu 500 mm. Sterylny, pakowany na prosto, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier/folia. Rozmiary CH 8,10, 12, 14, 15, 18, 20 | szt. | 340 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 20 - Woreczki ekstrakcyjne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 400ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 800ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 21 - Akcesoria do spirometru PNEUMO RS
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Pneumotachograf dPP jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 6800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Ustnik plastikowy jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 6800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 22 - Sprzęt różny i higiena pacjenta
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do drenażu ran pooperacyjnych z pojemnikiem typu mieszek, z zastawką antyzwrotną, drenem łączącym. służący do wywierania podciśnienia od 120mbar; dren łączący o długości 125cm; uniwersalna silikonowa końcówka schodkowa dla drenów Redona od Ch6 do Ch18; jałowy, nie pirogenny. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia, pojemność 250ml, 1 łącznik | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu, dren łączący o długości 110cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem do mieszka. Uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka. Dren łączący wyposażony w zamykającą klamrę schodkową. Mieszek wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym łącznikiem typu Y do drenów Redona. | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foley'a dwudrożny z plastikową zastawką do napełnienia balonu, 100 % silikon, kontrast RTG, strzykawka z gliceryną. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż całej długości cewnika. Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka. Łącznik kodowany kolorystycznie. 10 ml strzykawka z 10 % sterylnym roztworem gliceryny do uszczelniania balonu umieszczona wewnątrz opakowania. Na cewniku nadrukowany: rozmiar pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 6 - 24 | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, wewnętrzne żebrowanie, długość drenu 10 cm, szerokość 8 mm, zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, sterylny, nie zawiera lateksu i ftalanów. | szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały,niejałowy | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. op. a'20 szt. | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. | szt. | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Worek (Kaczka) na mocz z zastawką antyzwrotną | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Baseny jednorazowe | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | szt. | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw serwet do porodu w składzie: - 2 x serweta bez przylepca o wymiarach min. 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 - 6 x ręcznik chłonny o wymiarach min, 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach min, 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 - 2 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach min, 60 cm x 90 cm Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz min, 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. | op. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 65g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. | op. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 23 - Sprzęt jednorazowego użytku do terapii nerkozastępczej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny. W zestawie: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.0 m2 lub 1.5 m2 (do wyboru przez Zamawiającego), filtr i dreny fabrycznie połączone, kompatybilny z aparatami PRISMAFLEX | szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.5 m2, zestaw z filtrem z błoną posiadającą właściwości „celowania” cząsteczek biorących udział w kaskadzie septycznej np. cytokiny, endotoksyny, filtr i dreny fabrycznie połączone kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Linia do podaży wapnia, oznaczenie „Ca++” ( wapń) w celu łatwej identyfikacji, jednokierunkowy zawór powrotny zapobiegający opróżnianiu drenu i przepływowi powrotnemu, do zastosowania przy regionalnej antykoagulacji cytrynianowej przy użyciu aparatów PRISMAFLEX | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek odpadowy o pojemności 9 litrów, wlot i wylot po przeciwnych stronach, kompatybilny z aparatami PRISMAFLEX | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik dializacyjny 2-światłowy, powłoka bizmutowa, wysokoprzepływowy, z miękkiego poliuretanu, bez otworów bocznych, średnica 11.5/13 Fr, długość 15/20/25 cm. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 24 - Akcesoria do tomografii komputerowej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotego użytku typu Multi-Patient do zastosowania z wstrzykiwaczem Medrad stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: 2 wkłady wielokrotnego napełnienia o poj. 200ml (12-godzinne), 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami, 1 złacze wielorazowego użytku (12-godzinne) | szt. | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy dren spiralny tzw. Linia pacjenta o długości minimum 250 cm przy pełnymn rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem Multi-Patient dla wstrzykiwacza Medrad Stellant | szt. | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 25 - Akcesoria do rezonansu magnetycznego
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do podawania środków kontrastujących Guebert w trakcie badań rezonansem przy użyciu wstrzykiwacza Guebert OptiStar Elite, składający się z: - podwójnej strzykawki RM 60ml z pojedynczym zaworem zwrotnym, - drenu z rozdzielaczem i końcówkami do napełniania. W związku z faktem iż w/w wstrzykiwacz jest na gwarancji Zamawiający wymaga, aby zgodnie z warunkami gwarancji wstrzykiwacza, oferowane wyroby medyczne były oryginalne i wskazane przez producenta wstrzykiwacza. W przeciwnym wypadku Zamawiający utraci gwarancję na wstrzykiwacz OptiStar Elite | szt. | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 26 - Worki stomijne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Worek ileostomijny otwarty, beżowy z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 30-40 mm. Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek jednoczęściowy, ileostomijny otwarty, beżowy z gotowym otworem. Ze względu na swój wypukły kształt, przeznaczony jest do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Dostępne rozmiary 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 27 - Sprzęt anestezjologiczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylnie pakiwane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalnośći dla ppodtlenku azotu, z otworem Murphy'ego, balonikkontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzielny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych, z gładkim połaczeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łaczący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Opaska do rurki tracheostomijnej, miękka, szeroka , mocowana na rzep | szt. | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik średniociśnieniowy do odsysania typu Bellows poj. 500ml, wykonany z PCW, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie i znacznikami objętości, sterylny | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 28 - Elektrody do diatermii chirurgicznej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, złożona z dwóch jednakowych części, symetryczna, okrągła, powierzchnia czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm2, elektroda dla pacjentów o masie od 8 kg, elektroda przydatna do użycia w terminie min. 10 dni od otwarcia opakowania, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, op. a'50 szt. | op | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 29 - Pokrowce jednorazowe do holtera
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Etui jednorazowe na holter wykonane z fizeliny z paskami umożliwiającymi zawieszenie na szyi pacjenta. | szt. | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 30 - Akcesoria do badań endoskopowych
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi oddzielnie. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw. | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Uniwersalny olej silikonowy a'100ml | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 31 - Igły doszpikowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Igła doszpikowa "aparat automatyczny" do iniekcji kostnych dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła doszpikowa "aparat automatyczny" do iniekcji kostnych dla dzieci do 12 roku życia | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 32 - Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Koszulka dostępu moczowodowego służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym, ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał. roboczy do wprowadzania endoskopów Zawierające powłokę hydrofilną, widoczne w promieniach rtg Rozmiar kanalu roboczego: 9,5 Fr i 10,7 Fr oraz 12 Fr, długość 35 cm oraz 45 cm (koszulka zawiera rowek w dalszej częsci rozszerzacza pozwalajacy , po wprowadzeniu koszulki do moczowodu pozostawić kanał roboczy czysty) | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy zestaw do recznej irygacji podczas zabiegów gietkiej ureterorenoskopii w kształcie walca | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 m-cy, podwójnie zagięty Rozmiar stentu 6 Fr dł. 26 cm z końcami otwarty - otwarty , prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru , popychacz z mechanizmem blokującym | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3 cm drugą prostą 3 cm , umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym , widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowe włókno laserowe 273 µm oraz 365 µm wspólpracujáce z Laserem holmowym 30 watowym H-30 Rhapsody (włókna pakowane po 3 sztuki) | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM
Pakiet 33 - Sprzęt do biopsji gruboigłowej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym jednorazowym pistoletem z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22 mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przycisku strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16 cm, 16G - 10 i 16 cm, 18G - 10, 16, 20, 25 cm, 20G - 10, 16, 20 cm: pakowane po 5 szt. | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Znacznik tkankowy, wykonany z nitinolu, samomocujący, umieszczony w aplikatorze z oznaczeniem igły co 1 cm. Kształt ringu, zapewniający widoczność w obrazie USG, mammografii oraz MRI, zabezpieczający przed migracją w tkankach miękkich. Znacznik umieszczony w niezależnej igle w romiarze 17G 10cm. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Op.'a 5szt. | op | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Znacznik tkankowy do gruczołu sutkowego składający się z jednorazowego aplikatora ze skośną igłą 14G z podziałką i tlocziem blokującym. Dostępny w długościach 10 i 13 cm. Aplikator o długości 10cm zawiera wchłanialny krążek wykonanyz kwasu poliglikolowego (PGA) z drutem z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stałe wzmocnienie w USG. Aplikator 13 cm zawiera 3 wchłanialne krążki z PGA z drutem z wplecionym polimerem PVA umieszczonym wewnątrz środkowego krążka, zapewniające stałe wzmocnienie w USG. Krążki PGA ulegają wchłonięciu 12 tyg. Polimer PVA nie ulega wchłonięciu. Op. a'5 szt. | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.