## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów, pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 200 | szt.
2 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów, w tym na COVID-19, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 200 | szt.
3 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH, jednorazowego użytku, z samorozprężającym drutem, z pamięcią kształtu, tuba odłączana, pojemność 200ml, wym. 10x16cm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm. Obowiązkowo dostępny worek ze zintegrowanym systemem ektrakcji - poj. 255 ml, o wym. 10x16cm |  | 800 | szt.
4 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH z samorozprężalnym drutem i tubusem do usuwania narządów, tuba odłączana, o wym, 15x18cm poj. 680ml, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm. Obowiązkowo dostępny worek ze zintegrowanym systemem ektrakcji oraz identycznych wymiarach i pojemności. |  | 100 | szt.
5 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH do usuwania dużych organów z samorozprężalnym drutem i tubusem, tuba odłączana. Prowadnica narzędzia z uchwytem na 3 palce, zbiornik o wym. 19 x 23cm, poj. 1500 ml. Dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 12 mm |  | 10 | szt.
6 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 5 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość oferowania trokara w wersji bariatrycznej o dł. 14 cm oraz zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt.
7 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 10 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość oferowania trokara w wersji bariatrycznej o dł. 14 cm oraz zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt.
8 | Redukcja trokara laparoskopowego ultralekka - wykonana w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PPSU, 10 - 5 mm, w postaci wsuwanego w kołnierz trokara korpusu oraz części redukującej średnicę na pionowej prowadnicy połączonej ze sprężyną dociskową |  | 20 | szt.
9 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 5 mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt.
10 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 10, mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt.
11 | Wkład roboczy do posiadanego przez Zamawiającego narzędzia laparoskopowego RUDOLF, grasper uniwersalny (obie bransze posiadające rzędy tepych zębów oraz półokrągłe wgłębienia), obie bransze ruchome, perforowane, końcówka gwintowana, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Możliwość oferowania wkładu również w wersji bariatrycznej o dł. 450 mm. |  | 5 | szt.
12 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 5 mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym. |  | 200 | szt.
13 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 10 mm , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 100 | szt.
14 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF do płaszcza trokara o śr. 12 mm , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 100 | szt.
15 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 3 - 5 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 100 | szt.
16 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 10 - 12 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 200 | szt.
17 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne, jednorazowego użytku, zagięte, obrotowe 360 stopni, rączka bez blokady, dł. 330mm, dł. ostrzy 17mm, śr. 5mm. Nożyczki zapakowane w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego nożyczek. Obowiązkowo dostępne nożyczki o śr. 3 mm i dł. 310mm lub 230 mm, oraz śr. 5 mm i dł bransz 12 mm i dł 330mm |  | 200 | szt.
18 | Disektor laparoskopowy monopolarny MERYLAND jednorazowego użytku, zagięty, obrotowy 360 stopni, rączka bez blokady dł. 330 mm, Grasper zapakowany w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego graspera. Do wyboru przez Zamawiającego obowiązkowo dostępne również narzędzia: ze szczękami agresywnymi, perforowanymi, zakończone zębami, okienkowe JOHAN Disektor MARYLAND obowiązkowo dostępny również w wersji bipolarnej zintegrowanej z kablem. |  | 300 | szt.
19 | Grasper laparoskopowy, monopolarny, atraumatyczny, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rączka z blokadą na palec wskazujący, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Do wyboru przez Zamawiającego obowiązkowo dostępne również narzędzia: ze szczękami agresywnymi, perforowanymi, zakończone zębami, okienkowe JOHAN oraz disektor laparoskopowy MARYLAND. Disektor obowiązkowo dostępny również w wersji bipolarnej zintegrowanej z kablem. |  | 120 | szt.
20 | Narzędzie laparoskopowe grasper bipolarny okienkowy, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rękojeść sterująca narzędzia wyposażona w 3 przyciski, dł. 330 mm, śr. 5 mm (5 szt. w op. ). Narzędzie posiadające 2 bransze ruchome oraz ostrze wysuwane do przodu po zamknięciu narzędzia i uruchomieniu funkcji koagulacji, a następnie cofające się do pozycji wyjściowej (schowanej). Części ruchome, wysuwane podczas pracy muszą być całkowicie zaizolowane. Narzędzie zapakowane w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego narzędzia. Obowiązkowo dostępna również wersja narzędzia w postaci standardowego graspera bipolarnego, okienkowego o śr. 5 mm oraz 3 mm, również zapakowanego w opakowanie typu TYVEK. |  | 5 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
1. Akcesoria i narzędzia laparoskopowe (poz. 1-5 oraz 17-20) oraz akcesoria zużywalne laparoskopowe (poz. 6-16 ) muszą być w całości fabrycznie nowe, sterylne i pochodzić od jednego producenta, tworzące kompatybilne zestawy ze sprzętem posiadanym przez Zamawiajacego. 2. W ramach trokarów i akcesoriów sprzęt w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT, dedykowany przed producenta systemu i pochodzący od jednego producenta. 3. Zamawiajacy dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań pod warunkiem zachowania zamawianej ilosci.
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-36/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Optyka HOPKINS 6stopni, z kanałem instrument., okular równoległy, z obturatorem, autoklawowalna - zestaw |  | 1 | zestaw
2 | Uchwyt shavera ginekologicznego, kompatybilny z konsolą sterującą Unidrive SIII Karl Storz |  | 1 | szt.
3 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera DRILLCUT-X |  | 1 | szt.
4 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia ostrzy shavera |  | 1 | szt.
5 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania intrumentów, 2 poziomy |  | 2 | szt.
6 | Ostrze shavera GYN, okienko tnące wklęsłe; śr. 4 mm, dł. 32 cm, sterylizowalne, do zast. z 26702050 |  | 3 | szt.
7 | Zestaw drenu płuczącego, FC, sterylizowalny, do zast. z ENDOMAT; Select i HAMOU |  | 8 | szt.
8 | Zestaw drenu płuczącego, PC, sterylizowalny, do zast. z ENDOMAT Select i HAMOU |  | 8 | szt.
9 | Zestaw drenu ssącego, DS, sterylizowalny, do zast. z ENDOMAT Select |  | 3 | szt.
10 | Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | 2 | szt.
11 | Imadło KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | 2 | szt.
12 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną Karl Storz AUTOCON |  | 2 | szt.
13 | Optyka HOPKINS 0 stopni, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna |  | 2 | szt.
14 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm |  | 5 | szt.
15 | Wkład kleszczy chwytających RoBi KELLY; bransze preparacyjne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm |  | 3 | szt.
16 | Smar do zaworów instrumentów |  | 5 | szt.
17 | Olej do instrumentów, butelka 50 ml |  | 10 | szt.
18 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z KS Electronic ENDOFLATOR |  | 5 | szt.
19 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce |  | 4 | szt.
20 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce |  | 6 | szt.
21 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  | 10 | szt.
22 | Wkład kleszczy ClickLine REDDICK-OLSEN; bransze mocne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | 5 | szt.
23 | Wkład kleszczy ClickLine MANHES; bransze 4,8 mm wieloząbkowe, 1 ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | 3 | szt.
24 | Wkład kleszczy ClickLine; bransze preparacyjne, atraumatyczne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | 5 | szt.
25 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KARL STORZ, niesterylny, 10szt. |  | 5 | szt.
26 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  | 2 | szt.
27 | Uchwyt instrumentów RoBi, obrotowy, z przyłączem do koagulacji bipolarnej |  | 2 | szt.
28 | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opk. 10 szt. |  | 3 | op.
29 | Spray uniwersalny, 6 pojemników 280053B o poj. 500 ml + dyfuzor 280053C |  | 1 | szt.
30 | Punch, półsztywny, jedna bransza ruchoma, 5 Fr., dł. 34 cm |  | 2 | szt.
31 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm |  | 2 | szt.
32 | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 10 cm |  | 5 | szt.
33 | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm |  | 5 | szt.
34 | Rurka ssąco-płucząca, bocznymi otworami, śr. 10 mm, dł. 36 cm, do zastosowania z uchwytem |  | 1 | szt.
35 | Pojemnik na skrawki tkanki, do zast. w torze ssącym, opak. 10 szt. |  | 15 | op.
36 | Nasadka na szyjkę macicy, do zast. z manipulatorem macicznym KECKSTEIN |  | 2 | szt.
37 | Kleszcze ClickLine, 'Pazury'2x3, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm, (33163, 33500, 33510FS) |  | 2 | szt.
38 | Płytki zaworu do morcelatora Rotocut G2 |  | 3 | szt.
39 | Nóż morcelatora śr 15 mm, kompatybilny z Rotocut G2 |  | 2 | szt.
40 | Redukcja 11/5mm |  | 5 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-36/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwustopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 stopni. Urządzenie wyposażone w technologię ograniczającą przywieranie tkanek do szczęk urządzenia. |  | 80 | szt.
2 | Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm. Pracująca w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń, z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3 mm. |  | 60 | szt.
3 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady.Szczęki urządzenia z powleczeniem ograniczającym przywieranie tkanek do szczęk urządzenia |  | 60 | szt.
4 | Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5-12mm, sterylny, karbowana kaniula o długości 150mm i trzpienia z zakończeniem bezostrzowym, transparentnym w kształcie litery V. Trokar wyposażony w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Trokar posiada wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia od 5-12mm. Całość wykonana z przesiernego tworzywa.. |  | 60 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy