## Arkusz1
Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową i wyposażeniem
Producent:
Nazwa typ/model:
Rok produkcji( fabrycznie nowa 2021/2022r. ):
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Odpowiedzi
DIATERMIA
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021/2022 roku, nie powystawowy. | TAK/podać
2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać
3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać
4. | Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza min. 9" | TAK/podać
5. | System podświetlanych gniazd : - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK/podać
6. | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać
7. | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK / podać
8. | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | TAK/podać
9. | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | TAK/podać
10. | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK / podać
11. | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK/podać
12. | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | TAK/podać
13. | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | TAK/podać
14. | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - złącze CAN - port Ethernet | TAK/podać
15. | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK/podać
16. | Możliwość zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK / podać
17. | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do 400W ± 5% | TAK / podać
18. | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK / podać
19. | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK / podać
20. | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do 250W±5% | TAK / podać
21. | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | TAK / podać
22. | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK / podać
23. | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK/podać
24. | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do 200W | TAK/podać
25. | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W | TAK/podać
26. | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK / podać
27. | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | TAK / podać
28. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/podać
29. | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK / podać
30. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać
31. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do resekcji bipolarnej) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać
32. | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze | TAK / podać
33. | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK/podać
34. | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny i z rękojeści (PUNKTOWANE) | TAK/podać Tak – 20 pkt. Nie (tylko z rękojeści lub tylko z włącznika) – 0 pkt.
35. | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK/podać
36. | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK / podać
37. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać
38. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać
Lp. | Oprzyrządowanie | Parametry wymagane | Odpowiedzi
1. | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK / podać
PRZYSTAWKA ARGONOWA
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Aparat wyposażony w ekran dotykowy | TAK/podać
3. | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK/podać
4. | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora | TAK/podać
5. | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego | TAK/podać
5. | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/podać
6. | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK/podać
7. | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora | TAK/podać
8. | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/podać
9. | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora | TAK/podać
10. | Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krogiem co 0,1 l/min. | TAK / podać
11. | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK/podać
12. | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK / podać
13. | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/podać
14. | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/podać
15. | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora | TAK/podać
Lp. | Oprzyrządowanie | Parametry wymagane | Odpowiedzi
1. | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i elektrycznym miernikiem ciśnienia, DIN 477, nr 6 | TAK / podać
2. | Butla z argonem, pojemność 5l, zawór DIN 477, nr 6 | TAK / podać
Lp. | Inne | Parametry wymagane | Odpowiedzi
1 | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę . Ostatni przegląd na koniec okresu gwarancji. | TAK / podać
2 | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | TAK / podać
3 | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] | TAK / podać
4 | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK / podać
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK / podać
6 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy PUNKTOWANE | TAK / podać 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy - 20,00 pkt.
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
| ............................................. | ………………………………….
data i podpis