Aktualny Załącznik Nr 2/2b

### do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 2

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego analizatora): ……………………………

Producent (podać dla każdego analizatora): ………………………………………………………..

Rok produkcji (podać dla każdego analizatora): ……………………………………………………

| Lp. | Parametry urządzeń | Parametr wymagany/ punktacja | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dwa analizatory o identycznych parametrach, które będą umieszczone w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 oraz jeden analizator o identycznych parametrach przy ul. Św. Józefa 53-59. |
| 1 | Testy wykonywane metodą chemiluminescencji | TAK |  |
| 2 | Analizatory nie starsze niż wyprodukowane w 2020 roku | TAK |  |
| 3 | Wydajność maksymalna każdego analizatora nie mniej niż 170 badań/h | TAK |  |
| 4 | Pobieranie materiału badanego z probówek pierwotnych i wtórnych, jak również z kubeczków pediatrycznych | TAK |  |
| 5 | Eliminacja kontaminacji poniżej poziomu istotnego klinicznie dla testów WZW oraz HIV (<=0.1 ppm) | TAK |  |
| 6 | Kuwety reakcyjne jednorazowe | TAK |  |
| 7 | System chłodzenia odczynników | TAK |  |
| 8 | Minimum 45 pozycji odczynnikowych | TAK |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki, podane niżej kontrole dedykowane i kalibratory gotowe do użycia (dozwolone mieszanie, zdjęcie korków oraz rozmrażanie) bez konieczności łączenia składników lub rozpuszczania przed podaniem do analizatora | TAK |  |
| 10 | Detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza (piany) dla odczynników | TAK |  |
| 11 | Czytniki kodów kreskowych odczynników i próbek | TAK |  |
| 12 | 24 godzinny system pracy | TAK |  |
| 13 | System wyposażony w igły pipetujące próbki | TAK |  |
| 14 | Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy | TAK |  |
| 15 | Objętość martwa próbki nie większa niż 50 ul | TAK |  |
| 16 | Możliwość zdefiniowania minimum 20 dedykowanych miejsc na próbki „cito”, liczba obejmuje pozycje w statywach | TAK |  |
| 17 | Możliwość dodawania odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora | TAK |  |
| 18 | Wbudowany system kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey a-Jenningsa oraz reguł Westgarda. Zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym; zobrazowanie kontroli skumulowanej | TAK |  |
| 19 | Brak potrzeby ogrzania lub ustabilizowania temperatury odczynników przed wstawieniem na pokład analizatorów | TAK |  |
| 20 | Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 4 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 21 | Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni, z wyjątkiem SARS-CoV-2 IgG oraz SARS-CoV-2 IgM | TAK |  |
| 22 | Odczynniki, kalibratory i kontrole dedykowane nie wymagające rekonstytucji. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania materiału kalibracyjnego. | TAK |  |
| 23 | Zamawiający wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metodą BRAHMS o liniowości min. 100 ug/L. W przypadku zaoferowania testu o mniejszej liniowości, Wykonawca winien zaoferować taką liczbę testów, aby możliwe było każdorazowo wydanie wyniku min. 100 ug/L | TAK |  |
| 24 | Czas wykonywania testów immunochemicznych: Troponiny, CKMB Mass, Parathormonu oraz bHCG do 20 minut; CA 19-9, CA 125, CA 15-3, AFP, CEA, PSA, HIV, HCV, HBsAg nie dłużej niż 30 minut. Dla pozostałych oznaczeń czas wykonania nie dłuższy niż 45 minut | TAK |  |
| 25 | Zaoferowany test do oznaczania Cyklosporyny charakteryzujący się reaktywnością krzyżową z meatabolitami: AM1, AM9, AM19, AM1c9, AM4N, na poziomie do 10%. Potwierdzone w ulotce odczynnikowej. | TAK |  |
| 26 | Oznaczenie kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu z próbki pierwotnej. Ze względu na ilość wykonywanych oznaczeń Zamawiający nie dopuszcza wstępnego przygotowania próbki moczu do oznaczenia kortzolu. Potwierdzone w ulotce odczynnikowej. | TAK |  |
| 27 | Wymagane dedykowane kontrole wewnątrzlaboratoryjne dla: Aktywnej Witaminy B12, Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM, Anti-HBc IgM Anty-HBc total, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HCV, EBV EBNA-1-IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, HBsAg, HBsAg test potwierdzenia, HBeAg, HIV Ag/Ab, SARS-COV-2 IgG, SARS-COV-2 IgM, NSE. Pozostałe kontrole wewnątrzlaboratoryjne nie wymagane | TAK |  |
| 28 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta posiadający ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatorów, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów) | TAK |  |
| 29 | Włączenie analizatorów do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 30 | Przeglądy okresowe analizatorów zgodnie z wymaganiami producenta (zakres i częstotliwość) na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwis oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty | TAK |  |
| 33 | Analizatory nie wymagające dodatkowej stacji wody lub zaoferowanie stacji wody leżące po stronie wykonawcy | TAK |  |
| 34 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanych analizatorach z podziałem na lokalizacje | TAK |  |
| 35 | Dodatkowe dwa komputery zewnętrzne z oprogramowaniami, drukarkami oraz monitorami w lokalizacji ul. Św. Józefa 53-59 – 1 szt. oraz ul. Konstytucji 3 Maja 42 – 1 szt. Wymagania min: - procesor klasy min i5-10500 lub równoważny, - pamięć RAM min. 8GB DDR4 2400MHz, - Dysk twardy: SSD 240 GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników ; - Porty: 2xRS-232, 4xUSB 3.0, 2xDisplay Port 1.2, 1xDVI; Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3). W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. - Oprogramowanie Office 2016 lub równoważne oprogramowanie biurowe oferujące wszystkie funkcjonalności w/w systemu, współpracujący z usługą Active Directory; -Zasilacz awaryjny UPS min. 500W; - Monitor min. 21,5'', z podświetleniem LED, wbudowanymi głośnikami, rozdzielczością natywną 1920x1080 pikseli; - Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy; - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi; - Drukarka laserowa z dupleksem, portem USB oraz portem Ethernet 10/100/1000T, standardowe języki drukarki: PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym połączeniem języków | TAK |  |
| 36 | W lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja montaż klimatyzatora wraz z serwisem po stronie Wykonawcy | TAK |  |
| 37 | Chłodziarka witrynowa (przeszklona) -1 szt: - do przechowywania odczynników z obiegiem powietrza, wyświetlaczem temperatury oraz regulacją półek, - pojemność użytkowa minimalna 570l, zakres temperatur min. 2-8 st.C (monitoring temperatury) - w lokalizacji ul. Św. Józefa 53-59 | TAK |  |
| 38 | Mała chłodziarka o wymiarach: (WxSxG) [cm] 50 x 48 x 44.5, pojemności 45l, bezszronowa, z funkcją zmiany kierunku otwierania drzwi - w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja 42 | TAK |  |
| 39 | Analizatory wyposażone w UPS-y – 3 szt. | TAK |  |
| 40 | Czytnik kodów kreskowych - 3 szt. | TAK |  |
| II. | Oprogramowanie zarządzające dostawami i magazynem odczynników |
| 1 | Oprogramowanie magazynowe umożliwiające w laboratorium monitorowanie stanu zasobów w stanie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii RFID lub kodów celem zapewnieniastałego nadzoru magazynowego i nieprzerwanego dostępu do badań z możliwością tworzenia kodów dla wielu dostawców. Zamawiający określa minimalną ilość etykiet na 20 000 sztuk. | TAK |  |
| III. Warunki gwarancji analizatorów |
| 1 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy | TAK podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni robocze, a w dni wolne w ciągu 48 godzin. | TAK |  |
| 3 | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 4 | Wraz z instalacją analizatora wykonawca dostarczy listę bezpośrednich kontaktów telefonicznych do serwisantów oraz linii serwisowej. | podać |  |
| 5 | Wartość analizatorów brutto | podać |  |
| IV. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE: |
| 1 | Interpretacja wyniku o jednoznacznie określony punkt odcięcia, bez wyników granicznych (szara strefa) dla testów HBsAg i anty HCV. | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Liniowość bHCG w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) minimum 14000 mIU/ml | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Pobieranie do kuwety reakcyjnej próbki przed zadozowaniem odczynnika oraz w przypadku wadliwego pobrania materiału badanego (pęcherzyk powietrza, skrzep, niewystarczająca objętość) wstrzymanie pobierania odczynnika | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 4 | Oparcie metody użytej do badań o brak reakcji streptawidyna-biotyna | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. III.4 i III.5.

2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………                    
       data                                                                          	podpis Wykonawcy