Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/38/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser okulistyczny |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż III kwartał 2021 | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki | TAK |  |  |
| 1.3. | Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577 nm | TAK |  |  |
| 1.4. | Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły | TAK |  |  |
| 1.5. | Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50 ÷ 2000 mW | TAK |  |  |
| 1.6. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 ÷ 400 μm, zmieniana w sposób ciągły | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s | TAK, podać |  |  |
| 1.8. | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5 ÷ 100% | TAK, podać |  |  |
| 1.9. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s | TAK, podać |  |  |
| 1.10. | Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk | TAK |  |  |
| 1.11. | Kwadrat regulowany w zakresie: min. 5 x 5 ognisk laserowych | TAK, podać | 5 x 5 – 0 pkt., 6 x 6 – 1 pkt, 7 x 7 – 2 pkt, 8 x 8 – 5 pkt. |  |
| 1.12. | Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm do 1000µm | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera | TAK |  |  |
| 1.14. | Lampa szczelinowa z oświetleniem LED z min. 5 powiększeniami | TAK, podać |  |  |
| 1.15. | Zintegrowany komputer sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania | TAK |  |  |
| 1.16. | Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorców siatki lasera | TAK |  |  |
| 1.17. | Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce | TAK |  |  |
| 1.18. | Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania | TAK/NIE | TAK: 5 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.19. | Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk | TAK/NIE | TAK: 5 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 1.20. | Port USB do transferu raportów | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1. | Soczewka kontaktowa do laseroterapii kąta przesączania ; powiększenie obrazu: 1x; powiększenie ogniska lasera 1x – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 3.1. | Okres gwarancji (poza światłowodowym źródłem lasera) – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | Okres gwarancji na światłowodowe źródło lasera 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 3.3. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks, email | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.4. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.5. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 4.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Model * | TAK, podać |  |  |
| 4.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/