Wałcz, 23 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3

1RBLog.SZP-2612.37.2022

Dotyczy: zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 6 do SWZ „Wymagania jakościowe 
dla zadania nr 1”.

Zamawiający w dniu 09.06.2022 r. otrzymał informację z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
o zmianie WJ na zakup automatycznego aparatu do oznaczenia siarki w ciekłych przetworach naftowych będącego przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania w zadaniu nr 1. 
Z uzasadnienia w/w instytucji wynika, iż pierwotnie przesłane „Wymagania Jakościowe” (które Zamawiający zamieścił w SWZ) dotyczyły aparatu służącego do pomiaru zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją fali. Pozyskane przez Inspektorat Wsparcia SZ RP szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności omawianego aparatu nie są pochlebne w przypadku oceny powtarzalności uzyskiwanych w trakcie analiz/sprawdzeń okresowych wyników. Biorąc to pod uwagę ponownie rozpatrzono kwestię wyboru aparatu. Z uwagi na stosowanie w laboratorium od wielu lat aparatu pozwalającego na oznaczanie siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie zdecydowano o zmianie „Wymagań Jakościowych” i zakup aparatu w jego nowszej wersji.

W związku z powyższym zmieniony załącznik nr 6 do SWZ „Wymagania jakościowe 
dla zadania nr 1” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

Zmiana zostanie zamieszczona na platformie zakupowej i dołączona do Specyfikacji warunków zamówienia oraz stanowić będzie jej integralną część. Prosimy o wprowadzenie do Specyfikacji warunków zamówienia zmodyfikowanych zapisów i uwzględnienie ich w trakcie przygotowywania ofert.

Załączniki 1 na 5 str.:

Załącznik Nr 1 na 5 str. – Wymagania jakościowe dla zadania nr 1.

KOMENDANT

(-)  płk Janusz KRYSZPIN

Wyk. Anna Szalaty (tel. 261 472 184)

Dnia 23.06.2022 r.

T 2612 (SZP)

Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany

(załącznik nr 6 do SWZ,

załącznik nr 1 do umowy)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych – 1 kpl.

2.Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i warunki techniczne określone w:

- Dyrektywie Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE),

- Normach: PN-EN ISO 20846:2020-03 Oznaczenie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych Metoda fluorescencji w nadfiolecie (najnowsze wydanie), ASTM D 5453-19a Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and engine Oil by Ultraviolet Fluorescence(najnowsze wydania).

- Dostawca oferujący automatyczny aparat do oznaczania siarki w ciekłych produktach naftowych metodą równoważną zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dowody równoważności do aktualnych wydań metod badawczych: ASTM D5453 i PN-EN ISO 20846 w postaci:

- wyników pełnej walidacji tj. „Raport z potwierdzenia możliwości realizacji metody badawczej w warunkach laboratoryjnych” z uwzględnieniem minimum: zakresu pomiarowego metody, granic wykrywalności 
i oznaczalności, oznaczenia precyzji metody względem aktualnych wydań metod badawczych ASTM D5453 i PN-EN ISO 20846 oraz niepewności wyników pomiarów,

- wyników badań biegłości i/lub porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC) przeprowadzonych dla aktualnego wydania metody badawczej równoważnej względem aktualnych wydań metod badawczych ASTM D5453 i PN-EN ISO 20846, przez kompetentnego wykonawcę, gdzie liczba laboratoriów biorących udział w PT/ILC to minimum 25, natomiast uzyskany wynik spełnia wymagania z-score │≤ 2│.

Wyżej wymienione dowody powinny być przedstawione przez laboratorium posiadające akredytację PCA na aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”.

3. Wymagania techniczno-konstrukcyjne i eksploatacyjne które przedmiot zamówienia  musi spełniać :

a) musi być dostarczony kompletny i gotowy do pracy,

b) musi być zgodny z normami (pkt. 2),

c) zapewnić wykonanie badania wg aktualnej wersji normy PN-EN ISO 20846:2020-03 i aktualnej wersji normy ASTM D 5453-19a.

d) musi być zasilany prądem zmiennym 230V,

e) posiadać:

- znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE,

- kartę gwarancyjną,

4 . Wyposażenie:

a)   Aparat musi być wyposażony w :

  - Aparat musi być wyposażony w detektor fluorescencji UV,

  - Aparat musi być wyposażony w piec zdolny do utrzymania temperatury od 1000°C do 1100°C do pirolizy całej próbki i utleniania siarki,

  - Aparat musi umożliwić automatyczną kontrolę ciśnienia tlenu i gazu nośnego,

  - Aparat musi umożliwić automatyczne wykonanie procedury sprawdzania szczelności układu (podciśnienie i nadciśnienie),

  - Aparat musi być wyposażony w detektor selektywny na siarkę, pozbawiony zjawiska wpływu koncentracji azotu w próbce na oznaczanie siarki,

  - Aparat musi być wyposażony w automatyczny, sterowany z oprogramowania dozownik (autosampler) umożliwiający dozowanie próbek paliw ciekłych, pozwalający na umieszczenie w podajniku min. 100 próbek,

  - Aparat musi być wyposażony w: wbudowany filtr cząstek stałych, osuszacz gazów spalinowych i wbudowaną pompę próżniową,

  - Piec musi być ustawiony w pozycji pionowej,

  - Aparat musi umożliwiać analizę próbek od ciekłych paliw niskosiarkowych do    najcięższych przetworów naftowych oraz olejów smarowych,

  - Aparat musi umożliwiać wykonanie i zapisanie minimum 6 krzywych kalibracji dla różnych próbek oraz umożliwiać kalibrację sposobem ręcznym lub automatycznym,

  - Aparat musi umożliwić programowanie przez użytkownika czasu pomiaru od 
2 min do 5 min.

  - Aparat musi umożliwiać detekcję siarki od 0,03mg/kg do 10 000 mg/kg,

  - Aparat musi być wypoasażony we fiolki do próbek w ilości 300 sztuk,

  - Aparat musi być wyposażony w ważne (produkcja 2022 rok) certyfikowane roztwory wzorcowe (CRM) o zawartości siarki:

0,00 ppm (ślepa), 5,0 ppm, 10,0 ppm, 25,0 ppm, 50,0 ppm, 100,0 ppm, 250,0 ppm, 500,0 ppm, 700,0 ppm, 750 ppm, 1000 ppm. wraz z certyfikatami,

  - Aparat musi być wyposażony w min. 10’ wyświetlacz dotykowy umożliwiający sterowanie aparatem, podgląd wyników, wykonanie diagnostyki i zarządzanie sekwencją pomiarową,

  - Aparat musi umożliwić sterowanie wszystkimi jednostkami tj. piec, detektor, automatyczny dozownik próbek ciekłych, z pozycji oprogramowania,

  - pełną dokumentację techniczną wraz ze świadectwem sprawdzenia  istotnych elementów wyposażenia wystawionym przez producenta,

świadectwa wzorcowań z roku 2022 elementów wyposażenia jeżeli norma  PN-EN ISO 20846:2020-03 aktualnej wersji normy i ASTM D 5453-19a aktualnej wersji normy przewiduje wzorcowanie elementów wyposażenia aparatu,

  - drukowaną instrukcję obsługi w języki polskim i języku angielskim.

5. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe:

a) wymagania gwarancyjne (minimalne):

- 24 miesiące na wszystkie elementy od daty odbioru,

- elementy eksploatacyjne, które podlegają wymianie w w/w terminie i nie ulegną uszkodzeniu w wyniku wad fabrycznych lub zastosowaniu niewłaściwego materiału, są wyłączone z gwarancji;

- elementy, które ulegną uszkodzeniu z w/w przyczyn podlegają gwarancji 
i powinny być wymienione na koszt i starania producenta;

b) wymagania serwisowe (minimalne):

- zapewniony serwis na terenie kraju.

6. Z przedmiotem zamówienia powinna być dostarczona odbiorcy:

a) pełna dokumentacja techniczna w języku polskim i języku angielskim,

b) karta gwarancyjna z instrukcją w zakresie wykonywania przeglądów              gwarancyjnych,

c) świadectwo sprawdzenia aparatu i/lub istotnych elementów wyposażenia wystawione przez producenta,

d) świadectwa wzorcowań (jeżeli są wymagane zapisami w normach PN-EN ISO 20846:2020-03 aktualnej wersji i ASTM D 5453-19a aktualnej wersji) zgodnie z punktem 4,

e) wykaz autoryzowanych zakładów serwisowych,

f) drukowana instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim i

języku angielskim.

7. Postanowienia końcowe :

a) wszelkie zmiany i odstępstwa od wymagań warunków technicznych wymagają uzgodnienia  z Szefostwem Służby MPS  Inspektoratu wsparcia Sił Zbrojnych (SSMPS IWsp SZ),

b) przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami wyposażenia, certyfikowanymi materiałami  CRM i innymi materiałami do pracy aparatu ma być wyprodukowany w 2022 r.,

c) odbiór przedmiotu zamówienia:

- dokonuje odbiorca,

- sprawdzenie jakościowo – ilościowe ukompletowania i wyposażenia,

- sprawdzenie posiadania dokumentacji wymienionej w pkt. 6,

- sprawdzenie ważności gwarancji.

d) termin dostawy do 30.10.2022 r.

e) miejsce dostawy – określi zamawiający,

f) odbiorcy przedmiotu zamówienia:

- Rejonowe Laboratorium MPS Poznań, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań 
-  1 kpl.

g) wytwórca/dostawca zobowiązany jest:

- do spełnienia wymogów określonych w pkt 2, pkt 3 i pkt 4,

- do dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia na swój koszt w

miejscu dostawy,

- do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu

zamówienia ze wskazanym przez odbiorcę personelem (użytkownikiem),

- do przeprowadzenia sprawdzenia poprawności działania aparatu na   roztworach wzorcowych CRM u użytkownika w obecności wyznaczonych przez laboratorium osób,

- do wprowadzenia danych wejściowych do aparatu i ustawienia (wprowadzenia) właściwych programów w aparacie celem wykonywania badań,

- czas szkolenia – co najmniej 4 godz.,

- termin szkolenia – należy uzgodnić z zamawiającym co najmniej 14 dni  przed przekazaniem przedmiotu zamówienia,

- miejsce szkolenia – określi zamawiający,

- ilość szkolonych – max. 7 osób;

- powiadomić pisemnie z wyprzedzeniem 14 dniowym o planowanym terminie przekazania:

- Szefostwo Służby MPS IWsp SZ,

- zamawiającego,

- odbiorcę (użytkownika ),

- dostarczyć SSMPS pełną dokumentację eksploatacyjną i informacyjną

(w języku polskim ) wymienioną w pkt .6 (1 kpl.).

SZEF

SZEFOSTWA SŁUŻBY MPS

INSPEKTORATU WSPARCIA SZ

(-)płk Dariusz KUJAWA

# Footnotes

zgodność wyrobu z Dyrektywą Nowego Podejścia Unii Europejskiej