## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
I. PŁYTY TYTANOWE DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |  | 18 | szt.
2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kraterowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |  | 18 | szt.
3 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) |  | 6 | szt.
4 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadające 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm |  | 25 | szt.
5 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadające 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. |  | 18 | szt.
II. PŁYTA TYTANOWA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadające 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. |  | 25 | szt.
III. PŁYTA TYTANOWA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku. Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadające 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadające 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. |  | 20 | szt.
1. 1 ŚRUBY DO PŁYT
1 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-110mm |  | 900 | szt.
2 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm |  | 320 | szt.
3 | śruby tytanowe jednokorowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm |  | 220 | szt.
4 | śruby korowe o średnicy 4.0 mm w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90mm |  | 280 | szt.
5 | śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm |  | 80 | szt.
6 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm |  | 40 | szt.
7 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm |  | 20 | szt.
8 | oczko do kabla blokowane i nieblokowane |  | 70 | szt.
9 | kabel średnica 1.8 mm, długość 914 mm |  | 30 | szt.
10 | kabel średnica 1.8 mm, długość 635 mm |  | 40 | szt.
11 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o śr. 5.0 mm i 4.0 mm |  | 800 | szt.
12 | Spacer 1, 2 lub 3 mm |  | 10 | szt.
13 | Pusta śruba |  | 10 | szt.
14 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm kaniulowane samowiercące w dł. 14-50 mm |  | 80 | szt.
15 | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 mm |  | 60 | szt.
IV. PŁYTY STALOWE I TYTANOWE DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm. |  | 22 | szt.
1.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | Śruba blokowana 2.7 mm |  | 10 | szt.
B | Śruba blokowana 3.5 mm |  | 140 | szt.
C | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 mm |  | 50 | szt.
D | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 mm |  | 10 | szt.
2 | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiadająca centralny otwór pod drut Kirschnera, ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1cm lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów pod śruby w głowie płyty oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie. Długość płyt: 73mm, 83mm, 133mm, 190mm i 227 mm. Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie płyty oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie. Długość płyt: 80mm, 90mm, 140mm, 197mm i 234mm. Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste. Płyty od 7 otworów do 11 otworów, posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów z wyższ posiadające dodatkowo na trzonie przewężenie, umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub: 3.5 mm korowych, 3.5 mm blokowanych, 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm |  | 15 | szt.
2.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | śruba wielokierunkowa blokowana 3,5 mm |  | 30 | szt.
B | blokowane pegi 3,2 mm |  | 30 | szt.
C | śruba nieblokowana o niskim profilu 3,5 mm |  | 30 | szt.
D | śruba korowa blokowana 3,5 mm |  | 100 | szt.
E | śruba blokowana gąbczasta |  | 30 | szt.
V. PŁYTY STALOWE DO ZŁAMAŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania.
1 | Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. |  | 10 | szt.
2 | Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm |  | 10 | szt.
3 | Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. |  | 10 | szt.
4 | Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. |  | 10 | szt.
5 | Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. |  | 10 | szt.
V.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | śruba stalowa blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm |  | 100 | szt.
B | śruba blokowana 3,5mm z głową 2.7mm |  | 150 | szt.
C | śruba gąbczasta 4.0mm |  | 20 | szt.
D | śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm |  | 30 | szt.
E | śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm, w długościach 10-24 mm |  | 30 | szt.
F | śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm |  | 30 | szt.
VI. PŁYTY STALOWE ANATOMICZNE PROSTE, REKONSTRUKCYJNE, TUBULARNE 3,5MM Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
1 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm |  | 35 | szt.
2 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |  | 16 | szt.
3 | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm |  | 15 | szt.
VI.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-100 mm |  | 80 | szt.
B | stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm |  | 280 | szt.
C | śruba gąbczasta 4.0mm |  | 50 | szt.
VII. PŁYTY STALOWE ANATOMICZNE DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
1 | Płyta anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Płyta stalowa przyśrodkowa 3,5mm do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomiczna niskoprofilowana. Ilość otworów od 4 do 10 w długościach od 59mm do 130mm, prawa i lewa. Możliwość użycia śrub korowych 3,5mm w długościach od 10mm do 150mm oraz gąbczastych 4.0mm od 10mm do 60mm. |  | 30 | szt.
VIII. PŁYTY STALOWE ANATOMICZNE DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm |  | 40 | szt.
2 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |  | 20 | szt.
VIII.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | Śruba blokowana 2.7 |  | 120 | szt.
B | Śruba blokowana 3.5 |  | 540 | szt.
C | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 |  | 90 | szt.
D | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 |  | 20 | szt.
IX. PŁYTY STALOWE DO STRZAŁKI
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. |  | 80 | szt.
IX.1 ŚRUBY DO PŁYT
A | śruba stalowa blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm |  | 350 | szt.
B | śruba blokowana 3,5mm z głową 2,7mm |  | 350 | szt.
C | śruba gąbczasta 4.0mm |  | 100 | szt.
D | śruby stalowe kronikalne o średnicy 2.7 mm, w długościach 10-24 mm |  | 100 | szt.
E | śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm |  | 120 | szt.
F | śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm |  | 160 | szt.
X. GWÓŹDŹ TYTANOWY DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ REKONSTRUKCYJNY Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm i 5mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; Komplet: gwóźdź , śruba doszyjkowa, śruba blokująca , zaślepka .
1 | Gwóźdź długi |  | 20 | szt.
2 | Gwóźdź krótki |  | 20 | szt.
3 | śruba antyrotacyjna |  | 30 | szt.
4 | Śruba blokująca do gwoździa |  | 60 | szt.
5 | Śruba doszyjkowa |  | 40 | szt.
6 | Zaślepka do gwoździa |  | 40 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….
| data |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Granulat do miejscowego leczenia zakażeń kości i tkanek miękkich dostosowany do mieszania z antybiotykiem 5 cm3 |  | 6 | szt.
2 | Granulat do miejscowego leczenia zakażeń kości i tkanek miękkich dostosowany do mieszania z antybiotykiem 10 cm3 |  | 20 | szt.
3 | Granulat do miejscowego leczenia zakażeń kości i tkanek miękkich dostosowany do mieszania z antybiotykiem 20 cm3 |  | 15 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ……………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| data |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy