Znak sprawy: ZZ–ZP-2375-22/19						Załącznik nr 2.1f

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Formularz ofertowy

Producent/Firma.........................................			Kraj......................................................

Urządzenie/typ...........................................			Rok produkcji.................................

| L.p. | Wymagane graniczne cechy dzierżawionego analizatora ANALIZATOR BIOCHEMICZY | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2016 (jeżeli analizator używany musi być po pełnym, aktualnym przeglądzie technicznym, mieć wymienione części zużywalne- analizator sprawny), wykluczony analizator demonstracyjny |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz minimum 50 oznaczeń na godzinę dla ISE |  |
| 4 | Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, kinetyczne 1 i 2 punktowe, r. turbidymetryczne ISE - minimum Na, K, Cl. ISE - możliwość zastosowania i wymiany pojedynczych elektrod |  |
| 5 | Analizator swobodnego dostępu, pracujący w systemie tzw. „mokrej chemii” |  |
| 6 | Detektor poziomu płynów - odczynników, próbek, zlewek |  |
| 7 | Uzupełnianie odczynników, próbek i kuwet w trakcie pracy analizatora, bez zmiany trybu pracy na standby, pauza oraz wykluczenie nastawiania nowych próbek dopiero po zakończeniu bieżących analiz |  |
| 8 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |
| 9 | Identyfikacja odczynnika przez analizator z automatycznym monitorowaniem poziomu odczynników |  |
| 10 | Zastosowanie automatycznego rozcieńczania próbek do badań i po przekroczeniu liniowości |  |
| 11 | Temperatura oznaczania 370C, bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego – bez łaźni wodnej i olejowej |  |
| 12 | Wykonywanie badań w trybie CITO |  |
| 13 | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, zastosowanie kuwet jednorazowego użytku |  |
| 14 | Automatyczna kalibracja i rozcieńczanie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach |  |
| 15 | Wbudowany system kontroli jakości badan wykorzystujący reguły Westgarda oraz analizy Levy-Jenningsa, z opcją statystyczną i graficzną z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych |  |
| 16 | Zapewnienie (na koszt Wykonawcy) udziału w zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości minimum 17-parametrowej, częstotliwość co 2 tygodnie z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych |  |
| 17 | Detektor skrzepów dla próbek |  |
| 18 | Zużycie wody podczas pracy nie większe niż 3l/godz. W przypadku większego zużycia – wymagana zewnętrzna stacja uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator. Zamawiający nie ponosi kosztów funkcjonowania stacji. |  |
| 19 | Oznaczenia w różnego rodzaju materiale(osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat pełnej krwi- HbA1c, płyny z jam ciała |  |
| 20 | Ilość miejsc na próbki pacjentów nie mniejsza niż 80 próbek |  |
| 21 | Ilość miejsc na odczynniki nie mniej niż 30 |  |
| 22 | Analizator wyposażony w wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu kodów z probówek oznaczanych i odczynników oraz zewnętrzny czytnik kodów do pracy w trybie manualnym |  |
| 23 | Zastosowanie różnego rodzaju probówek pierwotnych(4, 6, 10 ml) a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5ml, 0,7ml, 2 ml |  |
| 24 | Pojemnik na wodę i ścieki oraz zapasowy pojemnik na ścieki i na wodę |  |
| 25 | Analizator posiadający certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 26 | Instrukcja obsługi i oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 27 | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania przez UPS zewnętrzny (co najmniej 30 minut) |  |
| 28 | Karty charakterystyki odczynników dostarczyć wraz z analizatorem |  |
| 29 | Oferowany analizator objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy, bezpłatne naprawy i przeglądy w czasie kontraktu. Czas oczekiwania na interwencję w razie awarii do 48 godzin w dni robocze. |  |
| 30 | Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii, Dostawca zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy o podobnych parametrach. Jeżeli wstawienie innego zastępczego urządzenia z winy Dostawcy nie będzie możliwe, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecania badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu naprawy aparatu |  |
| 31 | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z systemem informatycznym Zamawiającego |  |
| 32 | Podłączenie analizatora biochemicznego oraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego do istniejącego systemu laboratoryjnego – program SOLAB firmy Kamsoft Wykonawca pokrywa koszty podłączenia oferowanego analizatora Parametry sprzętu: stacja robocza: komputer biurowy All in One procesor minimum 6 rdzeni 1,7 GHz, min. 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 60Hz, monitor ekran LED o minimalnej przekątnej 21calii rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1920 x 1080, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, minimalna ilość portów RJ-45 - 1szt., minimalna ilość portów USB 3,0 lub 2,0 – 3 szt., minimalna ilość złączy HDMI – 2 szt., klawiatura – układ polski programisty, mysz optyczna – minimum dwa klawisze minimum dwa wolne złącza RS232. Oprogramowanie systemowe: wymagane Windows 10 Pro 64 bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft drukarka: laserowa monochromatyczna, sieciowa, z funkcją kopiarki i skanera rozdzielczość druku nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi, druk dwustronny wymagany automatyczny, minimalna rozdzielczość skanowania 600 dpi, szybkość skanowania do 6 sekund/strona w kolorze, do 2 sekund/strona czarno-biała. Druk na papierze B5, A4, A5, A6, DL, o wydajności minimum 40 stron/min, obciążenie normatywne min. 80 000 stron/miesiąc. Zainstalowana pamięć RAM minimum 512 MB. Kompatybilność z systemami Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux. Języki drukarki minimum: XPS, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL, 5e/5c/6, PDF, PostScript 3. |  |
| 33 | Wyposażenie pracowni biochemicznej w stołową wirówkę laboratoryjną ( maksymalne przyśpieszenie min. – 21381 x g, prędkość wirowania 300 – 15000 obr./min. plus wirnik kątowy na 24 próbówki o pojemności 5 -10 ml. |  |

* Wpisać Tak lub Nie. Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

UWAGA:

Oferent zobowiązuje się, na czas trwania umowy, przekazać, na podstawie umowy dzierżawy, jeden analizator biochemiczny, do wykonywania wszystkich wymienionych oznaczeń w siedzibie Zamawiającego, spełniający warunki graniczne.

.........................................................

Podpis Wykonawcy