## pa1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule do wkłuć dożylnych i korki
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141310-6 Strzykawki, 33141220-8 Kaniula, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 56200
1.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
1.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
1.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
1.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
1.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
1.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
1.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
1.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
1.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
1.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
1.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
1.20 | Rozmiar: 22G (0.9 x 25 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
1.21 | Przepływ: minimum 36 ml/min | Tak, wpisać przepływ
1.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
2.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 76000
2.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
2.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
2.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
2.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
2.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
2.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
2.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
2.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
2.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
2.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
2.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
2.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
2.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
2.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
2.20 | Rozmiar: 20G (1.1 x 32-33 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
2.21 | Przepływ: minimum 61 ml/min | Tak, wpisać przepływ
2.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
3.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 18200
3.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
3.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
3.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
3.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
3.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
3.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
3.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
3.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
3.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
3.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
3.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
3.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
3.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
3.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
3.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
3.20 | Rozmiar: 18G (1.3 x 32-33 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
3.21 | Przepływ: minimum 100 ml/min | Tak, wpisać przepływ
3.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
4.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 4000
4.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
4.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
4.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
4.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
4.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
4.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
4.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
4.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
4.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
4.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
4.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
4.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
4.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
4.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
4.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
4.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
4.20 | Rozmiar: 18G (1.3 x 45 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
4.21 | Przepływ: minimum 96 ml/min | Tak, wpisać przepływ
4.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
5.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 1000
5.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
5.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
5.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
5.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
5.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
5.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
5.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
5.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
5.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
5.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
5.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
5.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
5.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
5.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
5.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
5.20 | Rozmiar: 17G (1.5 x 45 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
5.21 | Przepływ: minimum 128 ml/min | Tak, wpisać przepływ
5.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
6.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 1000
6.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
6.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
6.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
6.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
6.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
6.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
6.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
6.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
6.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
6.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
6.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
6.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
6.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
6.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
6.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
6.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
6.20 | Rozmiar: 16G (1.7-1.8 x 45-50 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
6.21 | Przepływ: minimum 196 ml/min | Tak, wpisać przepływ
6.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
7.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 50
7.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
7.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
7.3 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igłę (standardową nasadką-kapturkiem chroniącą przed zakłuciem np. podczas wyjmowania kaniuli z opakowania i manewrowania nią jeszcze przed wkłuciem) | Tak
7.4 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
7.5 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
7.6 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej lub filtra hydrofobowego | Tak, wpisać rodzaj
7.7 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 4 paski kontrastowe | Tak, wpisać ilość pasków
7.8 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
7.9 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
7.10 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
7.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.12 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
7.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
7.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
7.17 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
7.18 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
7.19 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
7.20 | Rozmiar: 14G (2.0-2.2 x 45-50 mm) | Tak, wpisać rozmiar (grubość, długość)
7.21 | Przepływ: minimum 270 ml/min | Tak, wpisać przepływ
7.22 | Czy kaniula posiada na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym kod UDI-DI lub GTIN | wpisać tak lub nie
Parametry jakościowe:
K1 | przepływy wyższe niż określone w SWZ jako minimalne (dla każdej kaniuli przepływ wyższy - aby otrzymać punkty każda kaniula musi posiadać większy przepływ niż określono) | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
K2 | większa ilość pasków radiocieniujących niż określona w SWZ jako minimalna (aby otrzymać punkty każda kaniula musi posiadać więcej pasków niż określono) | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
K3 | każda kaniula na opakowaniu bezpośrednim oraz na opakowaniu zbiorczym posiada kod GTIN lub UDI-DI (w formie 2D lub kodu paskowego) | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
TD | Termin dostawy | 5 pkt
TRR | Termin rozpatrzenia reklamacji | 5 pkt

## pa2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Osłony na przewody
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Osłona na przewody z folii wyjałowiona |  |  | szt. | 350
1.1 | Osłona na przewody | Tak
1.2 | Wykonana z przeźroczystej folii | Tak
1.3 | Z perforacją | Tak
1.4 | Z dwoma taśmami | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Rozmiar: 14 x 250 cm | Tak
2.0 | Osłona na przewody z folii wyjałowiona |  |  | szt. | 500
2.1 | Osłona na przewody | Tak
2.2 | Wykonana z przeźroczystej folii | Tak
2.3 | Z perforacją | Tak
2.4 | Z dwoma taśmami | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Rozmiar: 16 x 200 cm | Tak
3.0 | Osłona na przewody z folii wyjałowiona |  |  | szt. | 6300
3.1 | Osłona na przewody | Tak
3.2 | Wykonana z przeźroczystej folii | Tak
3.3 | Z perforacją | Tak
3.4 | Z dwoma taśmami | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.6 | Rozmiar: 16 x 250 cm | Tak

## pa3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worki do sporządzania mieszanin żywieniowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego |  |  | szt. | 1000
1.1 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego | Tak
1.2 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego - w tym mieszanin z lipidami, witaminami, glukozą, elektrolitami, pierwiastkami śladowymi | Tak
1.3 | Worek posiada otwór w górnej części umożliwiający zawieszenie na statywie | Tak
1.4 | Worek posiada skalę dla orientacyjej oceny pojemności | Tak
1.5 | Worek posiada trzy porty - jeden do wpięcia aparatu do przetoczeń, drugi do wprowadzenia preparatów do worka, trzeci do dostrzyknięcia za pomocą igły | Tak
1.6 | Port do wprowadzania preparatów z zakręconym koreczkiem oraz jednorazowo zamykalnym zatrzaskiem (do trwałego zamknięcia worka po wprowadzeniu preparatów) | Tak
1.7 | Port do wprowadzania preparatów - pozwala na wetknięcie końcówki strzykawki luer-lock i "przepompowanie" zawartości strzykawki do worka bez wycieków i bez użycia igieł | Tak
1.8 | Port do dostrzykiwań - zabezpieczony nasadką | Tak
1.9 | Pojemność: 250 - 300 ml | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego |  |  | szt. | 250
2.1 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego | Tak
2.2 | Worek do sporządzania żywienia pozajelitowego - w tym mieszanin z lipidami, witaminami, glukozą, elektrolitami, pierwiastkami śladowymi | Tak
2.3 | Worek posiada otwór w górnej części umożliwiający zawieszenie na statywie | Tak
2.4 | Worek posiada skalę dla orientacyjej oceny pojemności | Tak
2.5 | Worek posiada trzy porty - jeden do wpięcia aparatu do przetoczeń, drugi do wprowadzenia preparatów do worka, trzeci do dostrzyknięcia za pomocą igły | Tak
2.6 | Port do wprowadzania preparatów z zakręconym koreczkiem oraz jednorazowo zamykalnym zatrzaskiem (do trwałego zamknięcia worka po wprowadzeniu preparatów) | Tak
2.7 | Port do wprowadzania preparatów - pozwala na wetknięcie końcówki strzykawki luer-lock i "przepompowanie" zawartości strzykawki do worka bez wycieków i bez użycia igieł | Tak
2.8 | Port do dostrzykiwań - zabezpieczony nasadką | Tak
2.9 | Pojemność: 500 ml | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Strzykawki – luer lock
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141310-6 Strzykawki, 33141220-8 Kaniula, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strzykawka Luer-Lock |  |  | szt. | 1000
1.1 | Strzykawka z końcówką Luer-Lock | Tak
1.2 | Strzykawka trzyczęściowa (korpus/cylinder, tłok, uszczelniacz) | Tak
1.3 | Uszczelniacz - z gumy syntetycznej całkowicie wolnej od lateksu | Tak
1.4 | Uszczelniacz z tłokiem gładko poruszający się w cylindrze (dopuszcza się stosowanie silikonu dla zwiększenia poślizgu) | Tak
1.5 | Końcówka umieszczona koncentrycznie | Tak
1.6 | Kryza ograniczająca - zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka | Tak
1.7 | Czytelna i niezmywalna skala | Tak
1.8 | Podziałka co 0,5 ml lub częściej | Tak
1.9 | Opis/Oznaczenie numeryczne skali - co 1 ml lub częściej | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie typu sztywny blister-pack lub papier-folia, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie posiada miejsce ułatwionego otwierania | Tak
1.12 | Opakowanie zbiorcze lub transportowe znakowane kolorem (dla każdej objętości - inny kolor) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.17 | Korpus przezroczysty | Tak
1.18 | Na strzykawce - oznaczenie definiujące producenta (logo lub nazwa). | Tak
1.19 | Opakowanie zbiorcze od 50 do 150 szt. | Tak, wpisać
1.20 | Pojemność nominalna: 30 ml | Tak

## pa5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Serwety zabiegowe/operacyjne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, bez otworu, średnia |  |  | szt. | 1000
1.1 | Serweta jałowa | Tak
1.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
1.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
1.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
1.6 | Rozmiar: 75x90 | Tak

## pa6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Serwety zabiegowe/operacyjne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, bez otworu, mała |  |  | szt. | 6000
1.1 | Serweta jałowa | Tak
1.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
1.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
1.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
1.6 | Rozmiar: 45-50 cm x 45-50 cm | Tak
2.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, bez otworu, średnia |  |  | szt. | 6000
2.1 | Serweta jałowa | Tak
2.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
2.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
2.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
2.6 | Rozmiar: 50 cm x 60 cm i 50 cm x 70 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, bez otworu, średnia |  |  | szt. | 100
3.1 | Serweta jałowa | Tak
3.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
3.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
3.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
3.6 | Rozmiar: 70-75 cm x 70-75 cm | Tak
4.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, bez otworu, duża |  |  | szt. | 8000
4.1 | Serweta jałowa | Tak
4.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
4.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
4.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
4.6 | Rozmiar: 70-75 cm x 140-150 cm | Tak

## pa7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Serwety zabiegowe/operacyjne z otworem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, z otworem, mała |  |  | szt. | 350
1.1 | Serweta jałowa | Tak
1.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
1.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
1.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
1.6 | Rozmiar: 45-50 cm x 45-50 cm | Tak
1.7 | Serweta z otworem | Tak
1.8 | Średnica otworu: 5-7 cm | Tak
1.9 | Otwór centralnie położony | Tak
1.10 | Serweta bez warstw lepnych w jakimkolwiek obszarze | Tak
2.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, z otworem, mała |  |  | szt. | 2800
2.1 | Serweta jałowa | Tak
2.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
2.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
2.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
2.6 | Rozmiar: 45-50 cm x 45-50 cm | Tak
2.7 | Serweta z otworem | Tak
2.8 | Średnica otworu: 5-7 cm | Tak
2.9 | Otwór centralnie położony | Tak
2.10 | Serweta z warstwą lepną/przylepcem bezpośrednio przy otworze i jednocześnie wokół otworu | Tak
3.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, z otworem, średnia |  |  | szt. | 6200
3.1 | Serweta jałowa | Tak
3.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
3.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
3.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
3.6 | Rozmiar: 50 cm x 75 cm | Tak
3.7 | Serweta z otworem | Tak
3.8 | Średnica otworu: 7 cm lub otwór prostokątny 6 cm x 8 cm | Tak
3.9 | Otwór centralnie położony | Tak
3.10 | Serweta z warstwą lepną/przylepcem bezpośrednio przy otworze i jednocześnie wokół otworu | Tak
4.0 | Serweta nieprzemakalna, chłonna, z otworem, średnia |  |  | szt. | 3300
4.1 | Serweta jałowa | Tak
4.2 | Serweta dwuwarstwowa | Tak
4.3 | Serweta chłonna - z włókniną na powierzchni | Tak
4.4 | Serweta nieprzemakalna - laminowana/z folią na stronie tylnej | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
4.6 | Rozmiar: 50 cm x 75 cm | Tak
4.7 | Serweta z otworem | Tak
4.8 | Średnica otworu: 7 cm lub otwór prostokątny 6 cm x 8 cm | Tak
4.9 | Otwór centralnie położony | Tak
4.10 | Serweta bez warstw lepnych w jakimkolwiek obszarze | Tak

## pa8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy proceduralne/opatrunkowe - do znieczuleń
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do znieczuleń (opatrunkowy) |  |  | szt. | 7500
1.1 | Opatrunkowy zestaw zabiegowy przeznaczony do znieczuleń | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.6: | Tak
1.3 | Serweta laminowana o wymiarach: 70-75 cm x 85-90 cm -1 szt. | Tak
1.4 | Serweta laminowana z otworem z warstwą lepną naokoło otworu, wymiary serwety: 70-75 cm x 85-90 cm, średnica otworu 6,5-8 cm - 1 szt. | Tak
1.5 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm - 10-15 szt. | Tak
1.6 | Pean jednorazowy o długości 15-20 cm - 1 szt. | Tak
1.7 | Zestaw musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
1.8 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak

## pa9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do podawania tlenu i nebulizacji
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 12
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) - neonatologiczny |  |  | szt. | 80
1.1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójny - tzw. wąsy/okulary | Tak
1.2 | Rozmiar dla noworodków | Tak
1.3 | Wykończenie (końcówki wchodzące do nozdrzy) - miękkie i delikatne - wykonane np. z silikonu, delikatnego polietylenu | Tak
1.4 | Długość - od 1.5 m do 2.5 m | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) - dla dzieci |  |  | szt. | 250
2.1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójny - tzw. wąsy/okulary | Tak
2.2 | Rozmiar dla dzieci | Tak
2.3 | Wykończenie (końcówki wchodzące do nozdrzy) - miękkie - wykonane np. z silikonu, delikatnego polietylenu | Tak
2.4 | Długość - od 1.5 m do 2.5 m | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) - dla dorosłych |  |  | szt. | 23000
3.1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójny - tzw. wąsy/okulary | Tak
3.2 | Rozmiar dla dorosłych | Tak
3.3 | Wykończenie (końcówki wchodzące do nozdrzy) - miękkie - wykonane np. z silikonu, delikatnego polietylenu | Tak
3.4 | Długość - od 1.5 m do 2.5 m | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) - dla dorosłych |  |  | szt. | 3000
4.1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójny - tzw. wąsy/okulary | Tak
4.2 | Rozmiar dla dorosłych | Tak
4.3 | Wykończenie (końcówki wchodzące do nozdrzy) - miękkie - wykonane np. z silikonu, delikatnego polietylenu | Tak
4.4 | Długość - od 3,5 m do 5 m | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Dren - przedłużacz do podawania tlenu |  |  | szt. | 4300
5.1 | Dren/przedłużacz do podawania tlenu | Tak
5.2 | Dren odporny na załamania | Tak
5.3 | Długość: 2 - 2.5 m | Tak
5.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.5 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.6 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.0 | Dren - przedłużacz do podawania tlenu |  |  | szt. | 500
6.1 | Dren/przedłużacz do podawania tlenu | Tak
6.2 | Dren odporny na załamania | Tak
6.3 | Długość: 5 m | Tak
6.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.5 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.6 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
6.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.0 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu (z drenem) |  |  | szt. | 2000
7.1 | Maska do podawania tlenu | Tak
7.2 | Maska z otworami, pozwalająca uzyskać średnią koncentrację tlenu | Tak
7.3 | Maska wykonana z miękkiego i przezroczystego materiału | Tak
7.4 | Maska z gumką do mocowania (założoną już na maskę) | Tak
7.5 | Maska z zaciskiem na nos | Tak
7.6 | Wraz z maską dołączony dren | Tak
7.7 | Dren długości 200 cm (+/- 10%) | Tak
7.8 | Maska dostępna przynajmniej w pięciu rozmiarach: dla noworodków, dzieci, dzieci starszych, dla dorosłych większa i mniejsza do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
7.9 | Czysta biologicznie/sterylna | Tak
8.0 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu (z drenem) |  |  | szt. | 2100
8.1 | Maska do podawania tlenu | Tak
8.2 | Maska z otworami i workiem, pozwalająca uzyskać wysoką koncentrację tlenu | Tak
8.3 | Maska wykonana z miękkiego i przezroczystego materiału | Tak
8.4 | Maska z gumką do mocowania (założoną już na maskę) | Tak
8.5 | Maska z zaciskiem na nos | Tak
8.6 | Maska połączona z workiem, pomiędzy workiem a maską - łącznik obrotowy do podłączenia drenu tlenowego | Tak
8.7 | Wraz z maską dołączony dren | Tak
8.8 | Dren długości 200 cm (+/- 10%) | Tak
8.9 | Maska dostępna przynajmniej w rozmiarze dla dorosłych | Tak
8.10 | Czysta biologicznie/sterylna | Tak
9.0 | Maska tlenowa ze zwężką Venturiego |  |  | szt. | 10
9.1 | Maska do podawania tlenu z regulacją koncentracji tlenu | Tak
9.2 | Maska wykonana z miękkiego i przezroczystego materiału | Tak
9.3 | Maska z gumką do mocowania (założoną już na maskę) | Tak
9.4 | Maska z zaciskiem na nos | Tak
9.5 | Możliwość nastawu na 24, 26, 28, 30, 35, 40, 50% | Tak
9.6 | Nastaw za pomocą jednego regulatora, a nie za pomocą kilku wymiennych końcówek
9.7 | Maska może być stosowana w aerozoloterapii | Tak
9.8 | Wraz z maską dołączony dren | Tak
9.9 | Dren długości 200 cm (+/- 10%) | Tak
9.10 | Maska dostępna przynajmniej w rozmiarach: dla dzieci i dla dorosłych do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
9.11 | Czysta biologicznie/sterylna | Tak
10.0 | Nebulizator z ustnikiem i drenem |  |  | szt. = 1 zestaw | 3000
10.1 | Zestaw (minimalny skład): nebulizator (naczynko rozpylające), ustnik, dren | Tak
10.2 | Przeznaczony dla dorosłych | Tak
10.3 | Naczynko rozkręcane, ze skalą pojemności co 1 ml | Tak
10.4 | Naczynko o pojemności przynajmniej 6 ml | Tak
10.5 | Dren długości 2 - 2.5 m | Tak
10.6 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych, osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
10.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
10.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
10.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
10.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.0 | Nebulizator z maską i drenem |  |  | szt. = 1 zestaw | 3000
11.1 | Zestaw (minimalny skład): nebulizator (naczynko rozpylające), maska, dren | Tak
11.2 | Przeznaczony dla dorosłych | Tak
11.3 | Naczynko rozkręcane, ze skalą pojemności co 1 ml | Tak
11.4 | Naczynko o pojemności przynajmniej 6 ml | Tak
11.5 | Maska z gumką do mocowania na głowie | Tak
11.6 | Maska z metalowym paskiem umożliwiającym dopasowanie do nosa | Tak
11.7 | Dren długości 2 - 2.5 m | Tak
11.8 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych, osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
11.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
11.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
11.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
12.0 | Nebulizator z maską i drenem |  |  | szt. = 1 zestaw | 500
12.1 | Zestaw (minimalny skład): nebulizator (naczynko rozpylające), maska, dren | Tak
12.2 | Przeznaczony dla dzieci i młodzieży (S i M - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) | Tak
12.3 | Naczynko rozkręcane, ze skalą pojemności co 1 ml | Tak
12.4 | Naczynko o pojemności przynajmniej 6 ml | Tak
12.5 | Maska z gumką do mocowania na głowie | Tak
12.6 | Maska z metalowym paskiem umożliwiającym dopasowanie do nosa | Tak
12.7 | Dren długości 2 - 2.5 m | Tak
12.8 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych, osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
12.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
12.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
12.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
12.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do cewnikowania naczyń żylnych - prowadnik
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do naczyń żylnych "J" |  |  | szt. | 30
1.1 | Prowadnik umożliwia założenie wkłucia centralnego | Tak
1.2 | Prowadnik do naczyń żylnych "J" (0,035'' - 60-70 cm) | Tak
1.3 | Długość: 60 - 70 cm | Tak
1.4 | Średnice: 0.032'', 0.035'', 0.038'' - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Prowadnik diagnostyczny - wieńcowy "J" |  |  | szt. | 300
2.1 | Prowadnik diagnostyczny, wieńcowy | Tak
2.2 | Średnica zewnętrzna w zakresie od 0,018" do 0,038". Giętki, dobrze widoczny w skopii, łatwy w manewrowaniu | Tak
2.3 | Długości: 145 - 150 do 260 cm | Tak
2.4 | Różne długości miękkich końcówek od 7 do 22 cm zakończonych w kształcie litery „J" | Tak
2.5 | Ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu | Tak
2.6 | Pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie-PTFE. Promień radiusa 1,5 do 6 mm | Tak
2.7 | Końcówka J nie odkształcająca się po kilkukrotnym wprowadzeniu prowadnika do cewnika | Tak
2.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## pa11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Fraizer
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141642-2 Akcesoria do drenażu
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Końcówka metal. mikrochirurg. - typu Frazier |  |  | szt. | 1700
1.1 | Końcówka jednorazowa | Tak
1.2 | Końcówka typu Frazier (możliwość doginania do pożądanego kształtu) | Tak
1.3 | Końcówka przeznaczona do odsysania z pola operacyjnego, podczas zabiegów wymagających dużej precyzji, laryngologicznych | Tak
1.4 | Końcówka długości 18-23 cm | Tak
1.5 | Końcówka wyposażona w mandryn | Tak
1.6 | Rozmiary: CH 6,CH 9,CH 12 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nebulizator do obwodów oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nebulizator do obwodów oddechowych |  |  | szt. = 1 zestaw | 300
1.1 | Zestaw (minimalny skład): nebulizator (naczynko), łącznik do obwodów oddechowych, przestrzeń martwa, dren | Tak
1.2 | Naczynko - pojemność minimum 5 ml | Tak
1.3 | Łącznik do obwodów oddechowych - z samozamykającą się zastawką, umożliwiający odpięcie i napełnienie naczynka bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego i przerywania wentylacji | Tak
1.4 | Przestrzeń martwa o długości 12 - 15 cm, ze złączami 15M/22F (możliwe wpięcie w układ oddechowy dla dorosłych) | Tak
1.5 | Dren długości 2 - 2.5 m | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych, osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rozszerzacz urologiczny - do cewki moczowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rozszerzacz do cewki moczowej Bougie |  |  | szt. | 100
1.1 | Rozszerzadło do cewki moczowej | Tak
1.2 | Rozszerzadło z końcówką typu oliwka - ułatwiająca wejście do cewki | Tak
1.3 | Długość: 34 cm | Tak
1.4 | Kolor: pomarańczowy | Tak
1.5 | Materiał: neoplex | Tak
1.6 | Na każdym z rozszerzadeł - oznakowanie rozmiaru i producenta/numeru katalogowego | Tak
1.7 | Średnice: 6 Ch, 7, Ch, 8 Ch, 9 Ch, 10 Ch, 12 Ch - 30 Ch (co 2 lub częściej) | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do kardiomonitora Adecon DK- 8000S - do pomiaru CO2
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr do pomiaru CO2, podłączany na zasadzie wkręcania do kardiomonitora szerszym końcem, węższy koniec - końcówka męska Luer-Lock - do podłączenia cewnika (poz 3.) lub drenu (poz. 2) | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
2.0 | Wężyk (linia pomiarowa) do pomiaru CO2 1,5m z końcówkami Luer-Lock, podłączany do filtra (poz. 1) i adaptera (poz. 4) | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
3.0 | Cewnik do podawania O2 ("wąsy") z końcówką Luer-Lock - kaniula próbkująca donosowa | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
4.0 | Rurka osuszająca wielorazowa | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150

## pa15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Antybakteryjna gąbka pod kaniule dożylne, pegi, rurki tracheostomijne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Antybakteryjna gąbka opatrunkowa do wkłuć dożylnych typu EXCILON |  |  | op. bezpośrednie jałowe (2 szt.) | 1500
1.1 | Opatrunek gąbkowy | Tak
1.2 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących) | Tak
1.3 | Nasączony poliheksametylenobiguanidem - o działaniu antybakteryjnym | Tak
1.4 | Utrudnia kolonizację bakteryjną w obrębie opatrunku | Tak
1.5 | Posiada nacięcie zbliżone do litery T - możliwy do założenia pod kaniule dożylne, cewniki, rurki tracheostomijne itp. | Tak
1.6 | Opatrunek kilkuwarstwowy (5-8 warstw) | Tak
1.7 | Opatrunek hypoalergiczny | Tak
1.8 | Rozmiar: 10 cm x 10 cm (+/- 10%) | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: papier lub papier folia, z zaznaczonym miejscem otwierania | Tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie zawiera dwie sztuki | Tak, wpisać wielkość opakowania bezpośredniego
1.13 | Opakowanie zbiorcze: kartonik, 25 do 50 opakowań bezpośrednich (tj. 50 do 100 sztuk) | Tak wpisać ile opakowań bezpośrednich (po 2 szt.) zawiera opakowanie zbiorcze

## pa16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy proceduralne/opatrunkowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do jałowego badania USG |  |  | szt. | 1500
1.1 | Zestaw zabiegowy umożliwiający wykonanie badania USG z zachowaniem jałowości | Tak
1.2 | Zestaw (minimalny skład): osłona, gumki/taśmy, serweta, żel do USG | Tak
1.2.1 | Osłona na głowicę USG 13 cm x 60-65 cm -1 szt. | Tak
1.2.2 | Gumki/taśmy do mocowania osłony - 2 szt. | Tak
1.2.3 | Serweta laminowana 40-45 cm x 40-45 cm - 1 szt. | Tak
1.2.4 | Żel do USG, jałowy, saszetka minimum 20 g - 1 szt. | Tak
1.3 | Zestaw musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
1.4 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak

## pa17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pomp Agilla VP MC
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Agilla VP MC |  |  | szt. | 360
1.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych w pełni kompatybilny z pompą Agilla VP MC - prod. Fresenius Kabi | Tak
1.2 | Przyrząd bez PVC | Tak
1.3 | Możliwość użycia jako przyrząd grawitacyjny (tj. posiada komorę kroplową) | Tak
1.4 | Przyrząd 2-drożny (tj. - z dwoma portami bezigłowymi przed komorą kroplową) | Tak
1.5 | Przeznaczony do leków światłoczułych | Tak
1.6 | Długość zestawu 265 cm | Tak
1.7 | Wolny od lateksu | Tak
1.8 | Posiada zacisk bezpieczeństwa | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Agilla VP MC |  |  | szt. | 500
2.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych w pełni kompatybilny z pompą Agilla VP MC - prod. Fresenius Kabi | Tak
2.2 | Przyrząd bez PVC | Tak
2.3 | Możliwość użycia jako przyrząd grawitacyjny (tj. posiada komorę kroplową) | Tak
2.4 | Przyrząd 4-drożny (tj. - z czterema portami bezigłowymi przed komorą kroplową) | Tak
2.5 | Przeznaczony do leków światłoczułych | Tak
2.6 | Długość zestawu 275 cm | Tak
2.7 | Wolny od lateksu | Tak
2.8 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 500
3.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
3.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
3.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
3.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
3.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
3.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
3.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
3.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
3.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
3.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
3.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
3.12 | Długość: 40-45 cm | Tak
3.13 | Wolny od lateksu | Tak
3.14 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
3.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.16 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
3.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 450
4.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
4.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
4.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
4.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
4.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
4.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
4.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
4.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
4.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
4.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
4.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
4.12 | Przyrząd dedykowany do leków światłoczułych
4.13 | Długość: 40-45 cm | Tak
4.14 | Wolny od lateksu | Tak
4.15 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
4.16 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.17 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
4.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik EnFit do EnPlus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Adapter EnFit do EnPlus |  |  | szt. | 2000
1.1 | Złącze/Adapter umożliwiający podłączenie strzykawki typu EnFit do opakowania z końcówką EnPlus, przebicie membrany i pobranie diety (np.. pobranie żywienia do strzykawki Enfit z opakowania Supportan lub Pack) | Tak
1.2 | Złącze EnPlus na EnFit | Tak
1.3 | Złączka posiada zakręcany koreczek, pozwalający na zabezpieczenie Packa po przebiciu membrany | Tak
1.4 | Koreczek zamykający połączony paseczkiem z końcówką, celem zabezpieczenia przed upadkiem/zgubieniem | Tak
1.5 | Pomiędzy złączem EnPlus a EnFit - 3 - 5 cm giętki, przezroczysty dren | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: od 10 do 50 szt./op. | Tak, wpisać
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik EnFit do EnPlus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Adapter EnFit do EnPlus |  |  | szt. | 2000
1.1 | Złącze/Adapter umożliwiający podłączenie strzykawki typu EnFit do opakowania z końcówką EnPlus, przebicie membrany i pobranie diety (np.. pobranie żywienia do strzykawki Enfit z opakowania Supportan lub Pack) | Tak
1.2 | Złącze EnPlus na EnFit | Tak
1.3 | Złączka posiada zakręcany koreczek, pozwalający na zabezpieczenie Packa po przebiciu membrany | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: od 10 do 50 szt./op. | Tak, wpisać
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria i przyrządy do podawania płynów kompatybilne z pompą Infusomat
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 420
1.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
1.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
1.3 | Dren z silikonową wstawką | Tak
1.4 | Dren długości 250 cm | Tak
1.5 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 2400
2.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
2.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
2.3 | Dren bursztynowy - dedykowany dla leków światłoczułych | Tak
2.4 | Dren w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.5 | Dren z silikonową wstawką | Tak
2.6 | Dren długości 250 cm | Tak
2.7 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
2.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.9 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 100
3.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
3.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
3.3 | Dren dedykowany do podawania cytostatyków | Tak
3.4 | Dren z silikonową wstawką | Tak
3.5 | Dren długości 250 cm | Tak
3.6 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 1000
4.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
4.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
4.3 | Dren dedykowany do podawania cytostatyków - dedykowany dla taksolu (przyrząd pozbawiony PCW, ftalanów, z filtrem 0,2 mikrometra) | Tak
4.4 | Dren z silikonową wstawką | Tak
4.5 | Dren długości 250 cm | Tak
4.6 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
4.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.8 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
4.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 200
5.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
5.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
5.3 | Aparat posiada 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Każda z zastawek zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. | Tak
5.4 | Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania | Tak
5.5 | Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku | Tak
5.6 | Dren z silikonową wstawką | Tak
5.7 | Dren długości 250 cm | Tak
5.8 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
5.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.10 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
6.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 500
6.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
6.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
6.3 | Aparat posiada 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Każda z zastawek zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. | Tak
6.4 | Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania | Tak
6.5 | Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku | Tak
6.6 | Dren z silikonową wstawką | Tak
6.7 | Dren długości 250 cm | Tak
6.8 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
6.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.10 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
6.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
7.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 300
7.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
7.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
7.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
7.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
7.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
7.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
7.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
7.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
7.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
7.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
7.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
7.12 | Długość: 40-45 cm | Tak
7.13 | Wolny od lateksu | Tak
7.14 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
7.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.16 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
7.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | Dren do dostrzykiwania leków do przyrządu wielodrożnego |  |  | szt. | 300
8.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
8.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
8.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
8.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
8.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
8.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
8.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
8.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
8.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
8.10 | Przyrząd dedykowany do leków światłoczułych | Tak
8.11 | Długość: 40-45 cm | Tak
8.12 | Wolny od lateksu | Tak
8.13 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
8.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
8.15 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
8.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do drenażu śródpiersia
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  |  | szt. | 10
1.1 | Urządzenie do drenażu klatki piersiowej | Tak
1.2 | Możliwość drenażu grawitacyjnego i czynnego | Tak
1.3 | Elementy i cechy zestawu - zgodnie z punktami 1.4-1.11 | Tak
1.4 | Komora o pojemności 400 ml (zestaw przeznaczony dla noworodków i dzieci) | Tak
1.4.1 | Komora wyskalowana - co 50 ml oznaczenie numeryczne, do 10 ml skala umożliwiająca ocenę co 2 ml, następnie do 50 ml - co 5 ml lub częściej | Tak
1.4.2 | Komora z zaworem spustowym, zestaw musi mieć możliwość wielokrotnego opróżniania komory na wydzielinę | Tak
1.5 | Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu i powietrza | Tak
1.6 | Zastawka, działająca automatycznie, pozwalająca na ułożenie przyrządu pionowo oraz na bokach, bez ryzyka cofnięcia się płynu, jednocześnie wymagająca bardzo niskiego ciśnienia od strony pacjenta do otwarcia (np. jednokierunkowa zastawka Schefflera z zaworem wychyłkowym) | Tak
1.7 | Pokrętło do regulacji siły ssania w zakresie 0 do 45 cm H2O (dopuszcza się szerszy zakres) - pokrętło działa płynnie, a nie skokowo | Tak
1.8 | Wskaźnik rzeczywistej siły ssania | Tak
1.9 | Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego | Tak
1.10 | Wskaźnik i skala przecieku doopłucnowego | Tak
1.11 | Port bezigłowy do pobrania próbki wydzieliny | Tak
1.12 | Zestaw musi być wyposażony w oryginalną (tj. dołączoną przez producenta) instrukcję obsługi w języku polskim | Tak
1.13 | Zestaw możliwy do podwieszenia na ramie łóżka poprzez zintegrowany wieszak/zaczep | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  |  | szt. | 120
2.1 | Urządzenie do drenażu klatki piersiowej | Tak
2.2 | Możliwość drenażu grawitacyjnego i czynnego | Tak
2.3 | Elementy i cechy zestawu - zgodnie z punktami 2.4-2.11 | Tak
2.4 | Komora o pojemności 1000 ml (zestaw przeznaczony dla dorosłych) | Tak
2.4.1 | Komora wyskalowana - co 100 ml oznaczenie numeryczne, do 100 ml skala umożliwiająca ocenę co 10 ml | Tak
2.4.2 | Komora z zaworem spustowym, zestaw musi mieć możliwość wielokrotnego opróżniania komory na wydzielinę | Tak
2.5 | Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu i powietrza | Tak
2.6 | Zastawka, działająca automatycznie, pozwalająca na ułożenie przyrządu pionowo oraz na bokach, bez ryzyka cofnięcia się płynu, jednocześnie wymagająca bardzo niskiego ciśnienia od strony pacjenta do otwarcia (np. jednokierunkowa zastawka Schefflera z zaworem wychyłkowym) | Tak
2.7 | Pokrętło do regulacji siły ssania w zakresie 0 do 45 cm H2O (dopuszcza się szerszy zakres) - pokrętło działa płynnie, a nie skokowo | Tak
2.8 | Wskaźnik rzeczywistej siły ssania | Tak
2.9 | Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego | Tak
2.10 | Wskaźnik i skala przecieku doopłucnowego | Tak
2.11 | Port bezigłowy do pobrania próbki wydzieliny | Tak
2.12 | Zestaw musi być wyposażony w oryginalną (tj. dołączoną przez producenta) instrukcję obsługi w języku polskim | Tak
2.13 | Zestaw możliwy do podwieszenia na ramie łóżka poprzez zintegrowany wieszak/zaczep | Tak
2.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Worek do zestawu do drenażu klatki piersiowej |  |  | szt. | 50
3.1 | Worek na wydzielinę - możliwy do podłączenia do zaworu spustowego zestawów z poz. 1.0 i 2.0 - w pełni kompatybilny | Tak
3.2 | Do czystego i higienicznego usunięcia płynu z zestawów do drenażu | Tak

## pa22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Okularki do fototerapii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Okularki do fototerapii - neonatologiczne |  |  | szt. | 500
1.1 | Okularki neonatologiczne do fototerapii | Tak
1.2 | Dostępne w trzech rozmiarach: duże, średnie, małe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Okularki dają się stabilnie umieścić na głowie (nie spadają, nie zsuwają się i nie odpinają podczas wiercenia głowy przez dziecko) - mocowane dwu- lub więcej punktowe (rozłożone przypominają dwie połączone litery Y) | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dren do drenażu przewodów żółciowych/dren T-Kehra
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren T-KEHR (do drenażu przewodów żółciowych) |  |  | szt. | 40
1.1 | Dren do drenażu dróg żółciowych - typu T-Kehr | Tak
1.2 | Materiał: lateks lub silikon | Tak
1.3 | Pasek kontrastujący RTG na całej długości ramion | Tak
1.4 | Długość ramion: 18 cm x 45 cm (lub dłuższe) | Tak
1.5 | Zakończenia drenu - atraumatyczne | Tak
1.6 | Rozmiary: od 8 Ch do 24 Ch (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igła do biopsji gruboigłowej do aparatu PROMAG ULTRA (pod kontrolą USG)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141323-0 Igły do biopsji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do biopsji prostaty do aparatu ProMag Ultra |  |  | szt. | 300
1.1 | Igła do biopsji tkanek miękkich (w tym prostaty) | Tak
1.2 | Igła zaopatrzona w ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie bez konieczności dotykania igły | Tak
1.3 | Igła znakowana co 1 cm | Tak
1.4 | Igła posiadająca wewnętrzny echogeniczny marker | Tak
1.5 | Rozmiar igły: 18G x 25 cm | Tak
1.6 | Pełna kompatybilność z aparatem Promag Ultra | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły do biopsji tkanek miękkich
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141323-0 Igły do biopsji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do biopsji gruboigłowej manualnej |  |  | szt. | 400
1.1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z regulowaną długością cięcia | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.4 | Igła tnąca do biopsji histologicznej tkanek miękkich | Tak
1.5 | Skala na igle umożliwiająca kontrolę głębokości wkłucia | Tak
1.6 | Przynajmniej dystalny koniec widoczny w USG | Tak
1.7 | Kodowanie kolorystyczne rozmiarów (grubości) | Tak
1.8 | Loża mandryny wzmocniona - w celu zminimalizowania ryzyka zagięcia | Tak
1.9 | Końcówka ścięta skośnie | Tak
1.10 | Możliwość regulacji długości cięcia na przynajmniej dwie długości (jedna długość 15 mm, druga w zakresie 20-25 mm) | Tak
1.11 | Wyrób zaprojektowany tak, by możliwe było pobranie tkanki jedną ręką | Tak
1.12 | Rozmiary: 14G/100 mm, 16G/100 mm, 18G/100 mm, 20G/100 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak

## pa26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wideolaryngoskopu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - typu Mac |  |  | szt. | 1
1.1 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - w pełni kompatybilna z wideolaryngoskopem APA V160011 produkcji Venner Medical International | Tak
1.2 | Łyżka typu Macintosh | Tak
1.3 | Rozmiary: przynajmniej 3 i 4 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak, wpisać oferowane rozmiary
1.4 | Łyżka z powłoką zapobiegającą zaparowaniu | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - do trudnej intubacji |  |  | szt. | 1
2.1 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - w pełni kompatybilna z wideolaryngoskopem APA V160011 produkcji Venner Medical International | Tak
2.2 | Łyżka typu DAB - do trudnej intubacji, podgięta na końcu | Tak
2.3 | Łyżka dostępna w wersji bez kanału oraz z kanałem na rurkę intubacyjną (kanał musi umożliwić intubację rurką 8.5) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Łyżka z powłoką zapobiegającą zaparowaniu | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak

## pa27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łyżki do laryngoskopu typ Macintosh - uniwersalne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łyżka do laryngoskopu typu Macintosh |  |  | szt. | 8500
1.1 | Łyżka do laryngoskopu | Tak
1.2 | Typ łyżki: Macintosh | Tak
1.3 | Łyżki metalowe | Tak
1.4 | Łyżki światłowodowe | Tak
1.5 | Z numerem (rozmiarem) i typem łyżki na łyżce | Tak
1.6 | W pełni kompatybilne z trzonkami - złącze zgodne z zielonym standardem, norma ISO 7376-3/EN 1819 | Tak
1.7 | Rozmiary: 1, 2, 3, 4 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: papier-folia lub folia, 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Łyżka do laryngoskopu typ Miller |  |  | szt. | 100
2.1 | Łyżka do laryngoskopu | Tak
2.2 | Typ łyżki: Miller | Tak
2.3 | Łyżki z metalu | Tak
2.4 | Łyżki światłowodowe | Tak
2.5 | Z numerem (rozmiarem) i typem łyżki na łyżce | Tak
2.6 | W pełni kompatybilne z trzonkami - złącze zgodne z zielonym standardem, ISO 7376-3/EN 1819 | Tak
2.7 | Rozmiary: 00, 0, 1 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.8 | Opakowanie bezpośrednie: papier-folia lub folia, 1 szt./op. | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Maski krtaniowe z dostępem gastrycznym jednorazowego użytku
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Maska krtaniowa z dostępem gastrycznym - jednorazowa |  |  | szt. | 50
1.1 | Maska krtaniowa | Tak
1.2 | Maska silikonowa, lub z innego delikatnego i sprężystego materiału | Tak
1.3 | Z zabezpieczeniem przed wklinowaniem się nagłośni | Tak
1.4 | Z drenem do napełnienia balonu | Tak
1.5 | Dren umieszczony luźno (niewbudowany w rurkę) | Tak
1.6 | Dren z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia maski | Tak
1.7 | Maska posiada kanał przeznaczony do wprowadzenia zgłębnika do żołądka | Tak
1.8 | Możliwość intubacji przez maskę | Tak
1.9 | Rozmiary: od 1 do 5 (co 1 lub częściej) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Rozmiar maski określony na łączniku 15 mm lub baloniku kontrolnym | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rampy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rampa trójdrożna |  |  | szt. | 2900
1.1 | System kraników - potrójny - rampa trójdrożna | Tak
1.2 | Dla każdego z kraników - inny kolor | Tak
1.3 | Odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych | Tak
1.4 | Zapewnia możliwość monitorowania ciśnienia 4 bar lub więcej | Tak
1.5 | Prosty strumień w kanale | Tak
1.6 | Rampa posiada w sumie pięć złącz - 4 żeńskie Luer-lock (umożliwiające podłączenie strzykawki, przyrządu do przetoczeń itp.), jedno męskie z nakrętką Luer-Lock | Tak
1.7 | Złącza żeńskie zabezpieczone koreczkami, męskie - nasadką | Tak
1.8 | Trzy złącza żeńskie (wejścia) osadzone na jednej stronie, na przeciwko (po drugiej stronie) trzech złącz - rodzaj płaskiej szyny bądź uchwytu umożliwiający przyczepienie rampy do uchwytów posiadanych przez szpital (uchwyt Bbraun Discofix ref: 4086007). Rampa musi pozwalać na montaż zarówno kranikami od góry jak i od dołu - z zapewnieniem możliwości obrotu. W obu przypadkach pomiędzy kranikiem, a rampą musi pozostać przestrzeń 1 mm lub większa. | Tak
1.9 | Dwa złącza (wejście i wyjście) - osadzone w linii rampy | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
2.0 | Rampa pięciodrożna |  |  | szt. | 3400
2.1 | System kraników - pięciokrotny - rampa pięciodrożna | Tak
2.2 | Dla każdego z kraników - inny kolor | Tak
2.3 | Odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych | Tak
2.4 | Zapewnia możliwość monitorowania ciśnienia 4 bar lub więcej | Tak
2.5 | Prosty strumień w kanale | Tak
2.6 | Rampa posiada w sumie siedem złącz - 6 żeńskich Luer-lock (umożliwiające podłączenie strzykawki, przyrządu do przetoczeń itp.), jedno męskie z nakrętką Luer-Lock | Tak
2.7 | Złącza żeńskie zabezpieczone koreczkami, męskie - nasadką | Tak
2.8 | Pięć złącz żeńskich (wejścia) osadzone na jednej stronie, na przeciwko (po drugiej stronie) pięciu złącz - rodzaj płaskiej szyny bądź uchwytu umożliwiający przyczepienie rampy do uchwytów posiadanych przez szpital (uchwyt Bbraun Discofix ref: 4086007). Rampa musi pozwalać na montaż zarówno kranikami od góry jak i od dołu - z zapewnieniem możliwości obrotu. W obu przypadkach pomiędzy kranikiem, a rampą musi pozostać przestrzeń 1 mm lub większa. | Tak
2.9 | Dwa złącza (wejście i wyjście) - osadzone w linii rampy | Tak
2.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak

## pa30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nakłuwacze automatyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nakłuwacz automatyczny |  |  | op. 200 szt. | 725
1.1 | Nakłuwacz automatyczny - po wciśnięciu przycisku nakłuwacz samodzielnie wysuwa igłę/nożyk, przecina tkankę, chowa igłę/nożyk i uniemożliwia powtórne użycie | Tak
1.2 | Nakłuwacz do uzyskiwania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych | Tak
1.3 | Kształtem przpominający literę T | Tak
1.4 | Element nakłuwający pierwotnie schowany | Tak
1.5 | Skonstruowany tak, aby niemożliwe było powtórne użycie | Tak
1.6 | Z nasadką/zatyczką/osłonką, której usunięcie jednoznacznie wskazuje, że nakłuwacz mógł być użyty (usunięcie nasadki jest niezbędne do użycia nakłuwacza, a także niemożliwe jest powtórne jej nałożenie po usunięciu) | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny - sterylizacja radiacyjna | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Element nakłuwający: igła 21G | Tak
1.10 | Głębokość nakłucia: 1.8 mm | Tak
1.11 | Opakowanie zbiorcze: 100-200 szt. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.12 | Na opakowaniu zbiorczym informacja o typie elementu nakłuwającego (np. napis igła lub rysunek) | Tak
1.13 | Na opakowaniu zbiorczym - uproszczona instrukcja obsługi | Tak
2.0 | Nakłuwacz automatyczny |  |  | op. 200 szt. | 460
2.1 | Nakłuwacz automatyczny - po wciśnięciu przycisku nakłuwacz samodzielnie wysuwa igłę/nożyk, przecina tkankę, chowa igłę/nożyk i uniemożliwia powtórne użycie | Tak
2.2 | Nakłuwacz do uzyskiwania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych | Tak
2.3 | Kształtem przpominający literę T | Tak
2.4 | Element tnący pierwotnie schowany | Tak
2.5 | Skonstruowany tak, aby niemożliwe było powtórne użycie | Tak
2.6 | Z nasadką/zatyczką/osłonką, której usunięcie jednoznacznie wskazuje, że nakłuwacz mógł być użyty (usunięcie nasadki jest niezbędne do użycia nakłuwacza, a także niemożliwe jest powtórne jej nałożenie po usunięciu) | Tak
2.7 | Wyrób medyczny sterylny - sterylizacja radiacyjna | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Element tnący: nożyk 1.5 mm szerokości | Tak
2.10 | Głębokość cięcia: 2.0 mm | Tak
2.11 | Opakowanie zbiorcze: 100-200 szt. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.12 | Na opakowaniu zbiorczym informacja o typie elementu nakłuwającego (np. napis igła lub rysunek) | Tak
2.13 | Na opakowaniu zbiorczym - uproszczona instrukcja obsługi | Tak
3.0 | Nakłuwacz automatyczny |  |  | op. 200 szt. | 10
3.1 | Nakłuwacz automatyczny - po wciśnięciu przycisku nakłuwacz samodzielnie wysuwa igłę/nożyk, przecina tkankę, chowa igłę/nożyk i uniemożliwia powtórne użycie | Tak
3.2 | Nakłuwacz do uzyskiwania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych | Tak
3.3 | Kształtem przpominający literę T | Tak
3.4 | Element tnący pierwotnie schowany | Tak
3.5 | Skonstruowany tak, aby niemożliwe było powtórne użycie | Tak
3.6 | Z nasadką/zatyczką/osłonką, której usunięcie jednoznacznie wskazuje, że nakłuwacz mógł być użyty (usunięcie nasadki jest niezbędne do użycia nakłuwacza, a także niemożliwe jest powtórne jej nałożenie po usunięciu) | Tak
3.7 | Wyrób medyczny sterylny - sterylizacja radiacyjna | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Element tnący: nożyk 1.5 mm szerokości | Tak
3.10 | Głębokość cięcia: 1.0 mm | Tak
3.11 | Opakowanie zbiorcze: 100-200 szt. | Tak, wpisać wielkość opakowania
3.12 | Na opakowaniu zbiorczym informacja o typie elementu nakłuwającego (np. napis igła lub rysunek) | Tak
3.13 | Na opakowaniu zbiorczym - uproszczona instrukcja obsługi | Tak

## pa31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do intubacji
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnica do rurek intubacyjnych MIĘKKA PROSTA |  |  | szt. | 145
1.1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | Tak
1.2 | Prowadnica prosta (koniec może być lekko wygięty) | Tak
1.3 | Prowadnica giętka - odpowiednio do zastosowania w rurkach intubacyjnych | Tak
1.4 | Rozmiary: prowadnice odpowiednie do rurek intubacyjnych o rozmiarach 2.0-6.0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Końcówka prowadnicy miękka | Tak
1.6 | Końcówka prowadnicy atraumatyczna | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE, wielorazowa |  |  | szt. | 20
2.1 | Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE | Tak
2.2 | Prowadnica z wygiętym końcem | Tak
2.3 | Rozmiar: 15 Ch (dopuszcza się 5 mm) /60 cm | Tak
2.4 | Giętka i elastyczna - nie ulega załamaniom, powoli powraca do pierwotnego kształtu po wygięciu | Tak
2.5 | Wyrób medyczny wielorazowy - możliwe minimum 5 sterylizacji | Tak
2.6 | Wyrób dostarczany w futerale z instrukcją czyszczenia i wyjaławiania | Tak
3.0 | Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE |  |  | szt. | 820
3.1 | Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE | Tak
3.2 | Prowadnica z wygiętym końcem | Tak
3.3 | Rozmiar: 15 Ch/60 cm | Tak
3.4 | Giętka i elastyczna - nie ulega załamaniom, powoli powraca do pierwotnego kształtu po wygięciu | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne - standardowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym |  |  | szt. | 520
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Mankiet niskociśnieniowy | Tak
1.3 | Otwór Murphy'ego | Tak
1.4 | Materiał: medyczne PCV | Tak
1.5 | Rurka silikonowana | Tak
1.6 | Znaczniki głębokości intubacji | Tak
1.7 | Oznaczenie rozmiaru rurki na rurce | Tak
1.8 | Oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
1.9 | Gładkie atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.11 | Skalowanie co 1 cm | Tak
1.12 | Rozmiary: od 2,5 mm do 4,5 mm co 0,5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym |  |  | szt. | 7200
2.1 | Rurka intubacyjna | Tak
2.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
2.3 | Rurka z otworem Murphy'ego | Tak
2.4 | Rurka silikonowana | Tak
2.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
2.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.7 | Rurka przezroczysta | Tak
2.8 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne - co 2 cm lub częściej | Tak
2.9 | Poprzeczne oznaczenie (np. linia) na całym obwodzie rurki do oceny położenia | Tak
2.10 | Rurka umożliwia intubację nosową oraz klasycznie - przez usta | Tak
2.11 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
2.12 | Średnice wewnętrzne: od 5.0 do 9.5 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | wypisać
2.13 | Oznaczenie rozmiaru na rurce | Tak
2.14 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
2.15 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
2.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne - różne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna |  |  | szt. | 170
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
1.4 | Rurka silikonowana | Tak
1.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.7 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 0,5 cm, oznaczenie numeryczne - co 1 cm lub częściej | Tak
1.8 | Oznaczenie (np. linia) przy zakończeniu rurki do oceny położenia | Tak
1.9 | Rurka umożliwia intubację nosową oraz klasycznie - przez usta | Tak
1.10 | Średnice wewnętrzne: od 2.0 do 4.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Oznaczenie rozmiaru na rurce | Tak
1.12 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.17 | Wyrób medyczny do krótkotrwałego użycia (do 30 dni) lub dłużej | Tak
2.0 | Rurka intubacyjna z możliwością odsysania znad mankietu |  |  | szt. | 570
2.1 | Rurka intubacyjna | Tak
2.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
2.3 | Rurka z możliwością odsysania znad mankietu | Tak
2.4 | Otwór zasysający - tuż nad mankietem | Tak
2.5 | Końcówka cewnika do odsysania - innej barwy niż balonik do napełnienia mankietu | Tak
2.6 | Końcówka cewnika do odsysania - z zatyczką | Tak
2.7 | Rurka z otworem Murphy'ego | Tak
2.8 | Rurka silikonowana | Tak
2.9 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
2.10 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.11 | Rurka przezroczysta | Tak
2.12 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne - co 2 cm lub częściej | Tak
2.13 | Poprzeczne oznaczenie (np. linia) na całym obwodzie rurki do oceny położenia | Tak
2.14 | Rurka umożliwia intubację nosową oraz klasycznie - przez usta | Tak
2.15 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
2.16 | Średnice wewnętrzne: od 6.0 do 9.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.17 | Oznaczenie rozmiaru na rurce | Tak
2.18 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
2.19 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
2.20 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.21 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.22 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.23 | Wyrób medyczny klasy IIa lub wyższej | Tak
2.24 | Wyrób medyczny do krótkotrwałego użycia (do 30 dni) lub dłużej | Tak, wpisać (wg. kategorii dla wyrobów medycznych)

## pa34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne - zaawansowane
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna bez mankietu z prowadnicą |  |  | szt. | 70
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
1.4 | Rurka przezroczysta | Tak
1.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.7 | Na rurce skala do oceny głębokości - co 1 cm | Tak
1.8 | Podwójne oznaczenie głębokości | Tak
1.9 | Średnice wewnętrzne: 2.0, 2.5, 3.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Czytelne oznaczenie rurki | Tak
1.11 | Rurka posiada wstępnie założoną prowadnicę w zestawie | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Rurka intubacyjna z mankietem z prowadnicą |  |  | szt. | 70
2.1 | Rurka intubacyjna | Tak
2.2 | Rurka z mankietem | Tak
2.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
2.4 | Rurka przezroczysta | Tak
2.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
2.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.7 | Na rurce skala do oceny głębokości - co 1 cm | Tak
2.8 | Podwójne oznaczenie głębokości | Tak
2.9 | Średnice wewnętrzne: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.10 | Czytelne oznaczenie rurki | Tak
2.11 | Rurka posiada wstępnie założoną prowadnicę w zestawie | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do sporządzania leków cytostatycznych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 40
1.1 | Zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz do pobierania roztworu z fiolki | Tak
1.2 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm | Tak
1.3 | Aparat zabezpieczający przed wyciekaniem leku | Tak
1.4 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej (np. poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną zamykającą/pochłaniającą wydobywające się aerozole w swoim wnętrzu) | Tak
1.5 | Aparat z metalową igłą nakłuwającą | Tak
1.6 | Igła pierwotnie osłonięta (w celu ochrony przed zakłuciem) | Tak
1.7 | Aparat umożliwia pobranie przynajmniej 50 ml płynu | Tak
1.8 | Aparat w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Aparat w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 3.0 | Tak
2.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 800
2.1 | Zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz do pobierania roztworu z fiolki | Tak
2.2 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm | Tak
2.3 | Aparat zabezpieczający przed wyciekaniem leku | Tak
2.4 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej (np. poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną zamykającą/pochłaniającą wydobywające się aerozole w swoim wnętrzu) | Tak
2.5 | Aparat z igłą nakłuwającą z tworzywa sztucznego | Tak
2.6 | Igła pierwotnie osłonięta (w celu ochrony przed zakłuciem) | Tak
2.7 | Aparat umożliwia pobranie przynajmniej 50 ml płynu | Tak
2.8 | Aparat w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Aparat w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 3.0 | Tak
3.0 | Łącznik do pobierania leku - system zamknięty |  |  | szt. | 350
3.1 | Łącznik umożliwiający pobranie leku z fiolki do strzykawki | Tak
3.2 | Zakończony złączem Luer-Lock | Tak
3.3 | Posiadający igłę 18G lub grubszą | Tak
3.4 | Przestrzeń martwa 0,04 ml lub mniejsza | Tak
3.5 | Igła zabezpieczona/schowana w nieaktywowanym wyrobie - utrudnione zakłucie się | Tak
3.6 | W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 1.0 oraz 2.0 | Tak
4.0 | Adapter systemu zamkniętego na Luer-Lock |  |  | szt. | 50
4.1 | Łącznik/przejściówka/konektor/adapter - kompatybilny z łącznikiem z pozycji 3.0 umożliwiający połączenie elementu z pozycji 3.0 ze złączem Luer-Lock | Tak
4.2 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.3 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły do biopsji kości i szpiku
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141323-0 Igły do biopsji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do punkcji mostka lub talerza biodrowego |  |  | szt. | 80
1.1 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego | Tak
1.2 | Igła do aspiracji szpiku kostnego | Tak
1.2 | Średnica zewnętrzna 14G, 15G, 16G, 18G do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Całkowita pierwotna długość igły 30 mm, 45 mm, 60 mm, 65mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Możliwość regulacji długości igły w zakresie ±20 mm | Tak
1.5 | Metalowe zakończenie typu Luer | Tak
1.6 | Dodatkowy, zdejmowany uchwyt motylkowy | Tak
1.7 | Pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.0 | Igła do trepanobiopsji |  |  | szt. | 10
2.1 | Igła do trepanobiopsji | Tak
2.2 | Średnica zewnętrzna 8G, 9G, 11G - do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3 | Wymagana długość igły 100 mm i 150 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.4 | Ostrze tulipanowe = mandryn trójgraniasty | Tak
2.5 | Metalowe zakończenie typu Luer | Tak
2.6 | Plastikowy, ergonomiczny uchwyt | Tak
2.7 | W zestawie dodatkowo przyrząd do usuwania bioptatu | Tak
2.8 | Powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak

## pa37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji opłucnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do punkcji opłucnej |  |  | szt. | 1410
1.1 | Zestaw do toracentezy i paracentezy | Tak
1.2 | Minimalny skład: worek na wydzielinę, trzy igły punkcyjne, dreny łączące, kranik trójdrożny, strzykawka | Tak
1.3 | Worek - o pojemności 2000 ml | Tak
1.4 | Igły punkcyjne 14G/80 cm, 16G/80 cm, 18G/80 cm | Tak
1.5 | Kranik trójdrożny - zgodny ze standardem luer-lock | Tak
1.6 | Strzykawka - pojemność 50 - 100 ml | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, przy czym igły w osobnym woreczku, pozostałe elementy - w osobnym, całość zapakowana w jedno sterylne opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania pojedynczych elementów i wyceny jako zestaw), 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa (opłucnej, otrzewnej i osierdzia) |  |  | szt. | 80
1.1 | Zestaw umożliwiający punkcję opłucnej, osierdzia oraz otrzewnej | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: igła Veressa, cewnik, układ zastawkowy, strzykawka, worek na wydzielinę, skalpel, mocowanie cewnika (np. plaster) | Tak
1.3 | Igła Veressa - ze wskaźnikiem innym niż czerwony, żółty, biały | Tak
1.4 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.5 | Cewnik możliwy do utrzymania w pacjencie przez 29 dni lub dłużej | Tak
1.6 | Cewnik w rozmiarach w zakresie 9 - 12 Ch (należy zaoferować przynajmniej dwa różne rozmiary w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) | Tak
1.7 | Cewnik odporny na załamania | Tak
1.8 | Układ zastawkowy - połączony pierwotnie z cewnikiem | Tak
1.9 | Możliwość przełożenia przez układ igły Veressa | Tak
1.10 | Układ zastawkowy działający automatycznie - możliwość wstępnej aspiracji dodatkowych manipulacji (bez operowania kranikami), bez wyjmowania igły. Możliwość przepompowania zaaspirowanej treści do worka bez dodatkowych manipulacji (bez operowania kranikami) i bez ryzyka cofnięcia się treści przez cewnik | Tak
1.11 | Układ zastawkowy umożliwiający przełączenie w drenaż grawitacyjny oraz próżniowy | Tak
1.12 | Strzykawka luer-lock, pojemność 50 - 100 ml | Tak
1.13 | Worek na wydzielinę - pojemność minimum 2000 ml | Tak
1.14 | Worek na wydzielinę z kranikiem spustowym | Tak
1.15 | Skalpel - z zabezpieczeniem ostrza po użyciu | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. Całość zapakowana w jedno opakowanie - tj. nie dopuszcza się zaoferowania pojedynczych elementów i wyceny jako zestaw | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Saszety ochronne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Saszeta ochronna do worków zawierających leki cytostatyczne |  |  | szt. | 7800
1.1 | Saszeta ochronna do worków ze światłoczułymi cytostatykami do infuzji | Tak
1.2 | Saszeta na worki infuzyjne o pojemności 100 ml | Tak
1.3 | Saszeta w kolorze żółtym | Tak
1.4 | Wymiary (dla worka): 190 mm (± 10 mm) x 110 mm (± 10 mm) | Tak
1.5 | Otwór na worek na krótszym boku saszety, po przeciwnej stronie - otwór w saszecie ułatwiający zawieszenie worka | Tak
1.6 | Saszeta zaklejana dwoma wypustkami - tak, by centralnie pozostał otwór na porty worka infuzyjnego (dopusza się inny system zaklejania/zamykania - pod warunkiem, że będzie zapobiegał wypadnięciu worka z saszety i pozostawione będzie miejsce na porty worka) | Tak
1.7 | Saszeta musi pochłaniać promieniowanie świetlne w zakresie i stopniu odpowiednio zabezpieczającym preparat światłoczuły | Tak
2.0 | Saszeta ochronna do worków zawierających leki cytostatyczne |  |  | szt. | 17000
2.1 | Saszeta ochronna do worków ze światłoczułymi cytostatykami do infuzji | Tak
2.2 | Saszeta na worki infuzyjne o pojemności 250 ml | Tak
2.3 | Saszeta w kolorze żółtym | Tak
2.4 | Wymiary (dla worka): 160 mm (± 10 mm) x 230 mm (± 10 mm) | Tak
2.5 | Otwór na worek na krótszym boku saszety, po przeciwnej stronie - otwór w saszecie ułatwiający zawieszenie worka | Tak
2.6 | Saszeta zaklejana dwoma wypustkami - tak, by centralnie pozostał otwór na porty worka infuzyjnego (dopusza się inny system zaklejania/zamykania - pod warunkiem, że będzie zapobiegał wypadnięciu worka z saszety i pozostawione będzie miejsce na porty worka) | Tak
2.7 | Saszeta musi pochłaniać promieniowanie świetlne w zakresie i stopniu odpowiednio zabezpieczającym preparat światłoczuły | Tak
3.0 | Saszeta ochronna do worków zawierających leki cytostatyczne |  |  | szt. | 120
3.1 | Saszeta ochronna do worków ze światłoczułymi cytostatykami do infuzji | Tak
3.2 | Saszeta na worki infuzyjne o pojemności 500 ml | Tak
3.3 | Saszeta w kolorze żółtym | Tak
3.4 | Wymiary (dla worka): 160 mm (± 10 mm) x 300 mm (± 10 mm) | Tak
3.5 | Otwór na worek na krótszym boku saszety, po przeciwnej stronie - otwór w saszecie ułatwiający zawieszenie worka | Tak
3.6 | Saszeta zaklejana dwoma wypustkami - tak, by centralnie pozostał otwór na porty worka infuzyjnego (dopusza się inny system zaklejania/zamykania - pod warunkiem, że będzie zapobiegał wypadnięciu worka z saszety i pozostawione będzie miejsce na porty worka) | Tak
3.7 | Saszeta musi pochłaniać promieniowanie świetlne w zakresie i stopniu odpowiednio zabezpieczającym preparat światłoczuły | Tak
4.0 | Saszeta ochronna do worków zawierających leki cytostatyczne |  |  | szt. | 120
4.1 | Saszeta ochronna do worków ze światłoczułymi cytostatykami do infuzji | Tak
4.2 | Saszeta na worki infuzyjne o pojemności 1000 ml | Tak
4.3 | Saszeta w kolorze żółtym | Tak
4.4 | Wymiary (dla worka): 210 mm (± 10 mm) x 300 mm (± 10 mm) | Tak
4.5 | Otwór na worek na krótszym boku saszety, po przeciwnej stronie - otwór w saszecie ułatwiający zawieszenie worka | Tak
4.6 | Saszeta zaklejana dwoma wypustkami - tak, by centralnie pozostał otwór na porty worka infuzyjnego (dopusza się inny system zaklejania/zamykania - pod warunkiem, że będzie zapobiegał wypadnięciu worka z saszety i pozostawione będzie miejsce na porty worka) | Tak
4.7 | Saszeta pochłania promieniowanie świetlne w zakresie i stopniu odpowiednio zabezpieczającym preparat światłoczuły. | Tak
5.0 | Wykonawca na każde żądanie przedstawi wynik badania/dokument potwierdzający spełnienie warunku pochłaniania promieniowania świetlnego w zakresie i stopniu odpowiednio zabezpieczającego preparat (potwierdzenie spełnienia wymogu pkt 1.7, 2.7, 3.7, 4.7) | Tak

## pa40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do tracheostomii przezskórnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej |  |  | szt. = 1 zestaw | 120
1.1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej jednostopniowej | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: skalpel, igła z kaniulą, strzykawka, prowadnica, dwa rozszerzadła, rurka tracheostomijna, opaska lub troczki do rurki, kompresy (5 - 10 sztuk), podkład z otworem, żel poślizgowy, naklejka | Tak
1.3 | Igła 14G z nałożoną tępą i sztywną kaniulą | Tak
1.4 | Skrzykawka o pojemności 10 ml | Tak
1.5 | Prowadnica typ J, z osłonką ułatwiającą prostowanie | Tak
1.6 | Rozszerzadło wstępne - proste i krótkie | Tak
1.7 | Rozszerzadło drugie - wygięte w róg nosorożca | Tak
1.8 | Rozszerzadło drugie - pokryte środkiem poślizgowym ułatwiającym wprowadzanie | Tak
1.9 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.10 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu | Tak
1.11 | Rurka tracheostomijna z samoblokującą się prowadnicą z otworem na prowadnicę | Tak
1.12 | Rurka tracheostomija w rozmiarach 7.0, 8.0, 9.0 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym | Tak
1.14 | Naklejka do dokumentacji pacjenta - zawiera dane identyfikujące produkt (numer katalogowy, nazwę producenta, numer serii, datę ważności) - minimum 2 sztuki | Tak
1.15 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Komory nawilżacza
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Komora nawilżacza dla dzieci do CPAP Infant Flow |  |  | szt. | 1
1.1 | Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wody przeźroczysta z oznaczeniem MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO poziomu wody | Tak - całość wg. opisu

## pa42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do resuscytatora BabyPuff
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren do podawania gazu do BabyPuff |  |  | szt. | 1
1.1 | Dren do wprowadzania gazu do resuscytatora BabyPuff, w pełni kompatybilny z aparatem, na końcach znajdują się łączniki służące do połączenia z aparatem oraz źródłem gazu przez przepływomierz. Wykonany z nietoksycznego PCV o długości 2.10m (±20 cm) | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Układ oddechowy do resuscytatora BabyPuff |  |  | szt. | 10
2.1 | Układ oddechowy do resuscytatora BabyPuff - wąż karbowany z łącznikiem T Ayre zakończonym zaworem PEEP w pełni kompatybilny z aparatem. Podłączany do wyjścia gazu oddechowego. Wykonany z PCV, polistyrenu i polietylenu o długości 1,2m (±20 cm) | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Wąż karbowany do wyjścia gazu oddechowego do BabyPuff |  |  | szt. | 1
3.1 | Elastyczny wąż karbowany podłączany do wyjścia gazu oddechowego | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Maska do BabyPuff |  |  | szt. | 1
4.1 | Maseczka okrągła do BABY PUFF wykonana z przezroczystego silikonu, co ułatwia widoczność ust i nozdrzy pacjenta. Rozmiary 0,00, 1 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak - całość wg. opisu

## pa43
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 43
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do urządzenia do tlenoterapii wysokimi przepływami Vapotherm
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej - neonatologiczny |  |  | szt. = 1 zestaw | 25
1.1 | Minimalny skład zestawu: kaseta do wody (urządzenie przebiegu wody oraz kaseta przebiegu pary), dren podawczy - 3 kanalikowy | Tak
1.2 | Brak bezpośredniego kontaktu między strumieniem wody i gazu | Tak
1.3 | Wszystkie elementy kompatybilne ze sobą | Tak
1.4 | Wszystkie elementy kompatybilne z urządzeniem Vapotherm | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Możliwość stosowania zestawu przez 30 dni | Tak
2.0 | Kaniula donosowa do Vapotherm |  |  | szt. | 20
2.1 | Kaniula donosowa - podwójna. Rozmiary od XS, S, M, L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. W pełni kompatybilna z pozycją 1.0 | Tak
3.0 | Kaniula donosowa do Vapotherm |  |  | szt. | 20
3.1 | Kaniula donosowa - pojedyncza zapewniająca przepływ w zakresie 1-8 L/minutę. Rozmiary od XS, S, M, L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. W pełni kompatybilna z poz. 1.0 | Tak

## pa44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do respiratora neonatologicznego Fabian
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Fabian noworodkowego |  |  | szt. = 1 zestaw | 30
1.1 | W skład zestawu wchodzą: rury (odcinek wdechowy, odcinek wydechowy, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, odcinek pomiarowy), komora nawilżacza z drenem, komplet adapterów, pułapka wodna na wydechu, końcówka donosowa | Tak
1.2 | Wolne od lateksu | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.4 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.5 | Kolorystycznie znakowany (np. fioletowa rura) | Tak
1.6 | W pełni przystosowany do nawilżacza F&P MR850 | Tak
2.0 | Końcówka donosowa |  |  | szt. | 20
2.1 | Końcówka donosowa w minimum trzech rozmiarach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | Maseczka nosowa |  |  | szt. | 20
3.1 | Maseczka nosowa w minimum trzech rozmiarach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.0 | Czapeczka - mocowanie układu pacjenta |  |  | szt. | 15
4.1 | Czapeczka - mocowanie układu pacjenta przynajmniej w 12 rozmiarach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.0 | Komora nawilżacza dla dzieci |  |  | szt. | 20
5.1 | Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. Komora z drenem do podłączenia płynów. W pełni kompatybilna z nawilżaczem AquaVent firmy ArmstrongMedical. | Tak
6.0 | Układ rur do nCPAP Fabian |  |  | szt. | 10
6.1 | W skład zestawu wchodzą: rury, maska, nosek, dren do generatora | Tak
7.0 | Wszystkie elementy z poz. 1.0 - 5.0 w pełni kompatybilne ze sobą i kompatybilne z respiratorem Fabian. Poz. 6.0 w pełni kompatybilna z nCPAP Fabian | Tak

## pa45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do aparatu nCPAP Infant Flow
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 9
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do układu oddechowego (neonatologiczny) |  |  | szt. | 120
1.1 | Układ oddechowy o minimalnym składzie: wąż średnica wewnętrzna = 10 mm łączący nawilżacz MR 850 z aparatem;wąż wdechowy podgrzewany średnica wewnętrzna = 10 mm zawierający odcinek dł 40 cm bez podgrzewania, połączony z dalszą częścią węża wdechowego przez gniazdo do czujnika temperatury; końcówka węża wdechowego od strony nawilżacza średnica wewnętrzna = 22 mm zawiera gniazdo do pomiaru temperatury i przepływu z trójkątnym wycięciem oraz gniazdo typu "koniczynka" do podłączenia grzałki;wąż do pomiaru ciśnienia zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnica 4,0-4,8 mm. Układ zawiera generator IF, którego waga nie może przekraczać 3 g, wyposażony w dwa kanały oddechowe, w każdym z nich są dwie dysze przyspieszające przepływ gazów do komory nosowej(generator posiada cztery dysze); ciśnienie zasilające generator wynosi 60 cm H2O; poziom hałasu wytwarzanego przez generator nie może przekraczać 45,5 dB przy ciśnieniu nCPAP = 5 cm H2O. Generator zawiera: trzy dwudrożne końcówki donosowe o rozmiarach S,M,L; wyposażony jest w zaczep o podstawie w kształcie T z zaczepami do mocowania; z generatora wyprowadzone są dwa węże zakończone złączką dwudrożną i wąż o regulowanej długości | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Końcówka donosowa do CPAP Infant Flow |  |  | szt. | 5
2.1 | Końcówka donosowa dwudrożna wykonana z miękkiego silikonu,wyposażona w dwie cylindryczne rurki w kształcie hiperboli (chłodni kominkowej), osadzone kuliście w korpusie końcówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Dostępne w pięciu rozmiarach końcówek (barwne oznaczenie rozmiarów) : XS,S,M,L,XL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Maseczka nosowa |  |  | szt. | 45
3.1 | Maska nosowa o przejrzystej podstawie umożliwiającej wzrokową kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych oraz jej właściwe położenie, dostępna w pięciu rozmiarach (barwne oznaczenie rozmiarów); XS,S,M,L,XL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Czapeczka - mocowanie układu pacjenta |  |  | szt. | 5
4.1 | Mocowanie układu pacjenta/czapeczka wykonane z bawełny ,wyposażone w rzep w kształcie litery T do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka; barwne, trwałe oznaczenie rozmiarów; dostępne rozmiary w zależności od obwodu głowy noworodka w zakresie od 000 do 7 ( obwody od 18 cm do 44-45 cm) do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Uprząż dla noworodka |  |  | szt. | 36
5.1 | Uprząż do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka wykonana w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, pozbawiona lateksu, w części potylicznej podstawy uprzęży odchodzą 3 ramiona oznaczone numerami 1,2,3 służące do prawidłowego jej zapięcia; końcówki zapinane na rzepy; część potyliczna uprzęży wykonana z materiału przeciwodleżynowego; dostępne rozmiary XS,S,SM,M,L,XL ( wielkości w cm od 17-21 cm do 37-42 cm) | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Filtr bakteryjny do Infant Flo |  |  | szt. | 5
6.1 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający szum przepływu gazów | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Czujnik brzuszny oddechów |  |  | szt. | 5
7.1 | Brzuszny czujnik oddechów;działanie czujnika oparte na zasadzie kapsuły Gresby; czujnik zawiera wąż przekazujący zmiany ciśnienia | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Komora nawilżacza dla dzieci do CPAP Infant Flow |  |  | szt. | 37
8.1 | Komora noworodka uniwersalna do nawilżacza F7P MR 850 i MR 730 z automatyczną regulacją poziomu wody | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Złączka do fabiana |  |  | szt. | 5
9.1 | Złączka do podłączenia nCPAP Fabian do standardowego układu rur - reduktor. Umożliwia użycie aparatu Fabian z rurami z pakietu | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Oświadczamy, że zaoferowane akcesoria są kompatybilne z posiadanym aparatem do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków nCPAP InfantFlow i spełniają wymagania producenta aparatu | Tak

## pa46
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 46
| Tytuł/nazwa pakietu: | System zamknięty do sporządzania cytostatyków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 1000
1.1 | Łącznik do fiolki - umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu ze strzykawką z pozycji 3.0-5.0 | Tak
1.2 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej | Tak
1.3 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 17 mm, 20 mm, 28 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.5 | Powierzchnia do przyłączania strzykawki - płaska, łatwa do dezynfekcji, z membraną lub zastawką zapobiegającą wyciekowi w przypadku przewrócenia fiolki | Tak
1.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 200
2.1 | Łącznik do fiolki - umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu ze strzykawką z pozycji 3.0-5.0, aparat dedykowany do leków oleistych | Tak
2.2 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej | Tak
2.3 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 17 mm, 20 mm, 28 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.5 | Powierzchnia do przyłączania strzykawki - płaska, łatwa do dezynfekcji, z membraną lub zastawką zapobiegającą wyciekowi w przypadku przewrócenia fiolki | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 160
3.1 | Strzykawka o pojemności 1 ml | Tak
3.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,01 ml | Tak
3.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 0,5 ml | Tak
3.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
3.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
3.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
3.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
3.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
3.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
3.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 220
4.1 | Strzykawka o pojemności 2 lub 3 ml | Tak
4.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,1 ml | Tak
4.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 0,5 ml | Tak
4.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
4.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
4.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
4.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
4.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
4.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
4.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 100
5.1 | Strzykawka o pojemności 10 ml | Tak
5.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,5 lub częściej | Tak
5.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 5 ml lub częściej | Tak
5.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
5.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
5.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
5.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
5.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
5.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
5.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 100
6.1 | Strzykawka o pojemności 50 lub 60 ml | Tak
6.2 | Oznaczenie skali/działka - co 1 ml | Tak
6.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 5 ml (dopuszcza się oznaczenie numeryczne co 10 ml, pod warunkiem, że co 5 ml działka skali będzie się odróżniać od działki podstawowej - co 1 ml) | Tak
6.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
6.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
6.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
6.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
6.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
6.9 | Dostępna wersja do leków oleistych - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.10 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
6.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | Adapter systemu zamkniętego na Luer-Lock |  |  | szt. | 1800
7.1 | Adapter pozwalający na połączenie strzykawki z pozycji 3.0-6.0 do męskiego złącza luer-lock (np. do kaniuli dożylnej, zakończenia motylka, igły itp.) | Tak
7.2 | Adapter w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
7.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
7.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
8.0 | Korek ochronny do systemu zamkniętego |  |  | szt. | 150
8.1 | Korek umożliwiający czasowe zabezpieczenie strzykawki (możliwość wpięcia i wypięcia korka) | Tak
8.2 | Korek w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
8.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
8.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
8.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
9.0 | Adapter do pobierania wody |  |  | szt. | 500
9.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
9.3 | Aparat z odpowietrzeniem | Tak
9.4 | Wyrób umożliwia pobranie płynu infuzyjnego z butelki/worka do strzykawki z systemu | Tak
10.0 | Adapter do pobierania wody |  |  | szt. | 500
10.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
10.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
10.3 | Aparat bez odpowietrzenia - szczelny także dla gazów | Tak
10.4 | Wyrób umożliwia pobranie płynu infuzyjnego z butelki do strzykawki z systemu | Tak
11.0 | Adapter systemu zamkniętego na złącze cewnikowe |  |  | szt. | 100
11.1 | Adapter pozwalający na połączenie strzykawki z pozycji 3.0-6.0 do żeńskiego złącza cewnikowego (tj. adapter pozwalający na wtłoczenie leku przez cewnik do pęcherza) | Tak
11.2 | Adapter w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
11.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
11.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
11.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
12.0 | Dotyczy całości systemu: umożliwia przygotowanie i mieszanie cytostatyków, zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego oraz wydostawaniu się cytostatyków (w tym oparów, aerozoli) poza system. Zapobiega skażeniu mikrobiologicznemu przez przynajmniej 7 dni. | Tak

## pa47
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 47
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do nCPAP Servo i
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta; konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
2.0 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozmiary: XS, S, M, L, XL do swobodnego wybory przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
3.0 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 500 g wagi ciała. Rozmiary S, M, L, XL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
4.0 | Czapeczki jednorazowego użytku, wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowywanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
5.0 | Komplet dodatkowych tasiemek o długościach dostosowanych do poszczególnych rozmiarów czapeczek | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
6.0 | Tasiemki pomiarowe do mierzenia obwodu główki noworodka i dopasowania czapeczki oraz końcówek donosowych i maseczek | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
7.0 | Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest kompatybilny z respiratorem "Servo i" | Tak

## pa48
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 48
| Tytuł/nazwa pakietu: | Układ rur do respiratora Medumat Standard2
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Medumat Standard 2 |  |  | szt. | 230
1.1 | Układy rur do respiratora Medumat Standard 2 z zastawką - w pełni kompatybilne | Tak
1.2 | Układ bez czujnika przepływu i bez czujnika CO2 | Tak
1.3 | Długość ok. 2. m | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Powinien mieć możliwość założenia trigerrów do ręcznej inicjacji oddechów | Tak

## pa49
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 49
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw rur jednorazowych do respiratora Flight Medical 60
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Flight 60 |  |  | szt. | 10
1.1 | Zestaw rur jednorazowych do respiratora Flight Medical 60 Po stronie podłączanej do respiratora - rura oddechowa oraz panel trzech rurek podłączanych za pomocą szybkozłączki. Rury w pełni kompatybilne z respiratorem | Tak - całość wg. opisu

## pa50
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 50
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33185300-3 Implanty otolaryngologiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren wentylacyjny - uszny |  |  | szt. | 220
1.1 | Wyrób przeznaczony do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego w przewlekłych, wysiękowych stanach zapalnych ucha środkowego | Tak
1.2 | Dren jednorazowy | Tak
1.3 | Dren sterylny | Tak
1.4 | Materiał: PTFE | Tak
1.5 | Kolor: biały | Tak
1.6 | O kształcie umożliwiającym dobre zamocowanie na błonie bębenkowej oraz swobodne jego usunięcie | Tak
1.7 | Posiadający nitkę do usuwania | Tak
1.8 | Rozmiar: 0,9 | Tak
2.0 | Dren wentylacyjny - uszny |  |  | szt. | 30
2.1 | Wyrób przeznaczony do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego w przewlekłych, wysiękowych stanach zapalnych ucha środkowego | Tak
2.2 | Dren jednorazowy | Tak
2.3 | Dren sterylny | Tak
2.4 | Materiał: PTFE | Tak
2.5 | Kolor: biały | Tak
2.6 | O kształcie umożliwiającym dobre zamocowanie na błonie bębenkowej oraz swobodne jego usunięcie | Tak
2.7 | Posiadający nitkę do usuwania | Tak
2.8 | Rozmiar: 1,15 | Tak

## pa51
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 51
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły do znieczuleń
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141321-6 Igły do znieczulania
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła typu PENCIL-POINT do znieczuleń podpajęczynówkowych |  |  | szt. | 800
1.1 | Igła do znieczuleń ze szlifem typu Pencil-Point | Tak
1.2 | Boczny otwór położony blisko końca igły umożliwiający precyzyjne podanie środka anestetycznego | Tak
1.3 | Przeźroczysta kolorowa nasadka umożliwiająca wizualną kontrolę płynu mózgowo-rdzeniowego | Tak
1.4 | Z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Tak
1.5 | Igła w rozmiarze 25G x 88-90 mm | Tak
1.6 | Igła wraz z prowadnicą (igłą prowadzącą) - zapakowane w jednym opakowaniu | Tak
1.7 | Igła po nałożeniu prowadnicy (igła po włożeniu do igły prowadzącej) ma mieć długość roboczą minimum 72 mm | Tak
1.8 | Igła prowadząca ma być zapakowana oddzielnie w jednym opakowaniu tj. nienałożona od razu na igłę | Tak
1.9 | Igła oraz igła prowadząca w osłonkach z tworzywa sztucznego | Tak
1.10 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.16 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./op. | Tak, wpisać
2.0 | Igła typu PENCIL-POINT do znieczuleń podpajęczynówkowych |  |  | szt. | 2100
2.1 | Igła do znieczuleń ze szlifem typu Pencil-Point | Tak
2.2 | Boczny otwór położony blisko końca igły umożliwiający precyzyjne podanie środka anestetycznego | Tak
2.3 | Przeźroczysta kolorowa nasadka umożliwiająca wizualną kontrolę płynu mózgowo-rdzeniowego | Tak
2.4 | Z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Tak
2.5 | Igła w rozmiarze 27G x 88-90 mm | Tak
2.6 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 szt./op. | Tak, wpisać
3.0 | Igła typu QUINCKEGO do punkcji i znieczuleń |  |  | szt. | 500
3.1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Quincke | Tak
3.2 | Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak
3.3 | Ostry szlif minimalizujący siłę potrzebną do punkcji | Tak
3.4 | Perfekcyjne dopasowanie mandrynu zapobiegające efektowi biopsji | Tak
3.5 | Wizualna kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego dzięki przezroczystej nasadce | Tak
3.6 | Nie zawiera silikonu i lateksu | Tak
3.7 | Igły kodowane kolorystycznie - każda z grubości ma mieć inny kolor | Tak, wpisać kolor
3.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.10 | Rozmiar 18G x 90 mm | Tak
4.0 | Igła typu QUINCKEGO do punkcji i znieczuleń |  |  | szt. | 80
4.1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Quincke | Tak
4.2 | Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak
4.3 | Ostry szlif minimalizujący siłę potrzebną do punkcji | Tak
4.4 | Perfekcyjne dopasowanie mandrynu zapobiegające efektowi biopsji | Tak
4.5 | Wizualna kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego dzięki przezroczystej nasadce | Tak
4.6 | Nie zawiera silikonu i lateksu | Tak
4.7 | Igły kodowane kolorystycznie - każda z grubości ma mieć inny kolor | Tak, wpisać kolor
4.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.10 | Rozmiar 19G x 90 mm | Tak
5.0 | Igła typu QUINCKEGO do punkcji i znieczuleń |  |  | szt. | 130
5.1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Quincke | Tak
5.2 | Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak
5.3 | Ostry szlif minimalizujący siłę potrzebną do punkcji | Tak
5.4 | Perfekcyjne dopasowanie mandrynu zapobiegające efektowi biopsji | Tak
5.5 | Wizualna kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego dzięki przezroczystej nasadce | Tak
5.6 | Nie zawiera silikonu i lateksu | Tak
5.7 | Igły kodowane kolorystycznie - każda z grubości ma mieć inny kolor | Tak, wpisać kolor
5.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.10 | Rozmiar 20G x 90 mm | Tak
6.0 | Igła typu QUINCKEGO do punkcji i znieczuleń |  |  | szt. | 1680
6.1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Quincke | Tak
6.2 | Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak
6.3 | Ostry szlif minimalizujący siłę potrzebną do punkcji | Tak
6.4 | Perfekcyjne dopasowanie mandrynu zapobiegające efektowi biopsji | Tak
6.5 | Wizualna kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego dzięki przezroczystej nasadce | Tak
6.6 | Nie zawiera silikonu i lateksu | Tak
6.7 | Igły kodowane kolorystycznie - każda z grubości ma mieć inny kolor | Tak, wpisać kolor
6.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.10 | Rozmiar 22G x 90 mm oraz 22G x 38 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
7.0 | Igła typu QUINCKEGO do punkcji i znieczuleń |  |  | szt. | 20
7.1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Quincke | Tak
7.2 | Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak
7.3 | Ostry szlif minimalizujący siłę potrzebną do punkcji | Tak
7.4 | Perfekcyjne dopasowanie mandrynu zapobiegające efektowi biopsji | Tak
7.5 | Wizualna kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego dzięki przezroczystej nasadce | Tak
7.6 | Nie zawiera silikonu i lateksu | Tak
7.7 | Igły kodowane kolorystycznie - każda z grubości ma mieć inny kolor | Tak, wpisać kolor
7.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.10 | Rozmiar 23G x 90mm | Tak

## pa52
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 52
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igła typu PENCIL-POINT do znieczuleń podpajęczynówkowych - długa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141321-6 Igły do znieczulania
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła typu PENCIL-POINT do znieczuleń podpajęczynówkowych |  |  | szt. | 200
1.1 | Igła do znieczuleń ze szlifem typu Pencil-Point | Tak
1.2 | Boczny otwór położony blisko końca igły umożliwiający precyzyjne podanie środka anestetycznego | Tak
1.3 | Przeźroczysta kolorowa nasadka umożliwiająca wizualną kontrolę płynu mózgowo-rdzeniowego | Tak
1.4 | Z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Tak
1.5 | Igła w rozmiarze 25G x 130-160 mm | Tak
1.6 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 szt./op. | Tak, wpisać

## pa53
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 53
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły typu Atraucan
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141321-6 Igły do znieczulania
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła typu ATRAUCAN do znieczuleń |  |  | szt. | 4200
1.1 | Igła do znieczuleń ze szlifem typu Atraucan | Tak
1.2 | Otwór położony blisko końca igły umożliwiający precyzyjne podanie środka anestetycznego | Tak
1.3 | Koniec igły oszlifowany odpowiednio w celu zminimalizowania traumatyzacji i sztancowania tkanek | Tak
1.4 | Przeźroczysta kolorowa nasadka umożliwiająca wizualną kontrolę płynu mózgowo-rdzeniowego | Tak
1.5 | Igła w rozmiarze 26G x 88-90 mm | Tak
1.6 | Igła wraz z prowadnicą (igłą prowadzącą) - zapakowane w jednym opakowaniu | Tak
1.7 | Igła po nałożeniu prowadnicy (igła po włożeniu do igły prowadzącej) ma mieć długość roboczą minimum 66-72 mm | Tak
1.8 | Igła prowadząca ma być zapakowana oddzielnie w jednym opakowaniu tj. nienałożona od razu na igłę | Tak
1.9 | Igła oraz igła prowadząca w osłonkach z tworzywa sztucznego | Tak
1.10 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.16 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./op. | Tak, wpisać

## pa54
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 54
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule do wkłuć dożylnych obwodowych dla noworodków i dzieci - typu neoflon
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141310-6 Strzykawki, 33141220-8 Kaniula, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 5000
1.1 | Kaniula dożylna do żył obwodowych do stosowania u noworodków | Tak
1.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
1.3 | Kaniula z elastycznymi skrzydełkami mocującymi | Tak
1.4 | Kaniula ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do światła naczynia (w elemencie początkowo schowane są skrzydełka) | Tak
1.5 | Kaniula wykonana z teflonu PTFE | Tak
1.6 | Kaniula bez portu bocznego | Tak
1.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
1.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
1.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
1.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
1.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
1.12 | Koreczek przy igle "mandrynie" odczepialny, a nie odkręcany | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.15 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Przynajmniej jeden z rogów podstawy opakowania bezpośredniego wydzielony i oznaczony jako łatwiejszy do otwarcia (tj. miejsce otwierania wyraźnie zaznaczone) | Tak
1.20 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
1.21 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
1.22 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
1.23 | Rozmiar: 24G (0,7 x 19 mm) | Tak
1.24 | Przepływ: minimum 13 ml/min | Tak
2.0 | Kaniula dożylna |  |  | szt. | 5000
2.1 | Kaniula dożylna do żył obwodowych do stosowania u noworodków | Tak
2.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
2.3 | Kaniula z elastycznymi skrzydełkami mocującymi | Tak
2.4 | Kaniula ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do światła naczynia (w elemencie początkowo schowane są skrzydełka) | Tak
2.5 | Kaniula wykonana z teflonu PTFE | Tak
2.6 | Kaniula bez portu bocznego | Tak
2.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
2.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca miniumum 5 pasków kontrastujących | Tak
2.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
2.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
2.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
2.12 | Koreczek przy igle "mandrynie" odczepialny, a nie odkręcany | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
2.15 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.18 | Opakowanie bezpośrednie: sztywyny blister, 1 szt./op. | Tak
2.19 | Przynajmniej jeden z rogów podstawy opakowania bezpośredniego wydzielony i oznaczony jako łatwiejszy do otwarcia (tj. miejsce otwierania wyraźnie zaznaczone) | Tak
2.20 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak
2.21 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
2.22 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
2.23 | Rozmiar: 26G (0,6 x 19 mm) | Tak
2.24 | Przepływ: minimum 13 ml/min | Tak

## pa55
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 55
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria bronchoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141323-0 Igły do biopsji, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej USG - zestaw |  |  | szt. | 200
1.1 | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 i 22G; sposób cięcia ostrza sprawia, że jest ono bardzo ostre i podczas biopsji łatwo wkłuwa się w węzły chłonne; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; owalny przekrój igły pozwala na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wkłucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy MAJ-1414 | Tak - całość wg. opisu
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 5 zestawów na opakowanie | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.0 | Igła do przezoskrzelowej biopsji histologicznej USG - zestaw |  |  | szt. | 20
2.1 | Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Ilość w opakowaniu: 1 szt. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny MAJ-1414 | Tak
3.0 | Igła do bronchoskopu |  |  | op/4 szt | 15
3.1 | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 15 mm, | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu |  |  | szt. | 30
4.1 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu (zaworek biopsyjny) | Tak
4.2 | Umożliwia włożenie i połączenie igły do biopsji z bronchoskopem | Tak
4.3 | Zapewnia większe bezpieczeństwo mikrobiologiczne podczas zabiegu | Tak
4.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z igłą z pozycji 1.0 | Tak
4.5 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt. na opakowanie | Tak
5.0 | Zawór ssący do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
5.1 | Zawór umożliwiający podłączenie ssaka do bronchoskopu | Tak
5.2 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
5.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.6 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 20 szt. na opakowanie | Tak
5.7 | Zawór biopsyjny do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
5.8 | Zawór umożliwiający podłączenie ssaka do bronchoskopu | Tak
6.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/50 szt | 4
6.1 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów bronchoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 6 mm; długość włosia 8 mm; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0 mm-3,2 mm. | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/10 szt | 1
7.1 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia wąskich kanałów bronchoskopów; długość robocza 950mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 13
8.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; krawędzie typu szczęki aligatora oraz gładkie - do wyboru; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 2
9.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 2
10.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa |  |  | op./10 szt. | 6
11.1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 3,0 i 5,0 mm do wyboru; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; | Tak - całość wg. opisu

## pa56
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 56
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do systemu ssącego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 14
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pojemnik do systemu odsysania |  |  | szt. | 25
1.1 | Pojemnik na wkłady workowe 1000 ml | Tak
1.2 | W pełni kompatybilny z wkładami z pozycji 6.0 | Tak
1.3 | W pełni kompatybilny z uchwytami z pozycji 4.0 | Tak
1.4 | Pojemnik ze skalą pomiarową | Tak
1.5 | Pojemnik z łącznikiem do próżni | Tak
1.6 | Łącznik pierwotnie zamontowany w pojemniku | Tak
1.7 | Łącznik schodkowy | Tak
1.8 | Łącznik obrotowy | Tak
1.9 | Pojemnik wielorazowy | Tak
1.10 | Możliwość sterylizacji pojemnika poprzez autoklawowanie (Wykonawca dostarczy na każde żądanie parametry sterylizacji) | Tak
1.11 | Kształt: spłaszczony | Tak
2.0 | Pojemnik do systemu odsysania |  |  | szt. | 40
2.1 | Pojemnik na wkłady workowe 2000 ml | Tak
2.2 | W pełni kompatybilny z wkładami z pozycji 7.0 | Tak
2.3 | W pełni kompatybilny z uchwytami z pozycji 4.0 | Tak
2.4 | Pojemnik ze skalą pomiarową | Tak
2.5 | Pojemnik z łącznikiem do próżni | Tak
2.6 | Łącznik pierwotnie zamontowany w pojemniku | Tak
2.7 | Łącznik schodkowy | Tak
2.8 | Łącznik obrotowy | Tak
2.9 | Pojemnik wielorazowy | Tak
2.10 | Możliwość sterylizacji pojemnika poprzez autoklawowanie (Wykonawca dostarczy na każde żądanie parametry sterylizacji) | Tak
3.0 | Pojemnik do systemu odsysania |  |  | szt. | 50
3.1 | Pojemnik na wkłady workowe 3000 ml | Tak
3.2 | W pełni kompatybilny z wkładami z pozycji 8.0 | Tak
3.3 | W pełni kompatybilny z uchwytami z pozycji 4.0 | Tak
3.4 | Pojemnik ze skalą pomiarową | Tak
3.5 | Pojemnik z łącznikiem do próżni | Tak
3.6 | Łącznik pierwotnie zamontowany w pojemniku | Tak
3.7 | Łącznik schodkowy | Tak
3.8 | Łącznik obrotowy | Tak
3.9 | Pojemnik wielorazowy | Tak
3.10 | Możliwość sterylizacji pojemnika poprzez autoklawowanie (Wykonawca dostarczy na każde żądanie parametry sterylizacji) | Tak
4.0 | Uchwyt wielorazowy do systemu odsysania |  |  | szt. | 5
4.1 | Uchwyt uniwersalny sprężynowy | Tak
4.2 | Pełna kompatybilność z szynami Modur | Tak
4.3 | Uchwyty z tworzywa sztucznego | Tak
4.4 | Pełna kompatybliność z pojemnikami z poz. 1.0, 2.0, 3.0 | Tak
5.0 | Łącznik kątowy do pojemników |  |  | szt. | 30
5.1 | Łącznik kątowy do podłączania próżni do pojemników | Tak
5.2 | Łącznik z zaworem do zamykania próżni, do mocowania na pojemnikach wielorazowego użytku | Tak
6.0 | Wkład do ssaka |  |  | szt. | 660
6.1 | Wkład do ssaka - pojemność 1000 ml | Tak
6.2 | Wkład workowy | Tak
6.3 | Pełna kompatybilność z pojemnikami z poz. 1.0 | Tak
6.4 | Pokrywa trwale połączona z workiem | Tak
6.5 | Wkład ulega samozasysaniu w pojemniku próżniowym podczas działania próżni (dostarczany pierwotnie jako zapadnięty) | Tak
6.6 | Łącznik do przyłączania drenów do odsysania - schodkowy, obrotowy | Tak
6.7 | Posiada filtr hydrofobowy zabezpieczający próżnię przed skażeniem mikrobiologicznym oraz zalaniem | Tak
6.8 | Posiada otwór na środek żelujący oraz umożliwiający pobieranie próbek | Tak
6.9 | Wkład pierwotnie niewypełniony (tj. skompresowany) - w celu minimalizacji zajmowanego miejsca | Tak
7.0 | Wkład do ssaka |  |  | szt. | 10800
7.1 | Wkład do ssaka - pojemność 2000 ml | Tak
7.2 | Wkład workowy | Tak
7.3 | Pełna kompatybilność z pojemnikami z poz. 2.0 | Tak
7.4 | Pokrywa trwale połączona z workiem | Tak
7.5 | Wkład ulega samozasysaniu w pojemniku próżniowym podczas działania próżni (dostarczany pierwotnie jako zapadnięty) | Tak
7.6 | Łącznik do przyłączania drenów do odsysania - schodkowy, obrotowy | Tak
7.7 | Posiada filtr hydrofobowy zabezpieczający próżnię przed skażeniem mikrobiologicznym oraz zalaniem | Tak
7.8 | Posiada otwór na środek żelujący oraz umożliwiający pobieranie próbek | Tak
7.9 | Wkład pierwotnie niewypełniony (tj. skompresowany) - w celu minimalizacji zajmowanego miejsca | Tak
8.0 | Wkład do ssaka |  |  | szt. | 800
8.1 | Wkład do ssaka - pojemność 3000 ml | Tak
8.2 | Wkład workowy | Tak
8.3 | Pełna kompatybilność z pojemnikami z poz. 3.0 | Tak
8.4 | Pokrywa trwale połączona z workiem | Tak
8.5 | Wkład ulega samozasysaniu w pojemniku próżniowym podczas działania próżni (dostarczany pierwotnie jako zapadnięty) | Tak
8.6 | Łącznik do przyłączania drenów do odsysania - schodkowy, obrotowy | Tak
8.7 | Posiada filtr hydrofobowy zabezpieczający próżnię przed skażeniem mikrobiologicznym oraz zalaniem | Tak
8.8 | Posiada otwór na środek żelujący oraz umożliwiający pobieranie próbek | Tak
8.9 | Wkład pierwotnie niewypełniony (tj. skompresowany) - w celu minimalizacji zajmowanego miejsca | Tak
9.0 | Wkład do ssaka - połączony z drenem |  |  | szt. | 1400
9.1 | Wkład workowy jak w poz. 6 połączony z drenem do odsysania, mikrobiologicznie czysty lub jałowy (dren oraz wkład w jednym opakowaniu) | Tak
9.2 | Zakończenie drenu od strony użytkownika żeńskie, w zestawie przejściówka na męskie | Tak
10.0 | Wkład do ssaka - połączony z drenem |  |  | szt. | 80
10.1 | Wkład workowy jak w poz. 7 połączony z drenem do odsysania, mikrobiologicznie czysty lub jałowy (dren oraz wkład w jednym opakowaniu) | Tak
10.2 | Zakończenie drenu od strony użytkownika żeńskie, w zestawie przejściówka na męskie | Tak
11.0 | Wkład do ssaka - połączony z drenem |  |  | szt. | 300
11.1 | Wkład workowy jak w poz. 8 połączony z drenem do odsysania, mikrobiologicznie czysty lub jałowy (dren oraz wkład w jednym opakowaniu) | Tak
11.2 | Zakończenie drenu od strony użytkownika żeńskie, w zestawie przejściówka na męskie | Tak
12.0 | Uchwyt wielorazowy do systemu odsysania |  |  | szt. | 40
12.1 | Uchwyt uniwersalny do mocowania drenów na szynie | Tak
13.0 | Adapter do systemu |  |  | szt. | 10
13.1 | Adapter- łącznik wielorazowy wymienny do pojemników wielorazowych pośredniczący między pojemnikiem wielorazowym, a zaczepem na ścianie, łóżku, szynie. Typu V. | Tak
14.0 | Łącznik kątowy do pojemników |  |  | szt. | 15
14.1 | Łącznik kątowy do podłączania próżni do pojemników | Tak
14.2 | Do mocowania na pojemnikach wielorazowego użytku | Tak

## pa57
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 57
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dreny łączące do ssaka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren łączący, wyjałowiony - do ssaka |  |  | szt. | 5000
1.1 | Dren łączący - do połączenia ssaka z końcówką ssącą | Tak
1.2 | Dren męsko-żeński (na jednym końcu drenu końcówka męska, na drugim końcu końcówka żeńska) | Tak
1.3 | Końcówka żeńska - elastyczna - lejek | Tak
1.4 | Końcówka męska - sztywna - stożek schodkowany | Tak
1.5 | Końcówka męska i żeńska - różne kolorystycznie dla szybkiego odróżnienia | Tak
1.6 | Dren wykonany w technologii zapobiegającej zasysaniu się ścianek drenu przy włączonym ssaniu | Tak
1.7 | Średnica wewnętrzna: 6-7 mm | Tak
1.8 | Średnica zewnętrzna: maksymalnie 30 Ch | Tak
1.9 | Długość drenu: 200 - 250 cm | Tak
1.10 | Wyrób medyczny pakowany w podwójne opakowanie - dren umieszczony w foliowym woreczku, całość w opakowaniu bezpośrednim folia-papier | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
2.0 | Dren łączący, wyjałowiony - do ssaka |  |  | szt. | 600
2.1 | Dren łączący - do połączenia ssaka z końcówką ssącą | Tak
2.2 | Dren żeńsko-żeński (na obu końcach drenu końcówki żeńskie) | Tak
2.3 | Końcówki żeńskie - elastyczne - lejki | Tak
2.4 | Dren wykonany w technologii zapobiegającej zasysaniu się ścianek drenu przy włączonym ssaniu | Tak
2.5 | Średnica wewnętrzna: 6-7 mm | Tak
2.6 | Średnica zewnętrzna: maksymalnie 30 Ch | Tak
2.7 | Długość drenu: 200 - 250 cm | Tak
2.8 | Wyrób medyczny pakowany w podwójne opakowanie - dren umieszczony w foliowym woreczku, całość w opakowaniu bezpośrednim folia-papier | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
2.12 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
3.0 | Dren łączący, wyjałowiony - do ssaka |  |  | szt. | 1800
3.1 | Dren łączący - do połączenia ssaka z końcówką ssącą | Tak
3.2 | Dren męsko-żeński (na jednym końcu drenu końcówka męska, na drugim końcu końcówka żeńska) | Tak
3.3 | Końcówka żeńska - elastyczna - lejek | Tak
3.4 | Końcówka męska - sztywna - stożek schodkowany | Tak
3.5 | Końcówka męska i żeńska - różne kolorystycznie dla szybkiego odróżnienia | Tak
3.6 | Dren wykonany w technologii zapobiegającej zasysaniu się ścianek drenu przy włączonym ssaniu | Tak
3.7 | Średnica wewnętrzna: 6-7 mm | Tak
3.8 | Średnica zewnętrzna: maksymalnie 30 Ch | Tak
3.9 | Długość drenu: 300 cm | Tak
3.10 | Wyrób medyczny pakowany w podwójne opakowanie - dren umieszczony w foliowym woreczku, całość w opakowaniu bezpośrednim folia-papier | Tak
3.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
3.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
4.0 | Dren łączący, wyjałowiony - do ssaka |  |  | szt. | 1700
4.1 | Dren łączący - do połączenia ssaka z końcówką ssącą | Tak
4.2 | Dren żeńsko-żeński (na obu końcach drenu końcówki żeńskie) | Tak
4.3 | Końcówki żeńskie - elastyczne - lejki | Tak
4.4 | Dren wykonany w technologii zapobiegającej zasysaniu się ścianek drenu przy włączonym ssaniu | Tak
4.5 | Średnica wewnętrzna: 6-7 mm | Tak
4.6 | Średnica zewnętrzna: maksymalnie 30 Ch | Tak
4.7 | Długość drenu: 300 cm | Tak
4.8 | Wyrób medyczny pakowany w podwójne opakowanie - dren umieszczony w foliowym woreczku, całość w opakowaniu bezpośrednim folia-papier | Tak
4.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.11 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
4.12 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak

## pa58
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 58
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki urologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 9
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik urologiczny Nelatona |  |  | szt. | 6800
1.1 | Cewnik urologiczny typ Nelaton | Tak
1.2 | Średnice: od Ch 06 do Ch 24 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Długość: 400 mm | Tak
1.4 | Kolorystyczne kodowanie rozmiarów (barwny konektor) | Tak
1.5 | Cewnik zapakowany prosto, na długość (nie dopuszcza się cewników zapakowanych jako zawinięte) | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wykonany z PVC | Tak
2.0 | Cewnik urologiczny Tiemanna |  |  | szt. | 1200
2.1 | Cewnik urologiczny typ Tiemann | Tak
2.2 | Średnice: od Ch 06 do Ch 24 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3 | Długość: 400 mm | Tak
2.4 | Kolorystyczne kodowanie rozmiarów (barwny konektor) | Tak
2.5 | Na konektorze wypustka - zgodna zawsze z wygięciem cewnika, wskazująca w którą stronę jest podgięty cewnik | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wykonany z PVC | Tak
3.0 | Cewnik urologiczny Couvelaire |  |  | szt. | 800
3.1 | Cewnik urologiczny typ Couvelaire | Tak
3.2 | Średnice: od Ch 06 do Ch 26 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.3 | Długość: 400 mm | Tak
3.4 | Kolorystyczne kodowanie rozmiarów (barwny konektor) | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.7 | Wykonany z PVC | Tak
4.0 | Cewnik urologiczny Foleya - dwudrożny, z prowadnicą, pediatryczny |  |  | szt. | 1800
4.1 | Cewnik urologiczny typu Foley | Tak
4.2 | Cewnik dwudrożny | Tak
4.3 | Materiał cewnika: lateks | Tak
4.4 | Powierzchnia cewnika silikonowana | Tak
4.5 | Końcówka cewnika - standardowa, prosta | Tak
4.6 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
4.7 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
4.8 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
4.9 | Cewnik z prowadnicą ułatwiającą wprowadzanie | Tak
4.10 | Grubości: przynajmniej w zakresie od 6 Ch do 10 Ch (co 2 lub częściej) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.11 | Rozmiar (grubość) kodowany kolorystycznie | Tak
4.12 | Długość: 250 mm - 400 mm | Tak
4.13 | Pojemność balonu: nie większa niż 5 ml | Tak
4.14 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
4.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.0 | Cewnik urologiczny Foleya - dwudrożny |  |  | szt. | 22000
5.1 | Cewnik urologiczny typu Foley | Tak
5.2 | Cewnik dwudrożny | Tak
5.3 | Materiał cewnika: lateks | Tak
5.4 | Powierzchnia cewnika silikonowana | Tak
5.5 | Końcówka cewnika - standardowa, prosta | Tak
5.6 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
5.7 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
5.8 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
5.9 | Grubości: przynajmniej w zakresie od 12 Ch do 28 Ch (co 2 lub częściej) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.10 | Rozmiar (grubość) kodowany kolorystycznie | Tak
5.11 | Długość: 250 mm - 400 mm | Tak
5.12 | Pojemność balonu: nie większa niż 50 ml | Tak
5.13 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
5.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.0 | Cewnik urologiczny Foleya - trójdrożny |  |  | szt. | 350
6.1 | Cewnik urologiczny typu Foley | Tak
6.2 | Cewnik trójdrożny | Tak
6.3 | Materiał cewnika: lateks | Tak
6.4 | Powierzchnia cewnika silikonowana | Tak
6.5 | Końcówka cewnika - standardowa, prosta | Tak
6.6 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
6.7 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
6.8 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
6.9 | Grubości: przynajmniej w zakresie od 16 Ch do 22 Ch (co 2 lub częściej) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.10 | Rozmiar (grubość) kodowany kolorystycznie | Tak
6.11 | Długość: 250 mm - 400 mm | Tak
6.12 | Pojemność balonu: nie większa niż 50 ml | Tak
6.13 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
6.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.0 | Cewnik urologiczny Foleya - dwudrożny z końc. Tiemanna |  |  | szt. | 500
7.1 | Cewnik urologiczny typ Foley | Tak
7.2 | Cewnik dwudrożny | Tak
7.3 | Materiał cewnika: lateks | Tak
7.4 | Powierzchnia cewnika silikonowana | Tak
7.5 | Końcówka cewnika - zagięta pod kątem 30 - 45 stopni (tzw. końcówka Tiemanna) | Tak
7.6 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
7.7 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
7.8 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
7.9 | Grubość: przynajmniej w zakresie od Ch 16 do Ch 22 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
7.10 | Pojemność balonu: nie większa niż 15 ml | Tak
7.11 | Długość: 400 mm | Tak
7.12 | Kolorystyczne kodowanie rozmiarów (barwny konektor) | Tak
7.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.0 | Cewnik urologiczny Foleya - silikonowy |  |  | szt. | 240
8.1 | Cewnik urologiczny typu Foley | Tak
8.2 | Cewnik dwudrożny | Tak
8.3 | Materiał cewnika: silikon - cewnik odpowiedni dla osób z alergią na lateks | Tak
8.4 | Powierzchnia cewnika pokryta środkiem poślizgowym | Tak
8.5 | Końcówka cewnika - standardowa, prosta | Tak
8.6 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
8.7 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
8.8 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
8.9 | Grubości: przynajmniej w zakresie od 6 Ch do 24 Ch (co 2 lub częściej) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
8.10 | Rozmiar (grubość) kodowany kolorystycznie | Tak
8.11 | Długość: 250 mm - 400 mm | Tak
8.12 | Pojemność balonu: nie większa niż 20 ml | Tak
8.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.0 | Cewnik urologiczny zewnętrzny |  |  | szt. | 840
9.1 | Cewnik urologiczny zewnętrzny | Tak
9.2 | Materiał: elastyczny silikon, pozwalający na oddychanie skóry | Tak
9.3 | Pokryty warstwą kleju dla zapewnienia szczelności i minimalizacji ryzyka poluzowania i zsunięcia się | Tak
9.4 | Cewnik hypoalergiczny | Tak
9.5 | Cewnik przezroczysty | Tak
9.6 | Możliwy do podłączenia do worka na mocz | Tak
9.7 | Pakowany pojedynczo | Tak
9.8 | Długość: minimum 9 cm | Tak
9.9 | Średnice: przynajmniej 29 - 36 mm (przynajmniej 3 różne średnice w zakresie 29 - 36 mm) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## pa59
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 59
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worki do dobowej zbiórki moczu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki,33141615-4 Pojemniki na mocz
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek do dobowej zbiórki moczu (zwykły) |  |  | szt. | 63000
1.1 | Worek do dobowej zbiórki moczu | Tak
1.2 | Worek o pojemności 2000 ml | Tak
1.3 | Worek z PVC o odpowiedniej plastyczności | Tak
1.4 | Worek z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | Tak
1.5 | Na worku czytelna skala | Tak
1.6 | Dokładność skali: od 25 ml do 100 ml - co 25 ml, od 100 ml do 2000 ml - co 100 ml (dopuszcza się dokładniejszą skalę) | Tak
1.7 | Worek ze wzmocnionymi otworami do podwieszania | Tak
1.8 | Zawór spustowy - poprzeczny - typu "T" | Tak
1.9 | Zawór spustowy pierwotnie zamknięty | Tak
1.10 | Worek połączony fabrycznie z drenem | Tak
1.11 | Dren łączący z cewnikiem - o średnicy przynajmniej 7 mm | Tak
1.12 | Dren o długości 120 - 130 cm | Tak
1.13 | Dren zakończony łącznikiem schodkowym | Tak
1.14 | Dren odporny na skręcanie i zaginanie | Tak
1.15 | Dren zabezpieczony nasadką | Tak
1.16 | Dren lub worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Tak
1.17 | Dren lub worek wyposażony w samouszczelniający się port do pobierania próbek | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Worek do dobowej zbiórki moczu z komorą kroplową |  |  | szt. | 1520
2.1 | Worek do dobowej zbiórki moczu | Tak
2.2 | Worek o pojemności 2000 ml | Tak
2.3 | Worek z PVC o odpowiedniej plastyczności | Tak
2.4 | Na worku czytelna skala | Tak
2.5 | Dokładność skali: od 25 ml do 100 ml - co 25 ml, od 100 ml do 2000 ml - co 100 ml (dopuszcza się dokładniejszą skalę) | Tak
2.6 | Worek ze zintegrowanym wieszakiem, umożliwiającym podwieszenie do łóżka pacjenta bez dodatkowych akcesoriów zewnętrznych | Tak
2.7 | Worek z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | Tak
2.8 | Worek z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek | Tak
2.9 | Zawór spustowy - poprzeczny - typu "T" | Tak
2.10 | Zawór spustowy pierwotnie zamknięty | Tak
2.11 | Worek posiada otwór-zakładkę do zaczepienia/podwieszenia zaworu spustowego | Tak
2.12 | Worek połączony fabrycznie z drenem | Tak
2.13 | Dren łączący z cewnikiem - o średnicy przynajmniej 7 mm | Tak
2.14 | Dren o długości 120 - 140 cm | Tak
2.15 | Dren zakończony łącznikiem schodkowym | Tak
2.16 | Dren odporny na skręcanie i zaginanie | Tak
2.17 | Dren zabezpieczony nasadką | Tak
2.18 | Dren wyposażony w samouszczelniający się port do pobierania próbek | Tak
2.19 | W zestawie zacisk na dren | Tak
2.20 | Worek zapewniający możliwie najlepszą ochronę mikrobiologiczną - według punktów 2.21, 2.22 | Tak
2.21 | Worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Tak
2.22 | Worek wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem hydrofobowym mikrobiologicznym | Tak
2.23 | Worek do oceny ilości zbieranego moczu w ciągu doby nie wymaga maniupulacji typu przelewanie z pojemnika do pojemnika itp.. | Tak
2.24 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
2.25 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.26 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa60
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 60
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wieszaki do worków na mocz
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki,33141615-4 Pojemniki na mocz
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wieszak do worka na mocz na łóżko |  |  | szt. | 1300
1.1 | Wieszak do worka na mocz na łóżko | Tak
1.2 | Wieszak z trwałego tworzywa sztucznego | Tak
1.3 | Pasuje do standardowych worków na mocz, pojemności 1500 ml i 2000 ml | Tak
1.4 | Pasuje do kwadratowych i okrągłych ram łóżek, kształtem przypomina wąsy lub okulary | Tak
1.5 | Sposób mocowania zapobiega załamaniu drenu | Tak

## pa61
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 61
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki próżniowe do drenażu ran pooperacyjnych (butle Redona)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, 33141642-2 Akcesoria do drenażu, 33141640-8 Dreny
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Butla Redona - pojemnik próżniowy |  |  | szt. | 3600
1.1 | Pojemnik próżniowy do pooperacyjnego drenażu ran (tzw. butla Redona) | Tak
1.2 | Pojemnik z przezroczystego tworzywa sztucznego | Tak
1.3 | Pojemnik skalowany (możliwość oceny objętości płynu w pojemniku) | Tak
1.4 | Pojemnik ze wskaźnikiem poziomu próżni | Tak
1.5 | Pojemnik z elastyczną, rozpinaną tasiemką z tworzywa sztucznego - umożliwiającą podwieszenie pojemnika do ramy łóżka | Tak
1.6 | Pojemnik z dołączonym dokręcanym drenem łączącym długości 120-130 cm | Tak
1.7 | Dren łączący umożliwiający podłączenie drenów Redona od 6 Ch do 18 Ch | Tak
1.8 | Dwa zaciski otwierające/zamykające | Tak
1.8.1 | Jeden zacisk - na końcówce wejściowej do butli (przy podłączeniu drenu łączącego) | Tak
1.8.2 | Drugi zacisk - na drenie łączącym | Tak
1.9 | Wyrób pakowany podwójnie (dren łączący wraz z butlą pakowany w foliowy woreczek, całość zapakowana w opakowanie jednostkowe) | Tak
1.10 | Opakowanie jednostkowe: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Pojemność butli: 100 - 400 ml, Zamawiający wymaga zaoferowania przynajmniej dwóch pojemności w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Butla Redona - pojemnik próżniowy |  |  | szt. | 1200
2.1 | Pojemnik próżniowy do pooperacyjnego drenażu ran (tzw. butla Redona) | Tak
2.2 | Pojemnik z przezroczystego tworzywa sztucznego | Tak
2.3 | Pojemnik skalowany (możliwość oceny objętości płynu w pojemniku) | Tak
2.4 | Pojemnik ze wskaźnikiem poziomu próżni | Tak
2.5 | Pojemnik z elastyczną, rozpinaną tasiemką z tworzywa sztucznego - umożliwiającą podwieszenie pojemnika do ramy łóżka | Tak
2.6 | Pojemnik z dołączonym dokręcanym drenem łączącym długości 120-130 cm | Tak
2.7 | Dren łączący umożliwiający podłączenie drenów Redona od 6 Ch do 18 Ch | Tak
2.8 | Dwa zaciski otwierające/zamykające | Tak
2.8.1 | Jeden zacisk - na końcówce wejściowej do butli (przy podłączeniu drenu łączącego) | Tak
2.8.2 | Drugi zacisk - na drenie łączącym | Tak
2.9 | Wyrób pakowany podwójnie (dren łączący wraz z butlą pakowany w foliowy woreczek, całość zapakowana w opakowanie jednostkowe) | Tak
2.10 | Opakowanie jednostkowe: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
2.11 | Pojemność butli: 600 - 800 ml | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Dren Redona |  |  | szt. | 4400
3.1 | Dren Redona | Tak
3.2 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych, do podłączenia do pojemników próżniowych | Tak
3.3 | Dren posiada pasek kontrastujący w RTG | Tak
3.4 | Dren ze znacznikiem głębokości | Tak
3.5 | Dren z perforacją krzyżową na długości 14-15 cm | Tak
3.6 | Długość drenu 50-80 cm | Tak
3.7 | Grubość: od Ch 8 do Ch 18 (co 2 lub częściej) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.8 | Wyrób apirogenny | Tak
3.9 | Wyrób sterylny | Tak

## pa62
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 62
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, 35125110-0 Czujniki biometryczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 6000
1.1 | Elektroda neutralna | Tak
1.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
1.3 | Elektroda dzielona | Tak
1.4 | Powierzchnia części aktywnej: 110 cm2 | Tak
1.5 | Wymiary wyrobu: 122 mm x 174 mm | Tak
1.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 200W lub więcej | Tak
1.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
1.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorbującym wilgoć | Tak
1.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u osób o masie ciała powyżej 15 kg | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
1.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
1.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
1.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 120
2.1 | Elektroda neutralna | Tak
2.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
2.3 | Elektroda dzielona | Tak
2.4 | Powierzchnia części aktywnej: 70 cm2 | Tak
2.5 | Wymiary wyrobu: 122 x 120 mm | Tak
2.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 200W lub więcej | Tak
2.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
2.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorbującym wilgoć | Tak
2.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u osób o masie ciała 5-15 kg | Tak
2.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
2.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
2.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
2.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 500
3.1 | Elektroda neutralna | Tak
3.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
3.3 | Elektroda dzielona | Tak
3.4 | Powierzchnia części aktywnej: 40 cm2 | Tak
3.5 | Wymiary wyrobu: 110 x 76 mm | Tak
3.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 100W lub więcej | Tak
3.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
3.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorbującym wilgoć | Tak
3.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u noworodków, u osób o masie ciała mniejszej niż 5 kg | Tak
3.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
3.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
3.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
3.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
3.16 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 100 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
3.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Kabel do elektrod biernych |  |  | szt. | 5
4.1 | Kabel do elektrod biernych | Tak
4.2 | Kabel zapewniający możliwość podłączenia elektrod z pozycji 1.0, 2.0 i 3.0 do urządzeń BOWA / Valleylab REM, Erbe | Tak

## pa63
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 63
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 12
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 50
1.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
1.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
1.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
1.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
1.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
1.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
1.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
1.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
1.13 | Rozmiar: 10 | Tak
2.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 110
2.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
2.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
2.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
2.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
2.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
2.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
2.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
2.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
2.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
2.13 | Rozmiar: 10A | Tak
3.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 190
3.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
3.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
3.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
3.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
3.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
3.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
3.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
3.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
3.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
3.13 | Rozmiar: 11 | Tak
4.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 35
4.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
4.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
4.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
4.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
4.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
4.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
4.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
4.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
4.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
4.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
4.13 | Rozmiar: 12 | Tak
5.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 125
5.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
5.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
5.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
5.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
5.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
5.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
5.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
5.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
5.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
5.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
5.13 | Rozmiar: 15 | Tak
6.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 10
6.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
6.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
6.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
6.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
6.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
6.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
6.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
6.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
6.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
6.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
6.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
6.13 | Rozmiar: 15A | Tak
7.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 100
7.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
7.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
7.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
7.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
7.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
7.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
7.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
7.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
7.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
7.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
7.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
7.13 | Rozmiar: 20 | Tak
8.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 40
8.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
8.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
8.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
8.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
8.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
8.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
8.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
8.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
8.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
8.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
8.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
8.13 | Rozmiar: 21 | Tak
9.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 35
9.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
9.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
9.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
9.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
9.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
9.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
9.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
9.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
9.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
9.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
9.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
9.13 | Rozmiar: 22 | Tak
10.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 5
10.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
10.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
10.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
10.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
10.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
10.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
10.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
10.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
10.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
10.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
10.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
10.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
10.13 | Rozmiar: 22A | Tak
11.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 20
11.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
11.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
11.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
11.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
11.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
11.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
11.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
11.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
11.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
11.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
11.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
11.13 | Rozmiar: 23 | Tak
12.0 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej |  |  | op. (100 szt.) | 57
12.1 | Ostrza chirurgiczne | Tak
12.2 | Wykonane ze stali węglowej | Tak
12.3 | Ostre przez cały czas cięcia | Tak
12.4 | Nietępiące się przy długich cięciach | Tak
12.5 | Rozmiar ostrza umieszczony na ostrzu | Tak
12.6 | Nazwa producenta ostrza umieszczona na ostrzu | Tak
12.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
12.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
12.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa, 1 szt./op. | Tak
12.10 | Opakowanie zbiorcze: karton, 100 szt./op. | Tak
12.11 | Na opakowaniu zbiorczym: numer ostrza, rysunek/zdjęcie ostrza, barwny kod rozmiaru | Tak
12.12 | Ostrza w pełni zgodne z normą ISO 27740 (PN-EN 27740) | Tak
12.13 | Rozmiar: 24 | Tak

## pa64
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 64
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wstrzykiwacza Optistar Elite
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu Optistar Elite |  |  | zestaw (tj. zestaw. = 2 strzykawki) | 600
1.1 | Zestaw składający się minimum z: 2 strzykawek 60 ml, łącznika Y z drenem o długości 230-250 cm | Tak
1.2 | Wszystkie elementy w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Optistar Elite | Tak
1.3 | Całość zapakowana w jedno sterylne opakowanie (tj. nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw (2 strzykawki+łącznik)/op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: od 25 do 100 zestawów/op. | Tak, wpisać

## pa65
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 65
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141321-6 Igły do znieczulania, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem |  |  | szt. = 1 zestaw | 300
1.1 | Zestaw zawiera przynajmniej: igłę zewnątrzoponową, cewnik, łącznik do cewnika z koreczkiem, filtr 0,2 mikrometra, system mocowania filtra, strzykawkę niskooporową | Tak
1.2 | Igła spełnia każdy z punktów 1.3 - 1.5 | Tak
1.3 | Igła zewnątrzoponowa | Tak
1.4 | Rozmiar: 18 G i 16 G - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
1.5 | Igła ze skrzydełkami | Tak
1.6 | Cewnik spełnia każdy z punktów 1.7 - 1.11 | Tak
1.7 | Cewnik miękki, z atraumatyczną miękką końcówką | Tak
1.8 | Rozmiary 20 G (dla zestawu z igłą 18 G) i 19 G (dla zestawu z igłą 16 G) | Tak
1.9 | Długość cewnika: 850 mm lub więcej | Tak
1.10 | Cewnik z bocznymi otworami | Tak
1.11 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.12 | Filtr spełnia każdy z punktów 1.13 - 1.14 | Tak
1.13 | Filtr 0.2 mikrometra | Tak
1.14 | Oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek | Tak
1.15 | Strzykawka spełnia każdy z punktów 1.16 - 1.17 | Tak
1.16 | Strzykawka niskooporowa | Tak
1.17 | Pojemność 10 ml | Tak
1.18 | Całość zapakowana w jedno opakowanie | Tak
1.19 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa66
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 66
| Tytuł/nazwa pakietu: | Korki dla pracowni leku cytostatycznego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141220-8 Kaniula
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Korek luer-lock do kaniul |  |  | op. 100 szt. | 600
1.1 | Korek luer-lock (złącze żeńskie) - możliwy do nakręcenia np. na kaniule | Tak
1.2 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, wyrób pakowany pojedynczo w blistrach w kształcie pasków po 4 lub 5 koreczków na blistrze, tak że możliwe jest otwarcie całego paska jednym pociągnięciem oraz kolejne pojedyncze otwieranie koreczków | Tak
1.3 | Przynajmniej na jednej ze stron blistra miejsce ułatwionego otwierania | Tak
1.4 | Każdy z korków zapakowany w sposób, który bezwzględnie zapewnia możliwość wyjęcia korka z zachowaniem sterylności korka w części zamykającej światło kaniuli tzn. musi być możliwość chwycenia korka palcami za tę jego część, która nie będzie miała kontaktu ze światłem kaniuli | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: od 100 do 250 sztuk | Tak, wpisać
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak

## pa67
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 67
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik moczowodowy-stent typu PIG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do szynowania moczowodów - sterowalny |  |  | szt. = 1 zestaw | 510
1.1 | Zestaw zawiera przynajmniej: cewnik moczowodowy, prowadnik, zacisk mocujący, popychacz | Tak
1.2 | Cewnik moczowodowy spełnia każdy z punktów 1.3 - 1.10 | Tak
1.3 | Cewnik podwójnie zagięty (JJ) | Tak
1.4 | Koniec bliższy cewnika otwarty | Tak
1.5 | Koniec dalszy cewnika zamknięty | Tak
1.6 | Cewnik skalowany przynajmniej co 5 cm (dopuszcza się częściej) | Tak
1.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.8 | Materiał cewnika: poliuretan | Tak
1.9 | Rozmiar - grubość: 4.7 Ch - 4.8 Ch | Tak
1.10 | Rozmiar - długość: dostępne długości 26 cm i 28 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Prowadnik spełnia każdy z punktów 1.12 - 1.13 | Tak
1.12 | Prowadnik druciany | Tak
1.13 | Prowadnik powlekany teflonem | Tak
1.14 | Zacisk mocujący - przynajmniej 1 szt. | Tak
1.15 | Popychacz spełnia każdy z punktów 1.16 - 1.17 | Tak
1.16 | Długość: minimum 70 cm | Tak
1.17 | Popychacz umożliwiający pełne sterowanie cewnikiem - tj. popychacz musi zapewniać możliwość zarówno wprowadzenia, jak i cofnięcia cewnika podczas zabiegu, bez jego zwinięcia/rozwinięcia, mimo zwolnienia zacisku | Tak
1.18 | Zestaw: wszystkie elementy składowe zapakowane w jedno opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza dostarczania elementów osobno) | Tak
1.19 | Zestaw jałowy | Tak
1.20 | Zestaw jednorazowy | Tak
1.21 | Zestaw zapewnia możliwość założenia cewnika przez URS | Tak
2.0 | Zestaw do szynowania moczowodów |  |  | szt. = 1 zestaw | 30
2.1 | Zestaw zawiera przynajmniej: cewnik moczowodowy, prowadnik, zacisk mocujący, popychacz | Tak
2.2 | Cewnik moczowodowy spełnia każdy z punktów 2.3 - 2.10 | Tak
2.3 | Cewnik podwójnie zagięty (JJ) | Tak
2.4 | Koniec bliższy cewnika otwarty | Tak
2.5 | Koniec dalszy cewnika zamknięty | Tak
2.6 | Cewnik skalowany przynajmniej co 5 cm (dopuszcza się częściej) | Tak
2.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
2.8 | Materiał cewnika: poliuretan | Tak
2.9 | Rozmiar - grubość: CH3 | Tak
2.10 | Rozmiar - długość: dostępne długości 26 cm i 28 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.11 | Prowadnik spełnia każdy z punktów 2.12 - 2.13 | Tak
2.12 | Prowadnik druciany | Tak
2.13 | Prowadnik powlekany teflonem | Tak
2.14 | Zacisk mocujący - przynajmniej 1 szt. | Tak
2.15 | Popychacz długości minimum 70 cm | Tak
2.16 | Zestaw: wszystkie elementy składowe zapakowane w jedno opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza dostarczania elementów osobno) | Tak
2.17 | Zestaw jałowy | Tak
2.18 | Zestaw jednorazowy | Tak
2.19 | Zestaw zapewnia możliwość założenia cewnika przez URS | Tak

## pa68
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 68
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do cystostomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do cystostomii (nakłucie nadłonowe) |  |  | szt. | 60
1.1 | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego | Tak
1.2 | Zestaw zawiera przynajmniej: cewnik, skalpel, trokar, worek na mocz, plaster mocujący, zatyczkę/zacisk | Tak
1.3 | Cewnik spełnia każdy z warunków 1.4 - 1.7 | Tak
1.4 | Cewnik urologiczny bez balonu zagięty na końcu (typu pigtail) | Tak
1.5 | Cewnik z poliuretanu | Tak
1.6 | Rozmiary: 8 Ch, 12 Ch i 14 Ch do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Długość: 50 - 60 cm | Tak
1.8 | Trokar - rozrywalny | Tak
1.9 | Worek na mocz o pojemności 2 - 2.5 litra | Tak
1.10 | Zatyczka lub zacisk | Tak
1.11 | Zestaw posiada minimum dwie naklejki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji pacjenta | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa69
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 69
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do nefrostomii, pieloplastyki
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do nefrostomii przezskórnej |  |  | szt. | 250
1.1 | Zestaw do nefrostomii przezskórnej | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: igły, prowadnik, introducer, cewnik, łącznik, kranik | Tak
1.3 | Igły Chiba - 2 sztuki - 18 G/20 cm oraz 20 G/20 cm | Tak
1.4 | Prowadnik miękki 0.038'', typu J w osłonce prostującej końcówkę | Tak
1.5 | Rozszerzadła w rozmiarach 6 Ch, 8 Ch, 10 Ch, 12 Ch | Tak
1.6 | Koszulka - rozrywalna (spasowana z najgrubszym rozszerzadłem) | Tak
1.7 | Cewnik - spełnia każdy z punktów 1.8 - 1.13 | Tak
1.8 | Cewnik - typu Malecot oraz cewnik typu J - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.9 | Rozmiar: 10 Ch, 12 Ch i 14 Ch do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.11 | Wewnątrz cewnika mandryn | Tak
1.12 | Cewnik z materiału odpornego na załamania | Tak
1.13 | Zakończenie cewnika - luer-lock | Tak
1.14 | Łącznik do worka na mocz z kranikiem odcinającym | Tak
1.15 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa70
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 70
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do nefrostomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do nefrostomii |  |  | szt. | 10
1.1 | Prowadnik do nefrostomii | Tak
1.2 | Prowadnik miękki, typ J | Tak
1.3 | Do metody Seldingera | Tak
1.4 | Pokryty PTFE | Tak
1.5 | Grubość 0,038'' | Tak
1.6 | Długość 80-150 cm | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Igła do nefrostomii |  |  | szt. | 55
2.1 | Igła do nefrostomii | Tak
2.2 | Igła dwuczęściowa | Tak
2.3 | Rozmiar: 17.5 - 18G x 19,5 - 20,0 cm | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Łącznik Luer-Lock do żaneta |  |  | szt. | 10
3.1 | Łącznik zawierający męską końcówkę luer-lock i umożliwiający przejście na żeńską końcówkę cewnikową | Tak
3.2 | Łącznik zintegrowany z kranikiem odcinającym | Tak
3.3 | Łącznik długości około 15 cm | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa71
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 71
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do nefrostomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer do nefrostomii |  |  | szt. | 18
1.1 | Introducer urologiczny do nefrostomii - zestaw zawierający rozszerzadła oraz koszulkę | Tak
1.2 | Zestaw rozszerzadeł 6 Ch, 8 Ch, 10 Ch, 12 Ch | Tak
1.3 | Rozrywalna koszulka spasowana z najgrubszym rozszerzadłem | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa72
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 72
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zamknięty system do odsysania pacjenta
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System do odsysania - zamknięty - dla dorosłych |  |  | szt. | 2000
1.1 | System do odsysania rurek intubacyjnych | Tak
1.2 | System zamknięty - odsysanie odbywa się w sposób jałowy | Tak
1.3 | Elementy systemu (minimalny skład): cewnik do odsysania, osłona cewnika (rękaw ochronny), zawór kontrolujący ssanie, zawór dostępu do pacjenta (bronchoskopowy), nasadki zabezpieczające, łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", naklejka informacyjna | Tak
1.4 | Cewnik do odsysania - atraumatyczny | Tak
1.5 | Cewnik do odsysania - z przynajmniej dwoma bocznymi otworami ssącymi oraz jednym centralnym na końcu (cewnik otwarty) | Tak
1.6 | Cewnik z oznaczeniem rozmiaru oraz skalą głębokości wprowadzenia | Tak
1.7 | Cewnik połączony z zaworem kontrolującym ssanie, osłonięty rękawem ochronnym | Tak
1.8 | Cewnik z oznaczeniem momentu wyjęcia z zaworu bronchoskopowego | Tak
1.9 | Rozmiar: Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów. | Tak
1.10 | Rękaw ochronny połączony z zaworem ssącym oraz nakręcony na zawór dostępu do pacjenta (pełna ochrona cewnika już w momencie wyjmowania z opakowania) | Tak
1.11 | Rękaw ochronny typu worka foliowego, miękki, przezroczysty | Tak
1.12 | Zawór kontrolujący ssanie - typu przycisk | Tak
1.13 | Możliwość kontroli ssania poprzez naciskanie, jak również możliwość pełnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem (np. poprzez obrót blokujący przycisk) | Tak
1.14 | Króciec do podłączenia zewnętrznego źródła ssania - schodkowy | Tak
1.15 | Króciec do podłączenia zewnętrznego źródła ssania - zabezpieczony nasadką | Tak
1.16 | Zawór dostępu do pacjenta - z drenem umożliwiającym podanie roztworu do płukania cewnika (dren połączony z nasadką/koreczkiem zabezpieczającym) | Tak
1.17 | Zawór dostępu do pacjenta - połączony z rozgałęzieniem dla podłączenia do rurki intubacyjnej oraz dla podłączenia do obwodu oddechowego (za pomocą łącznika karbowanego) | Tak
1.18 | W komplecie nasadki do zabezpieczenia odłączonego cewnika oraz do zabezpieczenia zaworu dostępowego i wprowadzania bronchoskopu | Tak
1.19 | Możliwość używania systemu do 48 godzin lub dłużej | Tak
1.20 | Całość zapakowana w sterylne opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania pojedynczych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa73
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 73
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparaty do transferu leków i płynów z butelek i fiolek
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat |  |  | szt. | 1000
1.1 | Aparat/Kolec do pobierania leku z fiolki i butelki | Tak
1.2 | Aparat posiada ostrą plastikową igłę umożliwiającą wkłucie do fiolki/butelki | Tak
1.3 | Igła zabezpieczona plastikową nasadką | Tak
1.4 | Kolec nie grubszy w najgrubszym miejscu niż 6 mm, nie krótszy niż 20 mm mierząc od podstawy, otwór/otwory biorcze i odpowietrzające nie sięgające niżej niż 6 mm mierząc od szczytu kolca | Tak
1.5 | Aparat posiada port Luer-Lock do poboru zawartości fiolki | Tak
1.6 | Port luer-lock zabezpieczony zamknięciem-klapką lub zamknięciem-zastawką o łatwej do dezynfekcji powierzchni (zamknięcie umożliwia wielokrotne korzystanie z fiolki i zachowanie czystości mikrobiologicznej jej zawartości) | Tak
1.7 | Pomiędzy igłą, a portem - prostopadle umieszczona płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
1.8 | Aparat bez filtra cząstek stałych dla roztworu | Tak
1.9 | Aparat posiada mikrobiologiczny filtr odpowietrzający | Tak
1.10 | Wielkość porów w filtrze odpowietrzającym: mniejsze niż 0,5 mikrometra | Tak, wpisać wielkość porów
1.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
1.15 | Aparat kompatybilny z emulsjami lipidowymi | Tak
2.0 | Aparat z filtrem cząstek stałych |  |  | szt. | 2200
2.1 | Aparat/Kolec do pobierania leku z fiolki i butelki | Tak
2.2 | Aparat posiada ostrą plastikową igłę umożliwiającą wkłucie do fiolki/butelki | Tak
2.3 | Igła zabezpieczona plastikową nasadką | Tak
2.4 | Kolec nie grubszy w najgrubszym miejscu niż 6 mm, nie krótszy niż 20 mm mierząc od podstawy, otwór/otwory biorcze i odpowietrzające nie sięgające niżej niż 6 mm mierząc od szczytu kolca | Tak
2.5 | Aparat posiada port Luer-Lock do poboru zawartości fiolki | Tak
2.6 | Port luer-lock zabezpieczony zamknięciem-klapką lub zamknięciem-zastawką o łatwej do dezynfekcji powierzchni (zamknięcie umożliwia wielokrotne korzystanie z fiolki i zachowanie czystości mikrobiologicznej jej zawartości) | Tak
2.7 | Pomiędzy igłą, a portem - prostopadle umieszczona płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
2.8 | Aparat posiada filtr cząstek stałych - przez filtr ma przepływać pobierany z naczynia płyn | Tak
2.8.1 | Filtr cząstek stałych o porach nie mniejszych niż 5 mikrometrów - możliwość poboru nawet gęstych leków | Tak
2.9 | Aparat posiada mikrobiologiczny filtr odpowietrzający | Tak
2.10 | Wielkość porów w filtrze odpowietrzającym: mniejsze niż 0,5 mikrometra | Tak, wpisać wielkość porów
2.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak

## pa74
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 74
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pobierania i podawania leków do worków z płynami infuzyjnymi
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do poboru leku z fiolki |  |  | szt. | 12000
1.1 | Aparat przeznaczony do transferu leku z fiolki | Tak
1.2 | Aparat z filtrem odpowietrzającym 0,20-0,22 mikrometra | Tak
1.3 | Filtr odpowietrzający zespolony na stałe z przyrządem (nie można go zdjąć) | Tak
1.4 | Filtr odpowietrzający nie wymaga dodatkowych manipulacji (nie jest np. osłonięty klapką) | Tak
1.5 | Aparat w całości z tworzywa sztucznego | Tak
1.6 | Po jednej stronie aparatu - ostra igła (kolec) do wkłucia się do fiolki, po drugiej stronie aparatu - złącze do strzykawki | Tak
1.7 | Igła dwukanałowa | Tak
1.8 | Igła pokryta obojętnym chemicznie środkiem poślizgowym | Tak
1.9 | Jeden z kanałów igły - biorczy, drugi - odpowietrzający | Tak
1.10 | Igła zabezpieczona nasadką | Tak
1.11 | Igła grubości 4 mm lub cieńsza | Tak
1.12 | Otwory w igle sięgające bliżej niż do miejsca stałej grubości | Tak
1.13 | W płaszczyźnie prostopadłej do osi igły, pomiędzy igłą a filtrem - płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
1.14 | Aparat bez filtra do przesączania pobieranego płynu | Tak
1.15 | Złącze do strzykawki kompatybilne z luer-lock | Tak
1.16 | Złącze do strzykawki z samodomykającą się zastawką (Zamawiający ma na myśli zastawkę działającą jakby od wewnątrz przyrządu, a nie np. klapkę która zasłoni złącze po użyciu) | Tak
1.17 | Powierzchnia złącza zamkniętego zastawką - płaska (tj. łatwa do dezynfekcji) | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Opakowanie bezpośrednie posiada zaznaczone miejsce ułatwionego otwierania | Tak
1.20 | Wyrób medyczny zgodny z cytostatykami | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.23 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa75
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 75
| Tytuł/nazwa pakietu: | System zamknięty do cytostatycznych wlewek dopęcherzowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 500
1.1 | Zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz do pobierania roztworu z fiolki. | Tak
1.2 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm | Tak
1.3 | Aparat zabezpieczający przed wyciekaniem leku | Tak
1.4 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej (np. poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną zamykającą/pochłaniającą wydobywające się aerozole w swoim wnętrzu) | Tak
1.5 | Aparat z igłą/kolcem nakłuwający z tworzywa sztucznego | Tak
1.6 | Igła/kolec pierwotnie osłonięty (w celu ochrony przed zakłuciem) | Tak
1.7 | Aparat umożliwia pobranie przynajmniej 50 ml płynu | Tak
1.8 | Aparat w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Aparat w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 2.0 | Tak
2.0 | Łącznik do pobierania leku - system zamknięty |  |  | szt. | 300
2.1 | Łącznik umożliwiający pobranie leku z fiolki do strzykawki | Tak
2.2 | Zakończony złączem Luer-Lock | Tak
2.3 | Łącznik tak skonstruowany, że po nakręceniu strzykawki luer-lock niemożliwe jest jego zdjęcie/odkręcenie | Tak
2.4 | System w pełni szczelny - niemożliwe jest uruchomienie tłoka strzykawki bez podłączenia łącznika do wyrobu z pozycji 1.0 lub 3.0 | Tak
2.5 | W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 1.0 oraz 3.0 | Tak
3.0 | Adapter system zamknięty na cewnik |  |  | szt. | 360
3.1 | Łącznik umożliwiający przepompowanie leku ze strzykawki zakończonej łącznikiem z pozycji 2.0 do cewnika urologicznego | Tak
3.2 | Zakończenie stożkowe, cewnikowe - typu żaneta | Tak
3.3 | Mechanizm łączenia z wyrobem z pozycji 2.0 - wciskany "na click", nie wymaga dodatkowych manualnych operacji | Tak
3.4 | W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 2.0 | Tak
4.0 | Worek do zbiórki moczu z absorbentem |  |  | szt. | 250
4.1 | Worek do zbiórki cytostatyku z worka na mocz (wyrób służy do bezpiecznego usunięcia moczu z cytostatykiem z worka na mocz) | Tak
4.2 | Posiada wkład żelujący wiążący cytostatyk | Tak
4.3 | Złącze do kranika uniwersalne - można je nasadzić na kranik/zawór spustowy każdego worka na mocz | Tak
4.4 | Worek posiada zawieszkę pozwalającą na połączenie worka na mocz i worka z absorbentem, tak że nie ma konieczności trzymania worków w dłoniach podczas przelewania. | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa76
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 76
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparat do poboru leków z filtrem cząstek stałych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat |  |  | szt. | 2400
1.1 | Aparat do poboru leków | Tak
1.2 | Zgodny z cytostatykami | Tak
1.3 | Z tworzywa sztucznego | Tak
1.4 | Elementy mające kontakt z cytostatykiem pozbawione PVC i ftalanów | Tak
1.5 | Ostry szpikulec do nakłucia fiolki | Tak
1.6 | Możliwość nakręcenia strzykawki luer-lock | Tak
1.7 | Zastawka samozamykająca się od strony złącza do strzykawki | Tak
1.8 | Filtr odpowietrzający - mikrobiologiczny - pory 0,22 mikrometra lub mniejsze | Tak
1.9 | Filtr zapewniający sączenie pobieranego płynu - pory 3-5 mikrometrów | Tak
1.10 | Aparat z odpowiednią blokadą między kolcem, a miejscem podłączenia strzykawki (np. w postaci dysku, rozszerzenia itp.) - tj. blokada ma uniemożliwić wepchnięcie całego aparatu do fiolki, a jednocześnie ułatwiać operowanie aparatem) | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa77
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 77
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych |  |  | szt. | 85000
1.1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | Tak
1.2 | Materiał: miękkie PVC (materiał odporny na załamania i skręcanie się, o ograniczonej zdolności do zapadania się) | Tak
1.3 | Końcówka odsysająca atraumatyczna | Tak
1.4 | Przynajmniej dwa otwory boczne oraz otwór centralny przy końcówce odsysającej | Tak
1.5 | Końcówka do ssaka - lejkowata | Tak
1.6 | Rozmiary kodowane kolorystycznie | Tak
1.7 | Rozmiary: przynajmniej Ch04/30 cm, Ch06/40 cm, Ch08/40 cm, Ch10/40 cm, Ch12/60 cm, Ch14/60 cm, Ch16/60 cm, Ch18/60 cm, Ch20/60 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy; dla każdej grubości dopuszcza się dłuższe cewniki (do 65 cm) | Tak, określić jakie rozmiary (grubość/długość) są dostępne
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## pa78
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 78
| Tytuł/nazwa pakietu: | Drobny sprzęt medyczny - specjalistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 16
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sączek membranowy - do cząstek stałych |  |  | szt. | 100
1.1 | Filtr/Sączek umożliwiający odsączenie cząstek stałych w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
1.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
1.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
1.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 15 mikrometrów | Tak
1.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Sączek membranowy (strzykawkowy) - mikrobiologiczny |  |  | szt. | 100
2.1 | Filtr/Sączek umożliwiający przeprowadzenie sączenia wyjaławiającego w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
2.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
2.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
2.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 0,22 mikrometrów | Tak
2.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Kaniula ssąca do otochirurgii |  |  | szt. | 100
3.1 | Kaniula ssąca do otochirurgii | Tak
3.2 | Zgięta bliżej nasadki (kąt ok. 30-40 stopni) | Tak
3.3 | Rozmiar: 1,2 x 70 mm | Tak
3.4 | Możliwość podłączenia strzykawki Luer-Lock | Tak
3.5 | Igła ze stali nierdzewnej | Tak
3.6 | Atraumatyczny zaokrąglony koniec igły | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie po 100 sztuk | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Płytka do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych |  |  | szt. | 110
4.1 | Płytka/kaseta do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych w pełni kompatybilna z systemem GE VitalSigns enFlow | Tak
4.2 | Wraz z płytką w jednym opakowaniu - dren przedłużający o długości 8-12,5 cm | Tak
4.3 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
4.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.5 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
5.1 | Elementy zestawu:
5.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
5.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
5.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
5.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
5.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
5.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
5.8 | Długość cewnika: 16 cm | Tak
5.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
5.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
5.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
5.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
5.13 | Skalpel | Tak
5.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
5.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
5.16 | Rozszerzadło | Tak
5.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
5.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
5.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
5.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
6.1 | Elementy zestawu:
6.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
6.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
6.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
6.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
6.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
6.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
6.8 | Długość cewnika: 20 cm | Tak
6.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
6.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
6.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
6.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
6.13 | Skalpel | Tak
6.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
6.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
6.16 | Rozszerzadło | Tak
6.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
6.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
6.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
6.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
7.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
7.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
7.3 | Elektrody dla dorosłych | Tak
7.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
7.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Schiller Defigard 4000 | Tak
7.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
7.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
7.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
8.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
8.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
8.3 | Elektrody dla dzieci | Tak
8.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
8.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem CardiAid | Tak
8.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
8.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
8.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
8.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.0 | Torba/serweta do przechwytywania płynów |  |  | szt. | 462
9.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.2 | Rozmiar minimum 100 cm x 80 cm | Tak
9.3 | Wyrób będący połączeniem serwety chirurgicznej z polietylenowym workiem zbierającym płyny | Tak
9.4 | Serweta posiada wkomponowaną/zintegrowaną folię chirurgiczną o rozmiarze minimum 38 cm x 32 cm | Tak
9.5 | Worek foliowy znajduje się na powierzchni serwety - przylega jedną ścianką do serwety, druga ścianka jest wolna; przestrzeń pomiędzy tymi ściankami służy do zbierania płynu. Całość skonstruowana tak, że nie następuje kontakt zbieranych płynów z serwetą dotykającą ciała pacjenta | Tak
9.6 | Worek foliowy posiada otwór pozwalający na dostęp do folii operacyjnej | Tak
9.7 | Otwór worka foliowego usztywniony pianką | Tak
9.8 | Na obu dłuższych brzegach wyrobu otwory/organizery do drenów | Tak
9.9 | Worek foliowy posiada port do podłączenia drenu | Tak
10.0 | Zestaw do znieczuleń regionalnych z igłą Tuohy |  |  | szt. = 1 zestaw | 30
10.1 | W skład zestawu wchodzić musi (w jednym jałowym opakowaniu): | Tak
10.2 | Igła typu Touhy do znieczuleń regionalnych, 18G dł. 80-100 mm, igła musi być bardzo dobrze widoczna w USG (podwyższona widoczność dzięki laserowym nacięciom lub drobinkom szkła na igle), pozbawiona skrzydełek lub z możliwością ich odczepienia | Tak
10.3 | Igła z minimum 8 mm znakowaniem lub ze znakowaniem w skracających się odstępach ku końcowi igły - celem zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu | Tak
10.4 | Cewnik 90-100 cm, z atraumatycznym końcem | Tak
10.5 | Filtr 0,20-0,22 mikrometrów | Tak
10.6 | Strzykawka 5 - 10 ml | Tak
10.7 | Naklejka/etykietka - do opisania cewnika | Tak
10.8 | Zestaw wolny od lateksu, pirogenów i DEHP | Tak
10.9 | Zestaw sterylny, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu | Tak
11.0 | Łącznik międzystrzykawkowy |  |  | szt. | 1200
11.1 | Łącznik Męskie Luer-Lock - Męskie Luer-Lock | Tak
11.2 | Łącznik umożliwiający połączenie dwóch strzykawek luer-lock wylotami, tak, że możliwe jest przetoczenie płynów pomiędzy tymi strzykawkami bez dodatkowych manipulacji (nie dopuszcza się zaoferowania kranika czy rampy, przy której należy kręcić pokrętłem) | Tak
11.3 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
11.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
11.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
11.8 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
12.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z cytostatykami bez PCV z filtrem 0,2 µm |  |  | szt. | 250
12.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych | Tak
12.2 | Przyrząd dedykowany dla produktów niezgodnych z PCW - w tym dla pakitakeslu. Jeżeli na opakowaniu bezpośrednim lub instrukcji obsługi nie jest zaznaczone, że przyrząd może być stosowany do infuzji paklitakselu - wymagane jest stosowne potwierdzenie przez producenta | Tak
12.3 | Elementy przyrządu: Igła biorcza, komora kroplowa z filtrem, dren, zaciskacz rolkowy | Tak
12.4 | Przyrząd wolny od ftalanów oraz od PCW tzn. musi być zapewniona pełna kompatybilność z taksolem - np. przyrząd wykonany z tworzywa EVA/poliuretanu lub wyścielany takim tworzywem - tj. wymagane jest takie rozwiązanie technologiczne, które zapewnia możliwość prawidłowego podania paklitakselu | Tak
12.5 | W linii infuzyjnej filtr 0,20-0,22 mikrometra | Tak
12.6 | Długość: 150-180 cm | Tak
12.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
12.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
12.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
13.0 | Igła Seldingera |  |  | szt. | 25
13.1 | Igła punkcyjna 18G x 70 mm umożliwiająca wprowadzenie prowadnika 0,035'' podczas stosowania techniki Seldingera | Tak
13.2 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
13.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
13.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
14.0 | Zgłębnik żołądkowy |  |  | szt. | 400
14.1 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy (tzw. typu Levina) | Tak
14.2 | Materiał: miękki, antyzałamaniowy | Tak
14.3 | Powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie | Tak
14.4 | Końcówka wprowadzana zamknięta lub otwarta, atraumatyczna | Tak
14.5 | Końcówka zewnętrzna - zgodna ze złączem strzykawki cewnikowej | Tak
14.6 | Końcówka zewnętrzna - z oznaczeniem rozmiaru | Tak
14.7 | Przynajmniej cztery otwory boczne na końcu | Tak
14.8 | Zgłębnik skalowany - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne skali co 5 cm | Tak
14.9 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
14.10 | Długość: 120 - 150 cm | Tak
14.11 | Grubości: od Ch 20 do Ch 26 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
14.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
14.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
14.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
15.0 | Łącznik urologiczny |  |  | szt. | 100
15.1 | Łącznik/przejściówka/nasadka/adapter - z końcówki strzykawki cewnikowej (strzykawki typu Janetta, żaneta) na luer-lock | Tak
15.2 | Łącznik posiadający z jednej strony końcówkę męską luer-lock (jak w strzykawce luer-lock), z drugiej - nasadkę na strzykawkę typu Janetta | Tak
15.3 | Łącznik umożliwia wtłoczenie zawartości strzykawki, bądź pobranie do strzykawki typu Janetta substancji przez złącze luer-lock | Tak
15.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
15.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
15.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
16.0 | Wymazówka sterylna do badań PCR |  |  | szt. | 100
16.1 | Wymazówka dedykowana do badań PCR | Tak
16.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
16.3 | Wacik z nylonu | Tak
16.4 | Długość użytkowa wymazówki: od 12 do 16 cm | Tak
16.5 | Wymazówka w probówce transportowej | Tak
16.6 | Brak podłoża | Tak
16.7 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
16.8 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
16.9 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
16.10 | Wymazówka sterylna | Tak

## pa79
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 79
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki urologiczne specjalistyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik urologiczny Couvelaire trójdrożny |  |  | szt. | 100
1.1 | Cewnik urologiczny Couvelaire | Tak
1.2 | Cewnik trójdrożny | Tak
1.3 | Materiał: silikon pokryty warstwą zwiększającą poślizg, zmniejszającą traumatyzację | Tak
1.4 | Cewnik przeźroczysty | Tak
1.5 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika | Tak
1.6 | Końcówka do wprowadzenia - atraumatyczna | Tak
1.7 | Balon o pojemności 40-50 ml | Tak
1.8 | Rozmiary: 18F - 24F co 2; do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) | Tak
1.9 | Maksymalne opakowanie zbiorcze - po 10 szt. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Cewnik urologiczny Dufour - trójdrożny |  |  | szt. | 560
2.1 | Cewnik urologiczny typ Dufour | Tak
2.2 | Cewnik trójdrożny | Tak
2.3 | Materiał cewnika: silikon | Tak
2.4 | Cewnik przeźroczysty | Tak
2.5 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika | Tak
2.6 | Końcówka cewnika - z dużymi otworami | Tak
2.7 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
2.8 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
2.9 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
2.10 | Grubość: przynajmniej w zakresie od Ch 16 do Ch 24 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.11 | Pojemność balonu: nie większa niż 50 ml (dopuszcza się cewniki z większymi balonami, jednak cewnik musi się utrzymywać przy wypełnieniu do 50 ml płynu) | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa80
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 80
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki/dreny pezzera
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren Pezzera |  |  | szt. | 2000
1.1 | Dren typu Pezzer | Tak
1.2 | Materiał: lateks lub lateks silikonowany | Tak
1.3 | Długość: 40 cm | Tak
1.4 | Grubość: od Ch 10 do Ch 36 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Końcówka cewnika oznaczona rozmiarem | Tak
1.6 | Podwójnie pakowany (dren w przezroczystym woreczku, w opakowaniu bezpośrednim) | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, z zaznaczonym miejscem ułatwionego otwierania, 1 szt./op. | Tak
1.8 | Możliwość zamawiania po 10 szt. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa81
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 81
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik żołądkowy/Cewnik do karmienia przez nos - dla noworodków i dzieci
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do karmienia przez nos |  |  | szt. | 2800
1.1 | Cewnik do karmienia przez nos | Tak
1.2 | Cewnik przezroczysty | Tak
1.3 | Wykonany z tworzywa niezawierającego ftalanów | Tak
1.4 | Niezałamujący się | Tak
1.5 | Możliwość stosowania u pacjenta przez 3 tygodnie lub dłużej | Tak
1.6 | Atraumatyczna końcówka (miękka, zaokrąglona) | Tak
1.7 | Końcówka zamknięta | Tak
1.8 | Minimum 2 otwory boczne | Tak
1.9 | Linia kontrastująca w RTG | Tak
1.10 | Cewnik skalowany - skala rozpoczyna się od 5 cm lub wcześniej i ciągnie się do 30 cm lub dalej , znakowana co 1 cm | Tak
1.11 | Cewnik zakończony łącznikiem Luer z własnym, połączonym z zakończeniem, zamknięciem | Tak
1.12 | Łączniki kodowane kolorystycznie (dla każdej grubości inny kolor) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.14 | Opakowanie: papier-folia | Tak
1.15 | Rozmiary: od 4 Ch do 10 Ch (co 2 lub częściej) | Tak
1.16 | Długość: minimum 40 cm | Tak

## pa82
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 82
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wymazówki z podłożem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wymazówka sterylna z podłożem AMIES |  |  | szt. | 6500
1.1 | Wymazówka | Tak
1.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
1.3 | Wacik z wiskozy | Tak
1.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak
1.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 12 do 14 cm | Tak
1.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak
1.7 | Probówka transportowa okrągłodenna | Tak
1.8 | W probówce podłoże AMIES | Tak
1.9 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
1.10 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
1.11 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
1.12 | Wymazówka sterylna | Tak
1.13 | Wymagany dokument potwierdzający przeżywalność drobnoustrojów minimum 48 godzin zawierający listę gatunków drobnoustrojów, na których wykonywano test wraz z czasem przeżycia | Tak
1.14 | Wymagane aby wymazówki spełniały standard M40-A2 | Tak
1.15 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak

## pa83
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 83
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wymazówki bez podłoża
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wymazówka sterylna cienka |  |  | szt. | 100
1.1 | Wymazówka | Tak
1.2 | Trzonek: aluminiowy | Tak
1.3 | Wacik: wiskozowy | Tak
1.4 | Średnica wacika: maksymalnie 1.5 mm | Tak
1.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 14 do 16 cm | Tak
1.6 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
1.7 | Wymazówka przeznaczona do pobierania materiału z wąskich jam ciała | Tak
1.8 | Wymazówka sterylna | Tak
1.9 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
2.0 | Wymazówka sterylna z probówką bez podłoża |  |  | szt. | 9000
2.1 | Wymazówka | Tak
2.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
2.3 | Wacik z wiskozy lub dakronu | Tak
2.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak
2.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak
2.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak
2.7 | Probówka transportowa okrągłodenna | Tak
2.8 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
2.9 | Wymazówka pakowana indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
2.10 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
2.11 | Wymazówka sterylna | Tak
2.12 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
3.0 | Wymazówka sterylna bez probówki |  |  | szt. | 3600
3.1 | Wymazówka | Tak
3.2 | Trzonek: drewniany | Tak
3.3 | Wacik z bawełny lub wiskozy (wpisać) | Tak, wpisać
3.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak
3.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak
3.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak
3.7 | Wymazówka pakowana indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
3.8 | Rodzaj opakowania: folia | Tak
3.9 | Wymazówki sterylne | Tak
3.10 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
4.0 | Wymazówka sterylna bez probówki |  |  | szt. | 34000
4.1 | Trzonek: z tworzywa sztucznego | Tak
4.2 | Wymazówka | Tak
4.3 | Wacik z bawełny lub wiskozy (wpisać) | Tak, wpisać
4.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak
4.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak
4.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak
4.7 | wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
4.8 | Rodzaj opakowania: folia | Tak
4.9 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
4.10 | Wymazówki sterylne | Tak

## pa84
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 84
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniula do tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141220-8 Kaniula
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dotętnicza - krótka (do tętnicy promieniowej) |  |  | szt. | 2500
1.1 | Kaniula dotętnicza do tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Kaniula może być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi | Tak
1.3 | Kaniula połączona z zaworem odcinającym typu Floswitch (zaworem kulowo-suwakowym) | Tak
1.4 | Kaniula ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika | Tak
1.5 | Kaniula kontrastująca w RTG | Tak
1.6 | Kaniula wykonana z PTFE | Tak
1.7 | Rozmiar: 20G x 45 mm | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak

## pa85
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 85
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zamknięty system dostępu naczyniowego - do żył centralnych/tętnic
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141220-8 Kaniula
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zawór odcinający do linii infuzyjnej (tętniczy) |  |  | szt. | 120
1.1 | Zawór kulowo-suwakowy - typu FloSwitch | Tak
1.2 | Zawór zapobiegający wypływowi zwrotnemu, zmniejszając ryzyko powstawania zatorów powietrznych | Tak
1.3 | Zawór może być stosowany do blokowania wypływu z naczyń tętniczych (np. jako zakończenie kaniul tętniczych) | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak

## pa86
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 86
| Tytuł/nazwa pakietu: | System elektrod do defibrylacji - Lifepack
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe | brak
| Kryteria | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182100-0 Defibrylatory, 31711140-6 Elektrody
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 120
1.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
1.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
1.3 | Elektrody dla dorosłych | Tak
1.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
1.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 500 | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
2.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
2.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
2.3 | Elektrody dla dzieci | Tak
2.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
2.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 500 | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa87
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 87
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki ustno-gardłowe Guedela
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka ustno - gardłowa Guedel |  |  | szt. | 5600
1.1 | Rurka ustno - gardłowa typu Guedel - utrzymująca drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u nieprzytomnych pacjentów oraz zapobiegająca ugryzieniu się w język | Tak
1.2 | Rozmiary: od 000 do 6 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak, wypisać dostępne rozmiary
1.3 | Kodowana kolorystycznie - dla każdego rozmiaru inny kolor | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa88
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 88
| Tytuł/nazwa pakietu: | Maski twarzowe do Ambu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Maska twarzowa do aparatu AMBU - jednorazowa |  |  | szt. | 9700
1.1 | Maska twarzowa do aparatu AMBU | Tak
1.2 | Maska do podawania gazów anestetycznych | Tak
1.3 | Maska przezroczysta | Tak
1.4 | Maska z mankietem powietrznym | Tak
1.5 | Możliwość pompowania/spuszczania powietrza z mankietu poprzez zawór | Tak
1.6 | Maski kodowane kolorystycznie dostępne w sześciu rozmiarach: | Tak
1.7 | dla dorosłych duża - niebieska | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.8 | dla dorosłych duża - czerwona | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.9 | dla dzieci młodzieży/dla dorosłych mała - zielona | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.10 | dla dzieci | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.11 | dla niemowląt | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.12 | dla noworodków | wpisać numer rozmiaru oraz kolor
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia, 1 szt./op. | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.15 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.17 | Na opakowaniu bezpośrednim numer katalogowy jednoznacznie identyfikujący wyrób | Tak

## pa89
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 89
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przestrzeń martwa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik do obwodów oddechowych - karbowany (przestrzeń martwa) |  |  | szt. | 1400
1.1 | Przestrzeń martwa - łącznik oddechowy, do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną/tracheostomijną (22F - 15F/22M) | Tak
1.2 | Wykonana z elastycznego tworzywa | Tak
1.3 | Przezroczysta | Tak
1.4 | Fragment giętki - karbowany | Tak
1.5 | Długość części giętkiej - około 15 cm | Tak
1.6 | Podwójnie obrotowy łącznik kątowy | Tak
1.7 | Przy łączniku kątowym - zatykany otwór rewizyjny na bronchoskop | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa90
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 90
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ślinociąg
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141640-8 Dreny
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ślinociąg |  |  | szt. | 10
1.1 | Cewnik do kontrolowania odsysania dużej ilości śliny | Tak

## pa91
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 91
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa |  |  | szt. | 10
1.1 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa | Tak

## pa92
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 92
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik do cewników do podawania tlenu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik do cewników do podawania tlenu |  |  | szt. | 10
1.1 | Łącznik do cewników do podawania tlenu | Tak

## pa93
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 93
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dren Y do tchawicy do systemów zamkniętych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren Y do systemów zamkniętych do tchawicy |  |  | szt. | 180
1.1 | Dren służący do odsysania pacjentów w systemie zamkniętym | Tak

## pa94
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 94
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do płukania cewnika moczowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 200
1.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
1.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
1.5 | Zawiera 3,23% kwasu cytrynowego | Tak
1.6 | Objętość: 100 ml | Tak
2.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 660
2.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
2.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
2.5 | Zawiera 6% kwasu cytrynowego | Tak
2.6 | Objętość: 100 ml | Tak
3.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 700
3.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
3.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
3.5 | Zawiera 0,02% poliheksanidyny | Tak
3.6 | Objętość: 100 ml | Tak

## pa95
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 95
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do retransfuzji krwi
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194220-4 Wyroby do transfuzji krwi
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do retransfuzji krwi |  |  | szt. | 1
1.1 | Zestaw do retransfuzji krwi dla dorosłych | Tak
1.2 | Zestaw ma zastosowanie przy zabiegach ortopedycznych | Tak
1.3 | Minimalna zawartość zestawu: 2 worki o pojemności 600 ml, 2 dreny, filtr | Tak
1.4 | Dopuszcza się, aby elementy zestawu były pakowane oddzielnie. W takim wypadku należy podać nazwy i numery katalogowe oraz ceny poszczególnych elementów, a ich suma musi stanowić podaną cenę zestawu | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## pa96
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 96
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik gastrostomijny "push" PEG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik gastrostomijny "push" PEG |  |  | szt. | 5
1.1 | Zgłębnik gastrostomijny - PEG | Tak
1.2 | Zgłębnik zakładany metodą push | Tak
1.3 | Zgłębnik silikonowy | Tak
1.4 | Rozmiar: 15F | Tak
1.5 | Zgłębnik może być stosowany u pacjentów z nowotworowym i nienowotworowym zwężeniem przełyku | Tak
1.6 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## pa97
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 97
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zastawka Heimlicha
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zastawka Heimlicha |  |  | szt. | 5
1.1 | Zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego z jamy opłucnowej płynu do pacjenta | Tak
1.2 | Ma zastosowanie w leczeniu chorych z nawracającym płynem jamy opłucnowej drenażem wolnospływowym | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa98
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 98
| Tytuł/nazwa pakietu: | Woreczki laparoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 50
1.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
1.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
1.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
1.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 200-250 ml | Tak
1.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
1.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
1.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 200
2.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
2.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
2.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
2.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 300-500 ml | Tak
2.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
2.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
2.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
2.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.9 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 20
3.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
3.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
3.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
3.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 1000-2000 ml | Tak
3.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
3.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
3.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
3.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.9 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa99
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 99
| Tytuł/nazwa pakietu: | Staplery liniowe - proste
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe,33141121-4 Szwy chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stapler tnąco-szyjący |  |  | szt. | 200
1.1 | Stapler linowy z nożem | Tak
1.2 | Długość linii szwu: 61-81 mm | Tak
1.3 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3 szt./op.) | Tak
1.4 | Stapler nie załadowany ładunkiem (tj. wymaga włożenia ładunku przed zabiegiem) | Tak
1.5 | Nóż zintegrowany ze staplerem - w przypadku noża zintegrowanego ze staplerem – wymagana blokada bezpieczeństwa w staplerze, wymagany system ochrony ostrza ładunku | Tak
1.6 | Ładunek posiada minimum 6 rzędy zszywek w technologii 3D | Tak
1.7 | Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminiowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.11 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 3 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak
1.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Ładunek do staplera tnąco-szyjącego |  |  | szt. | 360
2.1 | Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 1.0 | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.6 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 12 szt./op. | Tak
2.7 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak
3.0 | Stapler liniowy |  |  | szt. | 10
3.1 | Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża | Tak
3.2 | Stapler tworzący prosty (tj. niewygięty) szew | Tak
3.3 | Długość linii szwu: 30 mm | Tak
3.4 | Rozmiary ładunków: Jednorazowy ładunek w kolorze białym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki naczyniowej. Wysokość zszywki 2,5 mm (po zamknięciu 1,0 mm). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w trzy rzędy (12 szt./op.). Ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej. Wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12 szt./op.) ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej. Wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu (12 szt./op.) | Tak
3.5 | Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek) | Tak
3.6 | Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową | Tak
3.7 | Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminiowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.11 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 3 szt./op. | Tak
3.12 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak
| Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
4.0 | Ładunek do staplera liniowego |  |  | szt. | 60
4.1 | Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 3.0 | Tak
4.2 | Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 3.0 | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.6 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 12 szt./op. | Tak
4.7 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak
5.0 | Stapler liniowy |  |  | szt. | 30
5.1 | Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża | Tak
5.2 | Stapler tworzący prosty (tj. niewygięty) szew | Tak
5.3 | Długość linii szwu: 60 mm | Tak
5.4 | Rozmiary ładunków: ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej. Wysokość zszywki 3,5 mm (po zamknięciu 1,5 mm.). Ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej wysokość zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm) | Tak
5.5 | Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek) | Tak
5.6 | Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Dopuszcza się stapler posiadający jedną dźwignię o ile będzie wyposażony w blokadę uniemożliwiającą zamknięcie staplera bez ładunku (z wystrzelonym ładunkiem) | Tak
5.7 | Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminiowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.11 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 3 szt./op. | Tak
5.12 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak
5.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
6.0 | Ładunek do staplera liniowego |  |  | szt. | 100
6.1 | Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 5.0 | Tak
6.2 | Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 5.0 | Tak
6.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.6 | Możliwość zakupu wyrobów na opakowania zbiorcze 12 szt./op. | Tak
6.7 | Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) | Tak

## pa100
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 100
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Skład: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczania palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, z oznaczeniem wartości co 100 ml oraz z filtrem węglowym. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do minimum 29 dni) System dostarczany jako biologicznie czysty System jednorazowy | Tak - całość wg. opisu |  | zestaw | 25
2.0 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem z poz. 1 do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml, z oznaczeniem wartości co 100 ml nieprzeźroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. Opakowanie zbiorcze maksymalnie po 10 szt. | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 40

## pa101
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 101
| Tytuł/nazwa pakietu: | Żel do USG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe,33141121-4 Szwy chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Żel do USG |  |  | szt. | 1680
1.1 | zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG | Tak
1.2 | całkowicie wodny roztwór | Tak
1.3 | nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach | Tak
1.4 | nie uszkadza głowic i przetworników | Tak
1.5 | hipoalergiczny | Tak
1.6 | bakteriostatyczny | Tak
1.7 | niewywołujący podrażnień | Tak
1.8 | niezawierający aldehydu mrówkowego | Tak
1.9 | niepowodujący odbarwień głowicy | Tak
1.10 | żel bezbarwny | Tak
1.11 | żel bezwonny | Tak
1.12 | opakowanie typu butelka z tworzywa sztucznego możliwego do uciśnięcia dłonią | Tak
1.13 | zamknięcie butelki połączone z butelką (tj. korek/zatyczka po otwarciu nadal jest połączona z butelką, co zapobiega np. przypadkowemu upuszeczniu zatyczki) | Tak
1.14 | opakowanie: 500 g | Tak

## pa102
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 102
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gwoździe elstyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gwóźdź elastyczny blokowany |  |  | szt. | 180
1.1 | Tytanowe blokowane piny elastyczne dedykowane do zaopatrywania złamań trzonu kości długich. Występują w średnicach: 2mm x 200, 250, 300 oraz 300mm prosty, 2,5mm x 200, 250, 300, oraz 300mm prosty, 3mm x 200, 250, 300, 350, 400 oraz 400m prosty, 3,5mmx 200, 250, 300, 350, 400mm, 4mmx 200, 250, 300, 350, 400 oraz 400mm prosty. W części dystalnej pin zakrzywiony na odcinku 5,5 cm pod kątem 14°, zakończony dwom otworami na śruby z ustawieniem 20° względem osi pinu i 10° rozbieżnie względem siebie dla średnicy 4mm i jednym otworem dla pozostałych średnic pinów. Możliwość zaopatrywania dzieci i dorosłych. | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Śruba blokująca do gwoździa elastycznego |  |  | szt. | 20
2.1 | Śruba do blokowania pinu elastycznego średnicy 2,7mm i długościach od 10mm do 40mm oraz o średnicy 4mm i długościach od 14mm do 60mm | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Gwóźdź elastyczny | Tak |  | szt. | 20
3.1 | Tytanowe piny elastyczne dedykowane do zaopatrywania złamań trzonu kości długich. Dostępne w średnicach 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm i długościach 350mm i 450mm , możliwość stosowania u dzieci | Tak - całość wg. opisu

## pa103
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 103
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule donosowe i akcesoria do HiFlow
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula donosowa |  |  |  | 60
1.1 | Kaniula donosowa kompatybilna z układem rur do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary S, M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Kaniula asymetryczna ("dysze" donosowe o różnych średnicach) | tak - całość wg. opisu |  | szt.
2.0 | Maska do terapii wysokoprzepływowej |  |  |  | 60
2.1 | Maski donosowe + łączniki - kompatybilne z układem rur do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary S, M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak - całość wg. opisu |  | szt.
3.0 | Łącznik bezpośredni do rurek tracheostomijnych |  |  |  | 40
3.1 | Łączniki bezpośrednie do tracheostomii - kompatybilne do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow | tak - całość wg. opisu |  | szt.

## pa104
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 104
| Tytuł/nazwa pakietu: | Retraktor tęczówkowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Retraktor tęczówkowy |  |  | szt. | 240
1.1 | retraktor do powikłanych zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | opakowanie po 5 szt. | Tak
1.5 | każdy z retraktorów w osobnej zamykanej przegródce | Tak
1.6 | każdy z retraktorów posiada wstępnie założony ruchomy gumowy lub silikonowy stabilizator ograniczający poruszanie się retraktora po założeniu | Tak
1.7 | retraktor przygotowany do użycia (tj. końcówka pierwotnie wygięta w haczyk) | Tak
1.8 | Każde opakowanie posiada obrazkową instrukcję obsługi pokazującą każdy z etapów używania retraktora | Tak

## pa105
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 105
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrządy do żywienia dojelitowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0, 33100000-1, 33140000-3
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do żywienia dojelitowego – grawitacyjny (do opakowań z EnPlus) |  |  | szt. | 2700
1.1 | przyrząd do połączenia opakowania miękkiego z końcówką typu EnPlus ze zgłębnikiem zakończonym końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit | Tak
1.2 | przyrząd do podawania żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego (metodą grawitacyjną) | Tak
1.3 | Przyrząd ma zawierać:
1.4 | › końcówkę/łącznik typu enPlus; końcówka zabezpieczona nasadką | Tak
1.5 | › komorę kroplową | Tak
1.6 | › zacisk rolkowy do regulacji przepływu | Tak
1.7 | › port ("Y") do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem | Tak
1.8 | › końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFit do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną | Tak
1.9 | wyrób medyczny sterylny | Tak
1.10 | opakowanie typu folia-papier | Tak
2.0 | Przyrząd do żywienia dojelitowego – grawitacyjny (do butelek) |  |  | szt. | 300
2.1 | przyrząd do połączenia opakowania - butelki ze zgłębnikiem zakończonym końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit | Tak
2.2 | przyrząd do podawania żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego (metodą grawitacyjną) | Tak
2.3 | Przyrząd ma zawierać:
2.4 | › końcówkę/łącznik do butelek | Tak
2.5 | › komorę kroplową | Tak
2.6 | › filtr powietrza (przy łączniku do butelek lub przy komorze kroplowej) | Tak
2.7 | › zacisk rolkowy do regulacji przepływu | Tak
2.8 | › port ("Y") do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem | Tak
2.9 | › końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFIT do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną | Tak
2.10 | wyrób medyczny sterylny | Tak
2.11 | opakowanie typu folia-papier | Tak
3.0 | Przyrząd do żywienia dojelitowego do Infinity (do opakowań z końcówką typu EnPlus i butelek) |  |  | szt. | 6700
3.1 | przyrząd do podania żywienia z opakowania - butelki oraz z opakowania z końcówką typu EnPlus (tzw. zestaw uniwersalny) do zgłębnika zakończonego końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit | Tak
3.2 | przyrząd do podawania żywienia za pomocą pompy Infinity | Tak
3.3 | Przyrząd ma zawierać:
3.4 | › końcówkę/łącznik do opakowania z końcówką typu EnPlus | Tak
3.5 | › komorę kroplową | Tak
3.6 | › kasetę do pompy Flocare Infinity | Tak
3.7 | › kranik z portem do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem | Tak
3.8 | › końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFit do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną | Tak
3.9 | Wraz z przyrządem zapakowane mają być:
3.10 | › adapter z filtrem powietrza do podłączenia butelki | Tak
3.11 | › koszyk do zawieszania butelki | Tak
3.12 | wyrób medyczny sterylny | Tak
3.13 | opakowanie typu folia-papier | Tak
3.14 | w jednym sterylnym opakowaniu wszystkie trzy powyższe elementy (przyrząd, adapter, koszyk) | Tak

## pa106
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 106
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębniki do żywienia dojelitowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0, 33100000-1, 33140000-3
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik dożołądkowy/ dojelitowy z PUR |  |  | szt. | 1200
1.1 | zgłębnik nosowo-dożołądkowy/dojelitowy | Tak
1.2 | zgłębnik do podawania żywienia dojelitowego | Tak
1.3 | zgłębnik z przezroczystego poliuretanu | Tak
1.4 | znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie (numeracja) - co 2 cm lub częściej | Tak
1.5 | linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
1.6 | końcówka z dwoma otworami bocznymi | Tak
1.7 | końcówka otwarta (tj. z otworem głównym, centralnym na końcu) | Tak
1.8 | w zestawie założona wewnątrz zgłębnika prowadnica | Tak
1.9 | prowadnica pokryta silikonem, zakończona od strony żołądka atraumatycznie (np. kulką) | Tak
1.10 | prowadnica zakończona od strony użytkownika żeńską końcówką - umożliwiającą kontrolę pH treści, w której położony jest zgłębnik bez wyjmowania prowadnicy | Tak
1.11 | zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit | Tak
1.12 | przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia zgłębnika | Tak
1.13 | rozmiary: CH 6/60 cm; CH 8/110 cm; CH 10/110 cm; CH 12/110 cm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.14 | wyrób medyczny sterylny | Tak
1.15 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.16 | wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
1.17 | wyrób medyczny do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni) | Tak
2.0 | Zgłębnik nosowo - jelitowy- BENGMARK |  |  | szt. | 60
2.1 | zgłębnik nosowo-dojelitowy | Tak
2.2 | zgłębnik do podawania żywienia dojelitowego | Tak
2.3 | zgłębnik z poliuretanu | Tak
2.4 | znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie (numeracja) - co 2 cm lub częściej | Tak
2.5 | linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
2.6 | końcówka z dwoma otworami bocznymi | Tak
2.7 | końcówka cewnika zwinięta w spiralę umożliwiającą samoistne umiejscowienie cewnika w dwunastnicy/jelicie cienkim - zgłębnik typu Bengmark | Tak
2.8 | w zestawie założona wewnątrz zgłębnika prowadnica | Tak
2.9 | prowadnica pokryta silikonem, zakończona od strony żołądka atraumatycznie (np. kulką) | Tak
2.10 | prowadnica zakończona od strony użytkownika żeńską końcówką - umożliwiającą kontrolę pH treści, w której położony jest zgłębnik bez wyjmowania prowadnicy | Tak
2.11 | zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit | Tak
2.12 | przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia zgłębnika | Tak
2.13 | rozmiar: CH 10/145 cm | Tak
2.14 | wyrób medyczny sterylny | Tak
2.15 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.16 | wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
2.17 | wyrób medyczny do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni) | Tak
3.0 | Zgłębnik do prowadzenia żywienia drogą przewodu pokarmowego |  |  | szt. | 880
3.1 | do prowadzenia żywienia drogą przewodu pokarmowego | Tak
3.2 | z prowadnicą i z portem do odbarczania | Tak
3.3 | umożliwia jednoczesne prowadzenie żywienia drogą przewodu pokarmowego i odbarczanie żołądka bez konieczności użycia drugiej sondy | Tak

## pa107
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 107
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0, 33100000-1, 33140000-3
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik gastrostomijny PEG EnFit - zestaw |  |  | szt. | 280
1.1 | zestaw do zakładania przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG) | Tak
1.2 | zestaw zakładania metodą Pull | Tak
1.3 | cewnik wykonany z przezroczystego poliuretanu | Tak
1.4 | znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie - co 2 cm lub częściej | Tak
1.5 | zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFIT | Tak
1.6 | przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia cewnika | Tak
1.7 | na cewniku zacisk do regulacji przepływu | Tak
1.8 | na całej długości cewnika - pasek kontrastujący w RTG | Tak
1.9 | rozmiary: CH10/40 cm, CH14/40 cm, CH18/40 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | dwie silikonowe płytki mocujące (wewnętrzna i zewnętrzna) | Tak
1.11 | w zestawie skalpel, igła z trokarem, nić trakcyjna | Tak
1.12 | wyrób medyczny sterylny | Tak
1.13 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | wyrób medyczny pakowany pojedynczo lub podwójnie | Tak
1.15 | gastrostomia do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni) | Tak
2.0 | Końcówka do PEGa |  |  | szt. | 50
2.1 | Końcówka do PEGa - w pełni kompatybilna z wyrobem z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | Końcówka taka sama jak w zestawie z pozycji 1.0 - umożliwiająca zamianę w razie uszkodzenia końcówki z zestawu z poz. 1.0; wszystkie rozmiary - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym G-tube EnFit |  |  | szt. | 10
3.1 | zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube | Tak
3.2 | zgłębnik wykonany z miękkiego przezroczystego silikonu | Tak
3.3 | na zgłębniku zacisk do regulacji przepływu | Tak
3.4 | zgłębnik od wewnątrz mocowany balonem | Tak
3.5 | przynajmniej na odcinku balonu - paski kontrastujące w RTG | Tak
3.6 | zgłębnik od zewnątrz mocowany silikonową płytką | Tak
3.7 | centralny otwór wypływowy na końcu zgłębnika | Tak
3.8 | rozmiary: CH14, CH18, CH20; balon nie większy niż 15 ml | Tak
3.9 | port do napełniania balonu sąsiadująco z portem do podawania żywienia | Tak
3.10 | zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit | Tak
3.11 | przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia cewnika | Tak
3.12 | wyrób medyczny sterylny | Tak
3.13 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.14 | gastrostomia do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni) | Tak

## pa108
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 108
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kompresy neurochirurgiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 1200
1.1 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
1.2 | Rozmiar: 15 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
1.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
1.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
1.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
1.6 | Niestrzępiące | Tak
1.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
1.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
1.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
2.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 600
2.1 | Rozmiar: 25 x 25 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
2.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
2.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
2.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
2.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
2.6 | Niestrzępiące | Tak
2.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
2.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
2.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
3.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 400
3.1 | Rozmiar: 25 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
3.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
3.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
3.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
3.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
3.6 | Niestrzępiące | Tak
3.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
3.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
3.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać

## pa109
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 109
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki specjalistyczne - ze srebrem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek ze srebrem - nierozpuszczalna siatka |  |  | szt. | 80
1.1 | Opatrunek antybakteryjny ze srebrem metalicznym | Tak
1.2 | Opatrunek w postaci hydrofobowej siatki umożliwiającej przenikanie wydzieliny do opatrunku wtórnego | Tak
1.3 | Opatrunek impregnowany maścią ograniczającą przyklejanie się do rany | Tak
1.4 | Szeroki zakres działania bakteriobójczego: zwalcza bakterie gram-ujemne, gram-dodatnie (w tym szczepy MRSA) | Tak
1.5 | Opatrunek uwalnia srebro pod wpływem wydzieliny z rany | Tak
1.6 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | Tak
1.7 | Opatrunek nieprzylepny | Tak
1.8 | Opatrunek możliwy do cięcia | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
1.11 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.12.0 | Zastosowanie:
1.12.1 | leczenie ran zakażonych - przewlekłych i ostrych | Tak
1.12.2 | leczenie oparzeń (do 2 stopnia włącznie) | Tak
1.12.3 | leczenie ran skolonizowanych bakteryjnie | Tak
1.12.4 | jako opatrunek profilaktyczny - zapobiegający zakażeniom rany | Tak
1.12.5 | może być stosowany na każdym z etapów gojenia rany | Tak
1.13 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
1.14 | Rozmiar 5 x 5 cm. | Tak
2.0 | Opatrunek ze srebrem - nierozpuszczalna siatka |  |  | szt. | 220
2.1 | Opatrunek antybakteryjny ze srebrem metalicznym | Tak
2.2 | Opatrunek w postaci hydrofobowej siatki umożliwiającej przenikanie wydzieliny do opatrunku wtórnego | Tak
2.3 | Opatrunek impregnowany maścią ograniczającą przyklejanie się do rany | Tak
2.4 | Szeroki zakres działania bakteriobójczego: zwalcza bakterie gram-ujemne, gram-dodatnie (w tym szczepy MRSA) | Tak
2.5 | Opatrunek uwalnia srebro pod wpływem wydzieliny z rany | Tak
2.6 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | Tak
2.7 | Opatrunek nieprzylepny | Tak
2.8 | Opatrunek możliwy do cięcia | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.10 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
2.11 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.12.0 | Zastosowanie:
2.12.1 | leczenie ran zakażonych - przewlekłych i ostrych | Tak
2.12.2 | leczenie oparzeń (do 2 stopnia włącznie) | Tak
2.12.3 | leczenie ran skolonizowanych bakteryjnie | Tak
2.12.4 | jako opatrunek profilaktyczny - zapobiegający zakażeniom rany | Tak
2.12.5 | może być stosowany na każdym z etapów gojenia rany | Tak
2.13 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
2.14 | Rozmiar 10 x 10 cm. | Tak

## pa110
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 110
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki specjalistyczne złożone
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy |  |  | szt. | 500
1.1 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy | Tak
1.2 | Od strony rany warstwa hydrożelu zapewniająca wilgotne środowisko oraz możliwość bezbolesnego usunięcia | Tak
1.3 | Na warstwie żelu - pianka poliuretanowa zapewniająca oddychanie, jednocześnie chłonąca nadmiar wysięku | Tak
1.4 | Opatrunek przylepny | Tak
1.5 | Warstwa lepna - wodoodporna i chroniąca przed drobnoustrojami | Tak
1.6.0 | Zastosowanie: | Tak
1.6.1 | opatrunek może być stosowany na rany płaskie w fazie ziarninowania i epitelizacji | Tak
1.6.2 | opatrunek do ran z umiarkowanym lub większym wysiękiem (tzn. Zamawiający wymaga, aby opatrunek był przeznaczony przynajmniej do ran z małym oraz średnim wysiękiem, dopuszcza także, aby mógł być zastosowany do ran z małym, średnim oraz dużym wysiękiem) | Tak
1.6.3 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
1.11 | Rozmiar: 12,5 cm x 12,5 cm | Tak
2.0 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy |  |  | szt. | 400
2.1 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy | Tak
2.2 | Od strony rany warstwa hydrożelu zapewniająca wilgotne środowisko oraz możliwość bezbolesnego usunięcia | Tak
2.3 | Na warstwie żelu - pianka poliuretanowa zapewniająca oddychanie, jednocześnie chłonąca nadmiar wysięku | Tak
2.4 | Opatrunek przylepny (tj. z warstwą lepną na obwodzie) | Tak
2.5 | Warstwa lepna - wodoodporna i chroniąca przed drobnoustrojami | Tak
2.6.0 | Zastosowanie:
2.6.1 | opatrunek może być stosowany na rany płaskie w fazie ziarninowania i epitelizacji | Tak
2.6.2 | opatrunek do ran z umiarkowanym lub większym wysiękiem (tzn. Zamawiający wymaga, aby opatrunek był przeznaczony przynajmniej do ran z małym oraz średnim wysiękiem, dopuszcza także, aby mógł być zastosowany do ran z małym, średnim oraz dużym wysiękiem) | Tak
2.6.3 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
2.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
2.11 | Rozmiar: 15 cm x 15 cm | Tak
3.0 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy |  |  | szt. | 160
3.1 | Opatrunek złożony hydrożelowo-piankowy | Tak
3.2 | Od strony rany warstwa hydrożelu zapewniająca wilgotne środowisko oraz możliwość bezbolesnego usunięcia | Tak
3.3 | Na warstwie żelu - pianka poliuretanowa zapewniająca oddychanie, jednocześnie chłonąca nadmiar wysięku | Tak
3.4 | Opatrunek przylepny | Tak
3.5 | Warstwa lepna - wodoodporna i chroniąca przed drobnoustrojami | Tak
3.6.0 | Zastosowanie:
3.6.1 | opatrunek może być stosowany na rany płaskie w fazie ziarninowania i epitelizacji | Tak
3.6.2 | opatrunek do ran z umiarkowanym lub większym wysiękiem (tzn. Zamawiający wymaga, aby opatrunek był przeznaczony przynajmniej do ran z małym oraz średnim wysiękiem, dopuszcza także, aby mógł być zastosowany do ran z małym, średnim oraz dużym wysiękiem) | Tak
3.6.3 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
3.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
3.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
3.11 | Rozmiar: 20 cm x 20 cm | Tak

## pa111
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 111
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki specjalistyczne aktywne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek aktywnie oczyszczający ranę |  |  | szt. | 700
1.1 | Opatrunek chłonący wydzielinę z rany, jednocześnie wydzielający do rany roztwór Ringera - zapewniający stałe (tj. przez okres stosowania) płukanie rany | Tak
1.2 | Opatrunek usuwający tkankę martwiczą | Tak
1.3 | Opatrunek może być stosowany przez 24 godziny, przy czym w przypadku szybszego wyschnięcia opatrunku - możliwe jest jego ponowne nasączenie roztworem Ringera | Tak
1.4 | Opatrunek gotowy do natychmiastowego użytku (wstępnie nasączony roztworem Ringera), nie wymaga dodatkowej aktywacji przed aplikacją | Tak
1.5 | Opatrunek od zewnątrz zabezpieczony przed przemoczeniem | Tak
1.6.0 | Zastosowanie:
1.6.1 | opatrunek może być stosowany na rany płaskie/głębokie wymagające oczyszczenia z tkanki martwiczej | Tak
1.6.2 | opatrunek może być stosowany na rany zakażone | Tak
1.6.3 | opatrunek może być stosowany w fazie ziarninowania | Tak
1.6.4 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
1.11 | Rozmiar: 10 cm x 10 cm (kształt zbliżony do kwadratu) | Tak
2.0 | Opatrunek aktywnie oczyszczający ranę |  |  | szt. | 720
2.1 | Opatrunek chłonący wydzielinę z rany, jednocześnie wydzielający do rany roztwór Ringera - zapewniający stałe (tj. przez okres stosowania) płukanie rany | Tak
2.2 | Opatrunek usuwający tkankę martwiczą | Tak
2.3 | Opatrunek może być stosowany przez 24 godziny, przy czym w przypadku szybszego wyschnięcia opatrunku - możliwe jest jego ponowne nasączenie roztworem Ringera | Tak
2.4 | Opatrunek gotowy do natychmiastowego użytku (wstępnie nasączony roztworem Ringera), nie wymaga dodatkowej aktywacji przed aplikacją | Tak
2.5 | Opatrunek od zewnątrz zabezpieczony przed przemoczeniem | Tak
2.6.0 | Zastosowanie:
2.6.1 | opatrunek może być stosowany na rany płaskie/głębokie wymagające oczyszczenia z tkanki martwiczej | Tak
2.6.2 | opatrunek może być stosowany na rany zakażone | Tak
2.6.3 | opatrunek może być stosowany w fazie ziarninowania | Tak
2.6.4 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
2.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
2.11 | Rozmiar: 7.5 cm x 7.5 cm (kształt zbliżony do kwadratu) | Tak

## pa112
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 112
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek amorficzny do ran głębokich
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek amorficzny do ran głębokich |  |  | g | 500
1.1 | Opatrunek w formie żelu lub pasty | Tak
1.2 | Opatrunek wyciskany z tubki/aplikatora do rany | Tak
1.3 | Opatrunek zapewniający prawidłowy proces oczyszczania oraz odpowiedni stopień nawilżenia | Tak
1.4 | Może być stosowany na rany we wszystkich fazach gojenia | Tak
1.5 | Może być stosowany na rany z tkaną martwiczą | Tak
1.6 | Opatrunek o zdolności rozpuszczania fibryny | Tak
1.7 | Opakowanie: 1 szt./op., maksymalnie 15-30 g/tubkę | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pa113
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 113
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne - zbrojone
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna zbrojona - z mankietem |  |  | szt. | 1500
1.1 | Rurka intubacyjna zbrojona - z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.2 | Rurka z otworem Murphy'ego | Tak
1.3 | Rurka silikonowana | Tak
1.4 | Rurka przezroczysta | Tak
1.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.7 | Oznaczenie rozmiaru rurki widoczne na rurce | Tak
1.8 | Oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
1.9 | Poprzeczne oznaczenie (np. linia) na całym obwodzie rurki do oceny położenia | Tak
1.10 | W zestawie z rurką prowadnica (w jednym jałowym opakowaniu) | Tak
1.11 | Grubości: przynajmniej od 6.5 do 9.0 (co 0,5) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne - co 2 cm lub częściej | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pa114
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 114
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z odsysaniem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu |  |  | szt. | 300
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.3 | Rurka z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu | Tak
1.4 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.5 | Prowadnica z otworem na prowadnicę Seldingera - do założenia lub wymiany rurki | Tak
1.6 | Rurka z szyldem | Tak
1.7 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.8 | Szyld przezroczysty | Tak
1.9 | Szyld ruchomy lub nieruchomy | wpisać
1.10 | Rurka silikonowana | Tak
1.11 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.12 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.13 | Rurka przezroczysta | Tak
1.14 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.15 | Średnice wewnętrzne: 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10,0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.16 | Końcówka cewnika do odsysania - z zatyczką/nasadką | Tak
1.17 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.18 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.19 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.20 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.23 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak