Szczecin, 26 sierpnia 2022 r.

**Sygnatura: ZP/220/18/22**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz kubeczków do napojów zimnych i gorących.”

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 11**

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP) zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie z przyczyn podanych poniżej.

**Zadanie 11**

1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

oferta nr 5: Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

oferta nr 9: Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania odrzucono jedną ofertę:

oferta nr 5: Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

**Podstawa prawna**: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne**:

* wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 11 obejmujące w pozycji 6 nebulizator do podawania leku w układzie oddechowym, załączając do oferty 2 sztuki wyrobu – zgodnie z wymogiem określonym w SWZ pkt XIX;
* złożone przez wykonawcę próbki zostały sprawdzone w toku badania i oceny oferty w formule „spełnia/nie spełnia” pod kątem zgodności oferowanego wyrobu z wymogami określonymi w SWZ – szczegółowy opis parametrów wymaganych wobec tych wyrobów zamawiający zawarł w formularzu cen jednostkowych (zał. 2 do SWZ);
* badanie wykazało, że oferta wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie podstawowej funkcjonalności wyrobu, to jest posiadania antyprzelewowej konstrukcji pozwalającej na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni;
* przeprowadzone testy ujawniły, że konstrukcja antyprzelewowa nie jest dostatecznie szczelna, przez co nie można ułożyć pacjenta w pozycji leżącej (nebulizator w pozycji 90 stopni), ponieważ płyn przelewa się z komory nebulizatora i ścieka rurką do tchawicy – tym samym wyrobu nie można użyć zgodnie z jego przeznaczeniem;
* przedmiotowy układ jest używany w jednostce zamawiającego głównie na oddziale intensywnej terapii, którego specyfika wymaga szybkiego działania personelu – sprzęt bezwzględnie musi być w pełni funkcjonalny bez dodatkowych zabiegów w zakresie sprawdzania prawidłowości działania, takich jak dociskanie elementów, sprawdzanie szczelności i tym podobne;
* zamawiający określił wymagania wobec wyrobu w sposób zrozumiały oraz jednoznaczny i na żadnym etapie postępowania nie odstąpił od wymogu funkcjonalności opisanego powyżej, wykonawcy również nie zgłosili w tym zakresie żadnych wątpliwości;
* wobec powyższego, odrzucenie oferty Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. jest w pełni uzasadnione i konieczne.

1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

1. Unieważnienie postępowania:

**Podstawa prawna:** art. 255 pkt 3) ustawy PZP

**Uzasadnienie faktyczne**:

Z uwagi na to, że cena jedynej ważnej oferty pozostałej w postępowaniu, to jest oferty nr 9, złożonej przez Skamex Sp. z o.o. przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający odstępuje od dalszego procedowania postępowania.

Wobec powyższego, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

**DYREKTOR SPSK-2**

PODPIS W ORYGINALE