## formularz asortymentowo-cenowy
Część 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą aparatury do badań immunohematologicznych na okres 36 miesięcy
33696100-6/Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | Zamówienie ilość oznaczeń/3 lata** | Sposób konfekcjonowania | Ilość opak.* | Cena netto 1 opak. w PLN | Stawka podatku VAT | Cena brutto 1 opak. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Karty do grupy krwi noworodka (A-B-D(VI+),kontrola, BTA). Badanie wykonywane na jednej karcie |  | 1800
2 | Potwierdzenie grupy krwi A-B-D(VI-) odczynnik anty-D nie wykrywa odmiany D(VI+). Inny klon anty-D niż w pozycji nr 1. |  | 1800
3 | Badanie grupy krwi w zakresie: A-B-D(VI+)-D(VI-) |  | 180
4 | Badania przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS |  | 18000
5 | Właściwa próba zgodności w teście PTA –LISS (liczba donacji) |  | 10000
6 | Mikrokarty do wykonania BTA do diagnostyki NAIH w zakresie: IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl lub IgG-C3d-ctl |  | 30
7 | Mikrokarty do wykonania oznaczenia fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell w zakresie: C, Cw, c, E, e, K. Badanie wykonywane na jednej karcie |  | 90
8 | Krwinki wzorcowe do testu PTA-LISS zawieszone w LISS, maksymalne opakowanie jednostkowe – 3x10ml. |  | dostawa co miesiąc wg harmonogramu
9 | Diluent do krwinek używany w mikrometodzie żelowej |  | wypełnia Wykonawca
10 | Końcówki do pipetora automatycznego |  | 50 000 szt.
11 | Wewnątrzlaboratoryjna codzienna kontrola jakości dla testów kolumnowych |  | 36 m-cy
12 | Zewnątrzlaboratoryjna miedzynarodowa kontrola jakości badań serologicznych |  | 4xrok
Razem
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę
** Podane ilości odzwierciedlają liczbę zleceń z uwzględnieniem badań kontrolnych
*** W przypadku niedoszacowania oferty koszt dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.
Suma netto :
Suma brutto :
Zestawienie kosztów dzierżawy zestawu manualnego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny/Nr identyfikacyjny | Producent | Rok produkcji | Wartość początkowa urządzenia brutto | Rata miesięczna dzierżawy netto | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto/3 lata | Koszt dzierżawy brutto/3lata | Świadectwo dopuszczenia
1 | wirówka na 6-12 miejsc - 2 szt.
2 | inkubator dedykowany do mikrokart z możliwością inkubacji głowicy wirówki - 1 szt.
3 | pipeta dedykowana do systemu - 2 szt.
4 | dozownik do diluentu w zakresie 0,5-1,0 ml - 1 szt.
6 | Zestaw komputerowy,(komputer, drukarka, monitor) wraz z oprogramowaniem dotyczącym dokumentacji i archiwizacji badań oraz oprogramowaniem do prowadzenia pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi → 1 stanowisko do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi | 91500PL / 000000 | Hemasoft HP Honeywell | 2014 / 2015 | 2976.6 | 250 | 307.5 | 9000 | 11070 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
7 | UPS zabezpieczający działanie komputera w przypadku braku zasilania | Z00016 | APC | 2015 | 516.6 | 20 | 24.6 | 720 | 885.6 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
8 | drukarka krewkart wrazz zestawem czyszczącym , kartami do wydruku oraz taśmą | 000000 | Evolis | 2017 | 4182 | 185 | 227.55 | 6660 | 8191.8 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
Suma netto kosztów dzierżawy:
Suma brutto kosztów dzierżawy:
Razem wartość częśći netto:
Razem wartość częśći brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
Część 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą aparatury do badań immunohematologicznych na okres 36 miesięcy
33696100-6/Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANEJ APARATURY I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ ŻELOWĄ
Lp | WYMAGANIA |  | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A. WYMAGANIA DLA APARATURY
1 | Rodzaj: Aparatura do oznaczania: grup krwi, grup krwi u noworodków, alloprzeciwciał naturalnych i odpornościowych, prób zgodności dawcy i biorcy krwi oraz fenotypu układu Rh i antygenu K z układu Kell i diagnostyki NAIH |  | TAK
2 | Sprzęt nowy lub używany (podać rok produkcji) |  | TAK
3 | Skład zestawu aparaturowego:
3a | automatyczna pipeta - dedykowana do systemu (z powtarzalnym dozowaniem i wyrzutnikiem) - 2 szt. |  | TAK
3b | dozownik do diluentu w zakresie 0,5-1,0 ml - 1 szt. |  | TAK
3c | inkubator do mikrokart - z możliwością inkubacji głowicy wirówki, → 1 szt. |  | TAK
3d | wirówka do wirowania - na 6-12 mikrokart → 2 szt. |  | TAK
B. WYMAGANIA DLA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I PŁYNÓW SYSTEMOWYCH
1 | Odczynniki diagnostyczne muszą:
1a | być w postaci 6-8 kolumnowych mikrokart gotowych do użycia i wypełnionych odpowiednimi odczynnikami, bez konieczności ich wstępnej preparatyki |  | TAK
1b | wykorzystywać metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelowym podłożem separującym |  | TAK
1c | być przeznaczone do przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 st.C |  | TAK
1d | posiadać oznakowanie CE oraz stosowne certyfikaty i być ocenione przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz uzyskać jego pozytywną opinię |  | TAK
2 | Mikrokarty do oznaczeń ABO/RhD dla noworodków wraz z BTA muszą być wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi i surowicą antyglobulinową poliwalentną. Należy podać nazwy klonów. |  | TAK
3 | Mikrokarty do badania przeglądowego przeciwciał w teście antyglobulinowym (PTA-LISS) muszą:
3a | być fabrycznie wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  | TAK
3b | stosować metodykę testu PTA eliminującą płukanie krwinek na kolejnych etapach reakcji - zawiesina krwinek poniżej 1% |  | TAK
4 | Mikrokarty do wykonania próby zgodności między dawcą i biorcą w teście PTA-LISS wypełnione odczynnikami fabrycznie przez producenta - gotowe do użycia. |  | TAK
5 | Mikrokarty do wykonania Bezpośrednich Testów Antyglobulinowych w zakresie: IgA, IgG, IgM, C3c, C3d, ctl do diagnostyki NAIH wypełnione fabrycznie przez producenta - gotowe do użycia lub karty o konfiguracji IgG-C3d-ctl/ IgG-C3d-ctl wypełnione fabrycznie przez producenta - gotowe do użycia |  | TAK
7 | Mikrokarty do wykonania oznaczenia fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell w zakresie: C, Cw, c, E, e, K wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta - gotowe do użycia. |  | TAK
6 | Panele z 3 rodzajami krwinek wzorcowych zawieszonych w r-rze LISS do oznaczania przeciwciał w teście antyglobulinowym zawierające wszystkie wymagane antygeny w tym Cw |  | TAK
7 | Diluenty i płyny systemowe w ilości adekwatnej do liczby badań |  | TAK
8 | Wszystkie odczynniki diagnostyczne, kontrole, panele krwinkowe i płyny rozcieńczające muszą być produktami tylko jednego producenta zapewniając walidację oferowanej metody zgodnie z wymaganiami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. |  | TAK
9 | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego obniżonej jakości zestawu odczynnikowego i/lub krwinek wzorcowych Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na pełnowartościowe bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego |  | TAK
10 | Zestawy odczynników i krwinek wzorcowych będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z okresowymi zamówieniami według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. |  | TAK
11 | Odczynnik LiSS: termin ważności po otwarciu butelki musi wynosić co najmniej 5 miesięcy |  | TAK
C. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu (podać numer infolinii i/lub dedykowanego inżyniera serwisowego) |  | TAK
2 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 3 godz.-kontakt telefoniczny inżyniera, przyjazd w ciągu 36h |  | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy zestawu aparaturowego dłuższego niż 72 godz oferent zapewni urządzenie zastępcze o identycznych parametrach |  | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii w ciągu 6 kolejnych miesięcy dotyczących tych samych podzespołów oferent zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe |  | TAK
5 | Jeśli oferowany system aparaturowy nie jest nowy to musi mieć dokonany (udokumentowany) pełny przegląd techniczny |  | TAK
6 | Autoryzowany serwis zestawu aparaturowego w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego |  | TAK
7 | Przeglądy techniczne i walidacja urządzeń co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego |  | TAK
8 | Walidacja systemu w warunkach Prac. Serologii przeprowadzona na koszt wykonawcy |  | TAK
9 | Przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Analityki Medycznej (minimum 2-krotne) w zakresie obsługi systemu w terminach i w okresie uzgodnionym z Kierownikiem Pracowni Serologii |  | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) |  | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) |  | TAK
3 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) |  | TAK
4 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki |  | TAK
5 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) |  | TAK
6 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie |  | TAK
7 | Certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) (przedmiotowy środek dowodowy do oferty). |  | TAK
8 | Pozytywna opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii lub równoważna dotycząca zestawu aparaturowego oraz odczynników i krwinek (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) |  | TAK
9 | Oświadczenie autoryzowanego serwisu potwierdzające sprawność urządzeń w chwili przekazania go użytkownikowi. |  | TAK
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów |  | Odpowiedź oferenta
1 | Badanie BTA w zakresie: (Pozycja nr 6 formularza asortymentowo-cenowego) | IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl - 20 pkt. IgG-C3d-ctl - 0 pkt.
2 | Badanie grupy krwi w zakresie: A-B-D(VI+)-D(VI-) (Pozycja nr 3 formularza asortymentowo-cenowego) | Wykonywane na jednej karcie - 20 pkt. Wykonywane na więcej niż jednej karcie - 0 pkt.
Maksymalnie 40 pkt