## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-138/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy czepek lekarski, niepylący, oddychający, niesterylny. Wiązany z tyłu na troki, wzór w kwiaty. Bok czepka wykonany z wiskozy 30 g/m2, denko: polipropylen 30 g/m2, rozmiar uniwersalny W jednym opakowaniu mix 3 kolorów: niebieski, czerwony, zielony. Opakowanie 100 szt. |  | 85000 szt.
2 | Czepek typu furażerka z napotnikiem, wiązany. Otok: Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, miękki, niebieski, rozmiar uniwersalny, Opakowanie 50 szt. |  | 45000 szt.
3 | Jednorazowa maska na brodę, niejałowa, wykonana z polipropylenu 14 g/m2, posiadająca gumki na uszy bez lateksu, rozmiar L ( 22 cmx11 cm) i rozm. XL ( 22 x 15 cm). Materiał z certyfikatem CE kat.1 Opakowanie 100 szt. |  | 8000 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-138/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłona w kształcie gogli, chroniąca oczy pacjenta przed zewnętrznym naciskiem podczas zabiegów operacyjnych. Produkt dopasowany do kształtu twarzy wykonany ze wstępnie zakrzywionej, plastikowej osłony z wcięciem w linii środkowej na nos. Od spodu gruba, miękka pianka medyczna z hipoalergicznym klejem dająca komfort dla pacjenta. Osłona niskoprofilowa, przezroczysta, przyklejana do twarzy. Po bokach oraz w części środkowej specjalne otwory zapobiegające zaparowaniu. Rozmiar osłony 180mm x 85mm. Produkt jednorazowy, dla dorosłych. |  | 200 szt.
2 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymująca wilgoć, zapobiegająca „wysychaniu” oka, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpieczająca przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiadający dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwiająca stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiadająca nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. |  | 25 000 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-138/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Rękojeść światłowodowa, wielorazowa dla dorosłych , radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na łyżce i rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 lub równoważną. Dioda LED, gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed wykręcaniem. Rekojeść zasilana bateryjnie, ogólnodostępnymi bateriami. |  | 20 szt.
2 | Rękojeść światłowodowa, wielorazowa dla dorosłych (krótka) , radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na łyżce i rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 lub równoważną. Dioda LED, gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed wykręcaniem. Rekojeść zasilana bateryjnie, ogólnodostępnymi bateriami. |  | 20 szt.
3 | Rękojeść światłowodowa, wielorazowa dla dzieci , radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na łyżce i rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 lub równoważną. Dioda LED, gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed wykręcaniem. Rekojeść zasilana bateryjnie, ogólnodostępnymi bateriami. |  | 10 szt.
4 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa typu Macintosh, wielorazowa nr 0,1,2,3,4,5 Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem. Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi (wkrętak, klucz). Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni. Możliwość sterylizacji w autoklawie-cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Zapewniające stabilność uchwytu łyżki w rękojeści dzięki zatrzaskom kulkowym. Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki. Budowa łyżek bez elementów z tworzyw sztucznych, poza światłowodem. Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 lub równoważną z trwałym oznaczeniem CE na łyżkach |  | 5 szt.
5 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa typu Miller, wielorazowa nr 00,0,1,2,3,4 , Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem. Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi (wkrętak, klucz). Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni. Możliwość sterylizacji w autoklawie-cykl 5 minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Zapewniające stabilność uchwytu łyżki w rękojeści dzięki zatrzaskom kulkowym. Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki. Budowa łyżek bez elementów z tworzyw sztucznych, poza światłowodem. Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 lub równoważną z trwałym oznaczeniem CE na łyżkach |  | 5 szt.
6 | Laryngoskop do pracy w warunkach pracowni MRI, przetestowany w warunkach pola magnetycznego do 3T i 720 Gauss/cm, wielorazowego użytku, lekki, z brylantowo-białym xenonowym źródłem światła. Wyraźny kod kolorystyczny dla zredukowania ryzyka użycia niewłaściwego urządzenia w warunkach MR: światłowód pozłacany wymienny, rękojeść czarna. Bateria typu Carbon Zink umożliwiająca ciągłą pracę przez minimum 30minut. Łyżki oraz głowica rękojeści wykonane ze stopu stali nierdzewnej. Możliwość czyszczenia w autoklawie. Rozmiary łyżek: typu Macintosh 1,2, typu Miller 0,1. |  | 2 szt.
7 | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376 lub równoważną, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu, redukującym powstawanie świetlnych refleksów, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na końcu minimum 4,5mm. Konstrukcja światłowodu zapewniająca transmisję skupionego światła. Mocowanie łyżki zapobiegające dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Rozmiary: typu Macintosh 1,2,3,3.5,4,5, typu Miller 00,0,1,1.5,2,3,4. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Etykieta i instukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu) |  | 16000 szt.
8 | Laryngoskop jednorazowy (łyżka i rękojeść stanowiące całość). Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: typ, rozmiar łyżki. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: typ, rozmiar łyżki, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Rozmiary łyżek typu Miller 00,0,1,2,3,4 , typu Macintosh 2,3,4 |  | 100 szt.
9 | Jednorazowe łyżki do trudnych intubacji typu McCoy ,wykonane ze stali nierdzewnej. Końcówka ostrza regulowana w celu poprawy kontroli w trudnych przypadkach intubacji . Rozmiar 2,3,4 |  | 15 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-138/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu metodą drgającej siatki przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie. Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli). Napęd nebulizatora niewymagający stosowania dodatkowego przepływu gazów. Nebulizator generujący leki bezdźwiękowo. Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD 3,4 mikrometra; zakres wytwarzanych cząstek 1-5 mikrometrów. Pojemnik na lek 6ml, do stosowania ciągłego przez 7 dni lub przerywanego do 28 dni. Częstotliwość drgań elementu wytwarzającego aerozol min. 128 000 na sekundę. (10szt) Łącznik typu T dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22mm, kompatybilny z membraną nebulizatora. (10szt) |  | 15 zest.
2 | Łącznik typu T dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 15 mm, kompatybilny z membraną nebulizatora.(10szt) |  | 3 zest.
3 | Zestaw do nebulizacji leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora. Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli). Napęd nebulizatora niewymagający stosowania dodatkowego przepływu gazów. Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD 3,4 mikrometra; zakres wytwarzanych cząstek 1-5 mikrometrów. Kontroler USB: Dwa zakresy pracy: 30 min. oraz 6 godzin. Zasilanie 230 V z portu USB w urządzeniu medycznym lub ładowarką sieciową. Waga kontrolera USB max 91 g +/- 2%. (1szt) Membrana nebulizatora dla jednego pacjenta: pojemnik na lek o pojemności 6 ml kompatybilny z kontrolerem USB, do stosowania ciągłego przez 7 dni lub przerywanego do 28 dni. Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD 3,4 mikrometra; zakres wytwarzanych cząstek 1-5 mikrometrów. (30szt) Łącznik typu T dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22mm. (30szt) |  | 2 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto