# Szp/FZ –39/ 531 /2021						                      Wrocław, dnia 20.10.2021 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Usługa serwisu technicznego kardiomonitorów i defibrylatorów”

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 9 - Kardiomonitory

# Czy zamawiający widzieli pozycję 1-3 „Monitor do pomiary rzutu minutowego serca” i utworzy osobny pakiet?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że nie ma możliwości dokonania modyfikacji Zadania nr 9 i wydzielenia pozycji 1-3 do osobnego pakietu. Części można dodawać tylko na etapie kiedy postępowanie jeszcze nie jest wszczęte.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 13

Zgodnie z zalecaniami określonymi przez producenta defibrylatorów Lifepak w określonych odstępach czasu powinny być wymienione: 
- akumulatory 
- bateria podtrzymująca pamięć 
- kabel ekg 
- kabel terapii

Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy wyżej wymienione elementy mają zostać wymienione w cenie przeglądów i dla których defibrylatorów.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że w Zadaniu nr 13 w ramach przeglądu mają być wymienione wyłącznie akumulatory, we wszystkich defibrylatorach.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 14

Zgodnie z zalecaniami określonymi przez producenta defibrylatorów Lifepak w określonych odstępach czasu powinny być wymienione: 
- akumulatory 
- bateria podtrzymująca pamięć 
- kabel ekg 
- kabel terapii

# Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy wyżej wymienione elementy mają zostać wymienione w cenie przeglądów i dla których defibrylatorów.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że w Zadaniu nr 14 w ramach przeglądu mają być wymienione wyłącznie akumulatory, we wszystkich defibrylatorach.

Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1;  załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy kardiomonitorów – Pytanie nr 1 - Zadanie nr 5

# Czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami producenta będzie wymagał przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania kardiomonitorów serii PVM-2703 i PVM-2701 do najnowszej wersji 04-21? 
Według wymagań producenta aktualizacja oprogramowania stanowi element procedury przeglądu technicznego prowadzący do udoskonalenia systemu operacyjnego urządzenia, co przekłada się na większe bezpieczeństwo pacjenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1;  załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy kardiomonitorów – Pytanie nr 2 - Zadanie nr 5

# Brak zapytania

Pytanie nr 6 – SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1; załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy, §3 ust. 1, §6 ust.1 – Pytanie nr 3 - Zadanie nr 5

# Prosimy o potwierdzenia, iż Zamawiający zgodnie z w/w. zapisami umowy wymaga, aby Wykonawcy podczas przeprowadzania usług przeglądów technicznych i napraw używali tylko oryginalnych części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że w Zadaniu nr 1-12 przegląd techniczny kardiomonitorów nie obejmuje wymiany części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, jedynie sam przegląd zgodnie z zakresem czynności wymienionych w Załączniku nr 8 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i załączników.

Pytanie nr 7 – SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1; załącznik nr 8 do SWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy kardiomonitorów pkt 3 ppkt 3 – Pytanie nr 4 - Zadanie nr 5

# Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga podczas procedury przeglądu wyłącznie sprawdzenia akumulatorów czy zgodnie z wymaganiami producenta wymaga ich wymiany?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że wymaga w ramach przeglądu sprawdzenia akumulatorów.

Pytanie nr 8 – Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy, §13; załącznik nr 8 do SWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy kardiomonitorów, pkt 8 – Pytanie nr 5 - Zadanie nr 5

# Prosimy o jednoznaczną odpowiedz, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy, zgodnie z zapisem umowy udzielili gwarancji na wymienione w ramach serwisu technicznego części zamienne i materiały zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta tj. 3-miesięcznej gwarancji na części zamienne 
i akcesoria, czy zgodnie z zapisem w załączniku nr 8, 6-miesięcznej gwarancji na wymienione części?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że modyfikuje zapisy SWZ i załączników, których opis znajduje się poniżej.

Pytanie nr 9 – Załącznik 1.5  do oferty na usługę serwisu technicznego kardiomonitorów i defibrylatorów – Pytanie nr 6 - Zadanie nr 5

# Prosimy Zamawiającego o podanie dat [mm-rrrr] wykonania przeglądów technicznych kardiomonitorów prod. Nihon Kohden bądź alternatywnie o informację ile dojazdów należy skalkulować w cenie oferty do siedziby Zamawiającego w roku przeglądowym [12 miesięcy] ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że należy skalkulować 2 dojazdy w cenie oferty. W 12-miesięcznym roku przeglądowym 1 dojazd. W trakcie trwania umowy 2 razy dojazd (ze względu na taki sam termin przeglądu dla wszystkich urządzeń).

Pytanie nr 10 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy, §10 ust. 1 pkt 2 – Pytanie nr 7 - Zadanie nr 5

# Prosimy Zamawiającego o modyfikacje zapisu umowy” zgodnie z poniżej proponowanym zapisem:

# „w wysokości 0,5% wartości netto przeglądu za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu kolejnego przeglądu określonego w harmonogramie przeglądów technicznych sprzętu.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

# Jednocześnie Zamawiający informuje że modyfikuje zapisy SWZ i Załączników nadając im brzmienie:

# SWZ – ROZDZIAŁ V- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - „Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeglądów technicznych defibrylatorów i kardiomonitorów zwanych dalej ,,sprzętem medycznym”. Przeglądy techniczne sprzętu medycznego mają odbywać się wg. zaleceń producenta obejmując przegląd urządzenia i  *) ewentualną wymianę zalecanych przez producenta części.

*) dotyczy Zadania nr 13-14

- PROJEKT UMOWY

§ 3

Wykonawca oświadcza, że dla każdego z wyrobów objętych usługą:

- *) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnymi częściami zużywalnymi i oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi;

- posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności;

- zatrudnia osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

*) dotyczy Zadania nr 13-14

§ 5

- Realizacja napraw aparatury następuje zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zgłoszeniem, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

- W przypadku stwierdzenia awarii/usterek urządzenia w trakcie przeglądu okresowego – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty naprawy urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od momentu dokonywania przeglądu.

- *) Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi odpowiednio:

  - na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję;

  - termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac na podstawie raportu serwisowego;

  - gwarancją nie są objęte w szczególności  uszkodzenia i wady części zamiennych wynikłe na skutek:

    - eksploatacji aparatu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji używania aparatu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi uszkodzenia / wady,

    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

    - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.).

*) dotyczy Zadania nr 13-14

§ 13

*) Wykonawca udziela gwarancji na wymienione w ramach serwisu technicznego części zamienne i materiały zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

*) dotyczy Zadania nr 13-14

- Załącznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

poprzez wykreślenie:

„Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg. zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia i ewentualną wymianę części zalecanych przez producenta.”.

„8. Okres gwarancji na wymienione części: 6 miesięcy.”

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 22.10.2021r. godz. 9:00 na dzień 
27.10.2021 r. godzinę 09:00. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.