**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Znak sprawy: SZP.2420.1.2024

Data: 18.01.2024

**Dotyczy:** **dostawa myjni dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Wykonawca 1:**

**Pyt. 1: dot. SWZ**:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzeń.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

**Odp.:**Winda o wymiarze drzwi 110cmx199cm nośność 1600kg. Najwęższe drzwi są o wymiarach 114cmx200 cm.

**Pyt. 2: dot. SWZ:**

Czy w miejscu posadowienia myjni i stacji uzdatniania wody są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

**Odp.:** W miejscu postawienia myjni są: gniazdo trójfazowe prądowe, odprowadzenie do kanalizacji, zasilenie w wodę. W miejscu postawienia stacji uzdatniania wody będzie potrzeba wykonania dodatkowych prac instalatorskich. Myjnia i stacja uzdatniania wody oddzielone są ścianą, w której wykonane są dwa otwory przelotowe o średnicy 12mm do wody. W pomieszczeniu znajduje się jedno gniazdo 230V -1 szt.

Koszty ewentualnych dodatkowych prac związanych z instalacją urządzenia winny zostać włączone w cenę oferowanego urządzenia.

**Pyt. 3:** dot. załącznika nr 2 do SWZ: FORMULARZ OFERTOWY punkt 2:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

2. Łączna wartość przedmiotu zamówienia myjni dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody (podać

nazwę, typ, model) ………………………………………………………………………………………… wynosi:

netto: ................................. zł (słownie: ....................................................................................................)

brutto: ................................ zł (słownie: ...................................................................................................)

podatek VAT wynosi: 8 %, tj.: kwota ...........................zł

podatek VAT wynosi: 23 %, tj.: kwota ...........................zł

**w tym:**

1. **wartość myjni wynosi:**

netto: .............................. zł (słownie: .......................................................................................................)

brutto: ............................. zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT wynosi: 8 %, tj.: kwota ...........................zł

podatek VAT wynosi: 23 %, tj.: kwota ...........................zł

1. **wartość stacji uzdatniania wody wynosi:**

netto: .............................. zł (słownie: .......................................................................................................)

brutto: ............................. zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT wynosi: ........ %, tj.: kwota ...........................zł

*Uzasadnienie: myjnia jako urządzenie medyczne objęte jest stawką podatku VAT 8 %, natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzenia, stacja uzdatniania wody oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu (np. transport) opodatkowane są stawką 23% .*

*Ponadto dokument zamykający kontrakt: faktura VAT w takim przypadku składa się z dwóch kwot netto (kwota netto ze stawką VAT 8% oraz kwota netto ze stawką VAT 23% ).*

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyszczególnienie przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

**Pyt. 4:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 4 WARUNKI PŁATNOŚCI punkt 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

**§ 4.**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

* 1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 wynosi:

netto: .............................. zł (słownie: ..............................................................................................................)

brutto: ............................. zł (słownie: .............................................................................................................)

podatek VAT wynosi: 8 %, tj.: kwota ...........................zł

podatek VAT wynosi: 23 %, tj.: kwota ...........................zł

**w tym:**

1. **wartość myjni wynosi:**

netto: .............................. zł (słownie: .......................................................................................................)

brutto: ............................. zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT wynosi: 8 %, tj.: kwota ...........................zł

podatek VAT wynosi: 23 %, tj.: kwota ...........................zł

1. **wartość stacji uzdatniania wody wynosi:**

netto: .............................. zł (słownie: .......................................................................................................)

brutto: ............................. zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT wynosi: ........ %, tj.: kwota ...........................zł

*Uzasadnienie: myjnia jako urządzenie medyczne objęte jest stawką podatku VAT 8 %, natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzenia, stacja uzdatniania wody oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu (np. transport) opodatkowane są stawką 23% .*

*Ponadto dokument zamykający kontrakt: faktura VAT w takim przypadku składa się z dwóch kwot netto (kwota netto ze stawką VAT 8% oraz kwota netto ze stawką VAT 23% ).*

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 5:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 5 GWARANCJA I SERWIS punkt 4:

* + - 1. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni autoryzowany serwis w zakresie nie gorszym niż ustalony przez producenta - serwis eksploatacyjny na koszt Wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

4. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni autoryzowany serwis w zakresie nie gorszym niż ustalony przez producenta.

*Uzasadnienie: zaproponowany zapis jest bardziej czytelny.*

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 6:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 5 GWARANCJA I SERWIS punkt 10:

10. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia awarii.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

10. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze.

Uzasadnienie: żaden serwis potencjalnego Wykonawcy nie pracuje w weekendy.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 7:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 5 GWARANCJA I SERWIS punkt 12:

12. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku potrzeby sprowadzania części zamiennych do 10 dni roboczych.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

12. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych.

Uzasadnienie: termin naprawy powinien wynosić minimum 4 dni, ponieważ lokalny autoryzowany serwis musi mieć czas na np. sprowadzenie części zamiennych z centralnego serwisu fabrycznego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten powinien wynieść do 14 dni roboczych.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 8:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 5 GWARANCJA I SERWIS punkt 15, 16:

15. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej wyposażenia, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół lub moduł na nowy, wolny od wad.

16. W przypadku 5-krotnego zgłoszenia tej samej awarii, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe wolne od wad, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż dostarczone pierwotnie.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu w punkcie 16 w całości.

*Uzasadnienie: punkt 15 skutkuje wymianą danego elementu po 3 krotnej naprawie, więc zapis o 5 – krotnej tej samej awarii jest zapisem niespójnym.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ponadto żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.*  *Każdy model urządzenia typu myjnia jest w wersji skonfigurowanej wg. potrzeb i wymogów Zamawiającego.*  **Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę. | |
|  | |

**Pyt. 9:** dot. załącznika nr 5 do SWZ: POJEKT UMOWY § 6 KARY UMOWNE punkt 1 USTĘP 2,3:

**§ 6.**

**KARY UMOWNE**

1. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

1) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy netto, określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej części zamówienia,

2) w przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przedmiotu zamówienia przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 12, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie całości lub części umowy. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu,

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

**§ 6.**

**KARY UMOWNE**

1. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

1) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy netto, określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej części zamówienia,

2) w przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przedmiotu zamówienia przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 12, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie całości lub części umowy.

Uzasadnienie:

*Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.*

*Usuniecie zapisu o urządzeniu zastępczym: żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.*

*Każdy model urządzenia typu myjnia jest w wersji skonfigurowanej wg. potrzeb i wymogów Zamawiającego.*

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 10:** dot. załącznika nr 1 do SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca oświadcza, że zaoferowana myjnia-dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są niepowystawowe, nierekondycjonowane i są objęte gwarancją producenta, a także spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022.974 ze zmianami), zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN i posiada deklarację CE.

Wykonawca oświadcza również, że w/w urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Wykonawca oświadcza, że zaoferowana myjnia-dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są niepowystawowe, nierekondycjonowane i są objęte gwarancją producenta. Myjnia-dezynfektor spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022.974 ze zmianami), zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN i posiada deklarację CE.

Wykonawca oświadcza również, że w/w urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

*Uzasadnienie: myjnia – dezynfektor jest wyrobem medycznym, zaś stacja uzdatniania wody nie spełnia wymogów ustawy o wyrobach medycznych – nie jest wyrobem medycznym.*

**Odp.:** Zamawiający zmienia treść oświadczenia pod tabelą parametrów określonych w załączniku nr 1. Nowa treść załącznika stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

**Pyt. 11:** dot. załącznika nr 4 do SWZ: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.**

**DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKTOR**

**WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY**

Oświadczamy, że oferowane urządzenia medyczne są dopuszczone do obrotu na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) i posiadamy dokumenty to potwierdzające, a także oświadczamy, że oferowane urządzenia posiadają aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej.

Oświadczamy, że w celu weryfikacji oferty, na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy powyższe dokumenty w terminie 3 dni od wezwania.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że wraz z dostawą oferowanego urządzenia, dostarczyć Zamawiającemu w/w wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.**

**DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKTOR**

**WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY**

Oświadczamy, że myjnia – dezynfektor jest urządzeniem medycznym dopuszczonym do obrotu na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) i posiadamy dokumenty to potwierdzające, a także oświadczamy, że oferowane urządzenia posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej.

Oświadczamy, że w celu weryfikacji oferty, na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy powyższe dokumenty w terminie 3 dni od wezwania.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że wraz z dostawą oferowanego urządzenia, dostarczyć Zamawiającemu w/w wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

*Uzasadnienie: myjnia – dezynfektor jest wyrobem medycznym, zaś stacja uzdatniania wody nie spełnia wymogów ustawy o wyrobach medycznych – nie jest wyrobem medycznym.*

**Odp.:** Zamawiający zmienia treść oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Nowa treść załącznika stanowi załącznik drugi do niniejszych odpowiedzi.

**Wykonawca 2:**

**Pyt. 1: Dot Pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności do 12 tac narzędziowych o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 662x787x1985 mm ?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach podanych wyżej, lecz nie wymaga.

**Pyt. 2: Dot**. **Pkt. 3** - Czy Zamawiający dopuści komorę o pojemności roboczej 239 litrów?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach podanych wyżej, lecz nie wymaga.

**Pyt. 3: Dot. Pkt 15** - Czy Zamawiający uzna za parametr spełniony jeśli półki będą wyjmowane, umożliwiając załadunek przedmiotów o większych rozmiarach niż taca narzędziowa Din 1/1 ?

**Odp**.: Tak , o ile ostatnia taca będzie posiadała ramiona myjące urządzenia o większych gabarytach.

**Pyt. 4: Dot. Pkt 19** - Prosimy o dopracowanie czy kanistry z detergentami podłączanymi do pomp mają się znajdować w obrysie urządzenia, pod komorą mycia?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach podanych wyżej, lecz nie wymaga.

**Pyt. 5: Dot. Pkt 28** - Czy Zamawiający dopuści pompę cyrkulacyjną zgodną z konstrukcją urządzenia?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach podanych wyżej, lecz nie wymaga.

**Modyfikacja SWZ.**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 t.j.), Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 Projektu umowy – stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, w sposób następujący:

**„§ 6.**

**KARY UMOWNE**

1. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

1) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy netto, określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej części zamówienia,

2) w przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przedmiotu zamówienia przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 12, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie całości lub części umowy. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w zakresie terminu reakcji serwisowej, określonego w § 5 ust. 10, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w reakcji serwisowej całości lub części przedmiotu umowy,

4*) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w terminie wykonania przeglądu technicznego przedmiotu umowy, poza termin określony w paszporcie technicznym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki*,

5) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy, określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy, określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

Z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Mirosław Zdunek

*(Podpis w oryginale)*