## formularz asortymentowo-cenowy
| Załącznik nr 1- formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38434570-2 -analizatory hematologiczne
CZĘŚĆ NR 6: Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów,materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów : 5-diff (główny i "back up") na 48 miesięcy
Tabela nr 1. Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do wykonania 112 000** morfologii w trybie CBC, 40 000 badań w trybie CBC + 5diff , 700 badań płynów z jam ciała, 800 w trybie CBC+RET i 2300 trybie CBC+DIFF+RET oraz kontroli (kontrola wykonywana codziennie na 2 poziomach naprzemiennie w konfiguracji H,N lub N,L) na analizatorze głównym ( ok 70% podanej liczby badań ) oraz analizatorze "back up" (ok 30% podanej liczby badań) w ciągu 48 miesięcy
Lp | Nazwa towaru | Cecha dodatkowa opak. jednost. ( ilość testów z opakowania/ sposób konfekcjonowania) | Zamówienie ilość/48 m-cy | Ilość opak.* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena netto 1 opak. w PLN | Cena brutto 1 opak. w PLN | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Razem
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, nie uwzględnia kalibracji i kontroli - w ofercie należy uwzględnić konieczne na założoną ilość testów kalibracje (wg zaleceń producenta) oraz kontrole wykonywane w trybie 1xdziennie na 2 poziomach (naprzemiennie w konfiguracji H,N lub N,L) z uwzględnieniem daty ważności fiolki podanej na opakowaniu
***Badania płynów z jam ciała i retikulocyty wykonywane będą wyłącznie na analizatorze głównym
Tabela nr 2. Zestawienie kosztów dzierżawy analizatorów
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość analizatora | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto/48 m-cy | Koszt dzierżawy brutto/48 m-cy | Świadectwo dopuszczenia/atest | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
Razem
Razem wartość pakietu netto:
Razem wartość pakietu brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr2 - opis przedmiotu zamówienia |  | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38434570-2 -analizatory hematologiczne
CZĘŚĆ NR 6: Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów,materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów : 5-diff (główny i "back up") na 48 miesięcy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A1.WYMAGANIA TECHNICZNE-ANALIZATOR 5-diff - GŁÓWNY
1 | Analizator : fabrycznie nowy z wyposażeniem (w tym min.UPS ) | TAK
2 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowalnych morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z grafiką | TAK
3 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym na 5 populacji | TAK
4 | Możliwość rapotowania wartośći IG -niedojrzałych leukocytów (metamielocyty+mielocyty+promielocyty) | TAK
TAK
5 | Oznaczanie hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym, niezależnym od WBC | TAK |  | s
6 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała, bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego; minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF | TAK
7 | Analizator posiadający możliwość oznaczania retikulocytów i płytek optycznych | TAK
8 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania próbek leukopenicznych | TAK
9 | Wydajność aparatu minimalnie 50 analiz na godz. w trybie CBC i CBC+5diff | TAK |  | s | 50 horiba
10 | Analizator wyposażony w podajnik na min.20 próbek , pozwalającym na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierenia krwi bez potrzeby otwierania korka z jednoczesną możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i mikrometody | TAK
11 | Maksymalna objętość pobieranego materiału: 25 ul w trybie CBC i CBC+5-diff | TAK
12 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC do 400000/ul, | TAK
13 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC do 8 mln/ul | TAK
14 | Aparat wykorzystujący do pracy tylko ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w ilościach śladowych) | TAK
15 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami –szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. | TAK
16 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym dotykowym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min. 10000 wyników wraz z danymi. | TAK
17 | Współpraca z siecią informatyczną - dwukierunkowa komunikacja.Podłączenie analizatora do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
18 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie citowym | TAK
19 | Automatyczne procedury konserwacji analizatora | TAK
A. 2.WYMAGANIA TECHNICZNE ANALIZATORA 5-DIFF - back up
1 | Analizator: rok prod. 2015 lub nowszy z wyposażeniem (w tym min.UPS ) | TAK
2 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowalnych morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z grafiką | TAK
3 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym na 5 populacji | TAK
4 | Możliwość raportowania wartośći IG -niedojrzałych leukocytów (metamielocyty+mielocyty+promielocyty) | TAK
TAK
5 | Oznaczanie hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym, niezależnym od WBC | TAK
6 | Wydajność aparatu minimalnie 50 analiz na godz. w trybie CBC i CBC+5diff | TAK
7 | Analizator współpracujący z probówkami systemu zamkniętego pobierenia krwi bez potrzeby otwierania korka z jednoczesną możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i mikrometody | TAK
8 | Maksymalna objętość pobieranego materiału: 25 ul w trybie CBC i CBC+5-diff | TAK
9 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC do 400000/ul, | TAK
10 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC do 8 mln/ul | TAK
11 | Aparat wykorzystujący do pracy tylko ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w ilościach śladowych) | TAK
12 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami –szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. | TAK
13 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym dotykowym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min. 10000 wyników wraz z danymi. | TAK
14 | Współpraca z siecią informatyczną - dwukierunkowa komunikacja.Podłączenie analizatora dosystemu LIS firmy ASECCO Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
15 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie citowym | TAK
16 | Automatyczne procedury konserwacji analizatora | TAK
A. 3.WYMAGANIA DLA OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
1 | Odczynniki wspólne dla obu analizatorów wzakresie oznaczania CBC+Diff | TAK
2 | Krew kontrolna wspólna dla obu analizatorów | TAK
3 | Oryginalne odczynniki dopuszczone do stosowania w analizatorach przez producenta aparatu i wymienione w instrukcji obsługi o terminie ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy (za wyjątkiem krwi kontrolnej) | TAK
4 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora 5-DIFF za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego | TAK
5 | Gwarancja dostawy krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem z terminem ważności 2 miesiące od daty dostawy | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta, nie dłuższy niż 24 godz. w dni robocze. Wykonawca zapewni możliwość bezpośrednego kontaktu telefonicznego z inżynierem serwisowym w dni wolne od pracy (podać kontakt do centrum serwisowego i/lub inżyniera serwisowego) | TAK
2 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 48 godz Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK
3 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
4 | Autoryzowany serwis w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
5 | Przeglądy techniczne analizatora co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i/lub elektroniczej) | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim umieszczone w każdym opakowaniu, albo zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji papierowej i/lub elektronicznej dołączyć do oferty | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (na wezwanie) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (na wezwanie) | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK
6 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (na wezwanie) | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w zewnętrznej kontroli jakości wszystkich parametrów morfologii- częstotliwość raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. Zapewni co najmniej 2 razy w roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli mikroskopowej rozmazu krwi obwodowej. | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych (niedoszacowanie) ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych na założoną ilość badań, koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w zestawie z analizatorami mikroskop laboratoryjny do weryfikowania rozmazów krwi obwodowej oraz mieszadło hematologiczne | TAK
5 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie, spowoduje odrzucenie oferty.
Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno- eksploatacyjnego aparatu.
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFERTY
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
TERMIN WYKONANIA DOSTAW AWARYJNYCH I JAKOŚĆ
1 | Dostawa awaryjna w ciągu ≤ 24 h | tak-10pkt nie-0pkt
2 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC wyższa niż 400 000/ul | tak-10pkt nie-0pkt
3 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC wyższa niż 8 mln/ul | tak-10pkt nie-0pkt
4 | Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET | tak-10pkt nie-0pkt
Maksymalna ilość punktów za parametry oceniane: 40