Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 180/2023/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Dostawa fluorymetru do pomiaru zawartości DNA/RNA, przenośnego spektrofotometru, kamery mikroskopowej, i wyciągarki do mikropipet na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Część 1 - Fluorymetr do pomiaru zawartości DNA/RNA - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Pomiar zawartości DNA i RNA: Pomiar z wykorzystaniem barwników wiążących się do kwasów nukleinowych. Minimalny zakres pomiaru 0.1 ng/μL Przy użyciu od 1 μL próbki do nawet 20 μL Możliwość oceny integralności i jakości RNA. Czas pomiaru Do 5 sekund na próbkę Pomiar fluorescencji Tryb do pomiaru fluorescencji Kalibracja Możliwość kalibracji za pomocą standardów Rozmiar urządzenia Nie większy niż 15 x 30 x 7 cm (szer.x dług.x wys.) Waga urządzenia Do 1 kg Dotykowy wyświetlacz O wielkości przynajmniej 5,5” Eksport danych Za pomocą USB, przez Wi-Fi, za pomocą kabla Przechowywanie danych na urządzeniu Przynajmniej do 1000 próbek Obsługa urządzenia Możliwość personalizacji ekranu z użyciem najczęściej wykorzystywanych analiz Obsługiwane języki Angielski Odczynniki do pomiaru W zestawie Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 – Przenośny spektrofotometr  - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Oświetlenie / system obserwacji: di: 8°, de: 8° (oświetlenie rozproszone, 8 stopni kąt pomiaru), SCI (składnik zwierciadlany zawarty)/SCE (składnik zwierciadlany wykluczony) przełączane automatycznie (zgodnie z normami CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil7, ASTM E 1164 oraz JIS Z 8722 lub normami równoważnymi) Wymiary kuli całkującej: średnica 40 mm Detektor: podwójna matryca fotoogniw krzemowych (36 elementowych) Rozdział spektralny: Siatka dyfrakcyjna Zakres pomiaru: 400 nm - 700 nm Odstęp pomiaru: 10 nm Szerokość połówkowa: ok. 10 nm Zakres reflektancji: 0 to 175%, dokładność wyświetlania: 0,01% Źródło światła: impulsowa lampa ksenonowa (z filtrem UV) Czas pomiaru: ok. 1 sekundy Min. odstęp między pomiarami: ok. 2 sekund (w trybie SCI lub SCE) Wydajność przy zasilaniu bateriami: baterie alkaliczne: ok. 2000 pomiarów; akumulatory NiMH (2300 mAh): ok. 2000 pomiarów po pełnym naładowaniu * Ciągły pomiar w trybie SCI lub SCE w odstępach 10-sekundowych w temperaturze 23°C Średnica pomiaru/oświetlenia: MAV: średnica 8 mm/ średnica 11 mm Powtarzalność: Rozkład widmowy: odchylenie standardowe poniżej 0,1%, wartości kolorymetryczne: odchylenie standardowe poniżej ∆E*ab 0,04 * dla pomiaru białej płytki kalibracyjnej 30-krotnie w odstępach 10-sekundowych po kalibracji bieli Zgodność międzyinstrumentalna: poniżej ∆E*ab 0,2 (MAV/SCI) * pomiar 12 płytek BCRA Series II w porównaniu z urządzeniem wzorcowym w temperaturze 23°C Liczba pomiarów uśrednianych: 1 - 10 (uśrednianie automatyczne), 1 - 30 (uśrednianie ręczne) Wyświetlacz: 2,36 ± 0,5 cala kolorowy aktywny monitor LCD Połączenie z komputerem: USB1.1; Bluetooth® wersja 1.2* Obserwator: 2° lub 10° Iluminant: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (możliwa jednoczesna ocena dla dwóch iluminantów) Format wyświetlanych danych: wartości rozkładu odbicia/wykres, wartości kolorymetryczne, wartości różnicy koloru/wykres, ocena PASS/FAIL, podgląd koloru, słowna ocena różnicy koloru Przestrzeń koloru: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell oraz odchyłki koloru w tych układach (z wyjątkiem Munsell) Indeksy kolorymetryczne: MI, WI(ASTM E313-73/E313-96), YI(ASTM E313-73/ASTM D1925), połysk 8° lub zbliżone wartości kolometryczne (z wyjątkiem połysku 8°) Pojemność pamięci: pomiary: 4000 zestawów/wzorce koloru: 1000 zestawów Równania różnicy koloru: ∆E*ab (CIE1976), ∆E*94 (CIE1994), ∆E00 (CIE 2000), CMC (l: c) Ocena dobry/zły wartości kolorymetryczne (z wyjątkiem Munsell), odchyłki wartości kolorymetrycznych, najbliższe wartości kolorymetryczne (z wyjątkiem połysku 8°) Zasilanie: dedykowany zasilacz AC adapter; 4 baterie alkaliczne lub akumulatory NiMH AA Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 3 -  Kamera mikroskopowa kompatybilna z mikroskopem OLYMPUS IX 70 – 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Typ sensora: kolor Rozdzielczość sensora minimum: 8 MP Interfejs danych: USB 3.0 / USB 2.0 Kompatybilny z systemem: Windows 10 Sensor: CMOS Rozdzielczość sensora (W x H) minimum: 3840x2160 pikseli Obsługiwane rozdzielczości minimum: 35 FPS dla 3840x2160* Parametry zasilania: USB Format zapisu video / zdjęć minimum: *avi, *wmv, *mp4 / *jpg, *png, *tif Oprogramowanie do obsługi kamery: w zestawie Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące od daty odbioru |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 4 - wyciągarka do mikropipet – 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Zakres wartości prądu powodujący generowanie przez żarnik wystarczającej ilości ciepła który może zmiękczyć szkło: 1 – 999 Zakres ciśnienia powietrza do chłodzenia szkła i żarnika grzewczego: 1 – 999 Zakres czasu trwania komory kontroli wilgotności napełnianie suchym gazem na początku i na końcu ciągnięcia: 5-20 sekund (+/-3% Zakres czasu trwania nadmuchu w celu schłodzenia szkła i ogrzewania włókna podczas ciągnięcia mikroelektrody: 1-255 Zakres czasu opóźnienia zatrzymania grzania i startu ciągnienia: 1 – 255 Funkcja wyświetlania aktualnej temperatury uchwytu: TAK Liczba cykli grzewczych. Liczba cykli na zakresy linii: 1 – 10 Zakres ciepła żarnika grzewczego: 1 – 999 Siła ciągnąca przyłożona do obu końców szkła: 0 – 255 Prędkość rozrywania szkła: 1 – 255 Interfejs użytkownika w postaci kolorowego ekranu dotykowego: 1024*600px Włókno ciepła: stop platyny i irydu Rodzaj szkła do wyciągania: borokrzemian i glinokrzemian Maks. rozmiar szkła (OD): 2 mm Rozmiar końcówki: mniejsza niż 0,06 μm Maks. długość stożka: 2 cm Wymiary: 530×355×278mm (+/-3%) Waga: 19 kg (+/-3%) Ciepło nie może być niższe ani wyższe niż 10% (+/-3%) temperatury nagrzania: TAK W zestawie dodatkowo: element grzewczy (3,0 × 3,0 mm) element grzewczy (2,5 × 4,5 mm) 5x kapilary ze szkła borokrzemianowego o wymiarach 1,0×0,78×100mm (200 sztuk/karton) 21. Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące od daty odbioru |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ