Parametry Techniczne

– ANGIOGRAF

| L.p. | ## Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ, model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Podać |  |
|  | Pobór mocy | Podać |  |
|  | Demontaż zgodnie ze sztuką oraz należytą starannością, aparatu obecnie zainstalowanego w Pracowni Hemodynamiki Innova 2100 IQ o numerze seryjnym 553226BU2 wraz elementami wyposażenia. Złożenie aparatu na paletach w celu odsprzedaży, zabezpieczenie folią stretch, opisanie, jakie elementy znajdują się na poszczególnych paletach; Przetransportowanie do magazynu Zamawiającego na terenie Szpitala. Przed deinstalacją Wykonawca trwale usunie dane wrażliwe pacjentów z angiografu, co zostanie potwierdzone oddzielnym protokołem. | TAK Opisać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowe urządzenia: - nieużywane do prezentacji; - nie będące aparatami demo; - nierekondycjonowane; - niepowystawowe; - nieregenerowane; | TAK Podać |  |
|  | Urządzenia spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno – techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK Podać |  |
|  | System składający się z: - pozycjonera; - stołu angiograficznego; - generatora RTG; - lampy RTG; - rentgenowskiego toru obrazowania; - cyfrowego systemu rejestracji obrazów; - wstrzykiwacza kontrastu; | TAK Podać |  |
| STATYW |  |  |  |
|  | Podłogowe mocowanie statywu | TAK Podać |  |
|  | Elektryczne (silnikowe) ustawienie statywu w położeniu statywu umożliwiającym wykonanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn do wysokości tętnic biodrowych. | TAK Podać |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta na stole nie mniejsza niż 110 cm | TAK Podać |  |
|  | Głębokość ramienia C lub G nie mniejsza niż 90 cm (przestrzeń za głową pacjenta dostępna dla ruchu wzdłużnego stołu pacjenta) | TAK Podać |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO nie mniejszy niż 220° | TAK Podać |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL/CAUDAL nie mniejszy niż 90° | TAK Podać |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu nie mniejsza niż 18°/s w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej | TAK Podać |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu nie mniejsza niż 18°/s w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej. | TAK Podać |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 40⁰/s | TAK Podać |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron). | TAK Podać |  |
|  | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej | TAK Podać |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawienie statywu do pozycji parkingowej, uchwyty do pozycjonowania (ustawiania statywu) po obu stronach statywu | TAK Podać |  |
|  | Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 50 pozycji | TAK Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | TAK Podać |  |
|  | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: - projekcję ramienia C; - położenie ramienia C w osi wzdłużnej; - położenie i wysokości płyty stołu; - SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji | TAK Podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej, spełniający standard IPX4 – umożliwiający czyszczenie modułów przy stole bez obawy o zalanie | TAK Podać |  |
|  | System zabezpieczający pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | TAK Podać i opisać |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych | TAK Podać |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej. | TAK Podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta nie mniej niż 120 cm | TAK Podać |  |
|  | Regulacja wysokości stołu, co najmniej 25 cm | TAK Podać |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej nie mniej niż 240⁰ | TAK Podać |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie nie mniej niż 28 cm | TAK Podać |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 45 cm | TAK Podać |  |
|  | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm ( bez dodatkowej płyty na akcesoria) | TAK Podać |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al | TAK Podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 250 kg | TAK Podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron | TAK Podać |  |
|  | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z panelu dotykowego w sali badań | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie | TAK Podać |  |
|  | Szyny (relingi) do mocowania urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | TAK Podać |  |
|  | Wyposażenie stołu co najmniej: - materac termoplastyczny obejmujący całą długość blatu; - minimum 2 podkładki (przepuszczalne dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji; - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg); - stabilizator głowy; - podkładka do badań od strony promieniowej; - statyw na płyny infuzyjne; - dodatkowy uchwyt ułatwiający pozycjonowanie podczas zabiegów kardiologicznych; | TAK Podać |  |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze w sali badań, realizowane w technologii światłowodowej dla zapewnienia separacji galwanicznej | TAK Podać |  |
| GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator RTG – typ/model/producent | TAK/Podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW | TAK Podać |  |
|  | Zakres napięcia dla radiografii co najmniej od 50 do 125 kV | TAK Podać |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia min. 2400 W (dla obciążenia trwającego 10 minut) | TAK Podać |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania. | TAK Podać |  |
|  | Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy) | TAK Podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | TAK Podać |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK Podać |  |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym nie mniejszy niż 100 mA | TAK Podać |  |
|  | Włącznik ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i sterowni | TAK Podać |  |
| LAMPA RTG / PRZESŁONY |  |  |  |
|  | Lampa minimum dwuogniskowa | TAK Podać |  |
|  | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równoważną) | TAK Podać |  |
|  | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska, nie większy niż 0,6 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równoważną) | TAK Podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 3,5 MHU | TAK Podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 5,0 MHU | TAK Podać |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK Podać |  |
|  | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką | TAK Podać |  |
|  | Przysłony prostokątne | TAK Podać |  |
|  | Przesłony półprzepuszczalne | TAK Podać |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka nie większe niż 0,5 mGy/h | TAK Podać |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0,9 mm Cu | TAK Podać |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w Sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta. | TAK Podać |  |
| RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy – typ/model/producent | TAK Podać |  |
|  | Rozmiar piksela detektora nie większy niż 200 µm | TAK Podać |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej pola obrazowania nie mniejszej niż 28 cm i nie większej niż 48 cm | TAK Podać |  |
|  | DQE nie mniejsze niż 77% | TAK Podać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. Częstotliwość Nyguista) nie mniejsza niż 2,5 lp/mm | TAK Podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych FOV nie mniejsza niż 3 | TAK Podać |  |
|  | 1 monitor w Sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej nie mniejszej niż 55”, umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live; - obrazu referencyjnego; - parametrów hemodynamicznych; - min. 4 obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) – wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej – jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączenie takich urządzeń (np. urządzenie do EP, USG, IVUS, laptop) w miejscu ustalonym z Użytkownikiem w momencie instalacji | TAK Podać |  |
|  | Maksymalna luminacja monitora nie mniejsza niż 650 Cd/m2 | TAK Podać |  |
|  | Możliwość podziału monitora w Sali badań na co najmniej 8 pól | TAK Podać |  |
|  | Drugie zawieszenie sufitowe dla co najmniej 2 monitorów TFT/LCD lub TFT/LVD w sali zabiegowej wraz z monitorami obrazowymi „flat” (TFT/LCD) nie mniejsze niż 19” (obraz live, obraz referencyjny, monitor przebiegów systemu pomiarów hemodynamicznych – możliwość wyboru źródła przez użytkownika, wejścia monitora kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami USG, systemem do EP) | TAK Podać |  |
|  | 2 monitory obrazowe angiografu (live) typu „flat”(TFT/LCD) w sterowni o przekątnej nie mniejszej niż 19” z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań | TAK Podać |  |
| SYSTEM CYFROWY / POSTPROCESSING / ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | System wyposażony w co najmniej: pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania wśród rozwiązań danego producenta, np. typu BluePrint, Autoright, Care&Clear Optiq, DoseWise ClarityIQ, DoseRite lub równoważne zgodne z nomenklaturą producenta, zgodnie z zasadą ALARA | TAK Podać |  |
|  | Zaawansowane rozwiązanie dla danego producenta systemu zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę poprzez: - algorytmy potwierdzone minimum trzema niezależnymi badaniami klinicznymi po roku 2017 lub - detektor na podłożu z krzemu krystalicznego lub - sieci neuronowe dynamicznie sterujące parametrami ekspozycji | TAK Podać |  |
|  | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu nie mniejsza niż 1024 na 1024 pikseli | TAK Podać |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK Podać |  |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024 na 1024 pikseli | TAK Podać |  |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | TAK Podać |  |
|  | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy nie mniejszej niż 1024 na 1024 pikseli ( obrazów/s) w zakresie co najmniej 0,5 – 30 obrazów/s. | TAK Podać |  |
|  | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględniania dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) nie mniej niż 65 000 obrazów w matrycy nie mniejszej niż 1024 na 1024 pikseli i głębokości nie mniejszej niż 10 bit bez kompresji stratnej. | TAK Podać |  |
|  | Ustawienie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK Podać |  |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD sceny z fluoroskopii nie mniejsza niż 450 klatek | TAK Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie | TAK Podać |  |
|  | Zoom w postprocessingu’u | TAK Podać |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR | TAK Podać |  |
|  | LIH | TAK Podać |  |
|  | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | TAK Podać |  |
|  | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną | TAK Podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK Podać |  |
|  | Dotykowy pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK Podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK Podać |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcyjnej 3D w sali zabiegowej ( zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu) lub niezależny interfejs do obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej | TAK Podać |  |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego | TAK Podać |  |
|  | Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań | TAK Podać |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego na pulpicie ekranu dotykowego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK Podać |  |
|  | Wykonywanie pomiarów bezpośrednio na obrazie klinicznym wyświetlanym nha pulpicie ekranu dotykowego zainstalowanego przy stole w sali badań | TAK Podać |  |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | TAK Podać |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach w sterowni i sali zabiegowej | TAK Podać |  |
|  | System DICOM 3.0 lub nowszy: Dicom Send; Dicom Query/Retrieve; Dicom Received; Worklist; Storage commitment | TAK Podać |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenom naczyń wieńcowych) | TAK Podać |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min. automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) | TAK Podać |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów bieżącego pacjenta lub innych pacjentów w czasie trwania fluoroskopii i ekspozycji rentgenowskiej z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu); - wykonywania obliczeń; - wyboru sceny; - wykonywania pomiarów (w tym QCA); - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny; - przesyłania obrazów na serwer; - archiwizowania na CD/DVD; | TAK Opisać oferowane rozwiązanie |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obrysowanie naczyń w sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D podążającego za zmianami powiększenia panelu cyfrowego oraz położenia stołu i odległości SID | TAK Podać |  |
|  | Angiografia 3D umożliwiająca tworzenie trójwymiarowego obrazu lewego przedsionka przez angiografię rotacyjną | TAK Podać |  |
|  | Eksport obrazu live, referencyjnego oraz rekonstrukcji lewego przedsionka do systemów Carto i EnSite | TAK Podać |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | TAK Podać |  |
|  | Prezentacja konturów/obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające ocenę anatomii lewego przedsionka i ujścia żył płucnych oraz pomiar średnicy ujścia żył płucnych a także uszka lewego przedsionka | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D zatoki wieńcowej | Tak Podać |  |
|  | Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów ablacji a także wszczepiania kardiowerterów, umożliwiające pozycjonowanie markerów (min. punkty) na powierzchni obiektu /w obiekcie 3D, uzyskanego/uzyskanym z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID | TAK Podać |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | TAK Podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu pomocniczego z CT nałożonego na obraz skopi live w celu automatycznej segmentacji struktur anatomicznych | TAK Podać |  |
|  | Automatyczna segmentacja tchawicy na obrazach z rekonstrukcji z angiografii rotacyjnej z CT | TAK Podać |  |
|  | Dedykowany program anatomiczny umożliwiający usunięcie artefaktów wywołanych przez pole elektromagnetyczne generowane przez system Carto | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w Sali zabiegowej w formie elektronicznej (print sercan) | TAK Podać |  |
|  | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie angiografu do systemu audiowizualnego (zapewnienie separacji galwanicznej po stronie Wykonawcy) | TAK Podać |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w Sali badań oraz w sterowni | TAK Podać |  |
| STACJA POSTPROCESINGOWA REALIZUJĄCA WYMOGI FUNKCJONALNE I TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Rozwiązanie posiadające certyfikat CE dla całości stacji – hardware i software | TAK Podać |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | TAK Podać |  |
|  | Minimum jeden monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD | TAK Podać |  |
|  | HDD ≥ 512 GB | TAK Podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (zgodnych ze standardem DICOM) | TAK Podać |  |
|  | ZOOM i lupa | TAK Podać |  |
|  | DICOM 3.0 minimum: - Dicom Send; - Dicom Query/Retrive; - Dicom Receive; | TAK Podać |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK Podać |  |
|  | Eksport danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK Podać |  |
| STACJA DO BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH ZINTEGROWANA Z ANGIOGRAFEM – POLIFIZJOGRAF |  |  |  |
|  | Typ/Model | TAK Podać |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub transfer danych pacjenta z systemu cyfrowego angiografu do stacji hemodynamicznej | TAK Podać |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK Podać ilość pacjentów |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości; - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych; | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. kabli EKG | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. czujników wielorazowych typu klips | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. mankietów wielorazowych dla pacjentów dorosłych i dzieci. | TAK Podać |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 4 różnych ciśnień inwazyjnych | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe, opory naczyniowe | TAK Podać |  |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK Podać |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | TAK Podać |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | TAK Podać |  |
|  | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni | TAK Podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego bezpośrednio systemem hemodynamicznym z poziomu stołu pacjenta w zakresie minimum: - automatyczny zapis; - uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG; - pomiary minutowej pojemności serca; - pomiar NIBP; | TAK Podać |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta, tego samego co angiograf | TAK Podać |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów i wcześniej zapisanych przebiegów na życzenie lekarza na ekranie systemu hemodynamicznego równolegle do przebiegów w czasie rzeczywistym w sali badań z możliwością obróbki danych w postprocessingu | TAK Podać |  |
| WYPOSAŻENIE ANGIOGRAFU |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz Sali badań | TAK Podać |  |
|  | Lampa oświetlająca pole cewnikowania min. 60 000 lux w technologii LED, zainstalowana na oddzielnym dedykowanym, ruchomym ramieniu | TAK Podać Typ/Model |  |
|  | Interkom do komunikacji sterowania – sala zabiegowa | TAK Podać |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta – 2 szt. | TAK Podać |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie (dedykowane, ruchome, ramię) | TAK Podać |  |
|  | Bezprzewodowy przełącznik nożny do sterowania co najmniej fluoroskopią, stopień ochrony przed wnikaniem wody (IPX8) | TAK Podać |  |
|  | System awaryjnego podtrzymywania napięcia (UPS) umożliwiający zachowanie pełnej funkcjonalności aparatu (dokładnie takiej jaką na zasilaniu sieciowym) przez minimum 15 minut. Nie dopuszcza się rozwiązania podtrzymującego jedynie fluoroskopie i ruchu ramienia przez min. 15 minut lub krócej. | TAK Podać |  |
|  | Zestaw akcesoriów z włókna węglowego do badań z dostępu radialnego typu STAR SYSTEM, składający się minimum z: - regulowanej w nadgarstku i w łokciu podpórki przedramienia, która zapewnia minimum regulację do długości przedramienia, obrót dłoni w nadgarstku i uwydatnienie nadgarstka; - regulowanej podpory lewego ramienia; - mocowany do stołu zabiegowego stolik na narzędzia z możliwością regulacji wzdłużnej jego położenia; - Zestaw zapewniający łatwe pozycjonowanie i dopasowanie do ręki pacjenta. | TAK Podać |  |
|  | Nagrywarka DVD zapwniajaca rozszerzenie opcji zapisu danych z systemu RTG. Zapis obrazów z zabiegów i innych danych na płytach DVD na potrzeby archiwizacji albo szkoleń i prezentacji. | TAK Podać |  |
|  | Izolowana ścienna skrzynka przyłączeniowa zapewniająca separację galwaniczną sygnałów wizyjnych, zasilania oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi umozliwiajaca wyświetlanie obrazu z zewnętrznego źródła wideo na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań – ilość skrzynek dostosowana do projektu | TAK Podać |  |
|  | Stanowisko opisowe ( min. 3 blaty robocze na nogach o grubości min. 3 cm) | TAK Podać |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem umożliwiający ustawienie wzajemnego opóźnienia ekspozycji i podania kontrastu z poziomu angiografu. - Głowica strzykawki na wózku jezdnym ; - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu; - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia; - Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne; - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen), menu w języku polskim lub obsługą za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) - równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca; | TAK Podać |  |
|  | Podgrzewacz do kontrastu – wsad na min. 15 sztuk max. 30 szt. flakonów o pojemności 200 ml | TAK Podać Typ/Model |  |
|  | Stojak na fartuchy ochronne na kółkach z wieszakami na fartuchy ołowiowe, pojemność min. 6 fartuchów/garsonek | TAK Podać |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem: fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) wykonany z materiału kompozytowego lżejszego niż ołów o ekwiwalencie 0,5 mm Pb z przodu i 0,25 Pb z tyłu – 6 sztuk ( 1 sztuka w rozmiarze XL; 2 sztuki w rozmiarze L; 2 sztuki w rozmiarze M; 1 sztuka w rozmiarze S w różnych kolorach wg rozmiaru) | TAK Podać |  |
|  | Osłona kołnierz na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie 0,5 mm PB w całości osłony w ilości 12 sztuk | TAK Podać |  |
|  | Osłona na głowę z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie od frontu i boków min. 0,5 mm Pb, od góry min. 0,25 mm Pb w ilości 2 sztuki | TAK Podać |  |
|  | Uniwersalna osłona na gonady z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie min. 1 mm Pb damska i męska w ilości po 1 sztuce. | TAK Podać |  |
|  | Okulary ochronne o ochronie przedniej i bocznej min. 0,75 mm ekwiwalentu ołowiu. - 3szt. | TAK Podać |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Projekt osłon stałych dostosowany do potrzeb nowego aparatu po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych aparatu i monitorów przeglądowych i opisowych współpracujących z aparatem po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Pomiary środowiskowe po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi aparatu do wszystkich dostarczonych urządzeń oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 2 szt. w każdej wersji, Dostarczenie wraz z dostawą angiografu. Jeden komplet instrukcji obsługi elektronicznej przeznaczony dla Działu Aparatury Medycznej | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | TAK |  |
|  | Podłączenie zamawianego kardioangiografu do systemu PACS/RIS | TAK |  |
|  | Integracja angiografu/systemu informatycznego z RIS polegająca na obsłudze DICOM Sodality Worklist. Integracja angiografu/systemu informatycznego z: - AMMS | TAK |  |
|  | Integracja dla każdego urządzenia z systemem AMMS pod względem przyjmowania listy roboczej zleconych badań dla urządzeń. Podpinanie wyników badań do zlecenia w systemie AMMS | TAK |  |
|  | Integracja angiografu z serwerem PACS zewnętrznej firmy | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań i zabiegów kompatybilna z system informatycznym Szpitala. | TAK |  |
|  | Do integracji systemu z siecią szpitalną należy dostarczyć: 1. SWITCH – 2 szt. o minimalnych parametrach: - Typ przełącznika – zarządzany PoE+ - Ethernet RJ-45 porty – Gigabit Ethernet (10/100/1000); - Liczba portów Ethernet – min. 48 z PoE+; - Ilość slotów modułu SFP+ -min. 4; - Protokoły zarządzające – SNMP; - Obsługa sieci VLAN – tak do min. 4094; - Możliwość tworzenia STACK – tak; - Wielkość pamięci flash – min. 256 MB; - Zasady listy kontroli dostępu (ACL) – min. 1024; - Dodatkowe: - min. 8 wkładek SFP+ MM - min. 8 wkładek SFP+ SM - min. 4 kable DAC – 1 m i 3/5 m – SFP+ | TAK Podać |  |
|  | Wszystkie niezbędne licencje do uruchomienia i poprawnego funkcjonowania systemu po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z aparatem ręczny miernik promieniowania gamma i X wyposażony w detektor wewnętrzny (licznik proporcjonalny). Urządzenie wykorzystywane m.in. w pomiarach mocy dawki od medycznych diagnostycznych aparatów rentgenowskich oraz w pomiarach osłon stałych RTG. Radiometr z zakresem energetycznym co najmniej od 30 keV do 4,4MeV. Zakres pomiarowy: moc dawki w zakresie co najmniej od 10 nSv/h do 100 mSv/h oraz dawki promieniowania w zakresie co najmniej od 100 nSv do 1 Sv. Wyposażenie: - oprogramowanie na komputer do konfiguracji parametrów i transmisji danych ( co najmniej: czyszczenie pamięci, zmiany czasu zapisu, podgląd widm) - kabel połączeniowy do komputera, - etiu Wymiary urządzenie nie większe niż: 200 mm x 80 mm x 50 mm, waga nie większa niż 500 g Radiometr musi posiadać świadectwo wzorcowania i mieć możliwość wzorcowania w przyszłości. | Wykreślono | Wykreślono |
|  | Komplet fantomów umożliwiających wykonanie testów podstawowych objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i pomocniczych: - Geometria; - Powtarzalność ekspozycji; - Rozdzielczość wysoko i nisko kontrastowa; - Kratka przeciwrozproszeniowa; - System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC); - Artefakty; - Zniekształcenie obrazu; - Zegar Wśród w/w fantomów Zamawiający wymaga dostarczenia fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi 30 x 30, 15 cm PMMA oraz fantomu zawierającego wzór kratki o długości boku równej 1 cm (do oceny zniekształceń obrazu) | TAK Podać |  |
| ADAPTACJA POMIESZCZEŃ |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga: - Pełnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej (atesty, pomiary, próby, instrukcje itp.) - Uzyskanie zgód formalno – prawnych o ile będą dotyczyły prowadzonej inwestycji; - odnowienia i częściowa adaptacja pomieszczeń pracowni hemodynamicznej: sali badań, sterowni, pomieszczenia technicznego, korytarza, pokoju lekarskiego, myjni ( farba zmywalna emulsyjna, wybór koloru na etapie realizacji, odbojniki PCV na ścianach i narożnikach ) - otwarcie kanałów kablowych angiografu wraz z konieczną modernizacją w zakresie instalacji zaoferowanego angiografu - wymiana sufitu wraz z wyminą istniejącego oświetlenia na LED z możliwością regulacji natężenia; - wymiana wykładzin na podłodze (wykładzina PCV medyczna, homogeniczna winylowa): - sala zabiegowa min. 50 m2 - serwerownia min. 9 m2 - sterownia min. 22 m2 - pokój kierownika min. 15 m2 - korytarz min. 33,5 m2 - pokój lekarski min. 14,5 m2 Zamawiający wymaga wywinięcia wykładziny w cokół na ścianie. - wykończenie ścian sali zabiegowej w standardzie – wykładzina ścienna medyczna, zmywalna, homogeniczna winylowa (kolorystyka i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) minimum 76 m2 ; - wymiana drzwi RTG w pracowni, wyposażonych w napęd; 2mmPb łączących korytarz z salą zabiegową - wymiana drzwi do pomieszczeń – 6 sztuk ; - okno RTG w istniejącej pracowni nie podlega wymianie – należy zabezpieczyć, aby podczas remontu nie uległo uszkodzeniu; - zabezpieczenie przewodów elektrycznych, IT w sterowni w korytkach na ścianach pod biurkami; - zabezpieczenie przewodów elektrycznych, IT na sali badań w korytkach lub „kręgosłupach” przeznaczonych do maskowania kabli; - sygnalizacja świetlna RTG i grzybki bezpieczeństwa; - zabudowy medyczne na sprzęt j.uż ( np. stenty, cewniki, prowadniki): - zabudowa ścienna medyczna, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych z przeszklonymi drzwiami wysokość co najmniej 2 m; długość co najmniej 5,5 m; głębokość co najmniej 60 cm z możliwością powieszenia cewników i półkami: - zabudowa medyczna niska, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych długość co najmniej 2 m; wysokość co najmniej 80 cm; - szafa medyczna, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych wysokość co najmniej 2 m; szerokość i głębokość co najmniej 60 x 60 cm - zabudowa meblowa medyczna wraz z wbudowaną lodówką z blatem roboczym długość co najmniej 2,8 m do wysokości okna RTG; - wymiana centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem układu systemu wentylacji i urządzeń klimatyzacji typu split zarówno obsługujących salę jak i sterownię. Zaoferowana centrala ma zapewniać wymaganą przepisami minimalną liczbę wymian powietrza. - sieć LAN dostosowana do oferowanego aparatu; - wymiana kabla zasilającego angiograf – o ile istniejący kabel nie będzie spełniał wymagań. oferowanego sprzętu. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że istniejąca instalacja kablowa nie spełnia wymagań do zainstalowania oferowanego sprzętu. - drzwi RTG z sali zabiegowej do sterowni należy zabezpieczyć, aby podczas remontu nie uległy uszkodzeniu – nie podlegają wymianie; - do wymiany drzwi z sali zabiegowej do serwerowi; - drzwi RTG z sali zabiegowej do myjni należy zabezpieczyć, aby podczas remontu nie uległy uszkodzeniu – nie podlegają wymianie; | TAK |  |
| GWARANCJA |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu minimum 24 m – ce, w tym pełna gwarancja (bez limitu ekspozycji) na lampy RTG i detektory | TAK Podać |  |
|  | Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu końcowego odbioru przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia umownego pełny serwis techniczny wraz z przeglądami gwarancyjnymi w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta. Serwis będzie wykonywany przez autoryzowany serwis dysponujący co najmniej trzema inżynierami serwisowymi (posiadających imienne certyfikaty ukończenia przeprowadzonych przez producenta angiografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu angiografu) dostępnymi dla Zamawiającego. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne poprzez centrum wsparcia serwisowego posiadające numer telefoniczny z polskiej strefy numeracyjnej i umożliwiające telefoniczny kontakt w języku polskim z przeszkolonymi inżynierami serwisu. | TAK Podać numer/y telefonu/-ów |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie wykonywał modyfikacje ustawień parametrów sieciowych i parametrów DICOM sprzętu, jeśli będą wymagane np. z powodu zmian w strukturze informatycznej Zamawiającego | TAK |  |
|  | Podczas każdej naprawy lub przeglądu angiografu wykonywanych u Zamawiającego obecny będzie co najmniej jeden inżynier serwisowy władający językiem polskim i posiadający certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta angiografu szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego modelu angiografu | TAK |  |
|  | Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami Producenta | TAK Wymienić dla każdego urządzenia |  |
|  | Maksymalne czasy reakcji serwisu (mierzone w dni robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - Czas reakcji serwisu na zgłoszenia awarii rozumiany jako czas do przyjazdu przeszkolonego inżyniera serwisowego w celu zdiagnozowania awarii – max. 24 godziny - Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 2 dni robocze - Czas skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy – max. 5 dni roboczych | TAK Podać |  |
|  | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca będzie aktualizował infrastrukturę systemu angiografu w tym oprogramowanie zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części do dostarczonego sprzętu przez min. 10 lat | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | TAK |  |
|  | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Zgłoszenie wszelkich awarii dokonywane będzie na numer fax.:………… lub e-mail.:……………, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku | TAK Podać |  |
|  | Wykonywanie testów specjalistycznych w okresie gwarancji sprzętu | TAK |  |
|  | Pełna nazwa serwisu: | TAK Podać |  |
|  | Adres: |  |  |
|  | Telefon: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową oraz przeglądami technicznymi | TAK Podać |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania towaru | TAK Podać |  |
|  | Wykaz preparatów/materiałów dopuszczalnych przez Wytwórcę do dezynfekcji zaoferowanego Wyrobu | TAK Podać |  |
|  | Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu sprzętu Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi opisy sposobu, rodzaju, miejsc zasilania, połączeń sieci teleinformatycznej, rozkładu kanałów technicznych. | TAK Podać |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatami. | TAK |  |
|  | Szkolenia co najmniej: - 5 dni x 7 h po instalacji dla lekarzy; Oraz - 5 dni x 7 h po instalacji dla techników i pielęgniarek; - 7 dni x 7 h po 1-3 miesięcy od instalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym; - 5 dni x 7 h w trakcie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK Podać |  |
| WYKAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Podgrzewacz do kontrastu - 1 szt. Parametry minimalne: wsad na min. 15 sztuk max. 30 szt. flakonów o pojemności 200 ml, Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, szklane drzwiczki zamykane na zamek. Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie co najmniej 30 – 70°C. Programowalny czas pracy urządzenia. Alarm dźwiękowy i świetlny w przypadku awarii, przekroczenia zadanej temperatury lub nadmiernym spadku temperatury w urządzeniu. | TAK Opisać parametry oferowanego urządzenia |  |
|  | TERMINAL – 5 sztuk Parametry minimalne: - Procesor - zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni (Average CPU Mark) wynik min. 2980 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net z dnia minimum 14.02.2024 r. - System operacyjny np. Windows 10 IoT Eneterprise lub równoważny wg. wskazanych funkcji i cech produktu równoważnego – przeinstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie protokołu RDP z najnowszymi jego implementacjami; - Pamięć systemowa – minimum 8 GB w jednej kości; - Rodzaje wejść/wyjść – minimum USB 2.0 – 2 szt,; USB 3.2 Gen – 1 szt.; USB-C – 1 szt.; RJ-45 (LAN) – 1 szt.; DisplayPort – 2 szt.; DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.; - Dysk twardy – pojemność minimum 64 GB eMMC; - Obudowa – nie większa niż szerokość produktu 35 mm, głębokość produktu 200 mm, wysokość produktu 200 mm, waga produktu 1,4 kg; - Gwarancja – minimum 24 miesiące; - Dodatkowo – zestaw mysz + klawiatura z logotypem producenta urządzenia; - Monitor – z logotypem producenta urządzenia, rozdzielczość minimum FHD (1920 x 1080), przekątna minimum 27”, jasność minimum 250 nitów; - Oprogramowanie biurowe – pakiet biurowy w polskiej wersji językowej umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2 lp. 1 „Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) z późniejszymi zmianami. Pakiet musi zawierać przynajmniej procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych, klienta pocztowego. Wsparcie dla makr VBA. Zamawiający oczekuje dostarczenia pakietu biurowego w formie licencji elektronicznej. | TAK Opisać parametry oferowanego urządzenia |  |
|  | Drukarka monochromatyczna – 2 szt. Parametry minimalne: - Czas do momentu otrzymania pierwszej strony: max. 4,8 sekundy - Szybkość druku: min. 34 str./min. - Prędkość drukowania dwustronnego min. 15 str. A4/min. - Rozdzielczość drukowania min. 1200 x 2400 DPI - Ilość wydruków min. 45000 stron na miesiąc - Protokoły wydruków sieciowych: min. LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint - Standardowe podawanie papieru minimalnie: 330 arkusze w standardzie, 80 arkusze MP tray, 250 arkusze paper tray - Wymiary produktu i waga: maksymalnie 425 x 535 x 357 mm ( szerokość x głębokość x wysokość) maksymalna waga urządzenia 15 kg - Gwarancja min. 24 miesiące. Serwis na miejscu - Dodatkowe: do urządzenia mają być dostarczone 2 podajniki tuszy o wydajności minimum 40 000 kopii | TAK Opisać parametry oferowanego urządzenia |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne – 1 szt. Parametry minimalne: - Czas do momentu otrzymania pierwszej strony: max. 4,8 sekundy - Szybkość druku: min. 34 str./min. - Prędkość drukowania dwustronnego min. 15 str. A4/min. - Rozdzielczość drukowania min. 1200 x 2400 DPI - Ilość wydruków min. 45000 stron na miesiąc - Protokoły wydruków sieciowych: min. LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint - Standardowe podawanie papieru minimalnie: 330 arkusze w standardzie, 80 arkusze MP tray, 250 arkusze paper tray - Wymiary produktu i waga: maksymalnie 425 x 535 x 357 mm ( szerokość x głębokość x wysokość) maksymalna waga urządzenia 18,5 kg - Gwarancja min. 24 miesiące. Serwis na miejscu - Dodatkowe: do urządzenia mają być dostarczone 2 podajniki tuszy o wydajności minimum 40 000 kopii - Szybkość skanowania maksymalnie: szybkość skanowania jednostronnego – 24 obr./min. z automatycznym podajnikiem dokumentów, szybkość skanowania dwustronnego – 8 obr./min. z automatycznym podajnikiem dokumentów | TAK Opisać parametry oferowanego urządzenia |  |