Załącznik nr 1

Zam. 180/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obciążenie maksymalne [Max] 360 g, - Obciążenie minimalne [Min] 20 mg, - Dokładność odczytu max. [d] 1 mg, - Działka legalizacyjna max. [e] 10 mg, - Zakres tary max. - 360 g, - Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,5 mg, - Powtarzalność standardowa [Max] 1 mg, - Minimalna naważka standardowa USP 1 g, - Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 0,1 g, - Liniowość ±2 mg, - Dryft temperaturowy czułości 2×10⁻⁶/°C×Rt, - Czas stabilizacji max. 2 s, - Adiustacja wewnętrzna automatyczna, - System poziomowania manualny, - Klasa dokładności OIML II, - Wyświetlacz 5” graficzny kolorowy dotykowy, - Stopień ochrony IP 43, - Elementy zestawu: waga, szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy, - Bazy danych 7, - Obsługa bezdotykowa 2 czujniki podczerwieni, - Interfejs 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi, - Zasilanie Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A, 12V DC 1,2A, - Waga: 12 – 15V DC 0,8A max, - Moc pobierana przez urządzenie 4 W, - Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C, - Monitoring warunków środowiskowych, - THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S, - Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80%, - Wymiar szalki max. 128×128 mm - Masa netto max. 3,99 kg, - Masa brutto max. 5 kg, - Okres gwaranci min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 – Teksturometr laboratoryjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Laboratoryjny teksturometr z różnymi opcjami pomiarowymi (w tym kompresja, relaksacja, rozciąganie, cykle TPA, penetracja), - Dotykowy kolorowy wyświetlacz umożliwiający nawigację po funkcjach menu urządzenia i prezentujący wyniki min. 6”, wyświetlanie wielkości: siła, dystans, prędkość, temperatura, czułość, czas, jednostki, data, godzina, - Gromadzenie danych w pamięci z możliwością ich eksportowania do pamięci USB, - Zakres pomiaru siły 500 N z możliwością zamiany czujnika pomiaru siły na czujnik o innych parametrach, rozdzielczość min. 0,01 N, - Zestaw kalibracyjny, - Dokładność pomiaru min. +/- 0,05 % zakresu pomiarowego, - Zakres prędkości pomiaru od 0,1 do 10 mm/s (min.+/-0.2 %), - Zakres ruchu pionowego min. 350 mm z rozdzielczością 0,1 mm, - Zintegrowana platforma obrotowa z uchwytami do mocowania cel pomiarowych – wkładek, - Orientacyjna temperatura pracy od -40 do 100°C, - Wyjścia RS232, USB, port drukarki USB Host, - Masa do 25 kg, - Licencjonowane oprogramowanie (licencja w cenie zestawu) umożliwiające sterowanie urządzeniem, transfer danych z i do urządzenia oraz obróbkę wyników; oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 i Windows 11, bezpłatne aktualizowanie oprogramowania, - Przewód transmisyjny łączący teksturometr z komputerem klasy PC, - Cela pomiarowa Warner-Bratzlera z dwoma nożami, - System do prowadzenia badań na rozciąganie, - Dostępność gotowych (standardowych) sond pomiarowych do teksturometru z opcją wykonania sond niestandardowych, - Dodatkowy wymienny czujnik pomiaru siły (opcjonalnie) 50N z rozdzielczością min. 0,001N, - Gwarancja min. 24 m-ce, - Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi oraz bieżącej konserwacji urządzenia w cenie zestawu. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 3 – Witryna chłodnicza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Pojemność komory chłodniczej min. 320 litrów, - Szerokość min. 60 cm, - Wysokość max. 180 cm. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 4 – Spektrofotometr dwuwiązkowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm, - Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm, - Wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0,1 nm, - Siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm, - Dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.05 nm, - Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0,004% T (przy 220 nm, nai) oraz nie większy niż 0,004% (przy 340 nm nano2), - Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0,025 nm, - Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0,0-400%, - Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0015 Abs (przy 0,5 Abs), - Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0,00002 Abs (przy 0,5 Abs), - Stabilność linii bazowej nie gorsza niż 0,0002 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła), - Płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0,0003 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła), - Poziom szumów nie większy niż 0,00001 Abs. - Dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej, - Wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit, - Co najmniej pięć złączy USB, - Rysik do obsługi dotykowego wyświetlacza oraz miejsce na schowanie rysika w obudowie aparatu, - Szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min, - Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 29000 nm/min, - Lampa halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, - Możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0,1 nm), - Wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu, - Monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji, - Możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki oraz możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu klawiatury komputerowej i czytnika kodów, - Funkcja „wake-up” umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy, - Uchwyt na dwie kuwety o długości drogi optycznej 10 mm. Oprogramowanie wewnętrzne: − umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych; − umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie; − zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem; − pozwalające na pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali; − zawierające wbudowane metody ilościowe – Lowry'ego, BCA, biuretową, CBB (Bradforda) – metody do oznaczania ilościowego DNA i białek. Oprogramowanie zewnętrzne: − kompatybilne z systemem operacyjnym Windows; − sterujące przyrządem; − posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie); − pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych); − pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel®; − zgodne z GLP/GMP; − posiadające możliwość (opcja) rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11; − posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma; − posiadające możliwość rozbudowy (opcja) o zintegrowany moduł do pomiaru barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japońskimi, umożliwiający analizę takich wskaźników jak X, Y, Z, L*, a*, b* itd.; − dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma; − w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi); − w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷ oraz inne funkcje, włącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm; − w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla. Automatyczny zmieniacz kuwet z sześcioma kuwetami po stronie wiązki pomiarowej i jednej po stronie wiązki referencyjnej. - Co najmniej 8 kuwet kwarcowych z przykrywką o dł. drogi optycznej 10 mm, obj. ok. 4,5 ml. - Co najmniej 100 kuwet z tworzywa sztucznego umożliwiających pomiar w zekresie spektralnym 230-900 nm, obj. 4,5 mL, droga optyczna 10 mm. - Co najmniej 100 kuwet z tworzywa sztucznego, przewężanych umożliwiających pomiar w zekresie spektralnym 230-900 nm, obj. 1,5 – 3,0 mL, droga optyczna 10 mm. - Instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim. - Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 5 – Inkubator lęgowy automatyczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Inkubator Lęgowy automatyczny na 120 jaj do hodowli zarodów kurzych - Pojemność – 120 jaj kurzych, - Zestaw SH – kompletny zestaw do inkubacji i klucia zarodka zastosowanie łączone. - Komora – podwójne ściany, dobra izolacja. Podwójne drzwi, drugie drzwi ułatwiające czyszczenie i obsługę. Anodowane komory, profile aluminiowe, - Wilgotność, system: Humisonic TM – ustawianie wilgotności zgodnie z ustawionymi parametrami. Zbiornik wody na górze oraz tace wyposażone w kanaliki wodne kontrolujące wilgotność w komorach, - Wentylacja technologia Airroute TM Plus – technologia oszczędności energii do poziomu 90 %. Ochrona przed pyłem i wilgocią IP55, - Obracarki jaj Conturn TM 30 – cztery automatyczne, bezwibracyjne i skalibrowane obracarki jaj, które zapewniają wysoki wskaźnik wylęgu, - Aktywne chłodzenie (Active Periodic Cooling) – system zmiany temperatury i wilgotności w inkubatorze, odtwarzający proces chłodzenia i osuszania, wpływający na zwiększenie wskaźnika wylęgu jaj, - 4 kosze lęgowe, - Automatyczna, cyfrowa kontrola temperatury –kalibrowany termometr - Cyfrowy wskaźnik – temperatury i wilgotności, - Alarm zbyt wysokiej i niskiej temperatury, - Alarm zbyt wysokiej i niskiej wilgotności, - Zapasowy bezpiecznik – możliwość ustawienia trybu pracy bez czujnika, - Napięcie 230V /50 HZ, Średnie zużycie energii: 65W, Maksymalna moc: 185 W, - Wymiary max.: dł. 43,2 cm, szer. 67,3 cm, wys. 83,8 cm, - Waga max. 17,5 kg, - Okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Owoskop do prześwietlania jaj (zarodków kurzych) - Możliwość monitorowania zarodka pomiędzy 7, a 10 dniem inkubacji, - miękka plastikowa nasadka na jaja, - specjalne oświetlenie, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ