## Arkusz1
Zadanie nr 1 |  |  |  | 36 miesięcy |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
Część A: Dostawa podłoży oraz materiałów pomocniczych do diagnostyki mikrobiologicznej.
1 | Agar Columbia z 5% krwią baranią |  |  | 100 | 200 |  |  | 8
2 | Podłoże czekoladowe zapewniające wzrost szczepów o wysokich wymaganiach należących do rodzaju Neisseria, Haemophilus i Streptococcus pneumoniae |  |  | 20 | 220 |  |  | 8
3 | Podłoże czekoladowe zapewniające wzrost Neisseria gonorrhoeae i Neisseria menigitidis |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
4 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów produkujących β-laktamazy typu ESBL bezpośrednio z materiału |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
5 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów produkujących karbapenemazy |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
6 | Wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów. |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
7 | Podłoże Mueller-Hinton z kloksacyliną |  |  | 20 | 20 |  |  | 8
8 | Testy do hodowli, identyfikacji, oceny ilościowej oraz oznaczania lekowrażliwości na min 8 antybiotyków Mycoplasma i Ureoplasma. Test kompletny. Osobne dołki do lekowrażliwości dla Mycoplasma i Ureaplasma. |  |  | 25 | 20 |  |  | 8
9 | Bezwodny wkład do anaerostatu generujący warunki beztlenowe |  |  | 10 | 420 |  |  | 23
10 | Bezwodny wkład do anaerostatu generujący warunki mikroaerofilne |  |  | 10 | 70 |  |  | 23
11 | Paski wskaźnikowe- indykator warunków beztlenowych |  |  | 50 | 3 |  |  | 23
12 | Podłoże Brucella z krwią do izolacji drobnoustrojów bezwzględnie beztlenowych. |  |  | 20 | 80 |  |  | 8
4 | Podłoże zapewniające wzrost Gardnerella |  |  | 20 | 90 |  |  | 8
5 | Podłoże do hodowli Enterococcus |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
6 | Podłoże Mac Conkeya z fioletem krystalicznym |  |  | 100 | 90 |  |  | 8
7 | Podłoże z mannitolem i NaCl do izolacji i wstępnej identyfikacji gronkowców |  |  | 20 | 350 |  |  | 8
8 | Podłoże Sabourand z gentamycyną i chloramfenikolem |  |  | 20 | 350 |  |  | 8
9 | Podłoże stałe do namnażania pałeczek Salmonella i Shigella |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
10 | Podłoze Schaedlera z 5% krwią baranią do izolacji bakterii beztlenowych |  |  | 20 | 200 |  |  | 8
11 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych, Schaedler z dodatkiem neomycyny i wankomycyny |  |  | 20 | 160 |  |  | 8
12 | Podłoże chromogenne do różnicowania drobnoustrojów z moczu |  |  | 100 | 80 |  |  | 8
13 | Podłoże do ostatecznej identyfikacji paciorkowców z grupy B |  |  | 20 | 110 |  |  | 8
14 | Podłoże chromogenne do oznaczania Enterococcus opornych na wankomycynę |  |  | 20 | 75 |  |  | 8
15 | Optochina |  |  | 2 x 30 krążków | 50 |  |  | 8
16 | Podłoże do hodowli Yersinia |  |  | 20 | 30 |  |  | 8
17 | Podłoże do izolacji Campylobacter |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
18 | Podłoże do wybiórczej izolacji Clostridium difficile |  |  | 20 | 10 |  |  | 8
19 | Bulion zapewniający wzrost Streptococcus agalactiae bezpośrednio z materiału |  |  | 20 | 70 |  |  | 8
20 | Płytki do posiewów powietrza sterylizowane irradiacyjnie TSA |  |  | 100 | 50 |  |  | 23
Razem dla części A | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część B: Dostawa podłoży do określania lekowrażliwości.
1 | RPMI AGAR 90mm |  |  | 20 | 50 |  |  | 8
2 | RPMI AGAR 140mm |  |  | 10 | 15 |  |  | 8
3 | MH Ag+5% HBl+NAD |  |  | 20 | 150 |  |  | 8
4 | MUELLER HINTON E AGAR 90mm |  |  | 100 | 250 |  |  | 8
Rzaem dla części B | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część C: Dostawa e-testów.
1 | AMIKACIN 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
2 | AMOXICILLIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
3 | AMOXI/CLAV 2/1 256 |  |  | 30 | 20 |  |  | 8
4 | AMPHOTERICIN 32 |  |  | 30 | 15 |  |  | 8
5 | AMPI/SULB 2/1 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
6 | AMPICILLIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
7 | ANIDULAFUNGINA 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
8 | AZITHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
9 | BENZYLPENICIL 32 |  |  | 30 | 15 |  |  | 8
10 | CASPOFUNGIN 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
11 | CEFEPIME 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
12 | CEFOTAXIME 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
13 | CEFTAZIDIME 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
14 | CEFTAZIDIME/AVIBACTAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
15 | CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
16 | CEFTRIAXONE 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
17 | CEFUROXIME 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
18 | CIPROFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
19 | CLARYTHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
20 | CLINDAMYCIN 256 |  |  | 30 | 22 |  |  | 8
21 | ERTAPENEM 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
22 | ERYTHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
23 | FLUCONAZOLE 256 |  |  | 30 | 25 |  |  | 8
24 | GENTAMICIN 1024 |  |  | 30 | 10 |  |  | 8
25 | IMIPENEM 32 |  |  | 30 | 6 |  |  | 8
26 | LEVOFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
27 | ITRACONAZOLE 32 |  |  | 30 | 12 |  |  | 8
28 | LINEZOLID 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
29 | MEROPENEM 32 |  |  | 30 | 25 |  |  | 8
30 | METRONIDAZOLE 256 |  |  | 30 | 20 |  |  | 8
31 | MICAFUNGIN 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
32 | NETILMICIN 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
33 | PIP/TAZO/CON-4 256 |  |  | 30 | 10 |  |  | 8
34 | POSACONAZOLE 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
35 | RIFAMPICIN 32 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
36 | TEICOPLANIN 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
37 | TETRACYCLINE 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
38 | TIC/CLAV-CON2 256 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
39 | TIGECYCLINE 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
40 | TOBRAMYCIN 1024 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
41 | TRIM/SULFA 1/19 32 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
42 | VANCOMYCIN 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
43 | VORICONAZOLE 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
44 | DAPTOMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
45 | FOSFOMYCIN 1024 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
46 | IMIPENEM/RELEBACTAM 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
47 | AZTREONAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
48 | CEFTAROLINE 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
49 | MEROPENEM/VABORBACTAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
50 | MOXIFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
Rzaem dla części C | [6 empty] | 0 | x | x | 0
[6 empty] | RAZEM (Cześci A-C) | 0 | X | X | 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na wyroby medyczne z wyjątkiem pozycji 9, 10, 11, 20 z części A, które stanowią materiały eksploatacyjne nie będące wyrobami medycznymi.
Wymogiem Zamawiającego w części C jest złożenie oferty na testy do oznaczania wartości MIC wykonane z trwałego plastiku. Wszystkie oferowane testy muszą pochodzić od jednego producenta.
Każdy test zaoferowany w części C powinien wykazywać ciągły zakres stężeń w 15 dwukrotnych rozcieńczeniach konwencjonalnej metody wyznaczania MIC wraz z wartościami pośrednimi (30 wartości na skali).
Wymogiem Zamawiającego jest aby testy zaoferowane w części C były kompatybilne z podłozami z części B.
Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie podłoży z krwią o minimalnej dacie ważności 4 tygodni od momentu dostawy. Dla pozostałych podłoży termin ważności to min. 3 miesiące.
| Zadanie nr 13 |  | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Część A - Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej na potrzeby Pracowni HLA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto | Wyrób medyczny
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
-1-: 1; -2-: HLA Ready Gene B27; -5-: 96 testów; -6-: 1; -9-: 8 | tak
-1-: 2; -2-: HLA Ready Gene A 40; -5-: 40 testów; -6-: 10; -9-: 8 | tak
-1-: 3; -2-: HLA Ready Gene B 20; -5-: 20 testów; -6-: 15; -9-: 8 | tak
-1-: 4; -2-: HLA Ready Gene C 40; -5-: 40 testów; -6-: 6; -9-: 8 | tak
-1-: 5; -2-: HLA Ready Gene DR 40; -5-: 40 testów; -6-: 9; -9-: 8 | tak
-1-: 6; -2-: HLA Ready Gene DQ; -5-: 48 testów; -6-: 2; -9-: 8 | tak
-1-: 7; -2-: HLA Ready Gene ABC+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 25; -9-: 8 | tak
-1-: 8; -2-: HLA Ready Gene ABDR+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 25; -9-: 8 | tak
-1-: 9; -2-: HLA Ready Gene DPDQDR+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 2; -9-: 8 | tak
-1-: 10; -2-: TBE bufor 5x stężony; -5-: 1000 ml; -6-: 30; -9-: 23 | nie
-1-: 11; -2-: Komplement króliczy liofilizowany; -5-: 5 x 1 ml; -6-: 120; -9-: 8 | tak
-1-: 12; -2-: Szkiełka nakrywkowe; -5-: 2 x 50 sztuk; -6-: 15; -9-: 23 | nie
-1-: 13; -2-: Axi Taq polimeraza 5 U/ul; -5-: 4 x 250 U; -6-: 20; -9-: 8 | nie
-1-: 14; -2-: Płytki Terasaki 10 x 60; -5-: 270 sztuk; -6-: 4; -9-: 23 | nie
-1-: 15; -2-: Lymphofix; -5-: 500ml; -6-: 2; -9-: 23 | nie
-1-: 16; -2-: GenLadder 50s; -5-: 500 ml; -6-: 50; -9-: 23 | nie
-1-: 17; -2-: CAP-stripes; -5-: 12 x 8 sztuk; -6-: 300; -9-: 23 | nie
-1-: 18; -2-: PCR buffer for HLA-SSP; -5-: 1 x 500 µl; -6-: 7; -9-: 23 | nie
-1-: 19; -2-: Ready Gene Wipe test; -5-: 64 testy; -6-: 1; -9-: 8 | tak
Podsumowanie części A (łączna wartość pozycji 1 - 19) | [6 empty] | 0 | X | X | 0
Część B - Dzierżawa termocyklera kompatybilnego z odczynnikami opisanymi w części A
Lp. | Rodzaj dzierżawionego urządzenia | Rok produkcji* | Nazwa producenta | Model/Numer katalogowy | Ilość dzierżawiona | Koszt netto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy za 24 miesiące | VAT w % | Koszt brutto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość brutto dzierżawy za 24 miesiące
20 | Analizator typu Termocycler FlexCycler96 (Analytik Jena) |  |  |  | 1 |  |  | 23
Podsumowanie części B | [6 empty] | 0 | X | X | 0
Łączna wartość zadania (suma części A + B) | [7 empty] | X | X
* Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.
Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie w poz. 1-9,11,19 odczynników do diagnostyki in vitro z certyfikatem CE-IVD

## Arkusz2
WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE APARATÓW DO OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI -
DZIERŻAWA NA POTRZEBY PRACOWNI MIKROBIOLOGII
PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO APARATU DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
Parametry bezwzględnie wymagane |  | Opis spełnianie wymagania
1 | Automatyczny analizator bakteriologiczny, rok produkcji min. 2017 z oprogramowaniem do przetwarzania testów bakteriologicznych.
2 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości musi posiadać możliwość połączenia bezpośredniego z systemem do szybkiej identyfikacji metoda spektrometrii mass za pomocą oprogramowania które zapewni zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu i umożliwi podgląd wyników z oferowanych analizatorów .(wynik na jednym ekranie ) oraz możliwość podglądu płytki identyfikacyjnej . Oprogramowanie musi łączyć się z oprogramowaniem LIS, wraz z komputerem o odpowiedniej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie w języku polskim.
3 | Automatyczne przetwarzanie paneli do oceny lekowrażliwości.
4 | Pojemność: komory inkubacyjno – pomiarowej min. 40 testów inkubowanych jednoczasowo
5 | System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające informację o rodzaju testu oraz danych pacjenta (testy wyposażone w kody kreskowe lub drukarka kodów kreskowych dla testów w zestawie).
6 | W zestawie komputer zewnętrzny z drukarką do wydruku raportów i wyników badań oraz UPS
7 | Inokulacja paneli testowych próżniowo w analizatorze lub jednorazowo do wszystkich studzienek reakcyjnych za pomocą urządzenia do napełniania paneli.
8 | System pozwalający na ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych, Gram dodatnich oraz Streptococców (czas oceny lekowrażliwości 16-24 godziny z szerokim antybiogramem opartym o min. 90 studzienek testowych)
9 | Panele do szybkiej ( 2- 2.5 h) identyfikacji bezodczynnikowej dorobnoustrojów Gram dodatnich, Gram ujemnych metodą fluorometryczną
10 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów w oparciu o metodę referencyjną -mikrozcieńczenie w bulionie wraz z zapewnieniem wyniku w postaci wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC).
11 | Możliwość wykonania na analizatorze testów identyfikacyjnych w kierunku drobnoustrojów Gram ujemnych, Gram dodatnich ( 16-24 godziny), szybkie 4 godzinne panele specjalistyczne do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Neisseria/Haemophilus, grzybów oraz beztlenowców (z możliwością odczytu wizualnego dla tych bakterii )
12 | Możliwość doboru testów o różnym składzie antybiotykowym w zależności od potrzeb laboratorium oraz różnymi zakresami stężeń.
13 | System generujący w tym samym czasie wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników ID
14 | Dostępne panele do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z określeniem wyników MIC poprzez rozcieńczenie w bulione (MBD) wraz z szerokim zestawem leków oraz ich stężeń w ciągu geometrycznym (bez omijania stężeń pośrednich) zgodnie z rekomendacjami EUCAST - testy oparte o min. 90 studzienek testowych.
15 | Możliwość wykrycia mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, VISA, GISA, VRE, VRSA, HLAR, ESBL oraz informacja z systemu eksperckiego o możliwości wystąpienia oporności na karbapenemy (KPC,MBL)
16 | Dostępne dodatkowe panele do potwierdzenia mechanizmu opornosci typu ESBL oraz mozliwość wykrycia ESBL na każdym panelu do oznaczania lekowrażliwości dla wszystkich Gram ujemnych pałeczek Enterobacteriaceae w badaniach rutynowych.
17 | Oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami EUCAST 2020 zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium oraz zapewniający możliwość wyeksportowania raportów epidemiologicznych
18 | Bezpłatna aktualizacja nowych wersji oprogramowania z modyfikacjami zgodnie do wymogów EUCAST w trakcie trwania umowy.
19 | Panele przechowywane w temperaturze pokojowej
20 | Podłączenie aparatu do LSI ( Promic/Infomedica) bezpośrednio lub za pomocą oprogramowania łączącego aparaty z części A i B
21 | Dodatkowe licencje do oprogramowania pośredniczącego -umożliwiające przygotowanie próbek do badń oraz podglad wyników z modułów (do lekowrazliwości, do identyfikacji) w ilości co najmniej 4 stanowisk wraz z 4 licencjami na kazdym stanowisku (bez koniczności dostarczenia dodatkowych stacji roboczych)
PARAMETRY ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW OPARTEGO NA METODZIE SPEKTOMETRII MAS
Parametry bezwzględnie wymagane |  | Opis spełnianie wymagania
1 | Automatyczny analizator (CE-IVD) do identyfikacji drobnoustrojów pracujący w technologii spektrometrii mas (MALDI-TOF). Analizator nie starszy niż 2017 rok.
2 | W zestawie analizator wraz z zestawem komputerowym, systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem w wersji CE-IVD i drukarka do wydruku wyników badań, UPS.
3 | Możliwość wykonania badania dla pojedynczej próbki bez utraty pozostałych miejsc (spotów) pomiarowych.
4 | Biblioteka widm umożliwiająca identyfikację m. in. Candida Auris
5 | Możliwość zastosowania płytek (używanych do nakładania badanych próbek) wielorazowego użytku lub jednorazowych
6 | Czas jednej identyfikacji do 10 minut.
7 | Jedna kalibracja wystarczająca do pomiaru jednej płytki testowej.
8 | Możliwość wykonania identyfikacji drobnoustrojów bezpośrednio z pozytywnych podłoży płynnych do posiewu krwi za pomocą odpowiedniego zestawu odczynników - certyfikat CE-IVD
9 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.
10 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez zabezpieczone łącze internetowe.
11 | Instrukcja obsługi systemu w języku polskim
12 | Rozmiary aparatu umożliwiające jego pracę na stole laboratoryjnym (Bench Top System)
13 | Podłączenie aparatu do LSI ( Promic/Infomedica/AMMS) bezpośrednio lub za pomocą oprogramowania łączącego aparaty z części A i B
|  | Punktacja |  | Parametr oferowany
Parametry oceniane |  | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
1 | Wydłużenie czasu inkubacji dla drobnoustrojów wolnorosnących do 48 h oraz dla niektórych leków np.. Wankomycyna | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
2 | Możliwość wizualnej oceny wzorostu bakterii w panelu i zmiany wyniku ID oraz AST w razie konieczności | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
3 | Panele do określania lekowrażliwości dla ziarniaków gram dodatnich z conajmniej 7 rozcieńczeniami dla Vankomycyny(0.25-16) | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
4 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości dorbnoustrojów w oparciu o dwie metody identyfikacji -kolorymetryczną oraz fluorometryczną łączący możliwość wykonania identyfikacji w oparciu o "złoty standard" oraz szybkiej identyfikacji drobnoustrojów bez użycia dodatkowych odczynników wywołujacych reakcje barwne | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
5 | Możliwość przygotowania wystandaryzowanej zawiesiny bakteryjnej 0,5 McFarlanda (bez konieczności weryfikacji przy użyciu densytometru) za pomocą specjalnej wykalibrowanej kapilary inokulacyjnej (zmniejszenie ryzyka pobrania mieszaniny kolonii bakteryjnych) oraz przy użyciu standardowej metody turbidymetrycznej) Stabilność zawiesiny co najmniej 4 h ( tzw. one-tuch prosess) | do 2800 gat. - 0 pkt. Powyżej 2800 gat. -10 pkt.
6 | Baza CE-IVD identyfikowanych drobnoustrojów obejmująca określoną ilość gatunków mikroorganizmów o znaczeniu klinicznym oraz środowiskowym.
| PARAMETRY SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH | Opis spełnianie wymagania
Parametry bezwzględnie wymagane
1 | Aparat najnowszego typu będący w ofercie danej firmy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2020.
2 | Hodowla i detekcja wzrostu we wszystkich wymaganych podłożach odbywająca się w obrębie jednego aparatu
3 | Ilość miejsc w aparacie min. 360
4 | Podłączenie aparatu do LSI (Promic/AMMS/Infomedica)
5 | Podłoża stosowane w aparacie w butelkach z bezpiecznego, nietłukącego się plastiku.
6 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków
7 | Podłoża pediatryczne minimalna objętość krwi od 1 ml
8 | Aparat wyposażony w drukarkę laserową typu HP Laser Jet Pro M402 dne
9 | Napełniane butelki o wadze maksymalnej 100 g/sztuka
10 | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem
11 | Możliwość wprowadzenia butelek do aparatu bez skanowania kodów kreskowych (tzw. próbki anonimowe)
12 | Mozliwość wydłużenia czasu inkubacji po zakończeniu ujemnego protokołu po umieszczeniu butelki w dowolnej komorze na tym samym kodzie kreskowym.
13 | Aparat wyposażony w system podwójnego grzania: ogrzewanie komór oraz termoobieg (podgrzewanie powietrza w całym aparacie)- gwarantujący stabilność temperatury podczas inkubacji butelek.
14 | UPS fabrycznie nowy.
15 | Możliwośćzmiany czasu inkubacji dla indywidualnej butelki.
16 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu
Parametry oceniane
|  | Punktacja | Tak/Nie
Parametry oceniane |  | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt.
1 | Mozliwość hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych we wszystkich oferowanych podłożach (potwierdzona w instrukcji użytkownika podłozy) | TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt.
2 | Wbudowany komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. Rejestracja i wprowadzenie prób, podgląd prób, tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu). | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
3 | Przegladanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób (wydruk musi zawierać min. Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator butelki i komory, typ butelki, data/godzina włożenia, wyjecia i ostatniego odczytu w aparacie, wynik testu) | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
4 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
5 | Mozliwośćdokonywania zmian czasu inkubacji: | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
| a) dla rodzaju stosowanych podłóż (np.. Wszystkie butelki pediatryczne inkubowane 5 dni, pozostałe 7 dni) | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
b) dla pojedynczej próbki