## Rękawice
Część 1 rękawice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
l.p. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | nazwa, numer katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu | jm | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | VAT% | cena jedn. brutto (zł) | wartość netto | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | producent,
1. | 33141420-0 | rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane,w rozmiarze 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5 o grubości pojedynczej ścianki palca ok. 0,22mm, długości min.285 mm,o obniżonej zawartości protein ≤ 30 mikrogramów/g. AQL 0,65. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom protein i AQL) potwierdzić kartą katalogową. Mankiet zakończny równomiernie rolowanym rantem, opakowanie jednostkowe pary rękawic folia- folia, posiadające na opakowaniu jednostkowym datę przydatności do użytku. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r.) |  | para | 50000
2. | 33141420-0 | rękawice chirurgiczne bezlateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, w rozmiarach 6,0;6,5;7;7,5;8;8,5, AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca ok.0,21 mm , długość min.295 mm, Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić kartą katalogową. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, opakowanie jednostkowe pary rękawic folia- folia, posiadające na opakowaniu jednostkowym datę przydatności do użytku. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r.) |  | para | 6000
3. | 33141420-0 | rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, długie min. 48 cm, sterylizowane radiacyjnie, lateksowe bezpudrowe, polimeryzowane, AQL 1,5. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. W rozmiarach 6,5 (S) 7,5 (M) 8,5(L). Parametry potwierdzone kartą katalogową. |  | para | 30
4. | 33141420-0 | rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowane końcówki palców, opakowanie a 100 szt, w rozmiarach od XS do XL, długość min.240 mm, AQL ≤1,5 , spełnienie wymagań potwierdzić kartą katalogową. Podwójne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością i do pracy z cytostatykami. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r.) |  | op x 100 szt | 26000
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Suma