**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 30.04.2024 r.

**znak sprawy: ZP/220/39/24**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch sztuk aparatów do znieczulania.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1**

Lp. 1.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,8 kPa x 100

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Lp. 1.9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej na ekranie respiratora i w butlach rezerwowych na panelu przednim aparatu?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Lp. 1.12. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z czujnikami: wdechowym i wydechowym z kryzą o zmiennym przepływie, sterylizowane w autoklawie?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Lp. 2.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z funkcją pauzy, z prezentacją na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy i czasem pauzy regulowanym do 2 minut?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga co najmniej 10 minut.**

**Pytanie 5**

Lp. 3.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z zakresem regulacji plateau od 5% do 60% oraz WYŁ?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Lp. 3.3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z zakresem regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Lp. 7.3. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez wózka? Oferowany aparat w wersji mobilnej posiada kółka, natomiast zamawiający nie wymaga aparatu w wersji podwieszanej.

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Lp. 7.4. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z automatycznym testem z tylko jedną interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Lp. 9.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem z obsługą menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego za pomocą ekranu dotykowego?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Lp. 9.3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem wyposażonym w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 4 godzin pracy? Pozostałe właściwości bez zmian.

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga co najmniej 5 godzin pracy.**

**Pytanie 11**

Lp. 9.18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem umożliwiającym przechowywanie w pamięci przynamniej 1000 ostatnich wyników pomiarów NIBP?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 12**

Lp. 9.20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem z możliwością przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień?

**Odp. Tak, dopuszcza.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86