Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 7

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. Modyfikacja z dnia 27.09.2019 Modyfikacja z dnia 01.10.2019 |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Zamrażarka niskich temperatur dostosowana do zautomatyzowanej obsługi pobierania próbek– 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa | TAK |  |  |
|  | Pojemność: minimum 760l | TAK/Podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksimum (szer. x gł. x wys.):205 x 80x 110 cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne minimum (szer. x gł. x wys.): 155 x 62 x 78 cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Regulacja temperatury: W zakresie minimum: -50 ÷ -86°C Z dokładnością nie gorszą niż: ±1°C | TAK TAK |  |  |
|  | Czas schładzania od temperatury otoczenia do temperatury -85°C – maksimum 6h | TAK/Podać |  |  |
|  | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej typu 304L (lub o lepszych właściwościach pod względem odporności na temperaturę i czynniki chemiczne) | TAK/Podać |  |  |
|  | Wewnętrzna pokrywy izolujące – grubość minimum 30mm | TAK |  |  |
|  | Podwójny system izolacji ścian (np. pianka poliuretanowa i panele próżniowe) | TAK/Opisać |  |  |
|  | Rozwiązanie techniczne pozwalające na wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem, zapobiegający przysysaniu się drzwi | TAK/Opisać |  |  |
|  | Kąt otwarcia pokrywy - 90° | TAK/Podać |  |  |
|  | System chłodzenia – kaskadowy z dwoma kompresorami, gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze do minimum 32°C | TAK |  |  |
|  | Czynniki chłodzące: bezfreonowe | TAK |  |  |
|  | Filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia (warunek nie wymagany w przypadku wykonania w technologii bezfiltrowej) | Określić technologię, potwierdzić w przypadku technologii wymagającej użycia filtra |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenia: Panel sterowania zabezpieczony hasłem (PIN) Główny włącznik zasilania zamykany na klucz. | TAK TAK |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne: Braku zasilania Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury Awarii urządzenia Wyczerpania akumulatora Zabrudzenia filtra (warunek nie wymagany w przypadku wykonania w technologii bezfiltrowej) | TAK TAK TAK TAK Określić technologię, potwierdzić w przypadku technologii wymagającej użycia filtra |  |  |
|  | Automatyczny restart po awarii zasilania | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej dwa porty pozwalające na podłączenie dodatkowych sond temperatury do wnętrza komory | TAK |  |  |
|  | Możliwośćintegracji Integracja z oprogramowaniem monitorowania próbek w BBMS posiadanym przez Zamawiającego W tym: Dodanie niezbędnych gniazd energetycznych Włączenie monitoringu temperatury, natężenia prądu i zużycia energii do sieci funkcjonujących już biorepozytorium zamrażarek Montaż i włączenie do funkcjonującego w biorepozytorium systemu czujnika otwarcia pokrywy Rozwiązanie techniczne blokujące ruch zamrażarki – np. ustawienie zamrażarek na klockach Kalibracja robota Yeti, posiadanego przez Zamawiającego, zapewniająca możliwość obsługi zamrażarek | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Standardowy interfejs RS 485 i udokumentowany protokół komunikacyjny na porcie RS 485, pozwalający na odczytanie parametrów pracy zamrażarki, zmianę temperatury roboczej i jej wartości alarmowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne, pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia o system awaryjnego powiadamiania sms o stanach alarmowych urządzeń. | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu: maksimum 58 dB | TAK |  |  |
|  | Zużycie energii maksimum 16kWh na dobę (dla -80°C) | TAK/Podać |  | ≤12 kWh – 5 pkt. |
|  | Maksymalne wydzielanie ciepła – 700W | TAK/Podać |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Uchwyt pokrywy przystosowany dla robota obsługującego zamrażarkę. | TAK |  |  |
|  | Osłona wylotu ciepłego powietrza przystosowana zgodnie z rozwiązaniem Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie (dla każdej zamrażarki): Stojaki (izolowane termicznie od góry) na płytki SBS, obsługiwane przez posiadanego przez Zamawiającego robota Yeti. Ilość pozwalająca na wypełnienie całej przestrzeni roboczej zamrażarki. Stojaki izolowane termicznie od góry za pomocą Aero-therm Kratownice na stojaki Ilość stojaków pozwalająca na wypełnienie całej przestrzeni roboczej zamrażarki plus jeden zapasowy na zamrażarkę Montaż stojaków w zamrażarce | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
| 1.1 | Okres gwarancji dla systemu chłodzenia (kompresora) – minimum 24 m-ce | TAK/NIE podać |  | Okres gwarancji 60 m-cy – 15 pkt |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |