Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 105/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowego zestawu HPLC z detektorem fotodiodowym i fluorescencyjnym i autosaplerem do Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Wydziału Nauk o Żywności pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Chromatograf cieczowy: kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy wraz z instalacją i szkoleniem o modułowej budowie sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Część chromatograficzna – Pompa: dwutłokowa układ tłoków równoległych w pompie zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,0001 do 10 ml/min pulsacje w pompie co najwyżej 0,06 MPa precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD dokładność przepływu nie więcej niż +/-1% precyzja stężenia w gradiencie co najwyżej +/-0,1% RSD maksymalny zakres ciśnień: nie mniejszy niż 40 MPa |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Zawór do tworzenia gradientu niskociśnieniowego: mieszanie co najmniej 4 różnych eluentów |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik do gradientu: pojemności mieszania co najmniej 0,5; 1,7 lub 2,6 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Część chromatograficzna: Degazer co najmniej 4 kanałowy przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał objętość na każdym kanale co najwyżej 500 µl |  |  |  |  |  |  |
|  | Część chromatograficzna: Detektor PDA UV-VIS z matrycą diodową (PDA) źródło światła: lampa deuterowa co najmniej 512 diod zakres co najmniej 190-800 nm dokładność długości fali co najmniej 1 nm szum co najwyżej (3x10-6 AU dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h liniowość co najmniej 2,0 AU celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie od 5(C powyżej temperatury otoczenia do 50ºC możliwość walidacji cela pomiarowa co najwyżej 10 µl |  |  |  |  |  |  |
|  | Część chromatograficzna: Detektor fluorescencyjny: dokładność długości fali co najmniej +/- 2 nm zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji: co najmniej 200-650 lub lepszy szerokość wiązki 20 nm powtarzalność długości fali: co najmniej +/-0,2 nm czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 1200:1 wg ASTM i co najmniej 9000:1 względem tzw. „ciemnego szumu" programowanie w czasie zmian długości fali wzbudzenia-emisji co najmniej w 32 krokach objętość celki pomiarowej co najwyżej 12 µl, praca do co najmniej 2 MPa, termostatowana cela pomiarowa możliwość pracy czterokanałowej częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Autosampler taca na co najmniej 50 prób (1,5 ml) z możliwością niezależnego ustawienia głębokości zanurzenia igły autosamplera dozowanie próby w zakresie od 0,1 do co najmniej 100 µl typowa precyzja dozowania próby co najwyżej 0,2% RSD, typowy współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025% zakres pracy w pH 1-14 termostatowana komora prób co najmniej w zakresie od 4 do 35(C płukanie igły przed i po nastrzyku co najmniej 100 fiolek z zakrętkami i septami |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat kolumn zakres temperatury co najmniej - 10 poniżej temperatury otoczenia do 850C pojemność na co najmniej 6 kolumn 30 cm system grzania z wymuszonym obiegiem powietrza złączki i zatyczki do kolumn co najmniej po 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw startowy ferule do HPLC x 5szt nakrętka do HPLC x 1szt 1 butelka 1 l z nakrętką x 5 szt. Zestaw nakrętek do faz HPLC z filtrami x 5szt filtr na zlewki x 1szt nakrętka na zlewki x 1szt zestaw filtrujący zawierający butlę szklaną o pojemności min 500 ml x 1szt baniak 8 l z HDPE z zakrętką x 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna analityczna do RP-HPLC - oznaczania białek i peptydów w hydrolizatach wraz z przedkolumną i holderami. |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterowanie całym zestawem HPLC zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów zgodność z wymogami GMP/GLP działające w środowisku Windows |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy minimalne wymagania: procesor kompatybilny z wymaganiami powyższego sprzętu i oprogramowania. Min. 8 GB RAM, Dysk min. 500 GB, monitor LCD min. 24” klawiatura, mysz optyczna, Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 drukarka atramentowa kolorowa |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)